## Con_CT
publicacion | enlace | titulo | precio_referencia | fecha | entidad | termino_entrega | ficha_detectada | item_1 | items_descripcion | item_2 | item_3 | item_4 | item_5 | item_6 | item_7 | item_8 | clasificacion
13-10-2025 | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/solicitud-de-cotizacion/2025-1-10-01-08-CL-034715/QfyojIwRnIsgzNzcDO2ojIpJye | SE SOLICITA ACCESORIO cemento óseo con antibiótico. | B/. 15,000.00 | 14-10-2025 a 17-10-2025 | Caja de Seguro Social | 30 Días calendario | 106160 | SE SOLICITA ACCESORIO cemento óseo con antibiótico. CTNI: 106160 FICHA TECNICA: 02020565 | SE SOLICITA ACCESORIO cemento óseo con antibiótico. CTNI: 106160 FICHA TECNICA: 02020565 | [7 empty] | Con CT
13-10-2025 | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/solicitud-de-cotizacion/2025-0-12-25-04-CL-026771/QfyojIwRnIsITNzcDO2ojIpJye | REQUISICION N° 111-MEDICINA CRITICA* HUMIFICADOR DE ALTO FLUJO F.T. 107861* | B/. 22,032.00 | 14-10-2025 a 17-10-2025 | Ministerio de Salud | 2 Días hábiles | 107861 | HUMIDIFICADOR DE ALTO FLUJO F.T. 107861 Que genera altos caudales de gases respiratorios calentados y humidificados 1. Generador: 1.1. Ajustes de caudal o rango de flujo: 1.1.1. De 10 o menos a 50 L/min o más en incrementos variables. 1.2. Pantalla que despliegue el porcentaje FiO2, temperatura y flujo. 1.4. Alarma audible y visible de alto/bajo oxigeno. 1.5. Alarma de desconexión o bloqueo de circuito o de verificación del tubo. 2. Humidificador integrado 3. Puerto de entrada de oxigeno. 4. Alimentación eléctrica 100-120V-60Hz o autorregulable. | HUMIDIFICADOR DE ALTO FLUJO F.T. 107861 Que genera altos caudales de gases respiratorios calentados y humidificados 1. Generador: 1.1. Ajustes de caudal o rango de flujo: 1.1.1. De 10 o menos a 50 L/min o más en incrementos variables. 1.2. Pantalla que despliegue el porcentaje FiO2, temperatura y flujo. 1.4. Alarma audible y visible de alto/bajo oxigeno. 1.5. Alarma de desconexión o bloqueo de circuito o de verificación del tubo. 2. Humidificador integrado 3. Puerto de entrada de oxigeno. 4. Alimentación eléctrica 100-120V-60Hz o autorregulable. | [7 empty] | Con CT
11-10-2025 | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/solicitud-de-cotizacion/2025-0-12-19-08-CL-026555/QfyojIwRnIsAzMycDO2ojIpJye | SOL-970-25 INSUMO MEDICO QUIRURGICO | B/. 55,520.00 | 14-10-2025 a 17-10-2025 | Ministerio de Salud | 10 Días hábiles | 52935 | GUANTE DE NITRILO PARA EXAMÉN SIN POLVO NO ESTÉRIL TAMAÑO CHICO CAJA/100 F.T. 52935 | GUANTE DE NITRILO PARA EXAMÉN SIN POLVO NO ESTÉRIL TAMAÑO CHICO CAJA/100 F.T. 52935 GUANTE DE NITRILO PARA EXAMÉN SIN POLVO NO ESTÉRIL TAMAÑO MEDIANO CAJA/100 F.T. 52935 | GUANTE DE NITRILO PARA EXAMÉN SIN POLVO NO ESTÉRIL TAMAÑO MEDIANO CAJA/100 F.T. 52935 | [6 empty] | Con CT
30-09-2025 | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/solicitud-de-cotizacion/2025-1-10-01-02-CL-034557/QfyojIwRnIsUTN2YzN2ojIpJye | GORROS DE MUJERES PARA PROTECCIÓNY COBERTORES MULTICAPAS. PARA LA POLI. DR. MANUEL DE JESÚS ROJAS DE AGUADULCE. | B/. 3,250.00 | 14-10-2025 a 20-10-2025 | Caja de Seguro Social | 10 Días hábiles | 105614 | 5000 UNIDADES DE GORROS DE MUJERES PARA PROTECCIÓN. Ficha Técnica No.: 020200632 C.T.N.I.: 106105 GORRO PARA MUJERES Descripción del producto: Para protección 1.Material liviano. 2.Con elástico. 3.Absorbente. 4.Tamaño universal. 5.Permeable al aire. 6.Impermeable a los líquidos. Observación: 1.Debe traer impreso la fecha de fabricación, número de lote visible y país de origen. 2.Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización. 3.Garantía por desperfecto de fábrica. Requisitos de instalación: Presentaciones Servicios Presentación Cod Abastos Servicio Sub Especialidad Caja de 100 unidades/Por unidad USO GENERAL USO GENERAL Atributos Atributo Descripcion Empaque Primario SI Empaque Secundario SI Catálogo en Español SI Criterio Técnico NO Para ser utilizados por los Servicios Médicos de esta Unidad Ejecutora.Este Insumo no lo abastece el Almacén Central en este momento. Duración: Para un periodo de Cinco (5) Meses. Termino de entrega: 10 Días Hábiles. Presentación: Unidades. Lugar de Entrega: Almacén de la Policlínica Dr. Manuel de J. Rojas, Aguadulce en horario de 7:00 a.m. A 12:00. m.d. y de 1:00 p.m | 5000 UNIDADES DE GORROS DE MUJERES PARA PROTECCIÓN. Ficha Técnica No.: 020200632 C.T.N.I.: 106105 GORRO PARA MUJERES Descripción del producto: Para protección 1.Material liviano. 2.Con elástico. 3.Absorbente. 4.Tamaño universal. 5.Permeable al aire. 6.Impermeable a los líquidos. Observación: 1.Debe traer impreso la fecha de fabricación, número de lote visible y país de origen. 2.Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización. 3.Garantía por desperfecto de fábrica. Requisitos de instalación: Presentaciones Servicios Presentación Cod Abastos Servicio Sub Especialidad Caja de 100 unidades/Por unidad USO GENERAL USO GENERAL Atributos Atributo Descripcion Empaque Primario SI Empaque Secundario SI Catálogo en Español SI Criterio Técnico NO Para ser utilizados por los Servicios Médicos de esta Unidad Ejecutora.Este Insumo no lo abastece el Almacén Central en este momento. Duración: Para un periodo de Cinco (5) Meses. Termino de entrega: 10 Días Hábiles. Presentación: Unidades. Lugar de Entrega: Almacén de la Policlínica Dr. Manuel de J. Rojas, Aguadulce en horario de 7:00 a.m. A 12:00. m.d. y de 1:00 p.m 6,000 UNIDADES DE COBERTOR MULTICAPAS PARA SUPERFICIES TAMAÑO 58.42CM X 91.44CM (30” X 36”). Ficha Técnica No.: 0202000598 C.T.N.I.: 105614 COBERTOR MULTICAPAS PARA SUPERFICIES Descripción del producto: Para absorción y bloqueo de la humedad hacia la piel del paciente, que reduce la fricción. Compuesto de varias capas: 1. Capa transpirable de tela no tejida de varias capas (SMS) 2. Dos (2) capas de película que atrapa la humedad evitando el retorno de los fluidos 3. Una (1) capa polímero súper absorbente (PSA) con capacidad de absorción de 40 veces su peso nivel de retorno de humedad de 0.38g a 0.40g. 4. Una (1) capa transpirable de tela no tejida, como quinta capa. 5. Una capa de tela no tejida resistente al desgarre 6. Tamaños 25.4 cm x 40.64 cm (10” x 16”) 45.72cm x 60.96cm (18” x 24”) 58.42cm x 91.44cm (23” x 36”) 76.2cm x 91.44cm (30” x 36”) 7. No estéril 8. De un solo uso Observación: 1. Debe traer impreso y visible fecha de manufactura, número de lote, país de origen y marca de fábrica. 2. Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización. LA UNIDAD SOLICITA COBERTOR MULTICAPAS PARA SUPERFICIES (TAMAÑO 58.42CM X 91.44CM (30” X 36”). CON LAS ESPECIFICACIONES ANTES DESCRITAS. Requisitos de instalación: Presentaciones Servicios Presentación Cod Abastos Servicio Sub Especialidad Por unidad USO GENERAL. CLÍNICA DE HERIDA Atributos Atributo Descripcion Empaque Primario si Empaque Secundario si Catálogo en Español si Criterio Técnico Acta No. 59 de 25-5-2016 92 del 20-7-2016 / 108 del 18-8-2016 Nota de la Institución No DNPSS/DPSS/124/MQ del 17-5-2016 Subcomité Medicoquirúrgico / subcomité medicoquirúrgico. Clase de Riesgo A Para ser utilizados por el Departamento de Enfermería. Este Insumo no lo abastece el Almacén Central en este momento. Duración: Para un periodo de cinco (5) Meses. Termino de entrega: 10 Días Hábiles. Presentación: Unidades. Lugar de Entrega: Almacén de la Policlínica Dr. Manuel de J. Rojas, Aguadulce en horario de 7:00 .a.m. A 12:00. m.d. y de 1:00 p.m a 2:00 p.m. | 6,000 UNIDADES DE COBERTOR MULTICAPAS PARA SUPERFICIES TAMAÑO 58.42CM X 91.44CM (30” X 36”). Ficha Técnica No.: 0202000598 C.T.N.I.: 105614 COBERTOR MULTICAPAS PARA SUPERFICIES Descripción del producto: Para absorción y bloqueo de la humedad hacia la piel del paciente, que reduce la fricción. Compuesto de varias capas: 1. Capa transpirable de tela no tejida de varias capas (SMS) 2. Dos (2) capas de película que atrapa la humedad evitando el retorno de los fluidos 3. Una (1) capa polímero súper absorbente (PSA) con capacidad de absorción de 40 veces su peso nivel de retorno de humedad de 0.38g a 0.40g. 4. Una (1) capa transpirable de tela no tejida, como quinta capa. 5. Una capa de tela no tejida resistente al desgarre 6. Tamaños 25.4 cm x 40.64 cm (10” x 16”) 45.72cm x 60.96cm (18” x 24”) 58.42cm x 91.44cm (23” x 36”) 76.2cm x 91.44cm (30” x 36”) 7. No estéril 8. De un solo uso Observación: 1. Debe traer impreso y visible fecha de manufactura, número de lote, país de origen y marca de fábrica. 2. Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización. LA UNIDAD SOLICITA COBERTOR MULTICAPAS PARA SUPERFICIES (TAMAÑO 58.42CM X 91.44CM (30” X 36”). CON LAS ESPECIFICACIONES ANTES DESCRITAS. Requisitos de instalación: Presentaciones Servicios Presentación Cod Abastos Servicio Sub Especialidad Por unidad USO GENERAL. CLÍNICA DE HERIDA Atributos Atributo Descripcion Empaque Primario si Empaque Secundario si Catálogo en Español si Criterio Técnico Acta No. 59 de 25-5-2016 92 del 20-7-2016 / 108 del 18-8-2016 Nota de la Institución No DNPSS/DPSS/124/MQ del 17-5-2016 Subcomité Medicoquirúrgico / subcomité medicoquirúrgico. Clase de Riesgo A Para ser utilizados por el Departamento de Enfermería. Este Insumo no lo abastece el Almacén Central en este momento. Duración: Para un periodo de cinco (5) Meses. Termino de entrega: 10 Días Hábiles. Presentación: Unidades. Lugar de Entrega: Almacén de la Policlínica Dr. Manuel de J. Rojas, Aguadulce en horario de 7:00 .a.m. A 12:00. m.d. y de 1:00 p.m a 2:00 p.m. | [6 empty] | Con CT
10-10-2025 | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/solicitud-de-cotizacion/2025-0-12-19-08-CL-026867/QfyojIwRnIsADN1YDO2ojIpJye | INSUMO MÉDICO QUIRURGICO SOL-1115-25 | B/. 8,750.00 | 13-10-2025 a 16-10-2025 | Ministerio de Salud | 1 Días hábiles | 103210 | SISTEMA/ASPIRACIÓN CERRADO P/ADULTO/USO MAS/48 HORAS P/TUBO/DOSIF/CON/CAMA/LIMPIEZA/10FR/LONG. 54CM F.T. 103210 | SISTEMA/ASPIRACIÓN CERRADO P/ADULTO/USO MAS/48 HORAS P/TUBO/DOSIF/CON/CAMA/LIMPIEZA/10FR/LONG. 54CM F.T. 103210 | [7 empty] | Con CT
10-10-2025 | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/solicitud-de-cotizacion/2025-0-12-23-09-CL-026865/QfyojIwRnIsIjNzYDO2ojIpJye | JET NEBULIZADOR CON AJUSTE | B/. 4,475.00 | 13-10-2025 a 16-10-2025 | Ministerio de Salud | 10 Días hábiles | 22499 | JET NEBULIZADOR CON AJUSTE DE CONCENTRACION DE OXIGENO JERRA DE POLIPROPILENO TRANSPARENTE CON AJUSTE DE CONCENTRACION DE OXIGENO, COLLAR ROTATORIO, NIVELES GRADUADOS Y VISIBLES PARA MEDICION DEL AGUA. CAPACIDAD DE LA JARRA: CONCENTRACION DE OXIGENO: 500CC AJUSTE DE 28% A 98%. -FICHA TECNICA: 22499 | JET NEBULIZADOR CON AJUSTE DE CONCENTRACION DE OXIGENO JERRA DE POLIPROPILENO TRANSPARENTE CON AJUSTE DE CONCENTRACION DE OXIGENO, COLLAR ROTATORIO, NIVELES GRADUADOS Y VISIBLES PARA MEDICION DEL AGUA. CAPACIDAD DE LA JARRA: CONCENTRACION DE OXIGENO: 500CC AJUSTE DE 28% A 98%. -FICHA TECNICA: 22499 | [7 empty] | Con CT
10-10-2025 | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/solicitud-de-cotizacion/2025-0-12-23-09-CL-026863/QfyojIwRnIsUjMzYDO2ojIpJye | JUEGO PARA REALIZAR TRATAMIENTO DIALISIS | B/. 5,000.00 | 13-10-2025 a 16-10-2025 | Ministerio de Salud | 15 Días hábiles | 108978 | JUEGO PARA REALIZAR TRATAMIENTO DE DIÁLISIS LENTA CONTINUA. 1. JUEGO PARA HEMOFILTRACIÓN VENOSA CONTINUA: 1.1. Cartucho para hemofiltración venosa continua. 1.1.1. Hemofiltro de polisulfona. 1.1.2. Flujo sanguíneo recomendado de 100-350 ml/min. 1.1.3. Volumen de cebado 100 ml/210 ml. 1.1.4. Área de efectividad 1.4m cuadrados. 1.1.5. Línea de sustitución. 1.1.6. Bolsa de desecho de 10 L con grifo de descarga. 1.1.7. Jeringuilla de 30 ml o 50 ml. 1.1.8. Estéril. 1.2. Cartucho para hemofiltración venosa continua. 1.2.1. Con hemofiltro de polisulfona. 1.2.2. Flujo sanguíneo recomendado de 200-500 ml/min. 1.2.3. Volumen de cebado 130 ml/300 ml. 1.2.4. Área de efectividad 1.8 m cuadrados. 1.2.5. Línea de sustitución. 1.2.6. Bolsa de desecho de 10 L con grifo de descarga. 1.2.7. Jeringuilla de 30 ml o 50 ml. 1.2.8. Estéril. -FICHA TECNICA: 108978 | JUEGO PARA REALIZAR TRATAMIENTO DE DIÁLISIS LENTA CONTINUA. 1. JUEGO PARA HEMOFILTRACIÓN VENOSA CONTINUA: 1.1. Cartucho para hemofiltración venosa continua. 1.1.1. Hemofiltro de polisulfona. 1.1.2. Flujo sanguíneo recomendado de 100-350 ml/min. 1.1.3. Volumen de cebado 100 ml/210 ml. 1.1.4. Área de efectividad 1.4m cuadrados. 1.1.5. Línea de sustitución. 1.1.6. Bolsa de desecho de 10 L con grifo de descarga. 1.1.7. Jeringuilla de 30 ml o 50 ml. 1.1.8. Estéril. 1.2. Cartucho para hemofiltración venosa continua. 1.2.1. Con hemofiltro de polisulfona. 1.2.2. Flujo sanguíneo recomendado de 200-500 ml/min. 1.2.3. Volumen de cebado 130 ml/300 ml. 1.2.4. Área de efectividad 1.8 m cuadrados. 1.2.5. Línea de sustitución. 1.2.6. Bolsa de desecho de 10 L con grifo de descarga. 1.2.7. Jeringuilla de 30 ml o 50 ml. 1.2.8. Estéril. -FICHA TECNICA: 108978 | [7 empty] | Con CT
10-10-2025 | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/solicitud-de-cotizacion/2025-0-12-17-02-CL-026862/QfyojIwRnIsQjMzYDO2ojIpJye | TROCARES DE LAPARASCOPIA | B/. 4,470.00 | 13-10-2025 a 17-10-2025 | Ministerio de Salud | 10 Días hábiles | 102338 | TROCAR PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA 12MM CON SISTEMA DE ANCLAJE TIPO HASSAN O TECNICA HABIERTA F.T. 102337 | TROCAR PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA 12MM CON SISTEMA DE ANCLAJE TIPO HASSAN O TECNICA HABIERTA F.T. 102337 TROCARES PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA PUNTA CORTANTE DE 5MM CON CUCHILLA ESTERIL DE UN SOLO USO F.T.102338 TROCARES PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA PUNTA CORTANTE DE 11MM CON CUCHILLA ESTERIL DE UN SOLO USO F.T.102338 TROCARES PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA PUNTA CORTANTE DE 12MM CON CUCHILLA ESTERIL DE UN SOLO USO F.T.102338 | TROCARES PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA PUNTA CORTANTE DE 5MM CON CUCHILLA ESTERIL DE UN SOLO USO F.T.102338 | TROCARES PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA PUNTA CORTANTE DE 11MM CON CUCHILLA ESTERIL DE UN SOLO USO F.T.102338 | TROCARES PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA PUNTA CORTANTE DE 12MM CON CUCHILLA ESTERIL DE UN SOLO USO F.T.102338 |  |  |  |  | Con CT
10-10-2025 | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/solicitud-de-cotizacion/2025-1-10-01-08-CL-034847/QfyojIwRnIsUjNyYDO2ojIpJye | ELECTRODOS PARA ELECTROESTIMULACION | B/. 7,150.00 | 13-10-2025 a 16-10-2025 | Caja de Seguro Social | 30 Días hábiles | 107037 | ELECTRODO PARA ELECTROESTIMULACION CUADRADOS: 5 CM X 5 CM C.T.N.I. 107037 | ELECTRODO PARA ELECTROESTIMULACION CUADRADOS: 5 CM X 5 CM C.T.N.I. 107037 ELECTRODO PARA ELECTROESTIMULACION RECTANGULAR: 4.5cm x 9.5cm C.T.N.I. 107037 ELECTRODO PARA ELECTROESTIMULACION REDONDOS: 5 CM C.T.N.I. 107037 | ELECTRODO PARA ELECTROESTIMULACION RECTANGULAR: 4.5cm x 9.5cm C.T.N.I. 107037 | ELECTRODO PARA ELECTROESTIMULACION REDONDOS: 5 CM C.T.N.I. 107037 | [5 empty] | Con CT
10-10-2025 | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/solicitud-de-cotizacion/2025-0-12-17-02-CL-026860/QfyojIwRnIsEDOxYDO2ojIpJye | PINZA DE AGARRE LAPAROSCOPICA CON DIENTE DE 5MM DESECHABLE F.T.26363 | B/. 3,250.00 | 13-10-2025 a 16-10-2025 | Ministerio de Salud | 10 Días hábiles | 26363 | PINZA DE AGARRE LAPAROSCÓPICA CON DIENTE DE 5MM DESECHABLE QUE CUMPLA CON TODAS LAS ESPECIFICACIONES DE LA F.T.26363 ENVIAR FOTO DE LA PINZA | PINZA DE AGARRE LAPAROSCÓPICA CON DIENTE DE 5MM DESECHABLE QUE CUMPLA CON TODAS LAS ESPECIFICACIONES DE LA F.T.26363 ENVIAR FOTO DE LA PINZA | [7 empty] | Con CT
10-10-2025 | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/solicitud-de-cotizacion/2025-1-10-01-09-CL-035191/QfyojIwRnIsUzNxYDO2ojIpJye | PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD Y ALTA POTENCIA CON SISTEMA DE PROTECCIÓN DEL CABEZAL PARA CONTENEDOR DE DOS SALIDAS DE BOTON PARA CAMBIAR LA FRESA PARA EL HOSPITAL DR. EZEQUIEAL ABADADÍA-SONA. | B/. 4,335.00 | 13-10-2025 a 16-10-2025 | Caja de Seguro Social | 15 Días hábiles | 106202 | PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD Y ALTA POENCIA: CTNI:106202 FICHA: 0304000094 Pieza de alta velocidad para preparaciones dentales Especificaciones Técnicas: 1. Pieza de mano y rosca de acople de acero inoxidable o titanio macizo. 2. Cabeza de acero inoxidable o titanio macizo. 3. Esterilizable en autoclave. 4. Con velocidad de rotación de 330,000 rpm o mayor. 5. Con superficie antirresbalante o con buen agarre. 6. Balinera de cerámica con niveles de ruido de 68 dB o menor. 7. Tamaño de la cabeza: 7.1 Diámetro: de 12 mm o menor. 7.2. Altura: de 13.6 mm o menor. 8. Peso de 57 gramos o menor. 9. Con 3 o más salida de spray en la cabeza. 10. Con potencia de 21 watts o mayor. 11. Para conector de dos (2) salidas. Observaciones: 1. Envase de una unidad. 2. Debidamente identificado por el fabricante. 3. Garantía de un (1) año en pieza y mano de obra por desperfecto de fabricación, incluye el rotor completo (2 balineras, un impeler y un shock). 4. Mantenimiento preventivo cada seis (6) meses o cuando lo solicite la Unidad Ejecutora. 5. En la requisición incluir llave para cambio de repuesto, si la unidad ejecutora no cuenta con una para esta pieza. Cumplir con estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización (ISO, FDA, CE etc. ). 54847 POR UNIDAD ID Servicio Sub Especialidad 31008 ODONTOLOGÍA GENERAL ODONTOLOGÍA GENERAL Id Atributo Select 57482 CATALOGO EN ESPAÑOL Select 57483 CRITERIO TÉCNICO Select 57484 GARANTÍA EN PIEZAS Select 57485 GARANTÍA MANO DE OBRA Select 57486 CLASE DE RIESGO SE RECIBIRA EN EN EL ALMACÉN DE LABORATORIO DEL HOSPITAL DE SONÁ,VERAGUAS TIEMPO DE ENTREGA 15 DIAS HABILES VIGENCIA NO MENOR DE 24 MESES. | PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD Y ALTA POENCIA: CTNI:106202 FICHA: 0304000094 Pieza de alta velocidad para preparaciones dentales Especificaciones Técnicas: 1. Pieza de mano y rosca de acople de acero inoxidable o titanio macizo. 2. Cabeza de acero inoxidable o titanio macizo. 3. Esterilizable en autoclave. 4. Con velocidad de rotación de 330,000 rpm o mayor. 5. Con superficie antirresbalante o con buen agarre. 6. Balinera de cerámica con niveles de ruido de 68 dB o menor. 7. Tamaño de la cabeza: 7.1 Diámetro: de 12 mm o menor. 7.2. Altura: de 13.6 mm o menor. 8. Peso de 57 gramos o menor. 9. Con 3 o más salida de spray en la cabeza. 10. Con potencia de 21 watts o mayor. 11. Para conector de dos (2) salidas. Observaciones: 1. Envase de una unidad. 2. Debidamente identificado por el fabricante. 3. Garantía de un (1) año en pieza y mano de obra por desperfecto de fabricación, incluye el rotor completo (2 balineras, un impeler y un shock). 4. Mantenimiento preventivo cada seis (6) meses o cuando lo solicite la Unidad Ejecutora. 5. En la requisición incluir llave para cambio de repuesto, si la unidad ejecutora no cuenta con una para esta pieza. Cumplir con estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización (ISO, FDA, CE etc. ). 54847 POR UNIDAD ID Servicio Sub Especialidad 31008 ODONTOLOGÍA GENERAL ODONTOLOGÍA GENERAL Id Atributo Select 57482 CATALOGO EN ESPAÑOL Select 57483 CRITERIO TÉCNICO Select 57484 GARANTÍA EN PIEZAS Select 57485 GARANTÍA MANO DE OBRA Select 57486 CLASE DE RIESGO SE RECIBIRA EN EN EL ALMACÉN DE LABORATORIO DEL HOSPITAL DE SONÁ,VERAGUAS TIEMPO DE ENTREGA 15 DIAS HABILES VIGENCIA NO MENOR DE 24 MESES. | [7 empty] | Con CT
09-10-2025 | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/solicitud-de-cotizacion/2025-1-10-01-03-CL-035185/QfyojIwRnIsAjMwYDO2ojIpJye | STENT FLEXIBLE AUTOEXPANDIBLE | B/. 6,400.00 | 13-10-2025 a 16-10-2025 | Caja de Seguro Social | 30 Días hábiles | 105790 | STENT FLEXIBLE AUTOEXPANDIBLE 20MM, 100MM, 100CM. CUMPLIR CON FICHA TECNICA 105790 | STENT FLEXIBLE AUTOEXPANDIBLE 20MM, 100MM, 100CM. CUMPLIR CON FICHA TECNICA 105790 | [7 empty] | Con CT
09-10-2025 | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/solicitud-de-cotizacion/2025-0-12-23-09-CL-026858/QfyojIwRnIsUzN5UDO2ojIpJye | MIEL GRADO MEDICO LAMINA 11CMX11CM, APOSITO HIDROFILICO CON ZINC 10CM Y 10.2CM ENTRE 20CM Y 20.3CM Y APOSITO DE HERIDA CON ALGINATO DE CALCIO 4 1/2" X 4 1/4" | B/. 8,944.00 | 13-10-2025 a 16-10-2025 | Ministerio de Salud | 10 Días hábiles | 108983 | MIEL GRADO MEDICO Promueve la debridación de herida (tratamiento de heridas) 1. Entre 60 % a 100 % miel de grado médico MANUKA (derivado del polen y néctar de la planta Leptospermum Scoparium). 2. Presentación: 2.5. Lamina coloidal sin adhesivo. 2.5.3. 11 cm x 11 cm. -FICHA TECNICA: 104288 | MIEL GRADO MEDICO Promueve la debridación de herida (tratamiento de heridas) 1. Entre 60 % a 100 % miel de grado médico MANUKA (derivado del polen y néctar de la planta Leptospermum Scoparium). 2. Presentación: 2.5. Lamina coloidal sin adhesivo. 2.5.3. 11 cm x 11 cm. -FICHA TECNICA: 104288 APOSITO HIDROFILICO CON ZINC, VITAMINA A Y B6. Para facilitar la cicatrización de la herida en úlceras cutáneas (diabéticas, estasis venosa), úlceras por presión en estadio I-IV, incisiones quirúrgicas y lesiones superficiales.1. Apósito de gasa 100 % algodón impregnado: 1.1. Cloruro de zinc. 1.2. cloruro de calcio. 1.3. Cloruro de sodio. 1.4. Vitamina A. 1.5. Vitamina B6. 1.6. Laurilsulfatosodico. 1.7. Propilenglicol. 1.8. Metilparabeno. 1.9. Lanolina anhidra. 1.10. Petrolato blanco. 1.11. Agua purificada. 1.12. Aceite mineral blanco. 1.13. Propilparabeno. 1.14. Hidróxido de magnesio. 2. Tamaño: 2.3. Entre 10 cm y 10.2 cm x entre 20 cm y 20.3cm (su equivalencia en pulgada). 3. Libre de látex. No contiene látex de caucho natural. 4. Estéril. 5. De un solo uso. -FICHA TECNICA: 108983 APOSITO DE HERIDA CON ALGINATO DE CALCIO Y PLATA. Para herida, sin borde adherente hipoalergico. Tamaño: gasa 4 1/4´´ x 4 1/4´´. -FICHA TECNICA: 101249 | APOSITO HIDROFILICO CON ZINC, VITAMINA A Y B6. Para facilitar la cicatrización de la herida en úlceras cutáneas (diabéticas, estasis venosa), úlceras por presión en estadio I-IV, incisiones quirúrgicas y lesiones superficiales.1. Apósito de gasa 100 % algodón impregnado: 1.1. Cloruro de zinc. 1.2. cloruro de calcio. 1.3. Cloruro de sodio. 1.4. Vitamina A. 1.5. Vitamina B6. 1.6. Laurilsulfatosodico. 1.7. Propilenglicol. 1.8. Metilparabeno. 1.9. Lanolina anhidra. 1.10. Petrolato blanco. 1.11. Agua purificada. 1.12. Aceite mineral blanco. 1.13. Propilparabeno. 1.14. Hidróxido de magnesio. 2. Tamaño: 2.3. Entre 10 cm y 10.2 cm x entre 20 cm y 20.3cm (su equivalencia en pulgada). 3. Libre de látex. No contiene látex de caucho natural. 4. Estéril. 5. De un solo uso. -FICHA TECNICA: 108983 | APOSITO DE HERIDA CON ALGINATO DE CALCIO Y PLATA. Para herida, sin borde adherente hipoalergico. Tamaño: gasa 4 1/4´´ x 4 1/4´´. -FICHA TECNICA: 101249 | [5 empty] | Con CT
09-10-2025 | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/solicitud-de-cotizacion/2025-1-10-01-02-CL-035169/QfyojIwRnIsQzM3UDO2ojIpJye | SISTEMA DE DERIVACION VENTRÍCULO PERITONEAL TIPO BURR HOLE (TREPANO). CTNI. 108525. SOLICITUD 1001088727-02-17 | B/. 6,408.00 | 13-10-2025 a 16-10-2025 | Caja de Seguro Social | 30 Días calendario | 108525 | SISTEMA DE DERIVACION VENTRÍCULO PERITONEAL TIPO BURR HOLE (TREPANO),1. Válvula: 1.1. Tipo Burr Hole o trepano de silicona, 1.2. Radiopaca. 1.3. Con dos (2) orificios. 1.4. Diámetro entre 12 mm y 16 mm. 1.5. Presión: 1.5.1. Baja: 1.5.1.1. Entre 5 mm y 50 mm de agua 1.5.2. Mediana 1.5.2.1. Entre 50 mm y 110 mm de agua 1.5.3. Alta: 1.5.3.1. Entre 110 mm y 180 mm de agua 2. Catéter: 2.1. ventricular entre 14 cm y 25 cm de longitud. 2.2. Peritoneal entre 80 cm y 120 cm de longitud. 3. Estéril. 4. De un solo uso. LA INSTITUCIÓN SOLICITARÁ LO QUE REQUIERA EN RELACION AL DIAMETRO Y PRESIÓN DE LA VALVULA Y LA LONGITUD DE LOS CATETERES.Observación de material estéril 1. Debe traer impreso y visible fecha de manufactura, vencimiento de la esterilidad no menor de 24 meses a partir de la fecha de entrega, número de lote, país de origen. 2. Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización. LA UNIDAD EJECUTORA SOLICITA VALVULA DE MEDIANA PRESION, DIÁMETRO 16MM, CATÉTER VENTRICULAR 23CM DE LONGITUD, CATÉTER PERITONEAL 90CM DE LONGITUD. | SISTEMA DE DERIVACION VENTRÍCULO PERITONEAL TIPO BURR HOLE (TREPANO),1. Válvula: 1.1. Tipo Burr Hole o trepano de silicona, 1.2. Radiopaca. 1.3. Con dos (2) orificios. 1.4. Diámetro entre 12 mm y 16 mm. 1.5. Presión: 1.5.1. Baja: 1.5.1.1. Entre 5 mm y 50 mm de agua 1.5.2. Mediana 1.5.2.1. Entre 50 mm y 110 mm de agua 1.5.3. Alta: 1.5.3.1. Entre 110 mm y 180 mm de agua 2. Catéter: 2.1. ventricular entre 14 cm y 25 cm de longitud. 2.2. Peritoneal entre 80 cm y 120 cm de longitud. 3. Estéril. 4. De un solo uso. LA INSTITUCIÓN SOLICITARÁ LO QUE REQUIERA EN RELACION AL DIAMETRO Y PRESIÓN DE LA VALVULA Y LA LONGITUD DE LOS CATETERES.Observación de material estéril 1. Debe traer impreso y visible fecha de manufactura, vencimiento de la esterilidad no menor de 24 meses a partir de la fecha de entrega, número de lote, país de origen. 2. Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización. LA UNIDAD EJECUTORA SOLICITA VALVULA DE MEDIANA PRESION, DIÁMETRO 16MM, CATÉTER VENTRICULAR 23CM DE LONGITUD, CATÉTER PERITONEAL 90CM DE LONGITUD. | [7 empty] | Con CT
09-10-2025 | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/solicitud-de-cotizacion/2025-1-10-01-02-CL-035135/QfyojIwRnIsczMwUDO2ojIpJye | UNIDADES DE PLACA EN T EN ANGULO RECTO (90°)PARA TORNILLOS DE 3.5MM. CTNI. 40402. SOLICITUD 1001083086-02-17 | B/. 12,000.00 | 13-10-2025 a 16-10-2025 | Caja de Seguro Social | 15 Días calendario | 40402 | CODIGO: 02017704 - OP01020126 DESCRIPCIÓN: UNIDADES DE PLACA EN T EN ANGULO RECTO (90°)PARA TORNILLOS DE 3.5MM ESPECIFICACIONES TECNICAS: De acero inoxidable quírúrgico o de titanio, para fijación de radio distal, puede emplearse en el lado izquierdo o en el lado derecho y para pequeños fragmentos. Agujeros Agujeros Longitud (cabeza) (vastago o cuerpo) 3 3 45mm 3 3 50mm 4 4 56mm 3 5 67mm 4 6 78mm La institución solicitará las especificaciones requeridas. | CODIGO: 02017704 - OP01020126 DESCRIPCIÓN: UNIDADES DE PLACA EN T EN ANGULO RECTO (90°)PARA TORNILLOS DE 3.5MM ESPECIFICACIONES TECNICAS: De acero inoxidable quírúrgico o de titanio, para fijación de radio distal, puede emplearse en el lado izquierdo o en el lado derecho y para pequeños fragmentos. Agujeros Agujeros Longitud (cabeza) (vastago o cuerpo) 3 3 45mm 3 3 50mm 4 4 56mm 3 5 67mm 4 6 78mm La institución solicitará las especificaciones requeridas. | [7 empty] | Con CT
10-10-2025 | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/solicitud-de-cotizacion/2025-0-12-27-08-CL-026774/QfyojIwRnIsgjM1EDO2ojIpJye | 25-2253 CERA DE HUESO ESTERIL PARA LA HEMOSTASIA DE HUESO, EN BASTON Ft. 21879 | B/. 1,008.00 | 13-10-2025 a 16-10-2025 | Ministerio de Salud | 10 Días hábiles | 21879 | 25-2253 CERA DE HUESO ESTERIL PARA LA HEMOSTASIA DE HUESO, EN BASTON Ft. 21879 | 25-2253 CERA DE HUESO ESTERIL PARA LA HEMOSTASIA DE HUESO, EN BASTON Ft. 21879 | [7 empty] | Con CT
09-10-2025 | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/solicitud-de-cotizacion/2025-1-10-01-08-CL-034440/QfyojIwRnIsQTN5UDO2ojIpJye | CONECTOR EN ESPIRAL PARA INYECTOR AUTOMÁTICO DE USO EN TOMOGRAFÍA | B/. 14,850.00 | 10-10-2025 a 15-10-2025 | Caja de Seguro Social | 30 Días calendario | 81134 | CONECTOR EN ESPIRAL PARA INYECTOR AUTOMÁTICO DE USO EN TOMOGRAFÍA SE SOLICITA CONECTOR EN ESPIRAL EN "T" DE 152.4 CM, QUE SOPORTE 300 PSI INYECTOR AUTOMATICO DE DOBLE CABEZA, CON CONFIGURACION DE TERMINALES DE INTERCONEXION HEMBRA Y MACHO CTNI: 81134 FICHA TECNICA: 15000351 | CONECTOR EN ESPIRAL PARA INYECTOR AUTOMÁTICO DE USO EN TOMOGRAFÍA SE SOLICITA CONECTOR EN ESPIRAL EN "T" DE 152.4 CM, QUE SOPORTE 300 PSI INYECTOR AUTOMATICO DE DOBLE CABEZA, CON CONFIGURACION DE TERMINALES DE INTERCONEXION HEMBRA Y MACHO CTNI: 81134 FICHA TECNICA: 15000351 | [7 empty] | Con CT
09-10-2025 | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/solicitud-de-cotizacion/2025-0-12-29-01-CL-026856/QfyojIwRnIsMTM5UDO2ojIpJye | R-391 INSUMOS MÉDICOS-MINSA CAPSI LAS 30 | B/. 49,600.00 | 10-10-2025 a 15-10-2025 | Ministerio de Salud | 15 Días calendario | 109613 | DISPOSITIVO A BASE DE POLIMEROS. ¦ Para mantener la humedad, controla la perdida de fluidos en el microambiente y promueve el desbridamiento autolítico de las heridas. PAÑO DE 20cm X 20cm. FICHA TÉCNICA 109613. | DISPOSITIVO A BASE DE POLIMEROS. ¦ Para mantener la humedad, controla la perdida de fluidos en el microambiente y promueve el desbridamiento autolítico de las heridas. PAÑO DE 20cm X 20cm. FICHA TÉCNICA 109613. MATRIZ EXTRACELULAR TRIDIMENSIONAL ¦ Derivado biológicamente de la submucosa del intestino delgado porcino compatible con el tejido humano. Compuesto de colágeno, elastina, glicasaminoglicanos, glicoproteínas, proteoglicanos y factores de crecimiento. Tamaños Fenestrados 7 x 20cm. FICHA TÉCNICA 101237 APÓSITO DE BARRERA ANTIMICROBIANA ANTIFUNGICIDA Y ANALGESICA DE FOAM. ¦ Como cobertor de heridas indicando para el tratamiento completo o parcial de heridas profundas. TAMAÑO: 4"X5"X1/4" (200 UNIDADES). 4"X5"X1/8" (200 UNIDADES). FICHA TÉCNICA: 105423 | MATRIZ EXTRACELULAR TRIDIMENSIONAL ¦ Derivado biológicamente de la submucosa del intestino delgado porcino compatible con el tejido humano. Compuesto de colágeno, elastina, glicasaminoglicanos, glicoproteínas, proteoglicanos y factores de crecimiento. Tamaños Fenestrados 7 x 20cm. FICHA TÉCNICA 101237 | APÓSITO DE BARRERA ANTIMICROBIANA ANTIFUNGICIDA Y ANALGESICA DE FOAM. ¦ Como cobertor de heridas indicando para el tratamiento completo o parcial de heridas profundas. TAMAÑO: 4"X5"X1/4" (200 UNIDADES). 4"X5"X1/8" (200 UNIDADES). FICHA TÉCNICA: 105423 | [5 empty] | Con CT
09-10-2025 | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/solicitud-de-cotizacion/2025-0-12-23-09-CL-026855/QfyojIwRnIsgTO4UDO2ojIpJye | CATETER DE ARTERIA RADIAL PARA MONITORIZACION DE PRESION Y TOMA DE MUESTRA DE 2.5FR LONGITUD DE 5CM Y DE 3FR LONGITUD DE 5CM | B/. 13,500.00 | 10-10-2025 a 15-10-2025 | Ministerio de Salud | 15 Días hábiles | 103198 | CATETER DE ARTERIA RADIAL Para monitorización de presión y toma de muestra. 1. Incluye: 1.1. Un (1) catéter de: 1.1.1. Poliuretano o polietileno. 1.1.2. De 2.5 Fr. 1.1.3. Longitud de 5 cm 1.1.4. Con o sin aletas laterales para fijación. 1.2. Un (1) alambre guía entre 0.015” y 0.035” de diámetro; o un (1) alambre guía entre 0.53 mm y 1.1 mm de diámetro. 1.3. Punta recta en J de 3 mm o punta recta. 1.4. Una (1) aguja. 1.4.1. Entre 19 G y 21 G para acceso percutáneo. 1.5. Con o sin jeringuilla de un solo uso entre 3 cc y 6 cc. 2. Estéril. 3. De un solo uso. -FICHA TECNICA: 103198 | CATETER DE ARTERIA RADIAL Para monitorización de presión y toma de muestra. 1. Incluye: 1.1. Un (1) catéter de: 1.1.1. Poliuretano o polietileno. 1.1.2. De 2.5 Fr. 1.1.3. Longitud de 5 cm 1.1.4. Con o sin aletas laterales para fijación. 1.2. Un (1) alambre guía entre 0.015” y 0.035” de diámetro; o un (1) alambre guía entre 0.53 mm y 1.1 mm de diámetro. 1.3. Punta recta en J de 3 mm o punta recta. 1.4. Una (1) aguja. 1.4.1. Entre 19 G y 21 G para acceso percutáneo. 1.5. Con o sin jeringuilla de un solo uso entre 3 cc y 6 cc. 2. Estéril. 3. De un solo uso. -FICHA TECNICA: 103198 CATETER DE ARTERIA RADIAL Para monitorización de presión y toma de muestra. 1. Incluye: 1.1. Un (1) catéter de: 1.1.1. Poliuretano o polietileno. 1.1.2. De 3Fr. 1.1.3. Longitud de 5 cm. 1.1.4. Con o sin aletas laterales para fijación. 1.2. Un (1) alambre guía entre 0.015” y 0.035” de diámetro; o un (1) alambre guía entre 0.53 mm y 1.1 mm de diámetro. 1.3. Punta recta en J de 3 mm o punta recta. 1.4. Una (1) aguja. 1.4.1. Entre 19 G y 21 G para acceso percutáneo. 1.5. Con o sin jeringuilla de un solo uso entre 3 cc y 6 cc. 2. Estéril. 3. De un solo uso. -FICHA TECNICA: 103198 | CATETER DE ARTERIA RADIAL Para monitorización de presión y toma de muestra. 1. Incluye: 1.1. Un (1) catéter de: 1.1.1. Poliuretano o polietileno. 1.1.2. De 3Fr. 1.1.3. Longitud de 5 cm. 1.1.4. Con o sin aletas laterales para fijación. 1.2. Un (1) alambre guía entre 0.015” y 0.035” de diámetro; o un (1) alambre guía entre 0.53 mm y 1.1 mm de diámetro. 1.3. Punta recta en J de 3 mm o punta recta. 1.4. Una (1) aguja. 1.4.1. Entre 19 G y 21 G para acceso percutáneo. 1.5. Con o sin jeringuilla de un solo uso entre 3 cc y 6 cc. 2. Estéril. 3. De un solo uso. -FICHA TECNICA: 103198 | [6 empty] | Con CT
09-10-2025 | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/solicitud-de-cotizacion/2025-0-12-17-02-CL-026853/QfyojIwRnIsEDN4UDO2ojIpJye | CANULAS DE ASPIRACION ENDOUTERINA F.T.40657 | B/. 1,680.00 | 10-10-2025 a 15-10-2025 | Ministerio de Salud | 10 Días hábiles | 40657 | CANULAS DE ASPIRACION ENDOUTERINAS QUE CUMPLA CON TODAS LAS ESPECIFICACIONES DE LA F.T.40657 TAMAÑO 3MM(24CM) ++++PRESENTAR MUESTRAS DESPUES DEL ACTO+++ PARA SER USADA CON JERINGA DE ASPIRACION MANUAL ENDOUTERINA ,CANULA SEMIRIGIDA DE POLIPROPILENO TRANSPARENTE CON ADAPTADOR INTEGRADO .CON APERTURA DISTALES PARA LA SUCCION Y RASPADO DE CAVIDAD UTERINA PUNTOS DE HISTEROMETRIA SITUADOS A 1CM DE DISTNCIA CADA UNO Y A 6CM DE LA PUNTA | CANULAS DE ASPIRACION ENDOUTERINAS QUE CUMPLA CON TODAS LAS ESPECIFICACIONES DE LA F.T.40657 TAMAÑO 3MM(24CM) ++++PRESENTAR MUESTRAS DESPUES DEL ACTO+++ PARA SER USADA CON JERINGA DE ASPIRACION MANUAL ENDOUTERINA ,CANULA SEMIRIGIDA DE POLIPROPILENO TRANSPARENTE CON ADAPTADOR INTEGRADO .CON APERTURA DISTALES PARA LA SUCCION Y RASPADO DE CAVIDAD UTERINA PUNTOS DE HISTEROMETRIA SITUADOS A 1CM DE DISTNCIA CADA UNO Y A 6CM DE LA PUNTA CANULAS DE ASPIRACION ENDOUTERINAS QUE CUMPLA CON TODAS LAS ESPECIFICACIONES DE LA F.T.40657 TAMAÑO 4MM(24CM) ++++PRESENTAR MUESTRAS DESPUES DEL ACTO+++ PARA SER USADA CON JERINGA DE ASPIRACION MANUAL ENDOUTERINA ,CANULA SEMIRIGIDA DE POLIPROPILENO TRANSPARENTE CON ADAPTADOR INTEGRADO .CON APERTURA DISTALES PARA LA SUCCION Y RASPADO DE CAVIDAD UTERINA PUNTOS DE HISTEROMETRIA SITUADOS A 1CM DE DISTNCIA CADA UNO Y A 6CM DE LA PUNTA CANULAS DE ASPIRACION ENDOUTERINAS QUE CUMPLA CON TODAS LAS ESPECIFICACIONES DE LA F.T.40657 TAMAÑO 5MM(24CM) ++++PRESENTAR MUESTRAS DESPUES DEL ACTO+++ PARA SER USADA CON JERINGA DE ASPIRACION MANUAL ENDOUTERINA ,CANULA SEMIRIGIDA DE POLIPROPILENO TRANSPARENTE CON ADAPTADOR INTEGRADO .CON APERTURA DISTALES PARA LA SUCCION Y RASPADO DE CAVIDAD UTERINA PUNTOS DE HISTEROMETRIA SITUADOS A 1CM DE DISTNCIA CADA UNO Y A 6CM DE LA PUNTA CANULAS DE ASPIRACION ENDOUTERINAS QUE CUMPLA CON TODAS LAS ESPECIFICACIONES DE LA F.T.40657 TAMAÑO 6MM ++++PRESENTAR MUESTRAS DESPUES DEL ACTO+++ PARA SER USADA CON JERINGA DE ASPIRACION MANUAL ENDOUTERINA ,CANULA SEMIRIGIDA DE POLIPROPILENO TRANSPARENTE CON ADAPTADOR INTEGRADO .CON APERTURA DISTALES PARA LA SUCCION Y RASPADO DE CAVIDAD UTERINA PUNTOS DE HISTEROMETRIA SITUADOS A 1CM DE DISTNCIA CADA UNO Y A 6CM DE LA PUNTA CANULAS DE ASPIRACION ENDOUTERINAS QUE CUMPLA CON TODAS LAS ESPECIFICACIONES DE LA F.T.40657 TAMAÑO 7MM ++++PRESENTAR MUESTRAS DESPUES DEL ACTO+++ PARA SER USADA CON JERINGA DE ASPIRACION MANUAL ENDOUTERINA ,CANULA SEMIRIGIDA DE POLIPROPILENO TRANSPARENTE CON ADAPTADOR INTEGRADO .CON APERTURA DISTALES PARA LA SUCCION Y RASPADO DE CAVIDAD UTERINA PUNTOS DE HISTEROMETRIA SITUADOS A 1CM DE DISTNCIA CADA UNO Y A 6CM DE LA PUNTA CANULAS DE ASPIRACION ENDOUTERINAS QUE CUMPLA CON TODAS LAS ESPECIFICACIONES DE LA F.T.40657 TAMAÑO 8MM ++++PRESENTAR MUESTRAS DESPUES DEL ACTO+++ PARA SER USADA CON JERINGA DE ASPIRACION MANUAL ENDOUTERINA ,CANULA SEMIRIGIDA DE POLIPROPILENO TRANSPARENTE CON ADAPTADOR INTEGRADO .CON APERTURA DISTALES PARA LA SUCCION Y RASPADO DE CAVIDAD UTERINA PUNTOS DE HISTEROMETRIA SITUADOS A 1CM DE DISTNCIA CADA UNO Y A 6CM DE LA PUNTA CANULAS DE ASPIRACION ENDOUTERINAS QUE CUMPLA CON TODAS LAS ESPECIFICACIONES DE LA F.T.40657 TAMAÑO 9MM ++++PRESENTAR MUESTRAS DESPUES DEL ACTO+++ PARA SER USADA CON JERINGA DE ASPIRACION MANUAL ENDOUTERINA ,CANULA SEMIRIGIDA DE POLIPROPILENO TRANSPARENTE CON ADAPTADOR INTEGRADO .CON APERTURA DISTALES PARA LA SUCCION Y RASPADO DE CAVIDAD UTERINA PUNTOS DE HISTEROMETRIA SITUADOS A 1CM DE DISTNCIA CADA UNO Y A 6CM DE LA PUNTA CANULAS DE ASPIRACION ENDOUTERINAS QUE CUMPLA CON TODAS LAS ESPECIFICACIONES DE LA F.T.40657 TAMAÑO 10MM ++++PRESENTAR MUESTRAS DESPUES DEL ACTO+++ PARA SER USADA CON JERINGA DE ASPIRACION MANUAL ENDOUTERINA ,CANULA SEMIRIGIDA DE POLIPROPILENO TRANSPARENTE CON ADAPTADOR INTEGRADO .CON APERTURA DISTALES PARA LA SUCCION Y RASPADO DE CAVIDAD UTERINA PUNTOS DE HISTEROMETRIA SITUADOS A 1CM DE DISTNCIA CADA UNO Y A 6CM DE LA PUNTA | CANULAS DE ASPIRACION ENDOUTERINAS QUE CUMPLA CON TODAS LAS ESPECIFICACIONES DE LA F.T.40657 TAMAÑO 4MM(24CM) ++++PRESENTAR MUESTRAS DESPUES DEL ACTO+++ PARA SER USADA CON JERINGA DE ASPIRACION MANUAL ENDOUTERINA ,CANULA SEMIRIGIDA DE POLIPROPILENO TRANSPARENTE CON ADAPTADOR INTEGRADO .CON APERTURA DISTALES PARA LA SUCCION Y RASPADO DE CAVIDAD UTERINA PUNTOS DE HISTEROMETRIA SITUADOS A 1CM DE DISTNCIA CADA UNO Y A 6CM DE LA PUNTA | CANULAS DE ASPIRACION ENDOUTERINAS QUE CUMPLA CON TODAS LAS ESPECIFICACIONES DE LA F.T.40657 TAMAÑO 5MM(24CM) ++++PRESENTAR MUESTRAS DESPUES DEL ACTO+++ PARA SER USADA CON JERINGA DE ASPIRACION MANUAL ENDOUTERINA ,CANULA SEMIRIGIDA DE POLIPROPILENO TRANSPARENTE CON ADAPTADOR INTEGRADO .CON APERTURA DISTALES PARA LA SUCCION Y RASPADO DE CAVIDAD UTERINA PUNTOS DE HISTEROMETRIA SITUADOS A 1CM DE DISTNCIA CADA UNO Y A 6CM DE LA PUNTA | CANULAS DE ASPIRACION ENDOUTERINAS QUE CUMPLA CON TODAS LAS ESPECIFICACIONES DE LA F.T.40657 TAMAÑO 6MM ++++PRESENTAR MUESTRAS DESPUES DEL ACTO+++ PARA SER USADA CON JERINGA DE ASPIRACION MANUAL ENDOUTERINA ,CANULA SEMIRIGIDA DE POLIPROPILENO TRANSPARENTE CON ADAPTADOR INTEGRADO .CON APERTURA DISTALES PARA LA SUCCION Y RASPADO DE CAVIDAD UTERINA PUNTOS DE HISTEROMETRIA SITUADOS A 1CM DE DISTNCIA CADA UNO Y A 6CM DE LA PUNTA | CANULAS DE ASPIRACION ENDOUTERINAS QUE CUMPLA CON TODAS LAS ESPECIFICACIONES DE LA F.T.40657 TAMAÑO 7MM ++++PRESENTAR MUESTRAS DESPUES DEL ACTO+++ PARA SER USADA CON JERINGA DE ASPIRACION MANUAL ENDOUTERINA ,CANULA SEMIRIGIDA DE POLIPROPILENO TRANSPARENTE CON ADAPTADOR INTEGRADO .CON APERTURA DISTALES PARA LA SUCCION Y RASPADO DE CAVIDAD UTERINA PUNTOS DE HISTEROMETRIA SITUADOS A 1CM DE DISTNCIA CADA UNO Y A 6CM DE LA PUNTA | CANULAS DE ASPIRACION ENDOUTERINAS QUE CUMPLA CON TODAS LAS ESPECIFICACIONES DE LA F.T.40657 TAMAÑO 8MM ++++PRESENTAR MUESTRAS DESPUES DEL ACTO+++ PARA SER USADA CON JERINGA DE ASPIRACION MANUAL ENDOUTERINA ,CANULA SEMIRIGIDA DE POLIPROPILENO TRANSPARENTE CON ADAPTADOR INTEGRADO .CON APERTURA DISTALES PARA LA SUCCION Y RASPADO DE CAVIDAD UTERINA PUNTOS DE HISTEROMETRIA SITUADOS A 1CM DE DISTNCIA CADA UNO Y A 6CM DE LA PUNTA | CANULAS DE ASPIRACION ENDOUTERINAS QUE CUMPLA CON TODAS LAS ESPECIFICACIONES DE LA F.T.40657 TAMAÑO 9MM ++++PRESENTAR MUESTRAS DESPUES DEL ACTO+++ PARA SER USADA CON JERINGA DE ASPIRACION MANUAL ENDOUTERINA ,CANULA SEMIRIGIDA DE POLIPROPILENO TRANSPARENTE CON ADAPTADOR INTEGRADO .CON APERTURA DISTALES PARA LA SUCCION Y RASPADO DE CAVIDAD UTERINA PUNTOS DE HISTEROMETRIA SITUADOS A 1CM DE DISTNCIA CADA UNO Y A 6CM DE LA PUNTA | CANULAS DE ASPIRACION ENDOUTERINAS QUE CUMPLA CON TODAS LAS ESPECIFICACIONES DE LA F.T.40657 TAMAÑO 10MM ++++PRESENTAR MUESTRAS DESPUES DEL ACTO+++ PARA SER USADA CON JERINGA DE ASPIRACION MANUAL ENDOUTERINA ,CANULA SEMIRIGIDA DE POLIPROPILENO TRANSPARENTE CON ADAPTADOR INTEGRADO .CON APERTURA DISTALES PARA LA SUCCION Y RASPADO DE CAVIDAD UTERINA PUNTOS DE HISTEROMETRIA SITUADOS A 1CM DE DISTNCIA CADA UNO Y A 6CM DE LA PUNTA | Con CT
09-10-2025 | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/solicitud-de-cotizacion/2025-0-12-23-09-CL-026852/QfyojIwRnIsMDM4UDO2ojIpJye | GUANTES DE EXPLORACION DE LATEX TAMAÑO CHICO | B/. 16,250.00 | 10-10-2025 a 15-10-2025 | Ministerio de Salud | 10 Días hábiles | 100714 | Guantes de Exploración de Látex no estéril. Para uso y protección del personal en las Instalaciones de Salud. 1. Tamaño: Talla (mm) Longitudes (mm) (tolerancia: +/- 6mm) (tolerancia: +/- 10mm) 1.2. Chico 80 220 2. Los guantes deben de estar libres de: 2.1. Orificios. 2.2. Granulaciones. 2.3. Fisuras. 2.4. Deformaciones. 2.5. Burbujas. 2.6. Pliegues adheridos. 2.7. Escurrimiento en yema. 2.8. Materia extraña. 2.9. Rugosidades. 3. Presentar en la orilla del guante un enrollamiento o banda de color de máximo1cm de ancho o un terminado que asegure su fijación en el antebrazo. 4. Espesor de la yema de los dedos, palma de la mano de 0.08mm. 5. Alargamiento a la ruptura (% mínimo) 650% 6. Resistencia a la tensión: 18 MPa (mínimo). 7. El agente de superficie utilizado para facilitar su colocación debe ser inerte e inocuo (con o sin aloe vera). 8. Debe presentar hermeticidad. 9. Con envoltura que garantice su estabilidad y preserven su calidad. 10. Ambidiestro. 11. De látex natural con bajo contenido de polvo (no más de 200mg de polvo por guante); no deberá tener más de 300 microgramos de proteína por guante. 12. Ajustable a la mano y a la articulación, que cubra parte del antebrazo. 13. No estéril. 14. De un solo uso. -FICHA TECNICA: 100714. (CAJA DE 100 UNIDADES). | Guantes de Exploración de Látex no estéril. Para uso y protección del personal en las Instalaciones de Salud. 1. Tamaño: Talla (mm) Longitudes (mm) (tolerancia: +/- 6mm) (tolerancia: +/- 10mm) 1.2. Chico 80 220 2. Los guantes deben de estar libres de: 2.1. Orificios. 2.2. Granulaciones. 2.3. Fisuras. 2.4. Deformaciones. 2.5. Burbujas. 2.6. Pliegues adheridos. 2.7. Escurrimiento en yema. 2.8. Materia extraña. 2.9. Rugosidades. 3. Presentar en la orilla del guante un enrollamiento o banda de color de máximo1cm de ancho o un terminado que asegure su fijación en el antebrazo. 4. Espesor de la yema de los dedos, palma de la mano de 0.08mm. 5. Alargamiento a la ruptura (% mínimo) 650% 6. Resistencia a la tensión: 18 MPa (mínimo). 7. El agente de superficie utilizado para facilitar su colocación debe ser inerte e inocuo (con o sin aloe vera). 8. Debe presentar hermeticidad. 9. Con envoltura que garantice su estabilidad y preserven su calidad. 10. Ambidiestro. 11. De látex natural con bajo contenido de polvo (no más de 200mg de polvo por guante); no deberá tener más de 300 microgramos de proteína por guante. 12. Ajustable a la mano y a la articulación, que cubra parte del antebrazo. 13. No estéril. 14. De un solo uso. -FICHA TECNICA: 100714. (CAJA DE 100 UNIDADES). | [7 empty] | Con CT
09-10-2025 | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/solicitud-de-cotizacion/2025-1-10-01-02-CL-035174/QfyojIwRnIsUDO3UDO2ojIpJye | UNIDADES DE SISTEMA DE SUCCION E IRRIGACION CONTINUA DE DOS CANALES POR SEPARADO, UNIDADES DE SONDA MONOPOLAR CON PUNTA GANCHO EN L. C.T.N.I.: 103804, REQ. 1001075794-02-17 | B/. 21,080.00 | 10-10-2025 a 15-10-2025 | Caja de Seguro Social | 15 Días calendario | 103804 | CODIGO: 209312001 - AP02060378 DESCRIPCIÓN: UNIDADES DE SISTEMA DE SUCCION E IRRIGACION CONTINUA DE DOS CANALES POR SEPARADO ESPECIFICACIONES TECNICAS: De dos canales independientes para utilizar en Cirugía General y Laparoscopía Especificaciones técnicas: 1. Estéril. 2. De un solo uso. 3. Dos (2) canales con pulsadores codificados por colores de acuerdo a la función (succión e irrigación) • Canal de succión de 9mm. • Canal de irrigación de 6mm 4. Regulador ajustable de aire falso. 5. Pulsador de seguridad para activación, desactivación. 6. Cánula para irrigación y succión de: • 5mm. • 10mm. • Con tubo de 3 metros. 7. Conector. 8. Con (2) puntas (espigas) La Institución solicitará el tamaño de la cánula de irrigación y succión que requiera. ***SE REQUIERE SUCCIÓN E IRRIGACIÓN DE DOS CANALES DE 10 MM*** ACCESORIOS: 1. Sonda Bipolar para: • Succión. • Irrigación. • Coagulación y disección roma. 2. Sonda monopolar con tres (3) tipos de puntas: • Espátula. • Gancho en L. • Aguja. COMPATIBLE CON CUALQUIER GENERADOR. LA INSTITUCIÓN SOLICITARÁ SI REQUIERE O NO LOS ACCESORIOS. | CODIGO: 209312001 - AP02060378 DESCRIPCIÓN: UNIDADES DE SISTEMA DE SUCCION E IRRIGACION CONTINUA DE DOS CANALES POR SEPARADO ESPECIFICACIONES TECNICAS: De dos canales independientes para utilizar en Cirugía General y Laparoscopía Especificaciones técnicas: 1. Estéril. 2. De un solo uso. 3. Dos (2) canales con pulsadores codificados por colores de acuerdo a la función (succión e irrigación) • Canal de succión de 9mm. • Canal de irrigación de 6mm 4. Regulador ajustable de aire falso. 5. Pulsador de seguridad para activación, desactivación. 6. Cánula para irrigación y succión de: • 5mm. • 10mm. • Con tubo de 3 metros. 7. Conector. 8. Con (2) puntas (espigas) La Institución solicitará el tamaño de la cánula de irrigación y succión que requiera. ***SE REQUIERE SUCCIÓN E IRRIGACIÓN DE DOS CANALES DE 10 MM*** ACCESORIOS: 1. Sonda Bipolar para: • Succión. • Irrigación. • Coagulación y disección roma. 2. Sonda monopolar con tres (3) tipos de puntas: • Espátula. • Gancho en L. • Aguja. COMPATIBLE CON CUALQUIER GENERADOR. LA INSTITUCIÓN SOLICITARÁ SI REQUIERE O NO LOS ACCESORIOS. CODIGO: 209875401 - MA06020030 DESCRIPCIÓN: UNIDADES DE SONDA MONOPOLAR CON PUNTA GANCHO EN L ESPECIFICACIONES TECNICAS: De dos canales independientes para utilizar en Cirugía General y Laparoscopía Especificaciones técnicas: 1. Estéril. 2. De un solo uso. 3. Dos (2) canales con pulsadores codificados por colores de acuerdo a la función (succión e irrigación) • Canal de succión de 9mm. • Canal de irrigación de 6mm 4. Regulador ajustable de aire falso. 5. Pulsador de seguridad para activación, desactivación. 6. Cánula para irrigación y succión de: • 5mm. • 10mm. • Con tubo de 3 metros. 7. Conector. 8. Con (2) puntas (espigas) La Institución solicitará el tamaño de la cánula de irrigación y succión que requiera. ***SE REQUIERE ACCESORIO: SONDA MONOPOLAR GANCHO EN L*** ACCESORIOS: 1. Sonda Bipolar para: • Succión. • Irrigación. • Coagulación y disección roma. 2. Sonda monopolar con tres (3) tipos de puntas: • Espátula. • Gancho en L. • Aguja. COMPATIBLE CON CUALQUIER GENERADOR. LA INSTITUCIÓN SOLICITARÁ SI REQUIERE O NO LOS ACCESORIOS. | CODIGO: 209875401 - MA06020030 DESCRIPCIÓN: UNIDADES DE SONDA MONOPOLAR CON PUNTA GANCHO EN L ESPECIFICACIONES TECNICAS: De dos canales independientes para utilizar en Cirugía General y Laparoscopía Especificaciones técnicas: 1. Estéril. 2. De un solo uso. 3. Dos (2) canales con pulsadores codificados por colores de acuerdo a la función (succión e irrigación) • Canal de succión de 9mm. • Canal de irrigación de 6mm 4. Regulador ajustable de aire falso. 5. Pulsador de seguridad para activación, desactivación. 6. Cánula para irrigación y succión de: • 5mm. • 10mm. • Con tubo de 3 metros. 7. Conector. 8. Con (2) puntas (espigas) La Institución solicitará el tamaño de la cánula de irrigación y succión que requiera. ***SE REQUIERE ACCESORIO: SONDA MONOPOLAR GANCHO EN L*** ACCESORIOS: 1. Sonda Bipolar para: • Succión. • Irrigación. • Coagulación y disección roma. 2. Sonda monopolar con tres (3) tipos de puntas: • Espátula. • Gancho en L. • Aguja. COMPATIBLE CON CUALQUIER GENERADOR. LA INSTITUCIÓN SOLICITARÁ SI REQUIERE O NO LOS ACCESORIOS. | [6 empty] | Con CT
09-10-2025 | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/solicitud-de-cotizacion/2025-1-10-01-02-CL-035173/QfyojIwRnIsADO3UDO2ojIpJye | CANASTILLA DE EXTRACCIÓN DE TRIPLE LUMEN CON CUATRO ALAMBRES PARA CALCULOS BILIARES. C.T.N.I.: 30322. REQ. 1001069474-02-17 | B/. 1,900.00 | 10-10-2025 a 15-10-2025 | Caja de Seguro Social | 30 Días hábiles | 30322 | CODIGO: 209177904 - MA03060260 DESCRIPCIÓN: CANASTILLA DE EXTRACCIÓN DE TRIPLE LUMEN CON CUATRO ALAMBRES PARA CALCULOS BILIARES. ESPECIFICACIONES TECNICAS: Para extracción de cálculos biliares. 1. Canastilla 1.1. Guía 0.035" para usar a través de endoscopio de canal de trabajo de 3.2mm 1.2. Catéter 1.2.1. De acero inoxidable 1.2.2. Longitud entre 180 cm y 400 cm 1.3. Con capacidad para litotripsia. 1.4. Diámetro: 1.4.1. 1.5 cm x 3 cm. 1.4.2. 2 cm x 4 cm. 1.4.3. 2.5 cm x 5 cm 1.4.4. 3.0 cm x 6 cm 1.4.5. 3.0 cm x 7 cm 1.4.6. 3.5 cm x 7 cm LA INSTITUCIÓN SOLICITARÁ LO QUE REQUIERA. LA INSTITUCIÓN REQUIERE EL PUNTO: 1.4.4. 3.0 cm x 6 cm | CODIGO: 209177904 - MA03060260 DESCRIPCIÓN: CANASTILLA DE EXTRACCIÓN DE TRIPLE LUMEN CON CUATRO ALAMBRES PARA CALCULOS BILIARES. ESPECIFICACIONES TECNICAS: Para extracción de cálculos biliares. 1. Canastilla 1.1. Guía 0.035" para usar a través de endoscopio de canal de trabajo de 3.2mm 1.2. Catéter 1.2.1. De acero inoxidable 1.2.2. Longitud entre 180 cm y 400 cm 1.3. Con capacidad para litotripsia. 1.4. Diámetro: 1.4.1. 1.5 cm x 3 cm. 1.4.2. 2 cm x 4 cm. 1.4.3. 2.5 cm x 5 cm 1.4.4. 3.0 cm x 6 cm 1.4.5. 3.0 cm x 7 cm 1.4.6. 3.5 cm x 7 cm LA INSTITUCIÓN SOLICITARÁ LO QUE REQUIERA. LA INSTITUCIÓN REQUIERE EL PUNTO: 1.4.4. 3.0 cm x 6 cm | [7 empty] | Con CT
09-10-2025 | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/solicitud-de-cotizacion/2025-1-10-01-02-CL-035171/QfyojIwRnIsETN3UDO2ojIpJye | COMPRA DE BOLSAS HIGIÉNICAS ABSORBENTES. CTNI: 105574. REQ: 1001088122-02-17 | B/. 46,410.00 | 10-10-2025 a 15-10-2025 | Caja de Seguro Social | 60 Días calendario | 105574 | Bolsas Higiénicas Absorbentes. Garantizan la seguridad de la recolección, el transporte y la eliminación de los fluidos y materias orgánicas. 1. Bolsa con lazos corredizos 2. Provista de un paño supe absorbente y Gelificante que nuetraliza los malos olores 3. Capacidad Aproximada de 450ml de fluidos corporales. 4. Material: 4.1. Bolsa: Polietileno con o sin aditivo degradable 4.2. Paño: Cristales polímeros de poliacrilato de sodio en un soporte de celulosa o tela no-tejida. 5. Tamaño de las Bolsas: * Bolsa para Bacinilla de Cama: 60cm x 38cm * Bolsa para cubo de silla con inodoro: 51cm x 38cm * Bolsa para Vómitos: 25cm x 25cm * Bolsa para Urinal masculino: 16cm x 38cm * Bolsa para Inodoro y cubetas: 65cm x 38cm 6. Cumplir con la norma de calidad ISO 13485-2012. 7. Tamaño de los Paños: 24cm x 13 cm para todas las bolsas. Accesorio: Anillo de presión desechable para bolsas para vómito y urinal. LA INSTITUCIÓN SOLICITARÁ LO QUE REQUIERA EN RELACIÓN A LA BOLSA Y AL ANILLO.1.Empaque individual. 2.Debe traer impreso y visible fecha de manufactura, número de lote, país de origen y marca de fábrica. 3.Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización. el hospitañ requiere: Bolsa para Urinal masculino: 16cm x 38cm y si anillo de presión | Bolsas Higiénicas Absorbentes. Garantizan la seguridad de la recolección, el transporte y la eliminación de los fluidos y materias orgánicas. 1. Bolsa con lazos corredizos 2. Provista de un paño supe absorbente y Gelificante que nuetraliza los malos olores 3. Capacidad Aproximada de 450ml de fluidos corporales. 4. Material: 4.1. Bolsa: Polietileno con o sin aditivo degradable 4.2. Paño: Cristales polímeros de poliacrilato de sodio en un soporte de celulosa o tela no-tejida. 5. Tamaño de las Bolsas: * Bolsa para Bacinilla de Cama: 60cm x 38cm * Bolsa para cubo de silla con inodoro: 51cm x 38cm * Bolsa para Vómitos: 25cm x 25cm * Bolsa para Urinal masculino: 16cm x 38cm * Bolsa para Inodoro y cubetas: 65cm x 38cm 6. Cumplir con la norma de calidad ISO 13485-2012. 7. Tamaño de los Paños: 24cm x 13 cm para todas las bolsas. Accesorio: Anillo de presión desechable para bolsas para vómito y urinal. LA INSTITUCIÓN SOLICITARÁ LO QUE REQUIERA EN RELACIÓN A LA BOLSA Y AL ANILLO.1.Empaque individual. 2.Debe traer impreso y visible fecha de manufactura, número de lote, país de origen y marca de fábrica. 3.Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización. el hospitañ requiere: Bolsa para Urinal masculino: 16cm x 38cm y si anillo de presión Bolsas Higiénicas Absorbentes.Garantizan la seguridad de la recolección, el transporte y la eliminación de los fluidos y materias orgánicas. 1. Bolsa con lazos corredizos 2. Provista de un paño superabsorbente y Gelificante que nuetraliza los malos olores 3. Capacidad Aproximada de 450ml de fluidos corporales. 4. Material: 4.1. Bolsa: Polietileno con o sin aditivo degradable 4.2. Paño: Cristales polímeros de poliacrilato de sodio en un soporte de celulosa o tela no-tejida. 5. Tamaño de las Bolsas: * Bolsa para Bacinilla de Cama: 60cm x 38cm * Bolsa para cubo de silla con inodoro: 51cm x 38cm * Bolsa para Vómitos: 25cm x 25cm * Bolsa para Urinal masculino: 16cm x 38cm * Bolsa para Inodoro y cubetas: 65cm x 38cm 6. Cumplir con la norma de calidad ISO 13485-2012. 7. Tamaño de los Paños: 24cm x 13 cm para todas las bolsas. Accesorio: Anillo de presión desechable para bolsas para vómito y urinal. LA INSTITUCIÓN SOLICITARÁ LO QUE REQUIERA EN RELACIÓN A LA BOLSA Y AL ANILLO1.Empaque individual. 2.Debe traer impreso y visible fecha de manufactura, número de lote, país de origen y marca de fábrica. 3.Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización. SE REQUIERE BOLSA PARA BACINILLA DE CAMA: 60CM X 38CMSIN ANILLO DE PRESION. Bolsas Higiénicas Absorbentes.Garantizan la seguridad de la recolección, el transporte y la eliminación de los fluidos y materias orgánicas. 1. Bolsa con lazos corredizos 2. Provista de un paño superabsorbente y Gelificante que nuetraliza los malos olores 3. Capacidad Aproximada de 450ml de fluidos corporales. 4. Material: 4.1. Bolsa: Polietileno con o sin aditivo degradable 4.2. Paño: Cristales polímeros de poliacrilato de sodio en un soporte de celulosa o tela no-tejida. 5. Tamaño de las Bolsas: * Bolsa para Bacinilla de Cama: 60cm x 38cm * Bolsa para cubo de silla con inodoro: 51cm x 38cm * Bolsa para Vómitos: 25cm x 25cm * Bolsa para Urinal masculino: 16cm x 38cm * Bolsa para Inodoro y cubetas: 65cm x 38cm 6. Cumplir con la norma de calidad ISO 13485-2012. 7. Tamaño de los Paños: 24cm x 13 cm para todas las bolsas. Accesorio: Anillo de presión desechable para bolsas para vómito y urinal. LA INSTITUCIÓN SOLICITARÁ LO QUE REQUIERA EN RELACIÓN A LA BOLSA Y AL ANILLO.1.Empaque individual. 2.Debe traer impreso y visible fecha de manufactura, número de lote, país de origen y marca de fábrica. 3.Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización. SE REQUIERE BOLSA PARA VÓMITOS: 25CM X 25CM SIN ANILLO DE PRESION | Bolsas Higiénicas Absorbentes.Garantizan la seguridad de la recolección, el transporte y la eliminación de los fluidos y materias orgánicas. 1. Bolsa con lazos corredizos 2. Provista de un paño superabsorbente y Gelificante que nuetraliza los malos olores 3. Capacidad Aproximada de 450ml de fluidos corporales. 4. Material: 4.1. Bolsa: Polietileno con o sin aditivo degradable 4.2. Paño: Cristales polímeros de poliacrilato de sodio en un soporte de celulosa o tela no-tejida. 5. Tamaño de las Bolsas: * Bolsa para Bacinilla de Cama: 60cm x 38cm * Bolsa para cubo de silla con inodoro: 51cm x 38cm * Bolsa para Vómitos: 25cm x 25cm * Bolsa para Urinal masculino: 16cm x 38cm * Bolsa para Inodoro y cubetas: 65cm x 38cm 6. Cumplir con la norma de calidad ISO 13485-2012. 7. Tamaño de los Paños: 24cm x 13 cm para todas las bolsas. Accesorio: Anillo de presión desechable para bolsas para vómito y urinal. LA INSTITUCIÓN SOLICITARÁ LO QUE REQUIERA EN RELACIÓN A LA BOLSA Y AL ANILLO1.Empaque individual. 2.Debe traer impreso y visible fecha de manufactura, número de lote, país de origen y marca de fábrica. 3.Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización. SE REQUIERE BOLSA PARA BACINILLA DE CAMA: 60CM X 38CMSIN ANILLO DE PRESION. | Bolsas Higiénicas Absorbentes.Garantizan la seguridad de la recolección, el transporte y la eliminación de los fluidos y materias orgánicas. 1. Bolsa con lazos corredizos 2. Provista de un paño superabsorbente y Gelificante que nuetraliza los malos olores 3. Capacidad Aproximada de 450ml de fluidos corporales. 4. Material: 4.1. Bolsa: Polietileno con o sin aditivo degradable 4.2. Paño: Cristales polímeros de poliacrilato de sodio en un soporte de celulosa o tela no-tejida. 5. Tamaño de las Bolsas: * Bolsa para Bacinilla de Cama: 60cm x 38cm * Bolsa para cubo de silla con inodoro: 51cm x 38cm * Bolsa para Vómitos: 25cm x 25cm * Bolsa para Urinal masculino: 16cm x 38cm * Bolsa para Inodoro y cubetas: 65cm x 38cm 6. Cumplir con la norma de calidad ISO 13485-2012. 7. Tamaño de los Paños: 24cm x 13 cm para todas las bolsas. Accesorio: Anillo de presión desechable para bolsas para vómito y urinal. LA INSTITUCIÓN SOLICITARÁ LO QUE REQUIERA EN RELACIÓN A LA BOLSA Y AL ANILLO.1.Empaque individual. 2.Debe traer impreso y visible fecha de manufactura, número de lote, país de origen y marca de fábrica. 3.Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización. SE REQUIERE BOLSA PARA VÓMITOS: 25CM X 25CM SIN ANILLO DE PRESION | [5 empty] | Con CT
09-10-2025 | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/solicitud-de-cotizacion/2025-0-12-23-09-CL-026530/QfyojIwRnIsATN3UDO2ojIpJye | PISTOLA PARA INSERCION DE AGUJA | B/. 7,250.00 | 10-10-2025 a 15-10-2025 | Ministerio de Salud | 30 Días hábiles | 103669 | PISTOLA PARA INSERCIÓN DE AGUJA INTRAÓSEA PEDIATRICA Para administración de líquidos y medicamentos Interóseos por presión. Especificaciones: 1. Desechable. 2. Con ajuste de penetración de la aguja. 3. Peso: 3.1. 80 gramos. 4. Aguja Interósea: 4.2. 18G para pediátrico. 5. Con pestillo de seguridad. 6. Estéril. Accesorios. 1. Maletín para protección y transporte del dispositivo. -FICHA TECNICA: 103669 | PISTOLA PARA INSERCIÓN DE AGUJA INTRAÓSEA PEDIATRICA Para administración de líquidos y medicamentos Interóseos por presión. Especificaciones: 1. Desechable. 2. Con ajuste de penetración de la aguja. 3. Peso: 3.1. 80 gramos. 4. Aguja Interósea: 4.2. 18G para pediátrico. 5. Con pestillo de seguridad. 6. Estéril. Accesorios. 1. Maletín para protección y transporte del dispositivo. -FICHA TECNICA: 103669 | [7 empty] | Con CT
09-10-2025 | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/solicitud-de-cotizacion/2025-1-10-01-02-CL-035158/QfyojIwRnIsUzM2UDO2ojIpJye | COMPRA DE PIEZA DE MANO MICRODEBRIDADOR. CTNI: 103006. REQ: 1001089238-02-17 | B/. 15,000.00 | 10-10-2025 a 15-10-2025 | Caja de Seguro Social | 30 Días calendario | 103006 | PIEZA DE MANO MICRODEBRIDADOR ,SE SOLICITA PIEZA DE MANO MICRODEBRIDADOR (SHAVER) COMPATIBLE CON LA CONSOLA EXISTENTE EN LA INSTITUCIÓN, MODELO IPC, CON ACTIVO 943947. SE SOLICITA LOS SIGUIENTES ACCESORIOS: BANDEJA DE ESTERILIZACIÓN StraightShot M5 CUCHILLA RECTA ROTABLE DE 4MM (10 UNIDADES). CUCHILLA ROTABLE DE 12 GRADO 4MM (10 UNIDADES). CUCHILLA ROTABLE DE 40 GRADOS 4MM (5 UNIDADES). | PIEZA DE MANO MICRODEBRIDADOR ,SE SOLICITA PIEZA DE MANO MICRODEBRIDADOR (SHAVER) COMPATIBLE CON LA CONSOLA EXISTENTE EN LA INSTITUCIÓN, MODELO IPC, CON ACTIVO 943947. SE SOLICITA LOS SIGUIENTES ACCESORIOS: BANDEJA DE ESTERILIZACIÓN StraightShot M5 CUCHILLA RECTA ROTABLE DE 4MM (10 UNIDADES). CUCHILLA ROTABLE DE 12 GRADO 4MM (10 UNIDADES). CUCHILLA ROTABLE DE 40 GRADOS 4MM (5 UNIDADES). | [7 empty] | Con CT
09-10-2025 | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/solicitud-de-cotizacion/2025-0-12-23-09-CL-026850/QfyojIwRnIskjM1UDO2ojIpJye | SISTEMA DE ENGRAPADO O LIGADURA, PARA CLIP DE POLIMERO, RECARGA DE ENGRAPADO O LIGADURA, PARA CLIP DE POLIMERO 5MMX13MM Y RECARGA DE ENGRAPADO 7MMX16MM | B/. 30,590.00 | 10-10-2025 a 15-10-2025 | Ministerio de Salud | 15 Días hábiles | 107948 | SISTEMA DE ENGRAPADO O LIGADURA, PARA CLIP DE POLIMERO NO ABSORBIBLE Para usar en cirugía abierta o laparoscópica. 1. Pinza o aplicador manual: 1.1. Tamaño: 1.1.1. Longitud entre 20 cm y 45 cm. 1.2. Diámetro de 5 mm o 10 mm para cirugía laparoscópica. 2. Removedor de clip. 3. Material: 3.1. De acero inoxidable grado médico 4. Reutilizable Accesorio: 1. Clip o grapa de polímero, estéril. 1.1 Tamaño del clip o grapa: Ancho Largo. 2 mm x 7 mm. 1.2. Compatible con la pinza de engrapado o aplicador manual de clip abierto. 1.3. Recarga de 6. -FICHA TECNICA: 107948. | SISTEMA DE ENGRAPADO O LIGADURA, PARA CLIP DE POLIMERO NO ABSORBIBLE Para usar en cirugía abierta o laparoscópica. 1. Pinza o aplicador manual: 1.1. Tamaño: 1.1.1. Longitud entre 20 cm y 45 cm. 1.2. Diámetro de 5 mm o 10 mm para cirugía laparoscópica. 2. Removedor de clip. 3. Material: 3.1. De acero inoxidable grado médico 4. Reutilizable Accesorio: 1. Clip o grapa de polímero, estéril. 1.1 Tamaño del clip o grapa: Ancho Largo. 2 mm x 7 mm. 1.2. Compatible con la pinza de engrapado o aplicador manual de clip abierto. 1.3. Recarga de 6. -FICHA TECNICA: 107948. RECARGA DE ENGRAPADO O LIGADURA, PARA CLIP DE POLIMERO NO ABSORBIBLE Para usar en cirugía abierta o laparoscópica. 1. Pinza o aplicador manual: 1.1. Tamaño: 1.1.1. Longitud entre 20 cm y 45 cm. 1.2. Diámetro de 5 mm o 10 mm para cirugía laparoscópica. 2. Removedor de clip. 3. Material: 3.1. De acero inoxidable grado médico 4. Reutilizable Accesorio: 1. Clip o grapa de polímero, estéril. 1.1 Tamaños del clip o grapa: Ancho Largo. 5 mm x 13 mm. 1.2. Compatible con la pinza de engrapado o aplicador manual de clip abierto. 1.3. Recarga de 6. -FICHA TECNICA: 107948 RECARGA DE ENGRAPADO O LIGADURA, PARA CLIP DE POLIMERO NO ABSORBIBLE Para usar en cirugía abierta o laparoscópica. 1. Pinza o aplicador manual: 1.1. Tamaño: 1.1.1. Longitud entre 20 cm y 45 cm. 1.2. Diámetro de 5 mm o 10 mm para cirugía laparoscópica. 2. Removedor de clip. 3. Material: 3.1. De acero inoxidable grado médico 4. Reutilizable Accesorio: 1. Clip o grapa de polímero, estéril. 1.1 Tamaños del clip o grapa: Ancho Largo. 7 mm x 16 mm. 1.2. Compatible con la pinza de engrapado o aplicador manual de clip abierto. 1.3. Recarga de 6. -FICHA TECNICA: 107948 | RECARGA DE ENGRAPADO O LIGADURA, PARA CLIP DE POLIMERO NO ABSORBIBLE Para usar en cirugía abierta o laparoscópica. 1. Pinza o aplicador manual: 1.1. Tamaño: 1.1.1. Longitud entre 20 cm y 45 cm. 1.2. Diámetro de 5 mm o 10 mm para cirugía laparoscópica. 2. Removedor de clip. 3. Material: 3.1. De acero inoxidable grado médico 4. Reutilizable Accesorio: 1. Clip o grapa de polímero, estéril. 1.1 Tamaños del clip o grapa: Ancho Largo. 5 mm x 13 mm. 1.2. Compatible con la pinza de engrapado o aplicador manual de clip abierto. 1.3. Recarga de 6. -FICHA TECNICA: 107948 | RECARGA DE ENGRAPADO O LIGADURA, PARA CLIP DE POLIMERO NO ABSORBIBLE Para usar en cirugía abierta o laparoscópica. 1. Pinza o aplicador manual: 1.1. Tamaño: 1.1.1. Longitud entre 20 cm y 45 cm. 1.2. Diámetro de 5 mm o 10 mm para cirugía laparoscópica. 2. Removedor de clip. 3. Material: 3.1. De acero inoxidable grado médico 4. Reutilizable Accesorio: 1. Clip o grapa de polímero, estéril. 1.1 Tamaños del clip o grapa: Ancho Largo. 7 mm x 16 mm. 1.2. Compatible con la pinza de engrapado o aplicador manual de clip abierto. 1.3. Recarga de 6. -FICHA TECNICA: 107948 | [5 empty] | Con CT
09-10-2025 | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/solicitud-de-cotizacion/2025-1-10-01-09-CL-035153/QfyojIwRnIsQTOzUDO2ojIpJye | ECOGRAFO EN EL PUNTO DE ATENCION (POCUS) CON SOFWAR DE VISUALIZACION AUTOMATICO Y TUTORIALES EDUCATIVOS DE ESCANEO Y CONCEPTOS BASICOS DE IMAGENES. PARA EL HOSPITAL DR. EZEQUEIEL ABADIA (S.O.P.) | B/. 55,000.00 | 10-10-2025 a 15-10-2025 | Caja de Seguro Social | 9 Días calendario | 109610 | ECOGRAFO EN EL PUNTO DE ATENCION (POCUS) CON SOFTWARE DE VISUALIZACION DE AGUJA AUTOMATICO Y TUTORIALES EDUCATIVOS DE ESCANEO Y CONCEPTOS BASICOS DE IMAGENES DESCRIPCION: Equipo de imágenes por ultrasonido para aplicaciones en la cabecera del paciente. Equipo para uso de pacientes graves que acuden a los servicios de urgencias, unidades de cuidados intensivos y/o cualquier sección médica o quirúrgica donde se necesita una evaluación rápida por situaciones que ponen en riesgo inmediato de la vida de los pacientes, usado por personal capacitado en ultrasonografía al pie del paciente (POCUS) y en entrenamiento. Este uso es para una evaluación cualitativa sobre algún aspecto que amerita un manejo o identificación para la resolución inmediata de la condición grave del paciente. Características y Especificaciones Técnicas: A. Especificaciones del sistema: 1. Monitor clínico: de 15 pulgadas o mayor. 2. Interfaz de usuario: Pantalla táctil independiente del monitor clínico. 3. Tamaño de imagen del monitor clínico: 8 pulgadas o mayor x 6 pulgadas o mayor. 4. Resolución del monitor clínico 1920 x 1080 píxeles o mayor. 5. Arquitectura: Banda ancha digital o digital beamformer. 6. Arranque del sistema: de 45 segundos o menor. 7. Disco duro del sistema: de estado sólido 128 GB o mayor. 8. Escala de grises: de 256 tonos o mayor. 9. De 256 niveles o mayor de gris en la pantalla Doppler espectral. 10. Capacidad de zoom de lectura en vivo de 8x. 11. Rango dinámico: de 180 dB o mayor. 12. Tres (3) puertos activos o mayor para conexión de transductores. 13. El sistema deberá resistir una caída desde una altura de un (1) metro. El sistema será seguro y funcionará normalmente después de esta caída. Certificado por el fabricante. 14. Profundidad de la pantalla: de 1 cm o menor a 35 cm o mayor. 15. Pantalla de inicio configurable. 16. Tipos de exámenes definidos por el usuario o Presets programables. 17. Teclado virtual QWERTY o teclado completo alfanumérico táctil. B. MODOS DE IMAGEN 1. Modo 2D/B. 2. Imágenes armónicas tisulares. 3. Imágenes armónicas de inversión de pulso o codificadas. 4. Modo M. 5. Doppler de velocidad en color (CVD) o color Flow (CFM) 6. Doppler de potencia color (CPD) o color Doppler de potencia de color (PDI) 7. Doppler de onda pulsada (PW) 8. Imágenes Doppler tisular (TDI) 9. Doppler de onda continua (CW) C. CONTROLES: 1. Profundidad. 2. Ganancia. 3. Compensación de ganancia de tiempo (TGC) 4. Ganancia automática. 5. Modo 2D THI o Modo 2D imagen armónica. 6. Optimización de imágenes que ajusta de forma automática la frecuencia según el transductor o tipo de examen. 7. Rango dinámico (en vivo y congelado) 8. Orientación de la imagen. 9. Control de ancho del sector. 10. Escala de colores. 11. Inversión de color. 12. Optimización del flujo de color. 13. Filtro de pared de color. 14. Angulo de dirección en color o ángulo de dirección en color o STEER 15. Ajuste del tamaño y la posición del cuadro de color. 16. Línea base de color. 17. Modo M anatóm | ECOGRAFO EN EL PUNTO DE ATENCION (POCUS) CON SOFTWARE DE VISUALIZACION DE AGUJA AUTOMATICO Y TUTORIALES EDUCATIVOS DE ESCANEO Y CONCEPTOS BASICOS DE IMAGENES DESCRIPCION: Equipo de imágenes por ultrasonido para aplicaciones en la cabecera del paciente. Equipo para uso de pacientes graves que acuden a los servicios de urgencias, unidades de cuidados intensivos y/o cualquier sección médica o quirúrgica donde se necesita una evaluación rápida por situaciones que ponen en riesgo inmediato de la vida de los pacientes, usado por personal capacitado en ultrasonografía al pie del paciente (POCUS) y en entrenamiento. Este uso es para una evaluación cualitativa sobre algún aspecto que amerita un manejo o identificación para la resolución inmediata de la condición grave del paciente. Características y Especificaciones Técnicas: A. Especificaciones del sistema: 1. Monitor clínico: de 15 pulgadas o mayor. 2. Interfaz de usuario: Pantalla táctil independiente del monitor clínico. 3. Tamaño de imagen del monitor clínico: 8 pulgadas o mayor x 6 pulgadas o mayor. 4. Resolución del monitor clínico 1920 x 1080 píxeles o mayor. 5. Arquitectura: Banda ancha digital o digital beamformer. 6. Arranque del sistema: de 45 segundos o menor. 7. Disco duro del sistema: de estado sólido 128 GB o mayor. 8. Escala de grises: de 256 tonos o mayor. 9. De 256 niveles o mayor de gris en la pantalla Doppler espectral. 10. Capacidad de zoom de lectura en vivo de 8x. 11. Rango dinámico: de 180 dB o mayor. 12. Tres (3) puertos activos o mayor para conexión de transductores. 13. El sistema deberá resistir una caída desde una altura de un (1) metro. El sistema será seguro y funcionará normalmente después de esta caída. Certificado por el fabricante. 14. Profundidad de la pantalla: de 1 cm o menor a 35 cm o mayor. 15. Pantalla de inicio configurable. 16. Tipos de exámenes definidos por el usuario o Presets programables. 17. Teclado virtual QWERTY o teclado completo alfanumérico táctil. B. MODOS DE IMAGEN 1. Modo 2D/B. 2. Imágenes armónicas tisulares. 3. Imágenes armónicas de inversión de pulso o codificadas. 4. Modo M. 5. Doppler de velocidad en color (CVD) o color Flow (CFM) 6. Doppler de potencia color (CPD) o color Doppler de potencia de color (PDI) 7. Doppler de onda pulsada (PW) 8. Imágenes Doppler tisular (TDI) 9. Doppler de onda continua (CW) C. CONTROLES: 1. Profundidad. 2. Ganancia. 3. Compensación de ganancia de tiempo (TGC) 4. Ganancia automática. 5. Modo 2D THI o Modo 2D imagen armónica. 6. Optimización de imágenes que ajusta de forma automática la frecuencia según el transductor o tipo de examen. 7. Rango dinámico (en vivo y congelado) 8. Orientación de la imagen. 9. Control de ancho del sector. 10. Escala de colores. 11. Inversión de color. 12. Optimización del flujo de color. 13. Filtro de pared de color. 14. Angulo de dirección en color o ángulo de dirección en color o STEER 15. Ajuste del tamaño y la posición del cuadro de color. 16. Línea base de color. 17. Modo M anatóm | [7 empty] | Con CT
09-10-2025 | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/solicitud-de-cotizacion/2025-0-12-16-07-CL-026687/QfyojIwRnIsQzN5QDO2ojIpJye | REQ. 267-25. HRAAM, ELEMENTO DE TRABAJO Y CABLE BIPOLAR, (REQ. 056 DE UROLOGIA) | B/. 4,000.00 | 10-10-2025 a 15-10-2025 | Ministerio de Salud | 20 Días hábiles | 107549 | ELEMENTO DE TRABAJO FICHA TÉCNICA: 107549 ACCESORIOS: UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA PARA RESECCIÓN ENDOSCÓPICA UROLÓGICA. COMPATIBLE CON EQUIPO BOWA | ELEMENTO DE TRABAJO FICHA TÉCNICA: 107549 ACCESORIOS: UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA PARA RESECCIÓN ENDOSCÓPICA UROLÓGICA. COMPATIBLE CON EQUIPO BOWA CABLE BIPOLAR FICHA TÉCNICA: 107549 ACCESORIOS: UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA PARA RESECCIÓN ENDOSCÓPICA UROLÓGICA. COMPATIBLE CON EQUIPO BOWA | CABLE BIPOLAR FICHA TÉCNICA: 107549 ACCESORIOS: UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA PARA RESECCIÓN ENDOSCÓPICA UROLÓGICA. COMPATIBLE CON EQUIPO BOWA | [6 empty] | Con CT
09-10-2025 | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/solicitud-de-cotizacion/2025-1-10-01-08-CL-034770/QfyojIwRnIskzM4QDO2ojIpJye | SISTEMA DE CATÉTER DOBLE J DE USO EN TRASPLANTE RENAL. | B/. 6,675.00 | 10-10-2025 a 15-10-2025 | Caja de Seguro Social | 30 Días calendario | 102156 | SISTEMA DE CATÉTER DOBLE J DE USO EN TRASPLANTE RENAL. SE SOLICITA: CATETER DOBLE J, 5FR, 12CM DE LONGITUD, GUIA DE ACERO INOXIDABLE DE 140-150 CENTIMETROS DE LARGO. CTNI: 102156 FICHA TECNICA: 02001895 | SISTEMA DE CATÉTER DOBLE J DE USO EN TRASPLANTE RENAL. SE SOLICITA: CATETER DOBLE J, 5FR, 12CM DE LONGITUD, GUIA DE ACERO INOXIDABLE DE 140-150 CENTIMETROS DE LARGO. CTNI: 102156 FICHA TECNICA: 02001895 | [7 empty] | Con CT
03-10-2025 | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/solicitud-de-cotizacion/2025-1-10-01-08-CL-034811/QfyojIwRnIsEzM1ADO2ojIpJye | MATRIZ CELULAR CON ACIDOS GRASOS Y OMEGA 3 | B/. 63,027.50 | 10-10-2025 a 15-10-2025 | Caja de Seguro Social | 30 Días calendario | 109014 | MATRIZ CELULAR CON ACIDOS GRASOS Y OMEGA 3 SE SOLICITA FRAGMENTADO DE 4CM2 CTNI:109014 FICHATECNICA:02021797 | MATRIZ CELULAR CON ACIDOS GRASOS Y OMEGA 3 SE SOLICITA FRAGMENTADO DE 4CM2 CTNI:109014 FICHATECNICA:02021797 | [7 empty] | Con CT
09-10-2025 | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/solicitud-de-cotizacion/2025-0-12-27-08-CL-026621/QfyojIwRnIsATN1YzN2ojIpJye | 25-0130 BALON DE DILATACION URETERAL. Ficha Tecnica 102132. LONGITUD 6cm, DIAMETRO DEL BALON 6mm | B/. 10,138.20 | 10-10-2025 a 15-10-2025 | Ministerio de Salud | 30 Días hábiles | 102132 | BALON DE DILATACION URETERAL. Ficha Tecnica 102132.LONGITUD 6cm, DIAMETRO DEL BALON 6mm | BALON DE DILATACION URETERAL. Ficha Tecnica 102132.LONGITUD 6cm, DIAMETRO DEL BALON 6mm | [7 empty] | Con CT
08-10-2025 | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/solicitud-de-cotizacion/2025-0-12-24-08-CL-026837/QfyojIwRnIsQDN1QDO2ojIpJye | R.1CUCHILLA PARA PODADORA DE VELLOS Y CABELLOS CON SISTEMA OSCILANTE. FT 20548, R.2 LLAVE DE TRES VIAS CON DOS (2) PUERTOS DE ACCESOS.FT 107098 | B/. 4,510.05 | 09-10-2025 a 15-10-2025 | Ministerio de Salud | 10 Días hábiles | 107098 | R.1 CUCHILLA PARA PODADORA DE VELLOS Y CABELLOS CON SISTEMA OSCILANTE.FT 29548 Cuchilla esteril para podadora de vellos y cabellos con sistema oscilante no debe rasurar, desechable | R.1 CUCHILLA PARA PODADORA DE VELLOS Y CABELLOS CON SISTEMA OSCILANTE.FT 29548 Cuchilla esteril para podadora de vellos y cabellos con sistema oscilante no debe rasurar, desechable R.2 LLAVE DE TRES VIAS CON DOS (2) PUERTOS DE ACCESOS. FT 107098 Descripción: Utilizado para la infusión de soluciones I.V. y/o medicamentos. Características y Especificaciones Técnicas: 1. Llave de tres vías con dos (2) puertos de accesos: 1.1. De polietileno de alta densidad. 1.2. Giratorio con flechas indicativas. 1.3. Puertos de accesos luer lock 1.4. Tapas protectoras 2. Libre de látex y DEHP. 3. Estéril 4. De un solo uso. | R.2 LLAVE DE TRES VIAS CON DOS (2) PUERTOS DE ACCESOS. FT 107098 Descripción: Utilizado para la infusión de soluciones I.V. y/o medicamentos. Características y Especificaciones Técnicas: 1. Llave de tres vías con dos (2) puertos de accesos: 1.1. De polietileno de alta densidad. 1.2. Giratorio con flechas indicativas. 1.3. Puertos de accesos luer lock 1.4. Tapas protectoras 2. Libre de látex y DEHP. 3. Estéril 4. De un solo uso. | [6 empty] | Con CT
08-10-2025 | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/solicitud-de-cotizacion/2025-1-10-01-02-CL-035107/QfyojIwRnIsUjN0QDO2ojIpJye | BALÓN DE EXTRACCIÓN DE CALCULOS BILIARES CON SALIDA DEL MEDIO DE CONTRASTE POR ARRIBA DEL BALÓN. CTNI. 27321. SOLICITUD 1001069439-02-17 | B/. 6,675.00 | 09-10-2025 a 14-10-2025 | Caja de Seguro Social | 30 Días hábiles | 27321 | PARA EXTRACCIÓN DE CÁLCULOS BILIARES. 1.BALÓN 1.1. DE TRIPLE LUMEN 1.2. LONGITUD DE 200 CM 1.3. MARCADORES RADIOPACOS 1.4. PARA USAR CON GUÍA DE 0.035" DE DIÁMETRO 1.5. CATÉTER DE 7 FR. DE DIÁMETRO 1.6. SALIDA DEL MEDIO DE CONTRASTE POR ARRIBA DEL BALÓN CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS. 1.6.1. DESDE 8.5MM HASTA 18.0MM DE DIÁMETRO. 1.6.2. VOLUMEN DE LLENADO DESDE 1.0 ML HASTA 10.0 ML 2. ESTÉRIL 3. DE UN SOLO USO. LA INSTITUCIÓN SOLICITARÁ EL DIÁMETRO QUE REQUIERA. LA INSTITUCIÓN REQUIERE EL PUNTO: 1.6.1. 12MM X 18.0 MM DE DIÁMETRO. OBSERVACION 1. Debe traer impreso y visible fecha de manufactura, vencimiento de la esterilidad no menor de 24 meses a partir de la fecha de entrega, número de lote, país de origen. 2. Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización. | PARA EXTRACCIÓN DE CÁLCULOS BILIARES. 1.BALÓN 1.1. DE TRIPLE LUMEN 1.2. LONGITUD DE 200 CM 1.3. MARCADORES RADIOPACOS 1.4. PARA USAR CON GUÍA DE 0.035" DE DIÁMETRO 1.5. CATÉTER DE 7 FR. DE DIÁMETRO 1.6. SALIDA DEL MEDIO DE CONTRASTE POR ARRIBA DEL BALÓN CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS. 1.6.1. DESDE 8.5MM HASTA 18.0MM DE DIÁMETRO. 1.6.2. VOLUMEN DE LLENADO DESDE 1.0 ML HASTA 10.0 ML 2. ESTÉRIL 3. DE UN SOLO USO. LA INSTITUCIÓN SOLICITARÁ EL DIÁMETRO QUE REQUIERA. LA INSTITUCIÓN REQUIERE EL PUNTO: 1.6.1. 12MM X 18.0 MM DE DIÁMETRO. OBSERVACION 1. Debe traer impreso y visible fecha de manufactura, vencimiento de la esterilidad no menor de 24 meses a partir de la fecha de entrega, número de lote, país de origen. 2. Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización. PARA EXTRACCIÓN DE CÁLCULOS BILIARES. 1.BALÓN 1.1. DE TRIPLE LUMEN 1.2. LONGITUD DE 200 CM 1.3. MARCADORES RADIOPACOS 1.4. PARA USAR CON GUÍA DE 0.035" DE DIÁMETRO 1.5. CATÉTER DE 7 FR. DE DIÁMETRO 1.6. SALIDA DEL MEDIO DE CONTRASTE POR ARRIBA DEL BALÓN CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS. 1.6.1. DESDE 8.5MM HASTA 18.0MM DE DIÁMETRO. 1.6.2. VOLUMEN DE LLENADO DESDE 1.0 ML HASTA 10.0 ML 2. ESTÉRIL 3. DE UN SOLO USO. LA INSTITUCIÓN SOLICITARÁ EL DIÁMETRO QUE REQUIERA. LA INSTITUCIÓN REQUIERE EL PUNTO: 1.6.1. 8.5MM X 15MM DE DIÁMETRO. OBSERVACION 1. Debe traer impreso y visible fecha de manufactura, vencimiento de la esterilidad no menor de 24 meses a partir de la fecha de entrega, número de lote, país de origen. 2. Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización. | PARA EXTRACCIÓN DE CÁLCULOS BILIARES. 1.BALÓN 1.1. DE TRIPLE LUMEN 1.2. LONGITUD DE 200 CM 1.3. MARCADORES RADIOPACOS 1.4. PARA USAR CON GUÍA DE 0.035" DE DIÁMETRO 1.5. CATÉTER DE 7 FR. DE DIÁMETRO 1.6. SALIDA DEL MEDIO DE CONTRASTE POR ARRIBA DEL BALÓN CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS. 1.6.1. DESDE 8.5MM HASTA 18.0MM DE DIÁMETRO. 1.6.2. VOLUMEN DE LLENADO DESDE 1.0 ML HASTA 10.0 ML 2. ESTÉRIL 3. DE UN SOLO USO. LA INSTITUCIÓN SOLICITARÁ EL DIÁMETRO QUE REQUIERA. LA INSTITUCIÓN REQUIERE EL PUNTO: 1.6.1. 8.5MM X 15MM DE DIÁMETRO. OBSERVACION 1. Debe traer impreso y visible fecha de manufactura, vencimiento de la esterilidad no menor de 24 meses a partir de la fecha de entrega, número de lote, país de origen. 2. Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización. | [6 empty] | Con CT
08-10-2025 | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/solicitud-de-cotizacion/2025-1-10-01-02-CL-035082/QfyojIwRnIsMDOwQDO2ojIpJye | COBERTORES ESTERILIZADOS PARA DETECTOR. CTNI. 108392. SOLICITUD 1001078641-02-17 | B/. 7,200.00 | 09-10-2025 a 14-10-2025 | Caja de Seguro Social | 30 Días hábiles | 108392 | 9. ACCESORIOS: 9.2. COBERTORES ESTERILIZADOS PARA EL DETECTOR. | 9. ACCESORIOS: 9.2. COBERTORES ESTERILIZADOS PARA EL DETECTOR. | [7 empty] | Con CT
08-10-2025 | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/solicitud-de-cotizacion/2025-0-12-17-02-CL-026831/QfyojIwRnIsUDNwQDO2ojIpJye | APOSITOS Y RESERVORIOS PARA TRATAMIENTO DE HERIDA | B/. 6,975.00 | 09-10-2025 a 14-10-2025 | Ministerio de Salud | 30 Días hábiles | 102442 | APOSITO DE POLIURETANO RETICULADO PARA SISTEMA DE TRATAMIENTO DE HERIDAS POR PRESION NEGATIVA TAMAÑO MEDIANO 10CM X 15CM X 2.0CM F.T.102441 | APOSITO DE POLIURETANO RETICULADO PARA SISTEMA DE TRATAMIENTO DE HERIDAS POR PRESION NEGATIVA TAMAÑO MEDIANO 10CM X 15CM X 2.0CM F.T.102441 APOSITO DE POLIURETANO RETICULADO IMPREGNADO CON IONES DE PLATA ACTIVO POR PRESION NEGATIVA TAMAÑO MEDIANO 18CM X 12.5CM X3.3CM F.T.103423 ESPONJA SUAVE PARA EQUIPO DE TRATAMIENTO DE HERIDAS POR CIERRE ASISTIDO AL VACIO A PRESION NEGATIVA TAMAÑO: 10CM X 15CM X 1CM F.T.24660 RESERVORIO TRANSPARENTE PARA SISTEMA DE TRATAMIENTO PARA HERIDAS POR PRESION NEGATIVA CAPACIDAD 400ML F.T.102442 RESERVORIO TRANSPARENTE PARA SISTEMA DE TRATAMIENTO DE HERIDAS POR PRESION NEGATIVA CAPACIDAD DE 600ML F.T.102442 | APOSITO DE POLIURETANO RETICULADO IMPREGNADO CON IONES DE PLATA ACTIVO POR PRESION NEGATIVA TAMAÑO MEDIANO 18CM X 12.5CM X3.3CM F.T.103423 | ESPONJA SUAVE PARA EQUIPO DE TRATAMIENTO DE HERIDAS POR CIERRE ASISTIDO AL VACIO A PRESION NEGATIVA TAMAÑO: 10CM X 15CM X 1CM F.T.24660 | RESERVORIO TRANSPARENTE PARA SISTEMA DE TRATAMIENTO PARA HERIDAS POR PRESION NEGATIVA CAPACIDAD 400ML F.T.102442 | RESERVORIO TRANSPARENTE PARA SISTEMA DE TRATAMIENTO DE HERIDAS POR PRESION NEGATIVA CAPACIDAD DE 600ML F.T.102442 |  |  |  | Con CT
08-10-2025 | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/solicitud-de-cotizacion/2025-1-10-01-08-CL-033786/QfyojIwRnIsADNwQDO2ojIpJye | POSICIONADORES DE USO GENERAL. | B/. 55,000.00 | 09-10-2025 a 15-10-2025 | Caja de Seguro Social | 30 Días calendario | 108966 | POSICIONADORES DE USO GENERAL. CTNI: 108966 FICHA TECNICA: 02021793 Posicionamiento Corporal Se solicita Almohada de abducción de espuma de alta densidad, con lados cóncavos y correa para el posicionamiento postoperatorio, tamaño pequeño: Dimensiones inferiores: 46.99cm x 63.50cm x 14.60cm (18 1/2 "x 25" x 5 3/4 ") y Dimensiones superiores: 15.24cm x 63.50cm x 14.60cm (6" x 25 "x 5 3/4"). | POSICIONADORES DE USO GENERAL. CTNI: 108966 FICHA TECNICA: 02021793 Posicionamiento Corporal Se solicita Almohada de abducción de espuma de alta densidad, con lados cóncavos y correa para el posicionamiento postoperatorio, tamaño pequeño: Dimensiones inferiores: 46.99cm x 63.50cm x 14.60cm (18 1/2 "x 25" x 5 3/4 ") y Dimensiones superiores: 15.24cm x 63.50cm x 14.60cm (6" x 25 "x 5 3/4"). | [7 empty] | Con CT
08-10-2025 | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/solicitud-de-cotizacion/2025-0-12-17-02-CL-026827/QfyojIwRnIsYjM3MDO2ojIpJye | CONECTADOR DE EQUIPO PARA INFUSION DE SOLUCION PARENTERAL F.T22692 | B/. 5,400.00 | 09-10-2025 a 14-10-2025 | Ministerio de Salud | 10 Días hábiles | 22692 | CONECTOR O EQUIPO PARA INFUSION DE SOLUCION PARENTERAL CON DOS FILTROS CON UNA O DOS SITIS DE INYECCION DE GOMA F.T.22692 | CONECTOR O EQUIPO PARA INFUSION DE SOLUCION PARENTERAL CON DOS FILTROS CON UNA O DOS SITIS DE INYECCION DE GOMA F.T.22692 | [7 empty] | Con CT
07-10-2025 | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/solicitud-de-cotizacion/2025-0-12-16-07-CL-026792/QfyojIwRnIscjNzIDO2ojIpJye | REQ. 274-25, HRAAM, CINTA ADHESIVA MATERIAL SEDOSO DE 3 PULGADAS (REQ. 061 DE ENFERMERIA) | B/. 1,125.00 | 09-10-2025 a 14-10-2025 | Ministerio de Salud | 15 Días hábiles | 21880 | CINTA ADHESIVA DE MATERIAL SEDOSO FICHA TÉCNICA: 21880 Con adhesivo hipoalergenico. Resistente a la humedad (impermeable) Rollo de 3pulgada de ancho por 10 yardas de long. | CINTA ADHESIVA DE MATERIAL SEDOSO FICHA TÉCNICA: 21880 Con adhesivo hipoalergenico. Resistente a la humedad (impermeable) Rollo de 3pulgada de ancho por 10 yardas de long. | [7 empty] | Con CT
07-10-2025 | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/solicitud-de-cotizacion/2025-1-10-01-04-CL-031903/QfyojIwRnIsMDN5IDO2ojIpJye | CANULA INTRAVENOSA SIN JERINGUILLA | B/. 4,010.00 | 08-10-2025 a 14-10-2025 | Caja de Seguro Social | 30 Días calendario | 21917 | CANULA INTRAVENOSA SIN JERINGUILLA Descripción: Para administración de soluciones parenterales y medicamentos. Características y Especificaciones Técnicas: 1. De teflón, polipropileno o poliuretano. 2. Radiopaca con codificación de color de acuerdo al calibre. 3. Tamaños: 3.1. Calibre Longitud 3.1.1. 14G entre 45 mm y 64 mm. 3.1.2. 16G entre 30 mm y 64 mm. 3.1.3. 18G entre 25 mm y 51 mm. 3.1.4. 20G entre 25 mm y 51 mm. 3.1.5. 22G entre 19 mm y 32 mm. 3.1.6. 24G entre 13 mm y 25 mm. 3.1.7. 26G 19.05 mm. 4. Estéril. 5. De un solo uso. LA INSTITUCIÓN SOLICITARA LO QUE REQUIERA DE ACUERDO A SU NECESIDAD(MATERIAL Y CALIBRE) SE SOLICITA DE 18G 31.75 A 38MM (1 1/4 A 1 1/2PULGADAS) Observaciones sugeridas para el pliego de cargos: 1. Debe traer impreso y visible fecha de manufactura, vencimiento de la esterilidad no menor de 24 meses a partir de la fecha de entrega, número de lote, país de origen. 2. Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización. Características Empaque Primario: SI Empaque Secundaro: SI Catálogo: SI | CANULA INTRAVENOSA SIN JERINGUILLA Descripción: Para administración de soluciones parenterales y medicamentos. Características y Especificaciones Técnicas: 1. De teflón, polipropileno o poliuretano. 2. Radiopaca con codificación de color de acuerdo al calibre. 3. Tamaños: 3.1. Calibre Longitud 3.1.1. 14G entre 45 mm y 64 mm. 3.1.2. 16G entre 30 mm y 64 mm. 3.1.3. 18G entre 25 mm y 51 mm. 3.1.4. 20G entre 25 mm y 51 mm. 3.1.5. 22G entre 19 mm y 32 mm. 3.1.6. 24G entre 13 mm y 25 mm. 3.1.7. 26G 19.05 mm. 4. Estéril. 5. De un solo uso. LA INSTITUCIÓN SOLICITARA LO QUE REQUIERA DE ACUERDO A SU NECESIDAD(MATERIAL Y CALIBRE) SE SOLICITA DE 18G 31.75 A 38MM (1 1/4 A 1 1/2PULGADAS) Observaciones sugeridas para el pliego de cargos: 1. Debe traer impreso y visible fecha de manufactura, vencimiento de la esterilidad no menor de 24 meses a partir de la fecha de entrega, número de lote, país de origen. 2. Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización. Características Empaque Primario: SI Empaque Secundaro: SI Catálogo: SI CANULA INTRAVENOSA SIN JERINGUILLA Descripción: Para administración de soluciones parenterales y medicamentos. Características y Especificaciones Técnicas: 1. De teflón, polipropileno o poliuretano. 2. Radiopaca con codificación de color de acuerdo al calibre. 3. Tamaños: 3.1. Calibre Longitud 3.1.1. 14G entre 45 mm y 64 mm. 3.1.2. 16G entre 30 mm y 64 mm. 3.1.3. 18G entre 25 mm y 51 mm. 3.1.4. 20G entre 25 mm y 51 mm. 3.1.5. 22G entre 19 mm y 32 mm. 3.1.6. 24G entre 13 mm y 25 mm. 3.1.7. 26G 19.05 mm. 4. Estéril. 5. De un solo uso. LA INSTITUCIÓN SOLICITARA LO QUE REQUIERA DE ACUERDO A SU NECESIDAD(MATERIAL Y CALIBRE) SE SOLICITA DE 22G 25.4MM A 31.75MM(1" A 1 1/4") Observaciones sugeridas para el pliego de cargos: 1. Debe traer impreso y visible fecha de manufactura, vencimiento de la esterilidad no menor de 24 meses a partir de la fecha de entrega, número de lote, país de origen. 2. Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización. Características Empaque Primario: SI Empaque Secundaro: SI Catálogo: SI CANULA INTRAVENOSA SIN JERINGUILLA Descripción: Para administración de soluciones parenterales y medicamentos. Características y Especificaciones Técnicas: 1. De teflón, polipropileno o poliuretano. 2. Radiopaca con codificación de color de acuerdo al calibre. 3. Tamaños: 3.1. Calibre Longitud 3.1.1. 14G entre 45 mm y 64 mm. 3.1.2. 16G entre 30 mm y 64 mm. 3.1.3. 18G entre 25 mm y 51 mm. 3.1.4. 20G entre 25 mm y 51 mm. 3.1.5. 22G entre 19 mm y 32 mm. 3.1.6. 24G entre 13 mm y 25 mm. 3.1.7. 26G 19.05 mm. 4. Estéril. 5. De un solo uso. LA INSTITUCIÓN SOLICITARA LO QUE REQUIERA DE AC UERDO A SU NECESIDAD (MATERIAL Y CALIBRE) SE SOLICITA DE 24G 19.05MM (3/4") Registro Sanitario DNFD: NO Nota: DNDM: NO Nota: DNCAVV/DEPA/APA: NO Nota: LCRSP: NO Nota: Certificados de Criterios Técnico o Certificados de Verificacion Tecnica CCT/CVT: SI Nota: MINISTERIO DE SALUD COMITÉ TÉCNICO NACIONAL INTERINSTITUCIONAL GRUPO: MEDICO - QUIRÚRGICO FICHA TÉCNICA: 21917 OBSERVACIONES SUGERIDAS PARA EL PLIEGO DE CARGOS: 1. DEBE TRAER IMPRESO Y VISIBLE FECHA DE MANUFACTURA, VENCIMIENTO DE LA ESTERILIDAD NO MENOR DE 24 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA, NÚMERO DE LOTE, PAÍS DE ORIGEN. 2. CUMPLIR CON LOS ESTÁNDARES INTERNACIONALES DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y COMERCIALIZACIÓN. CARACTERÍSTICAS EMPAQUE PRIMARIO: SI EMPAQUE SECUNDARO: SI CATÁLOGO: SI CONSUMO SEGUN NECESIDAD PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL | CANULA INTRAVENOSA SIN JERINGUILLA Descripción: Para administración de soluciones parenterales y medicamentos. Características y Especificaciones Técnicas: 1. De teflón, polipropileno o poliuretano. 2. Radiopaca con codificación de color de acuerdo al calibre. 3. Tamaños: 3.1. Calibre Longitud 3.1.1. 14G entre 45 mm y 64 mm. 3.1.2. 16G entre 30 mm y 64 mm. 3.1.3. 18G entre 25 mm y 51 mm. 3.1.4. 20G entre 25 mm y 51 mm. 3.1.5. 22G entre 19 mm y 32 mm. 3.1.6. 24G entre 13 mm y 25 mm. 3.1.7. 26G 19.05 mm. 4. Estéril. 5. De un solo uso. LA INSTITUCIÓN SOLICITARA LO QUE REQUIERA DE ACUERDO A SU NECESIDAD(MATERIAL Y CALIBRE) SE SOLICITA DE 22G 25.4MM A 31.75MM(1" A 1 1/4") Observaciones sugeridas para el pliego de cargos: 1. Debe traer impreso y visible fecha de manufactura, vencimiento de la esterilidad no menor de 24 meses a partir de la fecha de entrega, número de lote, país de origen. 2. Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización. Características Empaque Primario: SI Empaque Secundaro: SI Catálogo: SI | CANULA INTRAVENOSA SIN JERINGUILLA Descripción: Para administración de soluciones parenterales y medicamentos. Características y Especificaciones Técnicas: 1. De teflón, polipropileno o poliuretano. 2. Radiopaca con codificación de color de acuerdo al calibre. 3. Tamaños: 3.1. Calibre Longitud 3.1.1. 14G entre 45 mm y 64 mm. 3.1.2. 16G entre 30 mm y 64 mm. 3.1.3. 18G entre 25 mm y 51 mm. 3.1.4. 20G entre 25 mm y 51 mm. 3.1.5. 22G entre 19 mm y 32 mm. 3.1.6. 24G entre 13 mm y 25 mm. 3.1.7. 26G 19.05 mm. 4. Estéril. 5. De un solo uso. LA INSTITUCIÓN SOLICITARA LO QUE REQUIERA DE AC UERDO A SU NECESIDAD (MATERIAL Y CALIBRE) SE SOLICITA DE 24G 19.05MM (3/4") Registro Sanitario DNFD: NO Nota: DNDM: NO Nota: DNCAVV/DEPA/APA: NO Nota: LCRSP: NO Nota: Certificados de Criterios Técnico o Certificados de Verificacion Tecnica CCT/CVT: SI Nota: MINISTERIO DE SALUD COMITÉ TÉCNICO NACIONAL INTERINSTITUCIONAL GRUPO: MEDICO - QUIRÚRGICO FICHA TÉCNICA: 21917 OBSERVACIONES SUGERIDAS PARA EL PLIEGO DE CARGOS: 1. DEBE TRAER IMPRESO Y VISIBLE FECHA DE MANUFACTURA, VENCIMIENTO DE LA ESTERILIDAD NO MENOR DE 24 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA, NÚMERO DE LOTE, PAÍS DE ORIGEN. 2. CUMPLIR CON LOS ESTÁNDARES INTERNACIONALES DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y COMERCIALIZACIÓN. CARACTERÍSTICAS EMPAQUE PRIMARIO: SI EMPAQUE SECUNDARO: SI CATÁLOGO: SI CONSUMO SEGUN NECESIDAD PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL | [5 empty] | Con CT
07-10-2025 | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/solicitud-de-cotizacion/2025-1-10-01-08-CL-035002/QfyojIwRnIskzM4IDO2ojIpJye | SUTURA DE POLIGLICONATO SINTETICO ABSORBIBLE 3-0 1/2 CIRCULO, REDONDA | B/. 42,000.00 | 08-10-2025 a 14-10-2025 | Caja de Seguro Social | 30 Días calendario | 101818 | SUTURA DE POLIGLICONATO SINTETICO ABSORBIBLE 3-0 1/2 CIRCULO, REDONDA CTNI: 101818 FICHA TECNICA: 02006055 Se solicita longitud del hilo 18" (45cm)estéril. | SUTURA DE POLIGLICONATO SINTETICO ABSORBIBLE 3-0 1/2 CIRCULO, REDONDA CTNI: 101818 FICHA TECNICA: 02006055 Se solicita longitud del hilo 18" (45cm)estéril. | [7 empty] | Con CT
07-10-2025 | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/solicitud-de-cotizacion/2025-1-10-01-08-CL-034997/QfyojIwRnIsYzN3IDO2ojIpJye | APOSITO HIDROFIBRA | B/. 69,572.50 | 08-10-2025 a 14-10-2025 | Caja de Seguro Social | 30 Días calendario | 108573 | APOSITO HIDROFIBRA SE SOLICITA LAMINA (ALMOHADILLA) TAMAÑO 10 CM X 10 CM CTNI:108573 FICHA TECNICA:02021757 | APOSITO HIDROFIBRA SE SOLICITA LAMINA (ALMOHADILLA) TAMAÑO 10 CM X 10 CM CTNI:108573 FICHA TECNICA:02021757 | [7 empty] | Con CT
07-10-2025 | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/solicitud-de-cotizacion/2025-1-10-01-08-CL-034996/QfyojIwRnIsIzN3IDO2ojIpJye | MATRIZ ACELULAR CON ACIDOS GRASOS Y OMEGA 3 | B/. 67,900.00 | 08-10-2025 a 14-10-2025 | Caja de Seguro Social | 30 Días calendario | 109014 | MATRIZ ACELULAR CON ACIDOS GRASOS Y OMEGA 3 SE SOLICITA DISCO LAMINADO DE 16MM CTNI:109014 FICHA TECNICA:02021797 | MATRIZ ACELULAR CON ACIDOS GRASOS Y OMEGA 3 SE SOLICITA DISCO LAMINADO DE 16MM CTNI:109014 FICHA TECNICA:02021797 | [7 empty] | Con CT
07-10-2025 | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/solicitud-de-cotizacion/2025-1-10-01-08-CL-034995/QfyojIwRnIsAzN3IDO2ojIpJye | SUTURA DE POLIGLACTINA 910 RECUBIERTO DE POLIGLACTINA 370 Y ESTERATO DE CALCIO | B/. 68,031.60 | 08-10-2025 a 14-10-2025 | Caja de Seguro Social | 30 Días calendario | 103572 | SUTURA DE POLIGLACTINA 910 RECUBIERTO DE POLIGLACTINA 370 Y ESTERATO DE CALCIO SE SOLICITA AGUJA DE 36.4 MM, PUNTA REDONDA LONGITUD 90 CM CTNI:103572 FICHA TECNICA:02010000315 | SUTURA DE POLIGLACTINA 910 RECUBIERTO DE POLIGLACTINA 370 Y ESTERATO DE CALCIO SE SOLICITA AGUJA DE 36.4 MM, PUNTA REDONDA LONGITUD 90 CM CTNI:103572 FICHA TECNICA:02010000315 | [7 empty] | Con CT
07-10-2025 | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/solicitud-de-cotizacion/2025-1-10-01-08-CL-034994/QfyojIwRnIskjN3IDO2ojIpJye | CAMPO EN "U" PARA ARTROSCOPIA | B/. 64,800.00 | 08-10-2025 a 14-10-2025 | Caja de Seguro Social | 30 Días calendario | 23383 | CAMPO EN "U" PARA ARTROSCOPIA SE SOLICITA TAMAÑO 152 CM X 215 CM CTNI:23383 FICHA TECNICA:02002888 | CAMPO EN "U" PARA ARTROSCOPIA SE SOLICITA TAMAÑO 152 CM X 215 CM CTNI:23383 FICHA TECNICA:02002888 | [7 empty] | Con CT
07-10-2025 | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/solicitud-de-cotizacion/2025-0-12-25-04-CL-026804/QfyojIwRnIsUjN1IDO2ojIpJye | PINZAS INSUMOS SANITARIOS | B/. 19,980.00 | 08-10-2025 a 14-10-2025 | Ministerio de Salud | 30 Días hábiles | 24000 | PINZA CU/FU/13.5MM/20CM/38MM/360 F.T. 100418 -PARA FUSIÓN DE TEJIDOS BIPOLAR EN CIRUGÍA ABIERTA DESECHABLE. 2 .DE 13.5MM DE DIÁMETRO. 3-LARGO DE 20CM. 4- CON MANDÍBULAS CURVAS DE 38MM DE LARGO. 5- EJE ROTATORIO DE 360°. 6-CON CORTE INCORPORADO Y ACTIVACIÓN MANUAL EN LA PINZA. 7- DEBE PERMITIR UN SELLO DE LOS TEJIDOS DE 6.5MM DE ANCHO. 8-ESTERIL . 9. DE UN SOLO USO. | PINZA CU/FU/13.5MM/20CM/38MM/360 F.T. 100418 -PARA FUSIÓN DE TEJIDOS BIPOLAR EN CIRUGÍA ABIERTA DESECHABLE. 2 .DE 13.5MM DE DIÁMETRO. 3-LARGO DE 20CM. 4- CON MANDÍBULAS CURVAS DE 38MM DE LARGO. 5- EJE ROTATORIO DE 360°. 6-CON CORTE INCORPORADO Y ACTIVACIÓN MANUAL EN LA PINZA. 7- DEBE PERMITIR UN SELLO DE LOS TEJIDOS DE 6.5MM DE ANCHO. 8-ESTERIL . 9. DE UN SOLO USO. PINZA LAPARASCOPICA DE 5MM PARA SELLADO DE VASO MEDIANTE PRESION F.T. 24000 PARA USO EN PROCEDIMIENTO LAPAROSCOPICO: 1- PINZA 1.1- DIAMETRO DE 5MM 1.2-LONGITUD DE 37CM 1.3 MANDIBULA CURVA CON ROTACION Y ELECTRODO INCORPORADO . 1.4- SUPERFICIE LISA SIN PROTUBERANCIA DE CERAMICA , CON DISPERSIÓN TERMICA ENTRE 1.5 MM. 1.5- ACTIVACIÓN DE COAGULACIÓN A TRAVÉS DE CONTROL MANUAL EN LA PINZA. 1.6 ESTÉRIL. 1.7 DE UN SOLO USO. | PINZA LAPARASCOPICA DE 5MM PARA SELLADO DE VASO MEDIANTE PRESION F.T. 24000 PARA USO EN PROCEDIMIENTO LAPAROSCOPICO: 1- PINZA 1.1- DIAMETRO DE 5MM 1.2-LONGITUD DE 37CM 1.3 MANDIBULA CURVA CON ROTACION Y ELECTRODO INCORPORADO . 1.4- SUPERFICIE LISA SIN PROTUBERANCIA DE CERAMICA , CON DISPERSIÓN TERMICA ENTRE 1.5 MM. 1.5- ACTIVACIÓN DE COAGULACIÓN A TRAVÉS DE CONTROL MANUAL EN LA PINZA. 1.6 ESTÉRIL. 1.7 DE UN SOLO USO. | [6 empty] | Con CT
07-10-2025 | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/solicitud-de-cotizacion/2025-0-12-24-08-CL-026786/QfyojIwRnIskTOyIDO2ojIpJye | INSUMOS DE MEDICO QUIRURGICO FICHAS TECNICAS DE ADQUISICIÓN R.1 22398, R.2 21917, R.3 102294, R.4 102294 | B/. 6,540.00 | 08-10-2025 a 14-10-2025 | Ministerio de Salud | 10 Días hábiles | 102294 | R.1 VENDA ADHESIVA DE PLASTICO REDONDA DE 7/8” DE DIÁMETRO (22mm), FT 22398 Descripción: Para cubrir heridas. Características: 1. Autoadherible con lámina protectora de plástico 2. Con apósito central estéril 3. Hipoalergénica. 4. De 7/8 de pulgada de diámetro (22mm) 5. Desechable 6. Perforada | R.1 VENDA ADHESIVA DE PLASTICO REDONDA DE 7/8” DE DIÁMETRO (22mm), FT 22398 Descripción: Para cubrir heridas. Características: 1. Autoadherible con lámina protectora de plástico 2. Con apósito central estéril 3. Hipoalergénica. 4. De 7/8 de pulgada de diámetro (22mm) 5. Desechable 6. Perforada R.2 CANULA INTRAVENOSA SIN JERINGUILLA 22G x 25 mm. FT 21917 Descripción: Para administración de soluciones parenterales y medicamentos. Características y Especificaciones Técnicas: 1. Poliuretano. 2. Radiopaca con codificación de color de acuerdo al calibre. 3. Tamaños: 3.1. Calibre Longitud 3.1.2. 22G x 25 mm 4. Estéril. 5. De un solo uso. R.3 CATETER DE SUCCION NASO-FARINGEA CALIBRE 14 FR. FT 102294 1.Calibre de 14FR. 2.Estéril. 3.De polivinilo. 4.De 35 a 60 cm de longitud, con o sin graduaciones. 5.Con control digital de aspiración. 6.Con forma de presentación longitudinal o enrollado R.4 CATETER DE SUCCION NASO-FARINGEA CALIBRE 16 FR . FT 102294 1.Calibre de 16FR. 2.Estéril. 3.De polivinilo. 4.De 35 a 60 cm de longitud, con o sin graduaciones. 5.Con control digital de aspiración. 6.Con forma de presentación longitudinal o enrollado | R.2 CANULA INTRAVENOSA SIN JERINGUILLA 22G x 25 mm. FT 21917 Descripción: Para administración de soluciones parenterales y medicamentos. Características y Especificaciones Técnicas: 1. Poliuretano. 2. Radiopaca con codificación de color de acuerdo al calibre. 3. Tamaños: 3.1. Calibre Longitud 3.1.2. 22G x 25 mm 4. Estéril. 5. De un solo uso. | R.3 CATETER DE SUCCION NASO-FARINGEA CALIBRE 14 FR. FT 102294 1.Calibre de 14FR. 2.Estéril. 3.De polivinilo. 4.De 35 a 60 cm de longitud, con o sin graduaciones. 5.Con control digital de aspiración. 6.Con forma de presentación longitudinal o enrollado | R.4 CATETER DE SUCCION NASO-FARINGEA CALIBRE 16 FR . FT 102294 1.Calibre de 16FR. 2.Estéril. 3.De polivinilo. 4.De 35 a 60 cm de longitud, con o sin graduaciones. 5.Con control digital de aspiración. 6.Con forma de presentación longitudinal o enrollado |  |  |  |  | Con CT
30-09-2025 | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/solicitud-de-cotizacion/2025-1-10-01-02-CL-034539/QfyojIwRnIsUTN1YzN2ojIpJye | HOJAS DE BISTURÍS N° 10, 11, 15 Y 23.- PARA LA POLI. DR. MANUEL DE JESÚS ROJAS DE AGUADULCE. | B/. 1,254.00 | 08-10-2025 a 14-10-2025 | Caja de Seguro Social | 10 Días hábiles | 22450 | 1,000 HOJAS DE BISTURI DE ACERO INOXIDABLE N°10. Ficha Técnica No.: 02003827 C.T.N.I.: 22450 Descripción del producto: Para uso en procedimientos quirúrgicos. Especificaciones Técnicas 1. Atoxico. 2. Que embone perfectamente al mango del bisturí. 3. Tamaños: 10, 11, 12, 13, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 4. La composición de la hoja debe cumplir con las especificaciones del british standard (bs) 2982, 1992, 5194, 1991 5. Estéril. 6. De un solo uso. LA INSTITUCION SOLICITARA EL TAMAÑO QUE REQUIERA. LA INSTITUCIÓN REQUIERE TAMAÑO N°10. Observación: 1- ENVASE INDIVIDUAL QUE PROTEJA AL PRODUCTO CONTRA HUMEDAD Y CONSERVE SU ESTERILIDAD, DEBEESTAR PERFECTAMENTE SELLADO Y TENER LA RESISTENCIA ADECUADA PARA EVITAR PERFORACIONES POR ELFILO Y PUNTA DE LA HOJA. 2- EL TIPO Y CALIDAD DEL ENVASE DEBE SER DE TAL MANERA QUE PROTEJA AL PRODUCTO Y RESISTA LASCONDICIONES DE MANEJO, TRANSPORTE, Y ALMACENAMIENTO EN EL CLIMA DEL PAIS. 3- CUMPLIR CON LOS ESTANDARES INTERNACIONALES DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y DECOMERCIALIZACION, CON FECHA DE VENCIMIENTO , DE MANUFACTURA Y NÚMERO DE LOTE VISIBLE Requisitos de instalación: Presentaciones Servicios Presentación Cod Abastos Servicio Sub Especialidad Bisturi 11, Empaque 209038201 USO GENERAL USO GENERAL máximo por cajas de 100 unidad Bisturi 12,Empaque 209038202 máximo por cajas de 100 unidade Bisturi 15, Empaque 209038203 máximo por cajas de 100 unidad Bisturi 23, Empaque 209038204 máximo por cajas de 100 unidad Empaque máximo por 209038200 cajas de 100 unidades. Bisturí Por unidad Atributo Atributos Descripcion Clase de Riesgo B Registro Sanitario NO Criterio Ténico SI Fecha de Vencimiento SI Empaque Primario SI Empaque Secundario SI Catálogo en español SI ULTIMA FECHA DE MODIFICACIÓN: NOVIEMBRE 14 2019 ACTA No.: 234 de 14-11-19 Para ser utilizados por los Departamentos de Enfermería y Servicios Médicos de la Policlínica de Aguadulce. Duración: Para un periodo de Tres (3) Meses. Termino de entrega: 10 Días hábiles. Presentación: Caja de 100 Unidades. Lugar de Entrega: Almacén de la Policlínica Dr. Manuel de J. Rojas, Aguadulce en horario de 7:00 .a.m. A 12:00. m.d. y de 1:00 p.m a 2:00 p.m. | 1,000 HOJAS DE BISTURI DE ACERO INOXIDABLE N°10. Ficha Técnica No.: 02003827 C.T.N.I.: 22450 Descripción del producto: Para uso en procedimientos quirúrgicos. Especificaciones Técnicas 1. Atoxico. 2. Que embone perfectamente al mango del bisturí. 3. Tamaños: 10, 11, 12, 13, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 4. La composición de la hoja debe cumplir con las especificaciones del british standard (bs) 2982, 1992, 5194, 1991 5. Estéril. 6. De un solo uso. LA INSTITUCION SOLICITARA EL TAMAÑO QUE REQUIERA. LA INSTITUCIÓN REQUIERE TAMAÑO N°10. Observación: 1- ENVASE INDIVIDUAL QUE PROTEJA AL PRODUCTO CONTRA HUMEDAD Y CONSERVE SU ESTERILIDAD, DEBEESTAR PERFECTAMENTE SELLADO Y TENER LA RESISTENCIA ADECUADA PARA EVITAR PERFORACIONES POR ELFILO Y PUNTA DE LA HOJA. 2- EL TIPO Y CALIDAD DEL ENVASE DEBE SER DE TAL MANERA QUE PROTEJA AL PRODUCTO Y RESISTA LASCONDICIONES DE MANEJO, TRANSPORTE, Y ALMACENAMIENTO EN EL CLIMA DEL PAIS. 3- CUMPLIR CON LOS ESTANDARES INTERNACIONALES DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y DECOMERCIALIZACION, CON FECHA DE VENCIMIENTO , DE MANUFACTURA Y NÚMERO DE LOTE VISIBLE Requisitos de instalación: Presentaciones Servicios Presentación Cod Abastos Servicio Sub Especialidad Bisturi 11, Empaque 209038201 USO GENERAL USO GENERAL máximo por cajas de 100 unidad Bisturi 12,Empaque 209038202 máximo por cajas de 100 unidade Bisturi 15, Empaque 209038203 máximo por cajas de 100 unidad Bisturi 23, Empaque 209038204 máximo por cajas de 100 unidad Empaque máximo por 209038200 cajas de 100 unidades. Bisturí Por unidad Atributo Atributos Descripcion Clase de Riesgo B Registro Sanitario NO Criterio Ténico SI Fecha de Vencimiento SI Empaque Primario SI Empaque Secundario SI Catálogo en español SI ULTIMA FECHA DE MODIFICACIÓN: NOVIEMBRE 14 2019 ACTA No.: 234 de 14-11-19 Para ser utilizados por los Departamentos de Enfermería y Servicios Médicos de la Policlínica de Aguadulce. Duración: Para un periodo de Tres (3) Meses. Termino de entrega: 10 Días hábiles. Presentación: Caja de 100 Unidades. Lugar de Entrega: Almacén de la Policlínica Dr. Manuel de J. Rojas, Aguadulce en horario de 7:00 .a.m. A 12:00. m.d. y de 1:00 p.m a 2:00 p.m. 2,000 HOJAS DE BISTURI DE ACERO INOXIDABLE N°11. Ficha Técnica No.: 02003827 C.T.N.I.: 22450 Descripción del producto: Para uso en procedimientos quirúrgicos. Especificaciones Técnicas 1. Atoxico. 2. Que embone perfectamente al mango del bisturí. 3. Tamaños: 10, 11, 12, 13, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 4. La composición de la hoja debe cumplir con las especificaciones del british standard (bs) 2982, 1992, 5194, 1991 5. Estéril. 6. De un solo uso. LA INSTITUCION SOLICITARA EL TAMAÑO QUE REQUIERA. LA INSTITUCIÓN REQUIERE TAMAÑO N°11. Observación: 1- ENVASE INDIVIDUAL QUE PROTEJA AL PRODUCTO CONTRA HUMEDAD Y CONSERVE SU ESTERILIDAD, DEBEESTAR PERFECTAMENTE SELLADO Y TENER LA RESISTENCIA ADECUADA PARA EVITAR PERFORACIONES POR ELFILO Y PUNTA DE LA HOJA. 2- EL TIPO Y CALIDAD DEL ENVASE DEBE SER DE TAL MANERA QUE PROTEJA AL PRODUCTO Y RESISTA LASCONDICIONES DE MANEJO, TRANSPORTE, Y ALMACENAMIENTO EN EL CLIMA DEL PAIS. 3- CUMPLIR CON LOS ESTANDARES INTERNACIONALES DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y DECOMERCIALIZACION, CON FECHA DE VENCIMIENTO , DE MANUFACTURA Y NÚMERO DE LOTE VISIBLE Requisitos de instalación: Presentaciones Servicios Presentación Cod Abastos Servicio Sub Especialidad Bisturi 11, Empaque 209038201 USO GENERAL USO GENERAL máximo por cajas de 100 unidad Bisturi 12,Empaque 209038202 máximo por cajas de 100 unidade Bisturi 15, Empaque 209038203 máximo por cajas de 100 unidad Bisturi 23, Empaque 209038204 máximo por cajas de 100 unidad Empaque máximo por 209038200 cajas de 100 unidades. Bisturí Por unidad Atributo Atributos Descripcion Clase de Riesgo B Registro Sanitario NO Criterio Ténico SI Fecha de Vencimiento SI Empaque Primario SI Empaque Secundario SI Catálogo en español SI ULTIMA FECHA DE MODIFICACIÓN: NOVIEMBRE 14 2019 ACTA No.: 234 de 14-11-19 Para ser utilizados por los Departamentos de Enfermería y Servicios Médicos de la Policlínica de Aguadulce. Duración: Para un periodo de Tres (3) Meses. Termino de entrega: 10 Días hábiles. Presentación: Caja de 100 Unidades. Lugar de Entrega: Almacén de la Policlínica Dr. Manuel de J. Rojas, Aguadulce en horario de 7:00 .a.m. A 12:00. m.d. y de 1:00 p.m a 2:00 p.m. 2,000 HOJAS DE BISTURI DE ACERO INOXIDABLE N°15. Ficha Técnica No.: 02003827 C.T.N.I.: 22450 Descripción del producto: Para uso en procedimientos quirúrgicos. Especificaciones Técnicas 1. Atoxico. 2. Que embone perfectamente al mango del bisturí. 3. Tamaños: 10, 11, 12, 13, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 4. La composición de la hoja debe cumplir con las especificaciones del british standard (bs) 2982, 1992, 5194, 1991 5. Estéril. 6. De un solo uso. LA INSTITUCION SOLICITARA EL TAMAÑO QUE REQUIERA. LA INSTITUCIÓN REQUIERE TAMAÑO N°11. Observación: 1- ENVASE INDIVIDUAL QUE PROTEJA AL PRODUCTO CONTRA HUMEDAD Y CONSERVE SU ESTERILIDAD, DEBEESTAR PERFECTAMENTE SELLADO Y TENER LA RESISTENCIA ADECUADA PARA EVITAR PERFORACIONES POR ELFILO Y PUNTA DE LA HOJA. 2- EL TIPO Y CALIDAD DEL ENVASE DEBE SER DE TAL MANERA QUE PROTEJA AL PRODUCTO Y RESISTA LASCONDICIONES DE MANEJO, TRANSPORTE, Y ALMACENAMIENTO EN EL CLIMA DEL PAIS. 3- CUMPLIR CON LOS ESTANDARES INTERNACIONALES DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y DECOMERCIALIZACION, CON FECHA DE VENCIMIENTO , DE MANUFACTURA Y NÚMERO DE LOTE VISIBLE Requisitos de instalación: Presentaciones Servicios Presentación Cod Abastos Servicio Sub Especialidad Bisturi 11, Empaque 209038201 USO GENERAL USO GENERAL máximo por cajas de 100 unidad Bisturi 12,Empaque 209038202 máximo por cajas de 100 unidade Bisturi 15, Empaque 209038203 máximo por cajas de 100 unidad Bisturi 23, Empaque 209038204 máximo por cajas de 100 unidad Empaque máximo por 209038200 cajas de 100 unidades. Bisturí Por unidad Atributo Atributos Descripcion Clase de Riesgo B Registro Sanitario NO Criterio Ténico SI Fecha de Vencimiento SI Empaque Primario SI Empaque Secundario SI Catálogo en español SI ULTIMA FECHA DE MODIFICACIÓN: NOVIEMBRE 14 2019 ACTA No.: 234 de 14-11-19 Para ser utilizados por los Departamentos de Enfermería y Servicios Médicos de la Policlínica de Aguadulce. Duración: Para un periodo de Tres (3) Meses. Termino de entrega: 10 Días hábiles. Presentación: Caja de 100 Unidades. Lugar de Entrega: Almacén de la Policlínica Dr. Manuel de J. Rojas, Aguadulce en horario de 7:00 .a.m. A 12:00. m.d. y de 1:00 p.m a 2:00 p.m. 900 HOJAS DE BISTURI DE ACERO INOXIDABLE N°23. Ficha Técnica No.: 02003827 C.T.N.I.: 22450 Descripción del producto: Para uso en procedimientos quirúrgicos. Especificaciones Técnicas 1. Atoxico. 2. Que embone perfectamente al mango del bisturí. 3. Tamaños: 10, 11, 12, 13, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 4. La composición de la hoja debe cumplir con las especificaciones del british standard (bs) 2982, 1992, 5194, 1991 5. Estéril. 6. De un solo uso. LA INSTITUCION SOLICITARA EL TAMAÑO QUE REQUIERA. LA INSTITUCIÓN REQUIERE TAMAÑO N°23. Observación: 1- ENVASE INDIVIDUAL QUE PROTEJA AL PRODUCTO CONTRA HUMEDAD Y CONSERVE SU ESTERILIDAD, DEBEESTAR PERFECTAMENTE SELLADO Y TENER LA RESISTENCIA ADECUADA PARA EVITAR PERFORACIONES POR ELFILO Y PUNTA DE LA HOJA. 2- EL TIPO Y CALIDAD DEL ENVASE DEBE SER DE TAL MANERA QUE PROTEJA AL PRODUCTO Y RESISTA LASCONDICIONES DE MANEJO, TRANSPORTE, Y ALMACENAMIENTO EN EL CLIMA DEL PAIS. 3- CUMPLIR CON LOS ESTANDARES INTERNACIONALES DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y DECOMERCIALIZACION, CON FECHA DE VENCIMIENTO , DE MANUFACTURA Y NÚMERO DE LOTE VISIBLE Requisitos de instalación: Presentaciones Servicios Presentación Cod Abastos Servicio Sub Especialidad Bisturi 11, Empaque 209038201 USO GENERAL USO GENERAL máximo por cajas de 100 unidad Bisturi 12,Empaque 209038202 máximo por cajas de 100 unidade Bisturi 15, Empaque 209038203 máximo por cajas de 100 unidad Bisturi 23, Empaque 209038204 máximo por cajas de 100 unidad Empaque máximo por 209038200 cajas de 100 unidades. Bisturí Por unidad Atributo Atributos Descripcion Clase de Riesgo B Registro Sanitario NO Criterio Ténico SI Fecha de Vencimiento SI Empaque Primario SI Empaque Secundario SI Catálogo en español SI ULTIMA FECHA DE MODIFICACIÓN: NOVIEMBRE 14 2019 ACTA No.: 234 de 14-11-19 Para ser utilizados por los Departamentos de Enfermería y Servicios Médicos de la Policlínica de Aguadulce. Duración: Para un periodo de Tres (3) Meses. Termino de entrega: 10 Días hábiles. Presentación: Caja de 100 Unidades. Lugar de Entrega: Almacén de la Policlínica Dr. Manuel de J. Rojas, Aguadulce en horario de 7:00 .a.m. A 12:00. m.d. y de 1:00 p.m a 2:00 p.m. | 2,000 HOJAS DE BISTURI DE ACERO INOXIDABLE N°11. Ficha Técnica No.: 02003827 C.T.N.I.: 22450 Descripción del producto: Para uso en procedimientos quirúrgicos. Especificaciones Técnicas 1. Atoxico. 2. Que embone perfectamente al mango del bisturí. 3. Tamaños: 10, 11, 12, 13, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 4. La composición de la hoja debe cumplir con las especificaciones del british standard (bs) 2982, 1992, 5194, 1991 5. Estéril. 6. De un solo uso. LA INSTITUCION SOLICITARA EL TAMAÑO QUE REQUIERA. LA INSTITUCIÓN REQUIERE TAMAÑO N°11. Observación: 1- ENVASE INDIVIDUAL QUE PROTEJA AL PRODUCTO CONTRA HUMEDAD Y CONSERVE SU ESTERILIDAD, DEBEESTAR PERFECTAMENTE SELLADO Y TENER LA RESISTENCIA ADECUADA PARA EVITAR PERFORACIONES POR ELFILO Y PUNTA DE LA HOJA. 2- EL TIPO Y CALIDAD DEL ENVASE DEBE SER DE TAL MANERA QUE PROTEJA AL PRODUCTO Y RESISTA LASCONDICIONES DE MANEJO, TRANSPORTE, Y ALMACENAMIENTO EN EL CLIMA DEL PAIS. 3- CUMPLIR CON LOS ESTANDARES INTERNACIONALES DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y DECOMERCIALIZACION, CON FECHA DE VENCIMIENTO , DE MANUFACTURA Y NÚMERO DE LOTE VISIBLE Requisitos de instalación: Presentaciones Servicios Presentación Cod Abastos Servicio Sub Especialidad Bisturi 11, Empaque 209038201 USO GENERAL USO GENERAL máximo por cajas de 100 unidad Bisturi 12,Empaque 209038202 máximo por cajas de 100 unidade Bisturi 15, Empaque 209038203 máximo por cajas de 100 unidad Bisturi 23, Empaque 209038204 máximo por cajas de 100 unidad Empaque máximo por 209038200 cajas de 100 unidades. Bisturí Por unidad Atributo Atributos Descripcion Clase de Riesgo B Registro Sanitario NO Criterio Ténico SI Fecha de Vencimiento SI Empaque Primario SI Empaque Secundario SI Catálogo en español SI ULTIMA FECHA DE MODIFICACIÓN: NOVIEMBRE 14 2019 ACTA No.: 234 de 14-11-19 Para ser utilizados por los Departamentos de Enfermería y Servicios Médicos de la Policlínica de Aguadulce. Duración: Para un periodo de Tres (3) Meses. Termino de entrega: 10 Días hábiles. Presentación: Caja de 100 Unidades. Lugar de Entrega: Almacén de la Policlínica Dr. Manuel de J. Rojas, Aguadulce en horario de 7:00 .a.m. A 12:00. m.d. y de 1:00 p.m a 2:00 p.m. | 2,000 HOJAS DE BISTURI DE ACERO INOXIDABLE N°15. Ficha Técnica No.: 02003827 C.T.N.I.: 22450 Descripción del producto: Para uso en procedimientos quirúrgicos. Especificaciones Técnicas 1. Atoxico. 2. Que embone perfectamente al mango del bisturí. 3. Tamaños: 10, 11, 12, 13, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 4. La composición de la hoja debe cumplir con las especificaciones del british standard (bs) 2982, 1992, 5194, 1991 5. Estéril. 6. De un solo uso. LA INSTITUCION SOLICITARA EL TAMAÑO QUE REQUIERA. LA INSTITUCIÓN REQUIERE TAMAÑO N°11. Observación: 1- ENVASE INDIVIDUAL QUE PROTEJA AL PRODUCTO CONTRA HUMEDAD Y CONSERVE SU ESTERILIDAD, DEBEESTAR PERFECTAMENTE SELLADO Y TENER LA RESISTENCIA ADECUADA PARA EVITAR PERFORACIONES POR ELFILO Y PUNTA DE LA HOJA. 2- EL TIPO Y CALIDAD DEL ENVASE DEBE SER DE TAL MANERA QUE PROTEJA AL PRODUCTO Y RESISTA LASCONDICIONES DE MANEJO, TRANSPORTE, Y ALMACENAMIENTO EN EL CLIMA DEL PAIS. 3- CUMPLIR CON LOS ESTANDARES INTERNACIONALES DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y DECOMERCIALIZACION, CON FECHA DE VENCIMIENTO , DE MANUFACTURA Y NÚMERO DE LOTE VISIBLE Requisitos de instalación: Presentaciones Servicios Presentación Cod Abastos Servicio Sub Especialidad Bisturi 11, Empaque 209038201 USO GENERAL USO GENERAL máximo por cajas de 100 unidad Bisturi 12,Empaque 209038202 máximo por cajas de 100 unidade Bisturi 15, Empaque 209038203 máximo por cajas de 100 unidad Bisturi 23, Empaque 209038204 máximo por cajas de 100 unidad Empaque máximo por 209038200 cajas de 100 unidades. Bisturí Por unidad Atributo Atributos Descripcion Clase de Riesgo B Registro Sanitario NO Criterio Ténico SI Fecha de Vencimiento SI Empaque Primario SI Empaque Secundario SI Catálogo en español SI ULTIMA FECHA DE MODIFICACIÓN: NOVIEMBRE 14 2019 ACTA No.: 234 de 14-11-19 Para ser utilizados por los Departamentos de Enfermería y Servicios Médicos de la Policlínica de Aguadulce. Duración: Para un periodo de Tres (3) Meses. Termino de entrega: 10 Días hábiles. Presentación: Caja de 100 Unidades. Lugar de Entrega: Almacén de la Policlínica Dr. Manuel de J. Rojas, Aguadulce en horario de 7:00 .a.m. A 12:00. m.d. y de 1:00 p.m a 2:00 p.m. | 900 HOJAS DE BISTURI DE ACERO INOXIDABLE N°23. Ficha Técnica No.: 02003827 C.T.N.I.: 22450 Descripción del producto: Para uso en procedimientos quirúrgicos. Especificaciones Técnicas 1. Atoxico. 2. Que embone perfectamente al mango del bisturí. 3. Tamaños: 10, 11, 12, 13, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 4. La composición de la hoja debe cumplir con las especificaciones del british standard (bs) 2982, 1992, 5194, 1991 5. Estéril. 6. De un solo uso. LA INSTITUCION SOLICITARA EL TAMAÑO QUE REQUIERA. LA INSTITUCIÓN REQUIERE TAMAÑO N°23. Observación: 1- ENVASE INDIVIDUAL QUE PROTEJA AL PRODUCTO CONTRA HUMEDAD Y CONSERVE SU ESTERILIDAD, DEBEESTAR PERFECTAMENTE SELLADO Y TENER LA RESISTENCIA ADECUADA PARA EVITAR PERFORACIONES POR ELFILO Y PUNTA DE LA HOJA. 2- EL TIPO Y CALIDAD DEL ENVASE DEBE SER DE TAL MANERA QUE PROTEJA AL PRODUCTO Y RESISTA LASCONDICIONES DE MANEJO, TRANSPORTE, Y ALMACENAMIENTO EN EL CLIMA DEL PAIS. 3- CUMPLIR CON LOS ESTANDARES INTERNACIONALES DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y DECOMERCIALIZACION, CON FECHA DE VENCIMIENTO , DE MANUFACTURA Y NÚMERO DE LOTE VISIBLE Requisitos de instalación: Presentaciones Servicios Presentación Cod Abastos Servicio Sub Especialidad Bisturi 11, Empaque 209038201 USO GENERAL USO GENERAL máximo por cajas de 100 unidad Bisturi 12,Empaque 209038202 máximo por cajas de 100 unidade Bisturi 15, Empaque 209038203 máximo por cajas de 100 unidad Bisturi 23, Empaque 209038204 máximo por cajas de 100 unidad Empaque máximo por 209038200 cajas de 100 unidades. Bisturí Por unidad Atributo Atributos Descripcion Clase de Riesgo B Registro Sanitario NO Criterio Ténico SI Fecha de Vencimiento SI Empaque Primario SI Empaque Secundario SI Catálogo en español SI ULTIMA FECHA DE MODIFICACIÓN: NOVIEMBRE 14 2019 ACTA No.: 234 de 14-11-19 Para ser utilizados por los Departamentos de Enfermería y Servicios Médicos de la Policlínica de Aguadulce. Duración: Para un periodo de Tres (3) Meses. Termino de entrega: 10 Días hábiles. Presentación: Caja de 100 Unidades. Lugar de Entrega: Almacén de la Policlínica Dr. Manuel de J. Rojas, Aguadulce en horario de 7:00 .a.m. A 12:00. m.d. y de 1:00 p.m a 2:00 p.m. |  |  |  |  | Con CT

## Sin_Requisitos
publicacion | enlace | titulo | precio_referencia | fecha | entidad | termino_entrega | ficha_detectada | item_1 | items_descripcion | item_2 | item_3 | item_4 | item_5 | item_6 | clasificacion
30-09-2025 | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/solicitud-de-cotizacion/2025-1-10-01-02-CL-034554/QfyojIwRnIsQzM2YzN2ojIpJye | ENVASES PARA DESECHOS PUNZOCORTANTE DE 22 -23 LITROS. Ficha Técnica No.: 02021970 C.T.N.I.: 109491. PARA LA POLI. DR. MANUEL DE JESÚS ROJAS DE AGUADULCE. | B/. 5,400.00 | 14-10-2025 a 20-10-2025 | Caja de Seguro Social | 10 Días hábiles | 109491 | 600 UNIDADES DE ENVASES PARA DESECHOS PUNZOCORTANTE DE 22 -23 LITROS. Ficha Técnica No.: 02021970 C.T.N.I.: 109491 ENVASE PARA DESECHOS PUNZOCORTANTE Descripción del producto: Para la colocación, depósito y traslado de material potencialmente infectado. 1. Envase: 1.1. De material de polipropileno de alta densidad (rígido y resistente a residuos hospitalarios perforantes y/o cortantes, resistentes a perforaciones, golpes o caídas). 1.2. Con asa sujetadora en los extremos. 1.3. Dispositivo de soporte. 1.4. Tapa ajustable, con cierre hermético. 1.4.1. Con sistema (pestaña) en forma de embudo que imposibilite recuperar el material colocado en su interior. 1.4.2. Semi traslúcido para poder visualizar el contenido del dispositivo. 1.5. De color rojo, identificado con el símbolo de biopeligrosidad o desecho peligroso. 1.6. Capacidad entre 1 litro y 25 litros: 1.6.1. Con indicador de nivel de llenado para cumplir con la normativa del llenado de las ¾ partes LA UNIDAD EJECUTORA SOLICITANTE INDICARA LA CAPACIDAD QUE REQUIERA LA UNIDAD EJECUTORA SOLICITA TAMAÑO 22 - 23 LITROS Observación: 1. El envase debe estar señalizada en español en grande y visible, con el Símbolo de Bio-peligrosidad, exigida por la norma de la ABNT (OSHA) Decreto Ejecutivo N° 111 del 23-06-1999 del MINSA. 2. Debe traer impreso y visible número de lote y manufactura, país de origen y marca de fábrica. 3. Certificado de garantía por desperfecto de fábrica. 4. Cumplir con los estándares de aseguramiento de la calidad y comercialización. Requisitos de instalación: Presentaciones Servicios Presentación Cod Abastos Servicio Sub Especialidad Por unidad USO GENERAL USO GENERAL Atributos Atributo Descripcion EMPAQUE PRIMARIO SI EMPAQUE SECUNDARIO SI CATALOGO si CCT o CVT NO ACTA Acta No:174 de 14-12-2023. Nota Institución: 347/UTS/HST del 19-09-2023. Para ser utilizados por el Departamento de Enfermería, Odontología y Laboratorio de la Poli. Dr. Manuel de Jesús Rojos. Este Insumo no lo abastece el Almacén Central en este momento. Duración: Para un periodo de Cinco (5) Meses. Termino de entrega: 10 Días Hábiles. Presentación: Unidades. Lugar de Entrega: Almacén de la Policlínica Dr. Manuel de J. Rojas, Aguadulce en horario de 7:00 .a.m. A 12:00. m.d. y de 1:00 p.m a 2:00 p.m. | 600 UNIDADES DE ENVASES PARA DESECHOS PUNZOCORTANTE DE 22 -23 LITROS. Ficha Técnica No.: 02021970 C.T.N.I.: 109491 ENVASE PARA DESECHOS PUNZOCORTANTE Descripción del producto: Para la colocación, depósito y traslado de material potencialmente infectado. 1. Envase: 1.1. De material de polipropileno de alta densidad (rígido y resistente a residuos hospitalarios perforantes y/o cortantes, resistentes a perforaciones, golpes o caídas). 1.2. Con asa sujetadora en los extremos. 1.3. Dispositivo de soporte. 1.4. Tapa ajustable, con cierre hermético. 1.4.1. Con sistema (pestaña) en forma de embudo que imposibilite recuperar el material colocado en su interior. 1.4.2. Semi traslúcido para poder visualizar el contenido del dispositivo. 1.5. De color rojo, identificado con el símbolo de biopeligrosidad o desecho peligroso. 1.6. Capacidad entre 1 litro y 25 litros: 1.6.1. Con indicador de nivel de llenado para cumplir con la normativa del llenado de las ¾ partes LA UNIDAD EJECUTORA SOLICITANTE INDICARA LA CAPACIDAD QUE REQUIERA LA UNIDAD EJECUTORA SOLICITA TAMAÑO 22 - 23 LITROS Observación: 1. El envase debe estar señalizada en español en grande y visible, con el Símbolo de Bio-peligrosidad, exigida por la norma de la ABNT (OSHA) Decreto Ejecutivo N° 111 del 23-06-1999 del MINSA. 2. Debe traer impreso y visible número de lote y manufactura, país de origen y marca de fábrica. 3. Certificado de garantía por desperfecto de fábrica. 4. Cumplir con los estándares de aseguramiento de la calidad y comercialización. Requisitos de instalación: Presentaciones Servicios Presentación Cod Abastos Servicio Sub Especialidad Por unidad USO GENERAL USO GENERAL Atributos Atributo Descripcion EMPAQUE PRIMARIO SI EMPAQUE SECUNDARIO SI CATALOGO si CCT o CVT NO ACTA Acta No:174 de 14-12-2023. Nota Institución: 347/UTS/HST del 19-09-2023. Para ser utilizados por el Departamento de Enfermería, Odontología y Laboratorio de la Poli. Dr. Manuel de Jesús Rojos. Este Insumo no lo abastece el Almacén Central en este momento. Duración: Para un periodo de Cinco (5) Meses. Termino de entrega: 10 Días Hábiles. Presentación: Unidades. Lugar de Entrega: Almacén de la Policlínica Dr. Manuel de J. Rojas, Aguadulce en horario de 7:00 .a.m. A 12:00. m.d. y de 1:00 p.m a 2:00 p.m. | [5 empty] | Sin requisitos
09-10-2025 | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/solicitud-de-cotizacion/2025-0-12-29-01-CL-026859/QfyojIwRnIsUDO5UDO2ojIpJye | R-349 NEVERA HORIZONTAL GRANDE PARA CONNSERVACIÓN DE VACUNAS | B/. 4,700.00 | 10-10-2025 a 15-10-2025 | Ministerio de Salud | 30 Días hábiles | 105266 | NEVERA HORIZONTAL GRANDE PARA CONSERVACION DE VACUNAS. ACCESORIOS: Un (1) Termómetro digital con memoria de máximos y mínimos, con alarma audio visual, Un (1) Protector de voltaje, Un (1) relay de arranque del compresor, idéntico al instalado en fábrica. 8.4. Un (1) termostato idéntico al instalado en fábrica. Especificaciones Técnicas: FICHA TÉCNICA 105266 | NEVERA HORIZONTAL GRANDE PARA CONSERVACION DE VACUNAS. ACCESORIOS: Un (1) Termómetro digital con memoria de máximos y mínimos, con alarma audio visual, Un (1) Protector de voltaje, Un (1) relay de arranque del compresor, idéntico al instalado en fábrica. 8.4. Un (1) termostato idéntico al instalado en fábrica. Especificaciones Técnicas: FICHA TÉCNICA 105266 | [5 empty] | Sin requisitos
09-10-2025 | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/solicitud-de-cotizacion/2025-1-10-01-02-CL-035162/QfyojIwRnIsczN2UDO2ojIpJye | COMPRA DE ENVASES PLÁSTICOS DE 9 DRAGMAS FLUIDAS. CTNI: 11712. REQ: 1001089066-02-17 | B/. 9,450.00 | 10-10-2025 a 15-10-2025 | Caja de Seguro Social | 14 Días calendario | 11712 | ENVASE PLÁSTICO DE 9 DRAGMAS FLUIDAS Envase (frasco) plástico de 9 dragmas fluidas (29-33ml) de capacidad, color transparente, con tapa de presión. | ENVASE PLÁSTICO DE 9 DRAGMAS FLUIDAS Envase (frasco) plástico de 9 dragmas fluidas (29-33ml) de capacidad, color transparente, con tapa de presión. | [5 empty] | Sin requisitos
09-10-2025 | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/solicitud-de-cotizacion/2025-0-12-16-07-CL-026692/QfyojIwRnIskTO5QDO2ojIpJye | REQ. 269-25 HRAAM, BASES DE METAL PARA HACER BLOQUES DE TEJIDO EN PARAFINA EN CINCO TAMAÑOS Y BANDEJA DE PLASTICO (PATOLOGIA) | B/. 1,070.00 | 10-10-2025 a 15-10-2025 | Ministerio de Salud | 30 Días hábiles | 101887 | BASES DE METAL PARA HACER BLOQUES DE TEJIDO EN PARAFINA 7 X 7mm FICHA TÉCNICA: 109991 VENCIMIENTO IMPERECEDERO | BASES DE METAL PARA HACER BLOQUES DE TEJIDO EN PARAFINA 7 X 7mm FICHA TÉCNICA: 109991 VENCIMIENTO IMPERECEDERO BASES DE METAL PARA HACER BLOQUES DE TEJIDO EN PARAFINA 15 X 15mm FICHA TÉCNICA: 109991 VENCIMIENTO IMPERECEDERO BASES DE METAL PARA HACER BLOQUES DE TEJIDO EN PARAFINA 25 X 25mm FICHA TÉCNICA: 109991 VENCIMIENTO IMPERECEDERO BASES DE METAL PARA HACER BLOQUES DE TEJIDO EN PARAFINA 30 X 25mm FICHA TÉCNICA: 109991 VENCIMIENTO IMPERECEDERO BASES DE METAL PARA HACER BLOQUES DE TEJIDO EN PARAFINA 37 X 25mm FICHA TÉCNICA: 109991 VENCIMIENTO IMPERECEDERO BANDEJA DE PLASTICO PARA LAMINILLAS HISTOLOGICAS . CAPACIDAD 20 LAMINILLAS. FICHA TECNICA 101887. VENCIMIENTO IMPERECEDERO | BASES DE METAL PARA HACER BLOQUES DE TEJIDO EN PARAFINA 15 X 15mm FICHA TÉCNICA: 109991 VENCIMIENTO IMPERECEDERO | BASES DE METAL PARA HACER BLOQUES DE TEJIDO EN PARAFINA 25 X 25mm FICHA TÉCNICA: 109991 VENCIMIENTO IMPERECEDERO | BASES DE METAL PARA HACER BLOQUES DE TEJIDO EN PARAFINA 30 X 25mm FICHA TÉCNICA: 109991 VENCIMIENTO IMPERECEDERO | BASES DE METAL PARA HACER BLOQUES DE TEJIDO EN PARAFINA 37 X 25mm FICHA TÉCNICA: 109991 VENCIMIENTO IMPERECEDERO | BANDEJA DE PLASTICO PARA LAMINILLAS HISTOLOGICAS . CAPACIDAD 20 LAMINILLAS. FICHA TECNICA 101887. VENCIMIENTO IMPERECEDERO | Sin requisitos
08-10-2025 | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/solicitud-de-cotizacion/2025-0-12-18-08-CL-026716/QfyojIwRnIscDN3MDO2ojIpJye | SC-5369 COMPRA DE ALFOMBRA PARA COLOCAR EN AREA DE PREPARACION DE MEZCLA PARENTERALES ( NUTRICION, QUIMIOTERAPIA Y ANTIBIOTICOS) FT 12031 | B/. 4,500.00 | 09-10-2025 a 14-10-2025 | Ministerio de Salud | 30 Días hábiles | 12031 | ALFOMBRA PARA COLOCAR EN AREA DE PREPARACION DE MEZCLA PARENTERALES ( NUTRICION, QUIMIOTERAPIA Y ANTIBIOTICOS) FT 12031 VER (ADJUNTO ESPECIFICACIONES) | ALFOMBRA PARA COLOCAR EN AREA DE PREPARACION DE MEZCLA PARENTERALES ( NUTRICION, QUIMIOTERAPIA Y ANTIBIOTICOS) FT 12031 VER (ADJUNTO ESPECIFICACIONES) | [5 empty] | Sin requisitos
08-10-2025 | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/solicitud-de-cotizacion/2025-1-10-01-01-CL-035046/QfyojIwRnIsAzN0MDO2ojIpJye | MESA MEDIANA PARA INSTRUMENTOS,BANQUILLO DE 1 ESCALON DE ACERO | B/. 2,167.00 | 09-10-2025 a 14-10-2025 | Caja de Seguro Social | 30 Días hábiles | 44479 | MESA MEDIANA PARA INSTRUMENTOS Mesa para instrumentos rectangular, mediana, de acero inoxidable quirúrgico fuerte, calibre 18, bordes redondeados, base de refuerzo debajo de la parte superior de la mesa, con tablilla inferior, cuatro ruedas de caucho conductivo de 5.08 cm. de diámetro (2 pulgadas). Tamaño aproximado de 91.4 cm. de largo x 50.8 cm. de ancho x 86.4 a 87.6 cm. de alto (36" x 20" x 34" a 34½"). 1.Garantía de dos (2) año mínimo a partir de la fecha de entrega y aceptación a satisfacción por la unidad ejecutora peticionaria, por desperfectos de fabricación. 2. Certificación emitida por el fabricante de que el equipo es nuevo y no reconstruido. 3. La unidad ejecutora especificará el tiempo de espera. 4. Cumplir con estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización ( ISO,FDA,CE,etc.) FICHA TECNICA DE ADQUISICION Nº 44479, Comité técnico Nacional Interinstitucional (MINSA). Requisitos de instalación: Presentaciones UNIDAD, CIRUGIA GENERAL ACTIVOS: 5000293765,5000297185 Y 5000297186 | MESA MEDIANA PARA INSTRUMENTOS Mesa para instrumentos rectangular, mediana, de acero inoxidable quirúrgico fuerte, calibre 18, bordes redondeados, base de refuerzo debajo de la parte superior de la mesa, con tablilla inferior, cuatro ruedas de caucho conductivo de 5.08 cm. de diámetro (2 pulgadas). Tamaño aproximado de 91.4 cm. de largo x 50.8 cm. de ancho x 86.4 a 87.6 cm. de alto (36" x 20" x 34" a 34½"). 1.Garantía de dos (2) año mínimo a partir de la fecha de entrega y aceptación a satisfacción por la unidad ejecutora peticionaria, por desperfectos de fabricación. 2. Certificación emitida por el fabricante de que el equipo es nuevo y no reconstruido. 3. La unidad ejecutora especificará el tiempo de espera. 4. Cumplir con estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización ( ISO,FDA,CE,etc.) FICHA TECNICA DE ADQUISICION Nº 44479, Comité técnico Nacional Interinstitucional (MINSA). Requisitos de instalación: Presentaciones UNIDAD, CIRUGIA GENERAL ACTIVOS: 5000293765,5000297185 Y 5000297186 BANQUILLO DE 1 ESCALON DE ACERO cuenta con tapones antideslizantes en cada uno de sus patas y sobre de plástico antideslizante en el escalon (tamaño 11! x 14 " x 9") Observaciones sugeridas para el pliego de cargos: CUMPLIR CON EL ESTANDARES INTERNACIONAL DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y COMERCIALIZACION (ISO, CE, TUV, FDA, ETC); DEBE TRAER IMPRESO Y VISISBLE FECHA DE MANUFACTURACION Y VIENCIMIENTO, LOTE, MARCA DE FµBRICA Y PAIS DE ORIGEN Características Empaque Primario: SI, Empaque Secundario: NO, Catálogo: SI | BANQUILLO DE 1 ESCALON DE ACERO cuenta con tapones antideslizantes en cada uno de sus patas y sobre de plástico antideslizante en el escalon (tamaño 11! x 14 " x 9") Observaciones sugeridas para el pliego de cargos: CUMPLIR CON EL ESTANDARES INTERNACIONAL DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y COMERCIALIZACION (ISO, CE, TUV, FDA, ETC); DEBE TRAER IMPRESO Y VISISBLE FECHA DE MANUFACTURACION Y VIENCIMIENTO, LOTE, MARCA DE FµBRICA Y PAIS DE ORIGEN Características Empaque Primario: SI, Empaque Secundario: NO, Catálogo: SI |  |  |  |  | Sin requisitos
07-10-2025 | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/solicitud-de-cotizacion/2025-1-10-01-08-CL-032028/QfyojIwRnIsUjMzMDO2ojIpJye | SILLA ESPECIALIZADAS PARA TRABAJAR EN AMBIENTE HOSPITALARIOS (LABORATORIO) | B/. 1,800.00 | 08-10-2025 a 14-10-2025 | Caja de Seguro Social | 30 Días hábiles | 108386 | SILLAS ESPECIALIZADAS PARA TRABAJAR EN AMBIENTES HOSPITALARIOS (Laboratorio) Descripción del producto: Sillas para trabajar en ambientes clínicos u hospitalarios. CTNI: 108386 ESPECIFICACIONES TECNICAS >>> Especificación Técnicas: 1.Silla: 1.1.Alta 1.1.1.Altura de 560 a 810 mm o 1.2.Baja. 1.2.1.Altura de 450 mm a 700 mm. 1.3.Capacidad de soportar un peso mínimo de 125 kg. 1.4.Mecanismo de regulación de la altura mediante pistón de gas. 1.5.Ergonomía sin perillas o palancas para la parte lumbar, con mecanismo de inclinación ergonómica. 1.6.Asiento tapizado con espuma integral que cumpla con las siguientes características: 1.6.1. Anti transpirante. 1.6.2. Lavable. 1.6.3. Resistente a desinfectantes y productos químicos. 1.6.4. Antimicrobiana (sin hendiduras). 1.6.5. Retardante al fuego. 1.6.6. Resistente a materiales punzo cortantes. 1.6.7. Respaldar de: 1.6.7.1.Polipropileno o poliamida o polipiel sintético negro con conformidad a las buenas practica de fabricación (GMP). 1.7.Base de aluminio o acero cromado: 1.7.1.Cinco (5) patas con ruedas dobles. 1.7.2. Con frenos (solo para las sillas altas). 1.7.3. Con o sin reposa pies con altura ajustable. 1.8. Con o sin brazos ajustables. LA INSTITUCIÓN SOLICITARÁ LAS SILLAS (ALTA O BAJA) DE ACUERDO CON SU NECESIDAD. TERMINO DE ENTREGA (T.E) No. ENTREGA DIAS / OBS. / PERIODO CLASE T.E. CANTIDAD PRESENTACION VIGENCIA LUGAR DE ENTREGA 1 30 DIA(S) / / 2025 HABILES 2.0000 POR UNIDAD 5 AÑOS PANAMA - ULAPS DE SAN CRISTOBAL ALM. DE UTILES Y ENSERES / GENERAL TOTAL >>> CANTIDAD: 2.00 Observación del renglón >>> 1.Garantía de cinco (5) años a partir de la fecha de entrega en la unidad ejecutora. La silla debe ser entregada lista para su uso inmediato. 2.Dos (2) ejemplares del manual de operación y funcionamiento en español. 3.Un (1) ejemplar de manual de servicio técnico, debe incluir lista de partes. 4.Certificación emitida por el fabricante de que el equipo es nuevo, no reconstruido. 5.Mantenimiento preventivo y correctivo por el fabricante cada seis (6) meses durante el periodo de la garantía. 6.Brindar entrenamiento de operación de dos (2) horas mínimo, al personal usuario del servicio que tendrá a su cargo la operación de la silla. 7.Recomendaciones del fabricante en cuanto a la limpieza, desinfección. 8.Que cumpla con las siguientes certificaciones internacionales: 6.1.ISO 14644-1 (Clasificación de limpieza de aire por concentración de partículas para salas limpias). 6.2.ISO 14001 (Norma Internacional de Sistema de gestión ambiental). 6.3.Certificados GS (Reglas de seguridad y ergonomía definiendo altura ajustable y de rotación de sillas de trabajo). 6.4.Cumplir con buenas practica de fabricación (GMP). | SILLAS ESPECIALIZADAS PARA TRABAJAR EN AMBIENTES HOSPITALARIOS (Laboratorio) Descripción del producto: Sillas para trabajar en ambientes clínicos u hospitalarios. CTNI: 108386 ESPECIFICACIONES TECNICAS >>> Especificación Técnicas: 1.Silla: 1.1.Alta 1.1.1.Altura de 560 a 810 mm o 1.2.Baja. 1.2.1.Altura de 450 mm a 700 mm. 1.3.Capacidad de soportar un peso mínimo de 125 kg. 1.4.Mecanismo de regulación de la altura mediante pistón de gas. 1.5.Ergonomía sin perillas o palancas para la parte lumbar, con mecanismo de inclinación ergonómica. 1.6.Asiento tapizado con espuma integral que cumpla con las siguientes características: 1.6.1. Anti transpirante. 1.6.2. Lavable. 1.6.3. Resistente a desinfectantes y productos químicos. 1.6.4. Antimicrobiana (sin hendiduras). 1.6.5. Retardante al fuego. 1.6.6. Resistente a materiales punzo cortantes. 1.6.7. Respaldar de: 1.6.7.1.Polipropileno o poliamida o polipiel sintético negro con conformidad a las buenas practica de fabricación (GMP). 1.7.Base de aluminio o acero cromado: 1.7.1.Cinco (5) patas con ruedas dobles. 1.7.2. Con frenos (solo para las sillas altas). 1.7.3. Con o sin reposa pies con altura ajustable. 1.8. Con o sin brazos ajustables. LA INSTITUCIÓN SOLICITARÁ LAS SILLAS (ALTA O BAJA) DE ACUERDO CON SU NECESIDAD. TERMINO DE ENTREGA (T.E) No. ENTREGA DIAS / OBS. / PERIODO CLASE T.E. CANTIDAD PRESENTACION VIGENCIA LUGAR DE ENTREGA 1 30 DIA(S) / / 2025 HABILES 2.0000 POR UNIDAD 5 AÑOS PANAMA - ULAPS DE SAN CRISTOBAL ALM. DE UTILES Y ENSERES / GENERAL TOTAL >>> CANTIDAD: 2.00 Observación del renglón >>> 1.Garantía de cinco (5) años a partir de la fecha de entrega en la unidad ejecutora. La silla debe ser entregada lista para su uso inmediato. 2.Dos (2) ejemplares del manual de operación y funcionamiento en español. 3.Un (1) ejemplar de manual de servicio técnico, debe incluir lista de partes. 4.Certificación emitida por el fabricante de que el equipo es nuevo, no reconstruido. 5.Mantenimiento preventivo y correctivo por el fabricante cada seis (6) meses durante el periodo de la garantía. 6.Brindar entrenamiento de operación de dos (2) horas mínimo, al personal usuario del servicio que tendrá a su cargo la operación de la silla. 7.Recomendaciones del fabricante en cuanto a la limpieza, desinfección. 8.Que cumpla con las siguientes certificaciones internacionales: 6.1.ISO 14644-1 (Clasificación de limpieza de aire por concentración de partículas para salas limpias). 6.2.ISO 14001 (Norma Internacional de Sistema de gestión ambiental). 6.3.Certificados GS (Reglas de seguridad y ergonomía definiendo altura ajustable y de rotación de sillas de trabajo). 6.4.Cumplir con buenas practica de fabricación (GMP). | [5 empty] | Sin requisitos

## Sin_Ficha
publicacion | enlace | titulo | precio_referencia | fecha | entidad | termino_entrega | ficha_detectada | item_1 | item_2 | items_descripcion | item_3 | item_4 | item_5 | item_6 | item_7 | item_8 | item_9 | item_10 | clasificacion
13-10-2025 | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/solicitud-de-cotizacion/2025-1-10-01-13-CL-035242/QfyojIwRnIsgjM1cDO2ojIpJye | PRUEBA CUANTITATIVA PARA DETERMINACION DE LA 25 HIDRO VITAMINA"D". | B/. 3,227.40 | 14-10-2025 a 17-10-2025 | Caja de Seguro Social | 10 Días hábiles | No Detectada | PRUEBA CUANTITATIVA PARA DETERMINACION DE LA 25 HIDRO VITAMINA"D": REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA AUTOMATIZADA DE LA 25 HIDROXI-VITAMINA D EN SUERO o PLASMA HUMANO POR MÉTODO ELFA. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 1. EL PRINCIPIO DEL ANÁLISIS ASOCIA EL MÉTODO INMUNOENZIMÁTICO POR COMPETICIÓN A UNA DETECCIÓN FINAL POR FLUORESCENCIA (ELFA) A TRAVÉS DE CONO (SPR) Y TIRA REACTIVA. 2. EL CONO DE USO ÚNICO SIRVEA LA VEZ DE FASE SÓLIDA y DE SISTEMA DE PIPETEO. 3. EL VALOR DE LA SEÑAL DE FLUORESCENCIA EMITIDA SE MIDE A 450 nm. 4. EL KIT INCLUYE CONTROLES y CALIBRADORES. OBSERVACIÓN: VENCIMIENTO MÍNIMO: 4 MESES. COMPATIBLE CON EQUIPO INSTALADO EN LA UNIDAD EJECUTORA. LA SEGURIDAD y EFICACIA DE ESTE INSUMO ESTÁ GARANTIZADA POR MEDIO DEL REGISTRO SANITARIO VIGENTE EMITIDO POR EL LABORATORIO CENTRAL DE REFERENCIA EN SALUD PÚBLICA (LCRSP) DEL INSTITUTO CONMEMORATIVO GORGAS DE ESTUDIOS DE LA SALUD (ICGES). PARA USO EN DIAGNÓSTICO IN VITRO. MANEJAR CON PRECAUCIÓN COMO SI FUESE POTENCIALMENTE INFECCIOSO. TOMAR LAS PRECAUCIONES ADECUADAS PARA SU DESECHO. | IGE TOTAL : Reactivo para la determinación de inmunoglobulina E de forma automatizada. Especificaciones Técnicas: 1.Tipos de muestra: suero 2.Método: Ensayo de Fluorescencia Ligado a Enzimas (ELFA). 3.Incluir: Calibradores, controles. 4.Incluir todo lo necesario para realizar la prueba. 5.Listo para usar. | PRUEBA CUANTITATIVA PARA DETERMINACION DE LA 25 HIDRO VITAMINA"D": REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA AUTOMATIZADA DE LA 25 HIDROXI-VITAMINA D EN SUERO o PLASMA HUMANO POR MÉTODO ELFA. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 1. EL PRINCIPIO DEL ANÁLISIS ASOCIA EL MÉTODO INMUNOENZIMÁTICO POR COMPETICIÓN A UNA DETECCIÓN FINAL POR FLUORESCENCIA (ELFA) A TRAVÉS DE CONO (SPR) Y TIRA REACTIVA. 2. EL CONO DE USO ÚNICO SIRVEA LA VEZ DE FASE SÓLIDA y DE SISTEMA DE PIPETEO. 3. EL VALOR DE LA SEÑAL DE FLUORESCENCIA EMITIDA SE MIDE A 450 nm. 4. EL KIT INCLUYE CONTROLES y CALIBRADORES. OBSERVACIÓN: VENCIMIENTO MÍNIMO: 4 MESES. COMPATIBLE CON EQUIPO INSTALADO EN LA UNIDAD EJECUTORA. LA SEGURIDAD y EFICACIA DE ESTE INSUMO ESTÁ GARANTIZADA POR MEDIO DEL REGISTRO SANITARIO VIGENTE EMITIDO POR EL LABORATORIO CENTRAL DE REFERENCIA EN SALUD PÚBLICA (LCRSP) DEL INSTITUTO CONMEMORATIVO GORGAS DE ESTUDIOS DE LA SALUD (ICGES). PARA USO EN DIAGNÓSTICO IN VITRO. MANEJAR CON PRECAUCIÓN COMO SI FUESE POTENCIALMENTE INFECCIOSO. TOMAR LAS PRECAUCIONES ADECUADAS PARA SU DESECHO. IGE TOTAL : Reactivo para la determinación de inmunoglobulina E de forma automatizada. Especificaciones Técnicas: 1.Tipos de muestra: suero 2.Método: Ensayo de Fluorescencia Ligado a Enzimas (ELFA). 3.Incluir: Calibradores, controles. 4.Incluir todo lo necesario para realizar la prueba. 5.Listo para usar. | [8 empty] | Sin ficha
13-10-2025 | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/solicitud-de-cotizacion/2025-1-10-01-08-CL-035240/QfyojIwRnIsETO0cDO2ojIpJye | TIZANIDINA CLORHIDRATO 4 MG TAB V.O. | B/. 10,000.00 | 14-10-2025 a 20-10-2025 | Caja de Seguro Social | 10 Días hábiles | No Detectada | TIZANIDINA CLORHIDRATO 4 MG TAB V.O. |  | TIZANIDINA CLORHIDRATO 4 MG TAB V.O. | [8 empty] | Sin ficha
13-10-2025 | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/solicitud-de-cotizacion/2025-1-10-01-08-CL-035239/QfyojIwRnIskDO0cDO2ojIpJye | GUAYACOLATO DE GLICERILO 100MG 5ML 120 ML V.O. | B/. 2,520.00 | 14-10-2025 a 20-10-2025 | Caja de Seguro Social | 10 Días hábiles | No Detectada | GUAYACOLATO DE GLICERILO 100MG 5ML 120 ML V.O. |  | GUAYACOLATO DE GLICERILO 100MG 5ML 120 ML V.O. | [8 empty] | Sin ficha
13-10-2025 | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/solicitud-de-cotizacion/2025-1-10-01-08-CL-035237/QfyojIwRnIsYDO0cDO2ojIpJye | MODULO DE PROTEINA LIQUIDA A BASE DE HIDROLIZADO DE COLAGENO Y SUERO SIN CARB | B/. 9,663.36 | 14-10-2025 a 20-10-2025 | Caja de Seguro Social | 10 Días hábiles | No Detectada | MODULO DE PROTEINA LIQUIDA A BASE DE HIDROLIZADO DE COLAGENO Y SUERO SIN CARB |  | MODULO DE PROTEINA LIQUIDA A BASE DE HIDROLIZADO DE COLAGENO Y SUERO SIN CARB | [8 empty] | Sin ficha
13-10-2025 | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/solicitud-de-cotizacion/2025-1-10-01-08-CL-035236/QfyojIwRnIsMDO0cDO2ojIpJye | ESTROGENOS EQUINO 0.625MG G TUB VAG 40-45G | B/. 1,980.00 | 14-10-2025 a 20-10-2025 | Caja de Seguro Social | 10 Días hábiles | No Detectada | ESTROGENOS EQUINO 0.625MG G TUB VAG 40-45G |  | ESTROGENOS EQUINO 0.625MG G TUB VAG 40-45G | [8 empty] | Sin ficha
13-10-2025 | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/solicitud-de-cotizacion/2025-1-10-01-04-CL-035235/QfyojIwRnIsAzN0cDO2ojIpJye | MAQUINA DE DIALISIS PERITONEAL MICROPROCESADA POR CICLOS. SISTEMA DE NO DESCONEXIÓN DE 3 ESPIGAS. | B/. 38,880.00 | 14-10-2025 a 17-10-2025 | Caja de Seguro Social | 20 Días hábiles | No Detectada | MÁQUINA DE DIÁLISIS PERITONEAL MICROPROCESADA POR CICLOS. SISTEMA DE NO DESCONEXION DE 3 ESPIGAS. -COMPATIBLE CON SISTEMA FRESENIUS. CÓDIGO DE ABASTO: 209951601 CÓDIGO DE SAFIRO: MN05030036 TIPO DE COMPRA: CONTRATACIÓN MENOR TIPO DE ENTREGA: UNA SOLA ENTREGA. Presentación: Por unidad Especialidad: Nefrología Nombre Genérico: MÁQUINA DE DIALISIS PERITONEAL MICROPROCESADA POR CICLOS. ACCESORIOS: 1. Sistema de no desconexión de 3 espigas. |  | MÁQUINA DE DIÁLISIS PERITONEAL MICROPROCESADA POR CICLOS. SISTEMA DE NO DESCONEXION DE 3 ESPIGAS. -COMPATIBLE CON SISTEMA FRESENIUS. CÓDIGO DE ABASTO: 209951601 CÓDIGO DE SAFIRO: MN05030036 TIPO DE COMPRA: CONTRATACIÓN MENOR TIPO DE ENTREGA: UNA SOLA ENTREGA. Presentación: Por unidad Especialidad: Nefrología Nombre Genérico: MÁQUINA DE DIALISIS PERITONEAL MICROPROCESADA POR CICLOS. ACCESORIOS: 1. Sistema de no desconexión de 3 espigas. | [8 empty] | Sin ficha
13-10-2025 | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/solicitud-de-cotizacion/2025-1-10-01-07-CL-035232/QfyojIwRnIsUTM0cDO2ojIpJye | PRUEBA RAPIDA DE BRUCELOSIS | B/. 1,800.00 | 14-10-2025 a 17-10-2025 | Caja de Seguro Social | 20 Días calendario | No Detectada | PRUEBA RAPIDA DE BRUCELOSIS. Prueba rápida para la detección cualitativa de anticuerpos de brucelosis Especificaciones Técnicas: 1. Metodología por inmunoensayo cromatográfico. 2. Tipo de muestra: suero o plasma 2. Volumen de espécimen: 3µl 3. Tiempo de lectura de la prueba: Menor a 20 minutos 4. Sensibilidad: 94% o mayor 5. Especificidad: 98% o mayor 6. Incluir todo lo necesario para realizar la prueba. 1. Condiciones de almacenamiento entre a 4 °C a 30 °C. TIEMPO ESTIMADO DE CONSUMO : 3 MESES |  | PRUEBA RAPIDA DE BRUCELOSIS. Prueba rápida para la detección cualitativa de anticuerpos de brucelosis Especificaciones Técnicas: 1. Metodología por inmunoensayo cromatográfico. 2. Tipo de muestra: suero o plasma 2. Volumen de espécimen: 3µl 3. Tiempo de lectura de la prueba: Menor a 20 minutos 4. Sensibilidad: 94% o mayor 5. Especificidad: 98% o mayor 6. Incluir todo lo necesario para realizar la prueba. 1. Condiciones de almacenamiento entre a 4 °C a 30 °C. TIEMPO ESTIMADO DE CONSUMO : 3 MESES | [8 empty] | Sin ficha
13-10-2025 | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/solicitud-de-cotizacion/2025-1-10-01-08-CL-035207/QfyojIwRnIsgDOzYDO2ojIpJye | 900 ROLLOS DE PAPEL DE IMPRESIÓN PARA MONITOR DESFIBRILADOR DE USO PRE-HOSPITALARIO CON MARCAPASO EXTERNO. | B/. 6,300.00 | 14-10-2025 a 17-10-2025 | Caja de Seguro Social | 20 Días hábiles | No Detectada | 900 ROLLOS DE PAPEL DE IMPRESIÓN PARA MONITOR DESFIBRILADOR DE USO PRE-HOSPITALARIO CON MARCAPASO EXTERNO PARA EL MANEJO DE PACIENTES EN LAS ATENCIONES QUE REQUIERAN EL USO DEL DISPOSITIVO Y ASI IMPRIMIR LOS REGISTROS ELECTROCARDIOGRÁFICOS DURANTE SU UTILIZACIÓN EN LAS AMBULANCIAS A NIVEL NACIONAL DEL DENGEDTP. |  | 900 ROLLOS DE PAPEL DE IMPRESIÓN PARA MONITOR DESFIBRILADOR DE USO PRE-HOSPITALARIO CON MARCAPASO EXTERNO PARA EL MANEJO DE PACIENTES EN LAS ATENCIONES QUE REQUIERAN EL USO DEL DISPOSITIVO Y ASI IMPRIMIR LOS REGISTROS ELECTROCARDIOGRÁFICOS DURANTE SU UTILIZACIÓN EN LAS AMBULANCIAS A NIVEL NACIONAL DEL DENGEDTP. | [8 empty] | Sin ficha
08-10-2025 | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/solicitud-de-cotizacion/2025-1-10-01-09-CL-035098/QfyojIwRnIsYTNzQDO2ojIpJye | Silla de Transporte Intrahospitalario para el Hospital de Soná | B/. 28,090.00 | 14-10-2025 a 20-10-2025 | Caja de Seguro Social | 60 Días hábiles | No Detectada | SILLA DE TRANSPORTE INTRAHOSPITALARIO DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: Para facilitar la movilización y ergonomía del paciente. Características y Especificaciones Técnicas: 1. Silla: 1.1. Freno central activado por un pedal. 1.2. Asas o manubrios de empuje verticales. 1.3. Reposabrazos abatible. 1.4. Reposapiés plegables. 1.5. Estructura rígida apilable. 1.6. Con cuatro (4) ruedas, mínimo dos (2) de ellas antivuelco. 1.7. Material de respaldo y asiento: 1.7.1. Plástico moldeado, diseño sin costuras. 1.8. Lavable. 1.9. Estructura de acero rígido con recubrimiento de polvo: 1.9.1. Longitud total de 102 cm o mayor (o su equivalente en pulgadas). 1.9.2. Ancho total de 71 cm o mayor (o su equivalente en pulgadas). 1.9.3. Ancho del asiento de 54 cm o mayor (o su equivalente en pulgadas). 1.10. Altura del asiento: 1.10.1. Desde el reposapiés de 38 cm o mayor (o su equivalente en pulgadas 1.10.2. Desde el piso de 53 cm o mayor (o su equivalente en pulgadas). 1.11. Altura de la silla: 1.11.1. Con porta sueros de 185 cm o mayor (o su equivalente en pulgadas). 1.11.2. Sin porta sueros de 114 cm o mayor (o su equivalente en pulgadas). 12. Porta expediente. 13. Capacidad de peso 226 kg o mayor. Accesorios: LA UNIDAD EJECUTORA DEBERÁ ESPECIFICAR CADA UNO DE LOS ACCESORIOS, Y LA CANTIDAD QUE REQUIERA; PUEDEN SER ADQUIRIDOS CON EL MISMO NÚMERO DE FICHA TÉCNICA. 1. Portasuero o atril de 2.5 cm de grosor chapado en cromo. 2. Soporte vertical para botella de oxígeno. 3. Gancho para la bolsa Foley. 4. Correa de seguridad. LA UNIDAD EJECUTORA SOLICITA SE INCLUYAN TODOS LOS ACCESORIOS. OBSERVACIONES SUGERIDAS PARA EL PLIEGO DE CARGOS: 1. Garantía de (1) año mínimo en piezas y mano de obra, a partir de la fecha de aceptación o satisfacción. 2. Un (1) ejemplar del manual de operación y funcionamiento en español. 3. Un (1) ejemplar de manual de servicio técnico, debe incluir lista de partes en español. 4. Brindar entrenamiento de operación de dos (2) horas mínimo, programadas al personal usuario del servicio que tendrá a su cargo la operación del equipo. 5. Presentar programa de mantenimiento preventivo que brindara cada seis (6) meses o cuando lo solicite la Unidad Ejecutora, durante el periodo de garantía. 6. Certificación del fabricante en donde confirme disponibilidad de piezas de repuestos por un periodo de siete (7) años mínimo. 7. Certificación emitida por el fabricante de que el equipo es nuevo y no reconstruido. RECIBIR EN EL ALMACÉN DEL HOSPITAL DE SONÁ PARA SER UTILIZADAS EN EL SERVICIO DE URGENCIAS DEL HOSPITAL DE SONÁ TIEMPO DE ENTREGA: 60 DÍAS HÁBILES COMPRA GLOBAL |  | SILLA DE TRANSPORTE INTRAHOSPITALARIO DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: Para facilitar la movilización y ergonomía del paciente. Características y Especificaciones Técnicas: 1. Silla: 1.1. Freno central activado por un pedal. 1.2. Asas o manubrios de empuje verticales. 1.3. Reposabrazos abatible. 1.4. Reposapiés plegables. 1.5. Estructura rígida apilable. 1.6. Con cuatro (4) ruedas, mínimo dos (2) de ellas antivuelco. 1.7. Material de respaldo y asiento: 1.7.1. Plástico moldeado, diseño sin costuras. 1.8. Lavable. 1.9. Estructura de acero rígido con recubrimiento de polvo: 1.9.1. Longitud total de 102 cm o mayor (o su equivalente en pulgadas). 1.9.2. Ancho total de 71 cm o mayor (o su equivalente en pulgadas). 1.9.3. Ancho del asiento de 54 cm o mayor (o su equivalente en pulgadas). 1.10. Altura del asiento: 1.10.1. Desde el reposapiés de 38 cm o mayor (o su equivalente en pulgadas 1.10.2. Desde el piso de 53 cm o mayor (o su equivalente en pulgadas). 1.11. Altura de la silla: 1.11.1. Con porta sueros de 185 cm o mayor (o su equivalente en pulgadas). 1.11.2. Sin porta sueros de 114 cm o mayor (o su equivalente en pulgadas). 12. Porta expediente. 13. Capacidad de peso 226 kg o mayor. Accesorios: LA UNIDAD EJECUTORA DEBERÁ ESPECIFICAR CADA UNO DE LOS ACCESORIOS, Y LA CANTIDAD QUE REQUIERA; PUEDEN SER ADQUIRIDOS CON EL MISMO NÚMERO DE FICHA TÉCNICA. 1. Portasuero o atril de 2.5 cm de grosor chapado en cromo. 2. Soporte vertical para botella de oxígeno. 3. Gancho para la bolsa Foley. 4. Correa de seguridad. LA UNIDAD EJECUTORA SOLICITA SE INCLUYAN TODOS LOS ACCESORIOS. OBSERVACIONES SUGERIDAS PARA EL PLIEGO DE CARGOS: 1. Garantía de (1) año mínimo en piezas y mano de obra, a partir de la fecha de aceptación o satisfacción. 2. Un (1) ejemplar del manual de operación y funcionamiento en español. 3. Un (1) ejemplar de manual de servicio técnico, debe incluir lista de partes en español. 4. Brindar entrenamiento de operación de dos (2) horas mínimo, programadas al personal usuario del servicio que tendrá a su cargo la operación del equipo. 5. Presentar programa de mantenimiento preventivo que brindara cada seis (6) meses o cuando lo solicite la Unidad Ejecutora, durante el periodo de garantía. 6. Certificación del fabricante en donde confirme disponibilidad de piezas de repuestos por un periodo de siete (7) años mínimo. 7. Certificación emitida por el fabricante de que el equipo es nuevo y no reconstruido. RECIBIR EN EL ALMACÉN DEL HOSPITAL DE SONÁ PARA SER UTILIZADAS EN EL SERVICIO DE URGENCIAS DEL HOSPITAL DE SONÁ TIEMPO DE ENTREGA: 60 DÍAS HÁBILES COMPRA GLOBAL | [8 empty] | Sin ficha
10-10-2025 | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/solicitud-de-cotizacion/2025-1-10-01-08-CL-035226/QfyojIwRnIsUTNwcDO2ojIpJye | SUTURA ACIDO POLIGLICOLICO CALIBRE 5-0 | B/. 3,268.80 | 13-10-2025 a 16-10-2025 | Caja de Seguro Social | 15 Días calendario | No Detectada | SE SOLICITA LONGITUD DE 45 CM, CON DOBLE AGUJA DE 8 CM, 1/4 CIRCULO, PUNTA ESPATULADA, ESTERIL |  | SE SOLICITA LONGITUD DE 45 CM, CON DOBLE AGUJA DE 8 CM, 1/4 CIRCULO, PUNTA ESPATULADA, ESTERIL | [8 empty] | Sin ficha
10-10-2025 | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/solicitud-de-cotizacion/2025-1-10-01-08-CL-035225/QfyojIwRnIskTMwcDO2ojIpJye | MEDICAMENTO TRIMETAZIDINA 20 MG, TABLETA VIA ORAL z. | B/. 3,150.00 | 13-10-2025 a 16-10-2025 | Caja de Seguro Social | 10 Días hábiles | No Detectada | TRIMETAZIDINA 20 MG, TABLETA VIA ORAL |  | TRIMETAZIDINA 20 MG, TABLETA VIA ORAL | [8 empty] | Sin ficha
10-10-2025 | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/solicitud-de-cotizacion/2025-1-10-01-08-CL-035224/QfyojIwRnIsgDMwcDO2ojIpJye | ASA DE POLIPECTOMIA | B/. 15,600.00 | 13-10-2025 a 16-10-2025 | Caja de Seguro Social | 30 Días calendario | No Detectada | ASA DE POLIPECTOMIA 10MM X 230CM | ASA POLIPECTOMIA 13MM LONGITUD 230CM | ASA DE POLIPECTOMIA 10MM X 230CM ASA POLIPECTOMIA 13MM LONGITUD 230CM ASA DE POLIPECTOMIA 30MM X 230CM | item_3: ASA DE POLIPECTOMIA 30MM X 230CM | Sin ficha
10-10-2025 | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/solicitud-de-cotizacion/2025-1-10-01-08-CL-035223/QfyojIwRnIsgDO5YDO2ojIpJye | RESMA DE PAPEL TERMICO ORIGINAL | B/. 6,300.00 | 13-10-2025 a 16-10-2025 | Caja de Seguro Social | 60 Días calendario | No Detectada | RESMA DE PAPEL TERMICO ORIGINAL |  | RESMA DE PAPEL TERMICO ORIGINAL | [8 empty] | Sin ficha
10-10-2025 | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/solicitud-de-cotizacion/2025-1-10-01-08-CL-035219/QfyojIwRnIskjN4YDO2ojIpJye | DAPAGLIFLOZINA 10 MG l | B/. 38,700.00 | 13-10-2025 a 16-10-2025 | Caja de Seguro Social | 10 Días hábiles | No Detectada | DAPAGLIFLOZINA 10MG COMPRIMIDO RECUBIERTO, VIA RECTAL |  | DAPAGLIFLOZINA 10MG COMPRIMIDO RECUBIERTO, VIA RECTAL | [8 empty] | Sin ficha
10-10-2025 | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/solicitud-de-cotizacion/2025-1-10-01-08-CL-035218/QfyojIwRnIsUjM4YDO2ojIpJye | Toxina Botulínica Tipo A 100 U.I, polvo, I.M. | B/. 47,844.00 | 13-10-2025 a 16-10-2025 | Caja de Seguro Social | 1 Días hábiles | No Detectada | TOXINA BOTULINICA TIPO A 100U.I.,POLVO, I.M. EL PRODUCTO OFRECIDO DEBE CUMPLIR CON TODAS LAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN LA EY Para los medicamentos Biológicos y Biotecnológico deberán presentar copias simples de uno de los siguientes documentos: 1. Documento que certifique la aprobación de uso del producto, emitido por la Administración de Alimentos y Drogas de los Estados Unidos (FDA) 2. Documento que certifique la aprobación de uso del producto, emitido por la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) ó 3. Certificado de Producto Farmacéutico en formato OMS(Organización Mundial de la Salud) que indique que el producto es comercializado en por lo menos uno de los Países con Alto Estándar enunciados en el artículo 81 de la Ley No.1 del 10 de enero de 2001 sobre Medicamentos y otros productos para la salud humana ( Canadá, USA, Japón, Finlandia, Islandia, Noruega, Francia, España, Suecia, Australia, Bélgica, Suiza, Austria, Alemania, Dinamarca, Nueva Zelanda, Reino Unido de Gran Bretaña, Holanda, Irlanda, Italia) ó 4. Certificación de cinco (5) años o más años de adquisición en Instituciones Públicas del Sector Salud en la República de Panamá, durante los últimos diez (10) años. |  | TOXINA BOTULINICA TIPO A 100U.I.,POLVO, I.M. EL PRODUCTO OFRECIDO DEBE CUMPLIR CON TODAS LAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN LA EY Para los medicamentos Biológicos y Biotecnológico deberán presentar copias simples de uno de los siguientes documentos: 1. Documento que certifique la aprobación de uso del producto, emitido por la Administración de Alimentos y Drogas de los Estados Unidos (FDA) 2. Documento que certifique la aprobación de uso del producto, emitido por la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) ó 3. Certificado de Producto Farmacéutico en formato OMS(Organización Mundial de la Salud) que indique que el producto es comercializado en por lo menos uno de los Países con Alto Estándar enunciados en el artículo 81 de la Ley No.1 del 10 de enero de 2001 sobre Medicamentos y otros productos para la salud humana ( Canadá, USA, Japón, Finlandia, Islandia, Noruega, Francia, España, Suecia, Australia, Bélgica, Suiza, Austria, Alemania, Dinamarca, Nueva Zelanda, Reino Unido de Gran Bretaña, Holanda, Irlanda, Italia) ó 4. Certificación de cinco (5) años o más años de adquisición en Instituciones Públicas del Sector Salud en la República de Panamá, durante los últimos diez (10) años. | [8 empty] | Sin ficha
10-10-2025 | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/solicitud-de-cotizacion/2025-0-16-01-08-CL-000859/QfyojIwRnIsUzM3YDO2ojIpJye | SUMINISTRO, INSTALACIÓN, INTEGRACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UN SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA Y CONTROL DE ACCESO, INCLUYENDO EL ACONDICIONAMIENTO DEL CENTRO DE MONITOREO, PARA EL EDIFICIO OGAWA DEL MEF | B/. 230,000.00 | 13-10-2025 a 15-10-2025 | Ministerio de Economía y Finanzas | 60 Días hábiles | No Detectada | SUMINISTRO, INSTALACIÓN, INTEGRACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UN SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA Y CONTROL DE ACCESO, INCLUYENDO EL ACONDICIONAMIENTO DEL CENTRO DE MONITOREO, PARA EL EDIFICIO OGAWA, SEDE PRINCIPAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS. |  | SUMINISTRO, INSTALACIÓN, INTEGRACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UN SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA Y CONTROL DE ACCESO, INCLUYENDO EL ACONDICIONAMIENTO DEL CENTRO DE MONITOREO, PARA EL EDIFICIO OGAWA, SEDE PRINCIPAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS. | [8 empty] | Sin ficha
10-10-2025 | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/solicitud-de-cotizacion/2025-1-10-01-08-CL-035212/QfyojIwRnIsQjN0YDO2ojIpJye | MÓDULO DE PÉPTIDOS DE COLÁGENO BIOACTIVOS RESULTANTES DE LA HIDROLISIS DE COLÁGENO PORCINO, SOBRE 10 GRAMOS #1001089594-08-40 | B/. 15,960.00 | 13-10-2025 a 17-10-2025 | Caja de Seguro Social | 1 Días calendario | No Detectada | Modulo de Péptidos de Colágeno Bioactivos resultantes de la hidrólisis de colágeno porcino, sobres 10 gramos |  | Modulo de Péptidos de Colágeno Bioactivos resultantes de la hidrólisis de colágeno porcino, sobres 10 gramos | [8 empty] | Sin ficha
10-10-2025 | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/solicitud-de-cotizacion/2025-1-10-01-08-CL-035211/QfyojIwRnIsIjN0YDO2ojIpJye | GUAYACOLATO DE GLICERILO 100MG/5ML JARABE #1001089178 | B/. 1,575.00 | 13-10-2025 a 17-10-2025 | Caja de Seguro Social | 10 Días calendario | No Detectada | GUAYACOLATO GLICERILO 100MG/5ML, 120ML |  | GUAYACOLATO GLICERILO 100MG/5ML, 120ML | [8 empty] | Sin ficha
10-10-2025 | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/solicitud-de-cotizacion/2025-1-10-01-06-CL-035206/QfyojIwRnIsADNzYDO2ojIpJye | PAPEL PARA ESTERILIZAR GRADO MEDICO (MINIMO DE 60 GRAMOS POR METRO CUADRADO) | B/. 2,678.35 | 13-10-2025 a 17-10-2025 | Caja de Seguro Social | 10 Días hábiles | No Detectada | PAPEL PARA ESTERILIZAR GRADO MEDICO (MINIMO DE 60 GRAMOS POR METRO CUADRADO) DESCRIPCION: 1. Papel grado médico de polipropileno de 60 gramos por metro cuadrado. 2. Impermeable al agua, permeable al vapor o gas. 3. Resistente a las condiciones de temperatura y humedad. 4. Flexible para hacer dobleces y envolver. 5. Con un PH neutro. 6. Porosidad no mayor de 0.1 micra. 7. Resistente a la tracción. 8. Pinchazos, abrasiones, roturas y a la manipulación. 9. Libre de sustancias toxicas. 10. Que no despida olores en el momento del proceso de esterilización. 11. Tamaños: • 48" X 48" (120CM X 120 CM) CAJA X 250, 150 LA INSTITUCIÓN SOLICITARÁ EL TAMAÑO QUE REQUIERA |  | PAPEL PARA ESTERILIZAR GRADO MEDICO (MINIMO DE 60 GRAMOS POR METRO CUADRADO) DESCRIPCION: 1. Papel grado médico de polipropileno de 60 gramos por metro cuadrado. 2. Impermeable al agua, permeable al vapor o gas. 3. Resistente a las condiciones de temperatura y humedad. 4. Flexible para hacer dobleces y envolver. 5. Con un PH neutro. 6. Porosidad no mayor de 0.1 micra. 7. Resistente a la tracción. 8. Pinchazos, abrasiones, roturas y a la manipulación. 9. Libre de sustancias toxicas. 10. Que no despida olores en el momento del proceso de esterilización. 11. Tamaños: • 48" X 48" (120CM X 120 CM) CAJA X 250, 150 LA INSTITUCIÓN SOLICITARÁ EL TAMAÑO QUE REQUIERA | [8 empty] | Sin ficha
10-10-2025 | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/solicitud-de-cotizacion/2025-1-10-01-06-CL-035205/QfyojIwRnIskzMzYDO2ojIpJye | DELANTAL CON PROTECCION RADIOLOGICA NO PLOMADO | B/. 13,125.00 | 13-10-2025 a 17-10-2025 | Caja de Seguro Social | 10 Días hábiles | No Detectada | DELANTAL CON PROTECCION RADIOLOGICA NO PLOMADO DESCRIPCIÓN: Delantal protector contra la radiación ionizante. 1.Tipo de modelo: • Con protección delantera. 2. Protección o atenuación: • Frontal equivalente a 0.5 mm de plomo. 3.De material flexible impermeable. 4.Tipo de cierre: • Con broche o clips. 5. Tamaños según modelo: 5.1. Modelo frontal: • Pequeño (peso no mayor de 9 libras) Accesorios: 1.Con bolsillos. 2.Dos (2) líneas de bordado. 3.Logo del hospital y unidad de asignación 4.Almohadilla. 5.Clip de sujetador de protector de tiroides. La unidad solicitante debe especificar, los accesorios, el tamaño, modelo, la protección o atenuación que requiere según necesidades. | DELANTAL CON PROTECCION RADIOLOGICA NO PLOMADO DESCRIPCIÓN: Delantal protector contra la radiación ionizante. 1.Tipo de modelo: • Con protección delantera. 2. Protección o atenuación: • Frontal equivalente a 0.5 mm de plomo. 3.De material flexible impermeable. 4.Tipo de cierre: • Con broche o clips. 5. Tamaños según modelo: 5.1. Modelo frontal: • Mediano (peso no mayor de 10 libras) Accesorios: 1.Con bolsillos. 2.Dos (2) líneas de bordado. 3.Logo del hospital y unidad de asignación 4.Almohadilla. 5.Clip de sujetador de protector de tiroides. La unidad solicitante debe especificar, los accesorios, el tamaño, modelo, la protección o atenuación que requiere según necesidades. OBSERVACIONES: 1.Empaque individual. 2.Garantía de dos (2) años por desperfecto de fábrica. 3.Certificación de fábrica del peso del delantal. 4.Recomendaciones de fábrica de la limpieza del delantal. 5.Cumplir con estándares internacionales del aseguramiento de la calidad y la comercialización. 6.Debe traer impreso y visible fecha de manufactura, marca de fábrica, número de lote, país de origen. | DELANTAL CON PROTECCION RADIOLOGICA NO PLOMADO DESCRIPCIÓN: Delantal protector contra la radiación ionizante. 1.Tipo de modelo: • Con protección delantera. 2. Protección o atenuación: • Frontal equivalente a 0.5 mm de plomo. 3.De material flexible impermeable. 4.Tipo de cierre: • Con broche o clips. 5. Tamaños según modelo: 5.1. Modelo frontal: • Pequeño (peso no mayor de 9 libras) Accesorios: 1.Con bolsillos. 2.Dos (2) líneas de bordado. 3.Logo del hospital y unidad de asignación 4.Almohadilla. 5.Clip de sujetador de protector de tiroides. La unidad solicitante debe especificar, los accesorios, el tamaño, modelo, la protección o atenuación que requiere según necesidades. DELANTAL CON PROTECCION RADIOLOGICA NO PLOMADO DESCRIPCIÓN: Delantal protector contra la radiación ionizante. 1.Tipo de modelo: • Con protección delantera. 2. Protección o atenuación: • Frontal equivalente a 0.5 mm de plomo. 3.De material flexible impermeable. 4.Tipo de cierre: • Con broche o clips. 5. Tamaños según modelo: 5.1. Modelo frontal: • Mediano (peso no mayor de 10 libras) Accesorios: 1.Con bolsillos. 2.Dos (2) líneas de bordado. 3.Logo del hospital y unidad de asignación 4.Almohadilla. 5.Clip de sujetador de protector de tiroides. La unidad solicitante debe especificar, los accesorios, el tamaño, modelo, la protección o atenuación que requiere según necesidades. OBSERVACIONES: 1.Empaque individual. 2.Garantía de dos (2) años por desperfecto de fábrica. 3.Certificación de fábrica del peso del delantal. 4.Recomendaciones de fábrica de la limpieza del delantal. 5.Cumplir con estándares internacionales del aseguramiento de la calidad y la comercialización. 6.Debe traer impreso y visible fecha de manufactura, marca de fábrica, número de lote, país de origen. | [8 empty] | Sin ficha
10-10-2025 | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/solicitud-de-cotizacion/2025-1-10-01-06-CL-035204/QfyojIwRnIsgzMzYDO2ojIpJye | CUELLO PROTECTOR DE TIROIDES. | B/. 1,875.00 | 13-10-2025 a 17-10-2025 | Caja de Seguro Social | 10 Días hábiles | No Detectada | CUELLO PROTECTOR DE TIROIDES. DESCRIPCIÓN: Collar protector contra la exposición a la radiación secundaria dispersa, originada durante los procedimientos fluoroscopicos. 1. Con protección equivalente a 0.5 mm de plomo. 2. En forma de collar con modelo de cerrado posterior, de cerrado fácil con velcro. 3. De material impermeable. Observaciones: 1. Cumplir con estándares internacionales del aseguramiento de la calidad y la comercialización. |  | CUELLO PROTECTOR DE TIROIDES. DESCRIPCIÓN: Collar protector contra la exposición a la radiación secundaria dispersa, originada durante los procedimientos fluoroscopicos. 1. Con protección equivalente a 0.5 mm de plomo. 2. En forma de collar con modelo de cerrado posterior, de cerrado fácil con velcro. 3. De material impermeable. Observaciones: 1. Cumplir con estándares internacionales del aseguramiento de la calidad y la comercialización. | [8 empty] | Sin ficha
10-10-2025 | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/solicitud-de-cotizacion/2025-1-10-01-06-CL-035203/QfyojIwRnIsYzMzYDO2ojIpJye | PRUEBA RAPIDA DE BRUCELOSIS | B/. 3,000.00 | 13-10-2025 a 16-10-2025 | Caja de Seguro Social | 10 Días hábiles | No Detectada | BRUCELOSIS |  | BRUCELOSIS | [8 empty] | Sin ficha
10-10-2025 | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/solicitud-de-cotizacion/2025-1-10-01-06-CL-035202/QfyojIwRnIsIzMzYDO2ojIpJye | POSICIONADOR DE GEL | B/. 5,987.80 | 13-10-2025 a 16-10-2025 | Caja de Seguro Social | 10 Días hábiles | No Detectada | POSICIONADOR DE GEL.. DESCRIPCION: Posicionadores de gel utilizados en el quirófano y otras áreas del hospital para posicionar al paciente. 1. Fabricados de silicona en interior y exterior. 2. Libre de látex. 3. Compatibles para uso con resonancia magnética. 4. Resistentes a luz ultravioleta. 5. Radiotransparentes. 6. Hipoalergénico. 7. Soporta temperatura desde -12°C hasta 40°C. 8. No conductivo. 9. Tamaños: 9.1. Gel posicionador tipo almohadilla para brazos: Tamaño: Longitud de: 21.6". Ancho de: 5.9". Altura de: 0.51". | POSICIONADOR DE GEL.. DESCRIPCION: Posicionadores de gel utilizados en el quirófano y otras áreas del hospital para posicionar al paciente. 1. Fabricados de silicona en interior y exterior. 2. Libre de látex. 3. Compatibles para uso con resonancia magnética. 4. Resistentes a luz ultravioleta. 5. Radiotransparentes. 6. Hipoalergénico. 7. Soporta temperatura desde -12°C hasta 40°C. 8. No conductivo. 9. Tamaños: 9.2. Gel posicionador de cabeza tipo dona : Tamaños: Diámetro externo de: 7.87". Altura de: 1.77". LA INSTITUCIÓN PODRÁ ESCOGER EL TIPO DE GEL POSICIONADOR, ESPECIFICAR LOS TAMAÑOS Y CANTIDADES QUE REQUIERA. | POSICIONADOR DE GEL.. DESCRIPCION: Posicionadores de gel utilizados en el quirófano y otras áreas del hospital para posicionar al paciente. 1. Fabricados de silicona en interior y exterior. 2. Libre de látex. 3. Compatibles para uso con resonancia magnética. 4. Resistentes a luz ultravioleta. 5. Radiotransparentes. 6. Hipoalergénico. 7. Soporta temperatura desde -12°C hasta 40°C. 8. No conductivo. 9. Tamaños: 9.1. Gel posicionador tipo almohadilla para brazos: Tamaño: Longitud de: 21.6". Ancho de: 5.9". Altura de: 0.51". POSICIONADOR DE GEL.. DESCRIPCION: Posicionadores de gel utilizados en el quirófano y otras áreas del hospital para posicionar al paciente. 1. Fabricados de silicona en interior y exterior. 2. Libre de látex. 3. Compatibles para uso con resonancia magnética. 4. Resistentes a luz ultravioleta. 5. Radiotransparentes. 6. Hipoalergénico. 7. Soporta temperatura desde -12°C hasta 40°C. 8. No conductivo. 9. Tamaños: 9.2. Gel posicionador de cabeza tipo dona : Tamaños: Diámetro externo de: 7.87". Altura de: 1.77". LA INSTITUCIÓN PODRÁ ESCOGER EL TIPO DE GEL POSICIONADOR, ESPECIFICAR LOS TAMAÑOS Y CANTIDADES QUE REQUIERA. POSICIONADOR DE GEL. DESCRIPCION: Posicionadores de gel utilizados en el quirófano y otras áreas del hospital para posicionar al paciente. 1. Fabricados de silicona en interior y exterior. 2. Libre de látex. 3. Compatibles para uso con resonancia magnética. 4. Resistentes a luz ultravioleta. 5. Radiotransparentes. 6. Hipoalergénico. 7. Soporta temperatura desde -12°C hasta 40°C. 8. No conductivo. 9. Tamaños: 9.2. Gel posicionador de cabeza tipo dona: Tamaños: Diámetro externo de: 5.9". Altura de: 1.37". LA INSTITUCIÓN PODRÁ ESCOGER EL TIPO DE GEL POSICIONADOR, ESPECIFICAR LOS TAMAÑOS Y CANTIDADES QUE REQUIERA. POSICIONADOR DE GEL.. DESCRIPCION: Posicionadores de gel utilizados en el quirófano y otras áreas del hospital para posicionar al paciente. 1. Fabricados de silicona en interior y exterior. 2. Libre de látex. 3. Compatibles para uso con resonancia magnética. 4. Resistentes a luz ultravioleta. 5. Radiotransparentes. 6. Hipoalergénico. 7. Soporta temperatura desde -12°C hasta 40°C. 8. No conductivo. 9. Tamaños: 9.3. Gel posicionador de cabeza para decúbito prono Tamaños: Longitud entre de: 10.62". Ancho de: 9.44". Altura de: 5.9". LA INSTITUCIÓN PODRÁ ESCOGER EL TIPO DE GEL POSICIONADOR, ESPECIFICAR LOS TAMAÑOS Y CANTIDADES QUE REQUIERA. POSICIONADOR DE GEL.. DESCRIPCION: Posicionadores de gel utilizados en el quirófano y otras áreas del hospital para posicionar al paciente. 1. Fabricados de silicona en interior y exterior. 2. Libre de látex. 3. Compatibles para uso con resonancia magnética. 4. Resistentes a luz ultravioleta. 5. Radiotransparentes. 6. Hipoalergénico. 7. Soporta temperatura desde -12°C hasta 40°C. 8. No conductivo. 9. Tamaños: 9.5. Gel posicionador para pecho, tipo rodillo: Tamaños: Longitud de: 18.50". Ancho de: 5.91". Altura de: 3.15". LA INSTITUCIÓN PODRÁ ESCOGER EL TIPO DE GEL POSICIONADOR, ESPECIFICAR LOS TAMAÑOS Y CANTIDADES QUE REQUIERA. POSICIONADOR DE GEL.. DESCRIPCION: Posicionadores de gel utilizados en el quirófano y otras áreas del hospital para posicionar al paciente. 1. Fabricados de silicona en interior y exterior. 2. Libre de látex. 3. Compatibles para uso con resonancia magnética. 4. Resistentes a luz ultravioleta. 5. Radiotransparentes. 6. Hipoalergénico. 7. Soporta temperatura desde -12°C hasta 40°C. 8. No conductivo. 9. Tamaños: 9.5. Gel posicionador para pecho, tipo rollo: Tamaños: Longitud de: 18.3". Ancho de: 5.91". Altura de: 4.75". LA INSTITUCIÓN PODRÁ ESCOGER EL TIPO DE GEL POSICIONADOR, ESPECIFICAR LOS TAMAÑOS Y CANTIDADES QUE REQUIERA. | item_3: POSICIONADOR DE GEL. DESCRIPCION: Posicionadores de gel utilizados en el quirófano y otras áreas del hospital para posicionar al paciente. 1. Fabricados de silicona en interior y exterior. 2. Libre de látex. 3. Compatibles para uso con resonancia magnética. 4. Resistentes a luz ultravioleta. 5. Radiotransparentes. 6. Hipoalergénico. 7. Soporta temperatura desde -12°C hasta 40°C. 8. No conductivo. 9. Tamaños: 9.2. Gel posicionador de cabeza tipo dona: Tamaños: Diámetro externo de: 5.9". Altura de: 1.37". LA INSTITUCIÓN PODRÁ ESCOGER EL TIPO DE GEL POSICIONADOR, ESPECIFICAR LOS TAMAÑOS Y CANTIDADES QUE REQUIERA.; item_4: POSICIONADOR DE GEL.. DESCRIPCION: Posicionadores de gel utilizados en el quirófano y otras áreas del hospital para posicionar al paciente. 1. Fabricados de silicona en interior y exterior. 2. Libre de látex. 3. Compatibles para uso con resonancia magnética. 4. Resistentes a luz ultravioleta. 5. Radiotransparentes. 6. Hipoalergénico. 7. Soporta temperatura desde -12°C hasta 40°C. 8. No conductivo. 9. Tamaños: 9.3. Gel posicionador de cabeza para decúbito prono Tamaños: Longitud entre de: 10.62". Ancho de: 9.44". Altura de: 5.9". LA INSTITUCIÓN PODRÁ ESCOGER EL TIPO DE GEL POSICIONADOR, ESPECIFICAR LOS TAMAÑOS Y CANTIDADES QUE REQUIERA.; item_5: POSICIONADOR DE GEL.. DESCRIPCION: Posicionadores de gel utilizados en el quirófano y otras áreas del hospital para posicionar al paciente. 1. Fabricados de silicona en interior y exterior. 2. Libre de látex. 3. Compatibles para uso con resonancia magnética. 4. Resistentes a luz ultravioleta. 5. Radiotransparentes. 6. Hipoalergénico. 7. Soporta temperatura desde -12°C hasta 40°C. 8. No conductivo. 9. Tamaños: 9.5. Gel posicionador para pecho, tipo rodillo: Tamaños: Longitud de: 18.50". Ancho de: 5.91". Altura de: 3.15". LA INSTITUCIÓN PODRÁ ESCOGER EL TIPO DE GEL POSICIONADOR, ESPECIFICAR LOS TAMAÑOS Y CANTIDADES QUE REQUIERA.; item_6: POSICIONADOR DE GEL.. DESCRIPCION: Posicionadores de gel utilizados en el quirófano y otras áreas del hospital para posicionar al paciente. 1. Fabricados de silicona en interior y exterior. 2. Libre de látex. 3. Compatibles para uso con resonancia magnética. 4. Resistentes a luz ultravioleta. 5. Radiotransparentes. 6. Hipoalergénico. 7. Soporta temperatura desde -12°C hasta 40°C. 8. No conductivo. 9. Tamaños: 9.5. Gel posicionador para pecho, tipo rollo: Tamaños: Longitud de: 18.3". Ancho de: 5.91". Altura de: 4.75". LA INSTITUCIÓN PODRÁ ESCOGER EL TIPO DE GEL POSICIONADOR, ESPECIFICAR LOS TAMAÑOS Y CANTIDADES QUE REQUIERA. | Sin ficha
10-10-2025 | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/solicitud-de-cotizacion/2025-1-10-01-06-CL-035201/QfyojIwRnIsgjMzYDO2ojIpJye | JUEGO DE DRENAJE TORACICO PORTATIL PARA NEUMOTORAX | B/. 9,900.00 | 13-10-2025 a 16-10-2025 | Caja de Seguro Social | 10 Días hábiles | No Detectada | JUEGO DE DRENAJE TORACICO PORTATIL PARA NEUMOTORAX DESCRIPCION: Para tratamiento de neumotórax simple espontáneo, traumático, o iatrogénico y con ventilación independiente que le permite al paciente caminar durante la recuperación, intrahospitalario o ambulatorio. El juego consta de: 1. Catéter de drenaje torácico: 1.1. Radiopaco con orificios laterales 1.2. Diámetro de 13 Fr con longitud de 13 centímetros. 1.3. Reservorio: 1.3.1. Con capacidad de hasta 5cc. 1.3.2. Puerto autosellable con tapa atada. 1.3.3. Respiradero 1.3.4. Señal roja de diafragma 1.3.5. Puerto de drenaje autosellable 1.3.6. Válvula antirreflujo de un vía 1.3.7. Parche adhesivo 2. Trocar 3. Cánula de aspiración. 4. Juego de tubo de succión. 5. Jeringa de 60cc. 6. Bisturí. 7. Una (1) Pinza tipo Halsted. 8. Dos (2) gasas. 9. Paño fenestrado. 10. Tapón de oclusión. 11. Estéril 12. De Un solo uso La unidad ejecutora solicitará el diámetro y la longitud de acuerdo a sus necesidades. |  | JUEGO DE DRENAJE TORACICO PORTATIL PARA NEUMOTORAX DESCRIPCION: Para tratamiento de neumotórax simple espontáneo, traumático, o iatrogénico y con ventilación independiente que le permite al paciente caminar durante la recuperación, intrahospitalario o ambulatorio. El juego consta de: 1. Catéter de drenaje torácico: 1.1. Radiopaco con orificios laterales 1.2. Diámetro de 13 Fr con longitud de 13 centímetros. 1.3. Reservorio: 1.3.1. Con capacidad de hasta 5cc. 1.3.2. Puerto autosellable con tapa atada. 1.3.3. Respiradero 1.3.4. Señal roja de diafragma 1.3.5. Puerto de drenaje autosellable 1.3.6. Válvula antirreflujo de un vía 1.3.7. Parche adhesivo 2. Trocar 3. Cánula de aspiración. 4. Juego de tubo de succión. 5. Jeringa de 60cc. 6. Bisturí. 7. Una (1) Pinza tipo Halsted. 8. Dos (2) gasas. 9. Paño fenestrado. 10. Tapón de oclusión. 11. Estéril 12. De Un solo uso La unidad ejecutora solicitará el diámetro y la longitud de acuerdo a sus necesidades. | [8 empty] | Sin ficha
10-10-2025 | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/solicitud-de-cotizacion/2025-1-10-01-06-CL-034754/QfyojIwRnIsADNyYDO2ojIpJye | SOLICITUD 1001088069-06-01 BOLSA DE HIELO REUTILIZABLE PARA UN SOLO PACIENTE. | B/. 2,200.00 | 13-10-2025 a 17-10-2025 | Caja de Seguro Social | 10 Días hábiles | No Detectada | BOLSA DE HIELO REUTILIZABLE PARA UN SOLO PACIENTE. DESCRIPCION: Para reducir la inflamación localizada y proporcionar alivio del dolor. Especificaciones Técnicas: 1. Material suave tricot (hilos paralelos en zigzag), polietileno y/o policloruro de vinilo. 1.1. Libre de DEHP y caucho de látex natural. 2. De tres (3) capas: 2.1. Cubierta exterior suave. 2.2. Capa intermedia absorbente. 2.3. Capa interior impermeable. 3. Con unión térmica. 4. Fácil de rellenar. 5. Cierre diseño de bisagra de gancho y pasador se puede volver a juntar para permitir un uso más prolongado de la bolsa de hielo. 6. Tamaño: 6.1. Bolsa de hielo estándar: 6.1.3. Pequeña con tiras para atar 5" x 12". LA INSTITUCIÓN SOLICITARÁ EL TIPO DE BOLSA Y EL TAMAÑO QUE REQUIERA. | BOLSA DE HIELO REUTILIZABLE PARA UN SOLO PACIENTE. DESCRIPCION: Para reducir la inflamación localizada y proporcionar alivio del dolor. Especificaciones Técnicas: 1. Material suave tricot (hilos paralelos en zigzag), polietileno y/o policloruro de vinilo. 1.1. Libre de DEHP y caucho de látex natural. 2. De tres (3) capas: 2.1. Cubierta exterior suave. 2.2. Capa intermedia absorbente. 2.3. Capa interior impermeable. 3. Con unión térmica. 4. Fácil de rellenar. 5. Cierre diseño de bisagra de gancho y pasador se puede volver a juntar para permitir un uso más prolongado de la bolsa de hielo. 6. Tamaño: 6.1. Bolsa de hielo estándar: 6.1.4. Grande con tiras para atar 6 ½” x 14". LA INSTITUCIÓN SOLICITARÁ EL TIPO DE BOLSA Y EL TAMAÑO QUE REQUIERA. OBSERVACION: 1. Debe traer impreso y visible fecha de manufactura, número de lote, país de origen y marca de fábrica. 2. Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización. | BOLSA DE HIELO REUTILIZABLE PARA UN SOLO PACIENTE. DESCRIPCION: Para reducir la inflamación localizada y proporcionar alivio del dolor. Especificaciones Técnicas: 1. Material suave tricot (hilos paralelos en zigzag), polietileno y/o policloruro de vinilo. 1.1. Libre de DEHP y caucho de látex natural. 2. De tres (3) capas: 2.1. Cubierta exterior suave. 2.2. Capa intermedia absorbente. 2.3. Capa interior impermeable. 3. Con unión térmica. 4. Fácil de rellenar. 5. Cierre diseño de bisagra de gancho y pasador se puede volver a juntar para permitir un uso más prolongado de la bolsa de hielo. 6. Tamaño: 6.1. Bolsa de hielo estándar: 6.1.3. Pequeña con tiras para atar 5" x 12". LA INSTITUCIÓN SOLICITARÁ EL TIPO DE BOLSA Y EL TAMAÑO QUE REQUIERA. BOLSA DE HIELO REUTILIZABLE PARA UN SOLO PACIENTE. DESCRIPCION: Para reducir la inflamación localizada y proporcionar alivio del dolor. Especificaciones Técnicas: 1. Material suave tricot (hilos paralelos en zigzag), polietileno y/o policloruro de vinilo. 1.1. Libre de DEHP y caucho de látex natural. 2. De tres (3) capas: 2.1. Cubierta exterior suave. 2.2. Capa intermedia absorbente. 2.3. Capa interior impermeable. 3. Con unión térmica. 4. Fácil de rellenar. 5. Cierre diseño de bisagra de gancho y pasador se puede volver a juntar para permitir un uso más prolongado de la bolsa de hielo. 6. Tamaño: 6.1. Bolsa de hielo estándar: 6.1.4. Grande con tiras para atar 6 ½” x 14". LA INSTITUCIÓN SOLICITARÁ EL TIPO DE BOLSA Y EL TAMAÑO QUE REQUIERA. OBSERVACION: 1. Debe traer impreso y visible fecha de manufactura, número de lote, país de origen y marca de fábrica. 2. Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización. | [8 empty] | Sin ficha
10-10-2025 | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/solicitud-de-cotizacion/2025-1-10-01-13-CL-035192/QfyojIwRnIsQDOxYDO2ojIpJye | CUBIERTA DE ZAPATO CON CINTA CONDUC/ANTI DESLIZANTE | B/. 1,280.00 | 13-10-2025 a 16-10-2025 | Caja de Seguro Social | 10 Días calendario | No Detectada | CUBIERTA DE ZAPATO CON CINTA CONDUC/ANTI DESLIZANTE |  | CUBIERTA DE ZAPATO CON CINTA CONDUC/ANTI DESLIZANTE | [8 empty] | Sin ficha
07-10-2025 | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/solicitud-de-cotizacion/2025-1-10-01-09-CL-032971/QfyojIwRnIsADN5IDO2ojIpJye | PIRANTEL PAMOATO 250MG CON OXANTEL 250MG/5ML,SUSPENSIÓN FRASCO,15ML,V.O. | B/. 7,500.00 | 13-10-2025 a 17-10-2025 | Caja de Seguro Social | 10 Días hábiles | No Detectada | PIRANTEL PAMOATO 250MG con oxantel 250mg/5ml supension frasco 15ml V.O. |  | PIRANTEL PAMOATO 250MG con oxantel 250mg/5ml supension frasco 15ml V.O. | [8 empty] | Sin ficha
10-10-2025 | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/solicitud-de-cotizacion/2025-0-12-27-08-CL-026693/QfyojIwRnIsMTMxgzN2ojIpJye | 25-2163 MISOPROSTOL 200 MCG, COMPRIMIDO RANURADO, VÍA VAGINAL ft 110272 | B/. 53,927.16 | 13-10-2025 a 16-10-2025 | Ministerio de Salud | 10 Días hábiles | No Detectada | MISOPROSTOL 200 MCG, COMPRIMIDO RANURADO, VÍA VAGINAL ft 110272 |  | MISOPROSTOL 200 MCG, COMPRIMIDO RANURADO, VÍA VAGINAL ft 110272 | [8 empty] | Sin ficha
09-10-2025 | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/solicitud-de-cotizacion/2025-1-10-01-08-CL-034764/QfyojIwRnIskDO5UDO2ojIpJye | MALLA PREFORMADA/TRATAMIENTO HERNIA INGUINALES MASCULINAS TAMAÑO 5X11CMS | B/. 1,950.00 | 10-10-2025 a 15-10-2025 | Caja de Seguro Social | 20 Días hábiles | No Detectada | UDS. DE MALLA PREFORMADA/TRATAMIENTO HERNIA INGUINALES MASCULINAS TAMAÑO 5X11CMS PARA SER UTILIZADA POR EL SERVICIO DE CIRUGIA DEL HOSPITAL REGIONAL DE CHEPO. MALLA PREFORMADA CON TECNOLOGÍA ANISOTRÓPICA (EVITA QUE SE DEFORME). Para tratamiento de hernias inguinales masculinas y femeninas en cirugía abierta. 1. Malla preformada composición: 1.1. Fibra de Polipropileno con un entretejido en forma rombo o diamante y fibra horizontales de refuerzo. 1.1.1. No absorbible (Biocompatible) con diámetro de 120 (micras). 1.2. Macroporosa. 1.2.1. Porosidad mínima 324(micras) 1.2.2. Porosidad media 945 (micras) 1.2.3. Porosidad máxima 2219 (micras). 1.3. Propiedad mecánica anisotrópica. (Capacidad de responder ante una fuerza). 1.4. Gramaje de 88g/m2 1.5. Bilateral 1.6. Libre de suturas 2. Tamaños: 2.1. Masculina (Con orificio para el cordón espermático) 2.1.1. 4.5cms x 10cms 2.1.2. 5cms x 11cms 2.1.3. 5.5cms x 13cms 2.2. - Femenina (Sin orificio) 2.2.1. 4.5cms x 10cms 2.2.2. 5cms x 11cms 3. Estéril 4. De un solo uso OBSERVACION: 1. Debe traer impreso y visible fecha de manufactura, vencimiento de la esterilidad no menor de 24 meses a partir de la fecha de entrega, número de lote, país de origen. 2. Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización. |  | UDS. DE MALLA PREFORMADA/TRATAMIENTO HERNIA INGUINALES MASCULINAS TAMAÑO 5X11CMS PARA SER UTILIZADA POR EL SERVICIO DE CIRUGIA DEL HOSPITAL REGIONAL DE CHEPO. MALLA PREFORMADA CON TECNOLOGÍA ANISOTRÓPICA (EVITA QUE SE DEFORME). Para tratamiento de hernias inguinales masculinas y femeninas en cirugía abierta. 1. Malla preformada composición: 1.1. Fibra de Polipropileno con un entretejido en forma rombo o diamante y fibra horizontales de refuerzo. 1.1.1. No absorbible (Biocompatible) con diámetro de 120 (micras). 1.2. Macroporosa. 1.2.1. Porosidad mínima 324(micras) 1.2.2. Porosidad media 945 (micras) 1.2.3. Porosidad máxima 2219 (micras). 1.3. Propiedad mecánica anisotrópica. (Capacidad de responder ante una fuerza). 1.4. Gramaje de 88g/m2 1.5. Bilateral 1.6. Libre de suturas 2. Tamaños: 2.1. Masculina (Con orificio para el cordón espermático) 2.1.1. 4.5cms x 10cms 2.1.2. 5cms x 11cms 2.1.3. 5.5cms x 13cms 2.2. - Femenina (Sin orificio) 2.2.1. 4.5cms x 10cms 2.2.2. 5cms x 11cms 3. Estéril 4. De un solo uso OBSERVACION: 1. Debe traer impreso y visible fecha de manufactura, vencimiento de la esterilidad no menor de 24 meses a partir de la fecha de entrega, número de lote, país de origen. 2. Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización. | [8 empty] | Sin ficha
09-10-2025 | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/solicitud-de-cotizacion/2025-1-10-01-03-CL-034740/QfyojIwRnIsITO2UDO2ojIpJye | 10001082049-03-07// 3 LAMPARAS DE CIRUGÍA CIELITICA | B/. 22,557.00 | 10-10-2025 a 15-10-2025 | Caja de Seguro Social | 10 Días hábiles | No Detectada | 3 LAMPARA DE CIRUGIA CIELITICA DE UN CABEZAL#LAMPARA DE CIRUGIA CIELITICA DE UN CABEZAL. LAMPARA DE CIRUGIA CIELITICA DE UN CABEZAL LAMPARA DE CIRUGIA CIELITICA DE UN CABEZAL Descripción: Lámpara para Cirugía de suspensión cielítica utilizada para mejorar la visibilidad de los cirujanos en los procedimientos quirúrgicos. A. Especificaciones Técnicas: 1. Montaje cielítico de un cabezal. 2. Diámetro del cabezal entre 55cm. (21.7") de 80cm. (31.5"). De ser circulares, o si son de otra forma se tomará en cuenta la circunferencia que se produzca al circunscribir la forma del cabezal. 3. Sistema de lente de refracción o de prismas o reflector. 4. Mecanismo de suspensión de rotación de 360º continuo, con brazos contrabalanceado y los mismos bajarán entre 45º y 90º del plano horizontal. 5. Manubrio de control del tamaño del campo en la parte central, con manubrio esterilizable a vapor. 6. Sistema de bombilla el cual deberá tener auxiliar similar el cual funcionará con un dispositivo automático de cambio, o con sistema multifoco de 5 como mínimo, el mismo será de halógeno y de duración no menor de 1,000 horas. 7. El mecanismo de cambio de bombilla deberá ser manual, sin uso de ninguna herramienta. 8. Intensidad de iluminación de 129.000 Lux por cabezal o mayor. 9. Temperatura de color de 4,000 K o mayor. 10. Campo de profundidad de 61cm. (24") mínimo. 11. Índice de reproducción de color mínimo de 92% y de disipación de calor de 98%. 12. Diámetro del campo variable de 14cm. (5.5 pulgadas) o mayor. 13. Control independiente para cada cabezal, de pared con regulador de intensidad variable, contínuo o por pasos con un mínimo de 5 selecciones, con sistema de protección en el control. 14. Alimentación eléctrica entre 110 - 120 Voltios/60 Hz. B. Accesorios: 1. Soporte estructural en caso de ser necesario. 2. Juego de manubrios adicionales. Documentos para revisar, los expedientes: 1. Antecedentes de uso o 2. Certificado de calidad, presentar alguna de las siguientes certificaciones: a- FDA o TUV o CSA o CE y adicional UL o IEC o ISO9000. b- O que en el catálogo original conste las certificaciones solicitadas. |  | 3 LAMPARA DE CIRUGIA CIELITICA DE UN CABEZAL#LAMPARA DE CIRUGIA CIELITICA DE UN CABEZAL. LAMPARA DE CIRUGIA CIELITICA DE UN CABEZAL LAMPARA DE CIRUGIA CIELITICA DE UN CABEZAL Descripción: Lámpara para Cirugía de suspensión cielítica utilizada para mejorar la visibilidad de los cirujanos en los procedimientos quirúrgicos. A. Especificaciones Técnicas: 1. Montaje cielítico de un cabezal. 2. Diámetro del cabezal entre 55cm. (21.7") de 80cm. (31.5"). De ser circulares, o si son de otra forma se tomará en cuenta la circunferencia que se produzca al circunscribir la forma del cabezal. 3. Sistema de lente de refracción o de prismas o reflector. 4. Mecanismo de suspensión de rotación de 360º continuo, con brazos contrabalanceado y los mismos bajarán entre 45º y 90º del plano horizontal. 5. Manubrio de control del tamaño del campo en la parte central, con manubrio esterilizable a vapor. 6. Sistema de bombilla el cual deberá tener auxiliar similar el cual funcionará con un dispositivo automático de cambio, o con sistema multifoco de 5 como mínimo, el mismo será de halógeno y de duración no menor de 1,000 horas. 7. El mecanismo de cambio de bombilla deberá ser manual, sin uso de ninguna herramienta. 8. Intensidad de iluminación de 129.000 Lux por cabezal o mayor. 9. Temperatura de color de 4,000 K o mayor. 10. Campo de profundidad de 61cm. (24") mínimo. 11. Índice de reproducción de color mínimo de 92% y de disipación de calor de 98%. 12. Diámetro del campo variable de 14cm. (5.5 pulgadas) o mayor. 13. Control independiente para cada cabezal, de pared con regulador de intensidad variable, contínuo o por pasos con un mínimo de 5 selecciones, con sistema de protección en el control. 14. Alimentación eléctrica entre 110 - 120 Voltios/60 Hz. B. Accesorios: 1. Soporte estructural en caso de ser necesario. 2. Juego de manubrios adicionales. Documentos para revisar, los expedientes: 1. Antecedentes de uso o 2. Certificado de calidad, presentar alguna de las siguientes certificaciones: a- FDA o TUV o CSA o CE y adicional UL o IEC o ISO9000. b- O que en el catálogo original conste las certificaciones solicitadas. | [8 empty] | Sin ficha
09-10-2025 | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/solicitud-de-cotizacion/2025-1-10-01-03-CL-034721/QfyojIwRnIsgDM2UDO2ojIpJye | 1001086959-03-07 REACTIVO | B/. 4,860.00 | 10-10-2025 a 15-10-2025 | Caja de Seguro Social | 10 Días hábiles | No Detectada | PRUEBA PARA HEMOGRAMA |  | PRUEBA PARA HEMOGRAMA | [8 empty] | Sin ficha
09-10-2025 | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/solicitud-de-cotizacion/2025-1-10-01-13-CL-035149/QfyojIwRnIsUzMzUDO2ojIpJye | SUTURANYLON MONOFILAMENTO 10-0 LON. 30cm DOBLE AGUJA DE 6.2mm, 3/8 CIRCULO PUNTA CORTANTE ESPATULA ESTERIL. | B/. 4,003.20 | 10-10-2025 a 15-10-2025 | Caja de Seguro Social | 1 Días hábiles | No Detectada | SUTURANYLON MONOFILAMENTO 10-0 LON. 30cm DOBLE AGUJA DE 6.2mm, 3/8 CIRCULO PUNTA CORTANTE ESPATULA ESTERIL. |  | SUTURANYLON MONOFILAMENTO 10-0 LON. 30cm DOBLE AGUJA DE 6.2mm, 3/8 CIRCULO PUNTA CORTANTE ESPATULA ESTERIL. | [8 empty] | Sin ficha
09-10-2025 | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/solicitud-de-cotizacion/2025-1-10-01-13-CL-035147/QfyojIwRnIsgjNyUDO2ojIpJye | INSUMOS DE LABORATORIO, MEDIANTE NOTA PJVM-LC-SC-031- 2025 | B/. 20,350.00 | 10-10-2025 a 15-10-2025 | Caja de Seguro Social | 5 Días hábiles | No Detectada | SOLUC.DES.NO CON P/SUP C.1000ML | SOLUCION DE LIMPIEZA/AUT | SOLUC.DES.NO CON P/SUP C.1000ML SOLUCION DE LIMPIEZA/AUT ET- C/INDICADOR GRAN & MEDIANA - ACC DESINFECTSNTE AEROSOL 16ONZ CONT.P/DES/C/TAP/132.5 | item_3: ET- C/INDICADOR GRAN & MEDIANA - ACC; item_4: DESINFECTSNTE AEROSOL 16ONZ; item_5: CONT.P/DES/C/TAP/132.5 | Sin ficha
09-10-2025 | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/solicitud-de-cotizacion/2025-1-10-01-08-CL-034685/QfyojIwRnIsgDOxUDO2ojIpJye | TIRAS REACTIVAS PARA URINÁLISIS DE 10 PARÁMETROS, PARA LECTURA VISUAL. | B/. 1,000.00 | 10-10-2025 a 15-10-2025 | Caja de Seguro Social | 10 Días calendario | No Detectada | TIRAS REACTIVAS PARA URINÁLISIS DE 10 PARÁMETROS, PARA LECTURA VISUAL. |  | TIRAS REACTIVAS PARA URINÁLISIS DE 10 PARÁMETROS, PARA LECTURA VISUAL. | [8 empty] | Sin ficha
09-10-2025 | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/solicitud-de-cotizacion/2025-1-10-01-07-CL-035142/QfyojIwRnIsQzMxUDO2ojIpJye | SISTEMA DE AUTOTUBO. | B/. 7,500.00 | 10-10-2025 a 15-10-2025 | Caja de Seguro Social | 15 Días hábiles | No Detectada | SISTEMA DE AUTOTUBO. *COMPRA PARA 3 MESES. *PARA EL DEPARTAMENTO DE ORTOPEDIA. SISTEMA DE AUTOTUBO. Se utiliza en la técnica para obtener plasma rico en plaqueta y su empleo en terapéutica osteoinductor. Además para lesiones degenerativas, etc. 1. Tubo. 1.1. Con o sin sistema vortex. 1.2. Graduación marcada. 1.3. Con dos (2) o más cámaras. 1.4. Válvula o barra de bloqueo. 1.5. Válvula o barra de separación. 2. Presentación: 2.1. Entre 10 cc hasta 50 cc. 3. Estéril. 4. De un solo uso. LA INSTITUCIÓN SOLICITA: *CON SISTEMA VORTEX. *GRADUACION MARCADA. *CON DOS (2) CAMARAS. *VALVULA DE BLOQUEO. *VALVULA DE SEPARACION. *PRESENTACION REQUERIDA: 10CC. *ESTERIL. *DE UN SOLO USO. 1.Empaque individual. 2.Debe traer impreso y visible fecha de manufactura, vencimiento de la esterilidad no menor de 24 meses a partir de la fecha de entrega, número de lote, país de origen. 3.Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización. | SISTEMA DE AUTOTUBO. *COMPRA PARA 3 MESES. *PARA EL DEPARTAMENTO DE ORTOPEDIA. SISTEMA DE AUTOTUBO. Se utiliza en la técnica para obtener plasma rico en plaqueta y su empleo en terapéutica osteoinductor. Además para lesiones degenerativas, etc. 1. Tubo. 1.1. Con o sin sistema vortex. 1.2. Graduación marcada. 1.3. Con dos (2) o más cámaras. 1.4. Válvula o barra de bloqueo. 1.5. Válvula o barra de separación. 2. Presentación: 2.1. Entre 10 cc hasta 50 cc. 3. Estéril. 4. De un solo uso. LA INSTITUCIÓN SOLICITA: *CON SISTEMA VORTEX. *GRADUACION MARCADA. *CON DOS (2) CAMARAS. *VALVULA DE BLOQUEO. *VALVULA DE SEPARACION. *PRESENTACION QUE REQUIERE: 25CC. *ESTERIL. *DE UN SOLO USO. 1. Empaque individual. 2. Debe traer impreso y visible fecha de manufactura, vencimiento de la esterilidad no menor de 24 meses a partir de la fecha de entrega, número de lote, país de origen. 3. Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización. | SISTEMA DE AUTOTUBO. *COMPRA PARA 3 MESES. *PARA EL DEPARTAMENTO DE ORTOPEDIA. SISTEMA DE AUTOTUBO. Se utiliza en la técnica para obtener plasma rico en plaqueta y su empleo en terapéutica osteoinductor. Además para lesiones degenerativas, etc. 1. Tubo. 1.1. Con o sin sistema vortex. 1.2. Graduación marcada. 1.3. Con dos (2) o más cámaras. 1.4. Válvula o barra de bloqueo. 1.5. Válvula o barra de separación. 2. Presentación: 2.1. Entre 10 cc hasta 50 cc. 3. Estéril. 4. De un solo uso. LA INSTITUCIÓN SOLICITA: *CON SISTEMA VORTEX. *GRADUACION MARCADA. *CON DOS (2) CAMARAS. *VALVULA DE BLOQUEO. *VALVULA DE SEPARACION. *PRESENTACION REQUERIDA: 10CC. *ESTERIL. *DE UN SOLO USO. 1.Empaque individual. 2.Debe traer impreso y visible fecha de manufactura, vencimiento de la esterilidad no menor de 24 meses a partir de la fecha de entrega, número de lote, país de origen. 3.Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización. SISTEMA DE AUTOTUBO. *COMPRA PARA 3 MESES. *PARA EL DEPARTAMENTO DE ORTOPEDIA. SISTEMA DE AUTOTUBO. Se utiliza en la técnica para obtener plasma rico en plaqueta y su empleo en terapéutica osteoinductor. Además para lesiones degenerativas, etc. 1. Tubo. 1.1. Con o sin sistema vortex. 1.2. Graduación marcada. 1.3. Con dos (2) o más cámaras. 1.4. Válvula o barra de bloqueo. 1.5. Válvula o barra de separación. 2. Presentación: 2.1. Entre 10 cc hasta 50 cc. 3. Estéril. 4. De un solo uso. LA INSTITUCIÓN SOLICITA: *CON SISTEMA VORTEX. *GRADUACION MARCADA. *CON DOS (2) CAMARAS. *VALVULA DE BLOQUEO. *VALVULA DE SEPARACION. *PRESENTACION QUE REQUIERE: 25CC. *ESTERIL. *DE UN SOLO USO. 1. Empaque individual. 2. Debe traer impreso y visible fecha de manufactura, vencimiento de la esterilidad no menor de 24 meses a partir de la fecha de entrega, número de lote, país de origen. 3. Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización. | [8 empty] | Sin ficha
09-10-2025 | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/solicitud-de-cotizacion/2025-1-10-01-08-CL-035139/QfyojIwRnIsYDOwUDO2ojIpJye | SABANAS Y FORROS DE CAMA CELESTE CON LOGO CSS DE 3/4 | B/. 1,924.50 | 10-10-2025 a 16-10-2025 | Caja de Seguro Social | 30 Días calendario | No Detectada | SABANAS DE CAMA CELESTE CON LOGO CSS DE 3/4 | FORROS DE CAMA CELESTE CON LOGO CSS DE 3/4 | SABANAS DE CAMA CELESTE CON LOGO CSS DE 3/4 FORROS DE CAMA CELESTE CON LOGO CSS DE 3/4 | [8 empty] | Sin ficha
09-10-2025 | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/solicitud-de-cotizacion/2025-1-10-01-08-CL-035138/QfyojIwRnIsczNwUDO2ojIpJye | COMPRA DE VENDA GASA IMPREGNADA CON OXIDO DE ZINC. TAMAÑO 10.2 CM X 914.4 CM. EXTENSIBLE. | B/. 6,336.00 | 10-10-2025 a 15-10-2025 | Caja de Seguro Social | 10 Días hábiles | No Detectada | VENDA DE GASA IMPREGNADA CON ÓXIDO DE ZINC. PARA COMPRESIÓN Y CONTENCIÓN EN PACIENTES CON ÚLCERAS VENOSAS, EDEMAS LINFÁTICOS Y OTRAS LESIONES SIMILARES ADEMÁS PARA CUIDAR LA PIEL PERILESIONAL. 1. VENDA DE GASA: 1.1. EXTENSIBLE. 1.2. Y FLEXIBLE. 1.3. CON FIBRAS ELASTOMÉRICAS 70% DE POLIÉSTER. 2. COMPUESTA POR: 2.1. OXIDO DE ZINC ENTRE 1% Y 5% 2.2. CALAMINA ENTRE 1% Y 5% 2.3. GLICERINA ENTRE 15% Y 30% 2.4. ACEITE DE CASTOR ENTRE 5% Y 15% 3. NO SOLIDIFICANTE. 4. TAMAÑO: 4.2. 10.2 cm x 914.4 cm (EXTENDIDO). 6. DE UN SOLO USO. 1. DEBE TRAER IMPRESO Y VISIBLE FECHA DE MANUFACTURA, NÚMERO DE LOTE, PAÍS DE ORIGEN Y MARCA DE FÁBRICA. 2. CUMPLIR CON LOS ESTÁNDARES INTERNACIONALES DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y COMERCIALIZACIÓN. |  | VENDA DE GASA IMPREGNADA CON ÓXIDO DE ZINC. PARA COMPRESIÓN Y CONTENCIÓN EN PACIENTES CON ÚLCERAS VENOSAS, EDEMAS LINFÁTICOS Y OTRAS LESIONES SIMILARES ADEMÁS PARA CUIDAR LA PIEL PERILESIONAL. 1. VENDA DE GASA: 1.1. EXTENSIBLE. 1.2. Y FLEXIBLE. 1.3. CON FIBRAS ELASTOMÉRICAS 70% DE POLIÉSTER. 2. COMPUESTA POR: 2.1. OXIDO DE ZINC ENTRE 1% Y 5% 2.2. CALAMINA ENTRE 1% Y 5% 2.3. GLICERINA ENTRE 15% Y 30% 2.4. ACEITE DE CASTOR ENTRE 5% Y 15% 3. NO SOLIDIFICANTE. 4. TAMAÑO: 4.2. 10.2 cm x 914.4 cm (EXTENDIDO). 6. DE UN SOLO USO. 1. DEBE TRAER IMPRESO Y VISIBLE FECHA DE MANUFACTURA, NÚMERO DE LOTE, PAÍS DE ORIGEN Y MARCA DE FÁBRICA. 2. CUMPLIR CON LOS ESTÁNDARES INTERNACIONALES DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y COMERCIALIZACIÓN. | [8 empty] | Sin ficha
09-10-2025 | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/solicitud-de-cotizacion/2025-1-10-01-08-CL-035123/QfyojIwRnIsQjN5QDO2ojIpJye | ENVASE PARA DESECHOS PUNZO CORTANTE | B/. 2,031.12 | 10-10-2025 a 17-10-2025 | Caja de Seguro Social | 30 Días calendario | No Detectada | ENVASE PARA DESECHOS PUNZO CORTANTE |  | ENVASE PARA DESECHOS PUNZO CORTANTE | [8 empty] | Sin ficha
09-10-2025 | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/solicitud-de-cotizacion/2025-1-10-01-04-CL-035120/QfyojIwRnIsAzM5QDO2ojIpJye | SOLUCION ISOTÓNICA DE CLORURO DE SODIO AL 0.85% E HIPOCLORITO DE SODIO AL 0.057%. SE REQUIERE DISPENSADOR CON TAPA DE 16 OZ | B/. 32,500.00 | 10-10-2025 a 15-10-2025 | Caja de Seguro Social | 30 Días calendario | No Detectada | SOLUCION ISOTÓNICA DE CLORURO DE SODIO AL 0.85% E HIPOCLORITO DE SODIO AL 0.057%. SE REQUIERE DISPENSADOR CON TAPA DE 16 OZ. Antimicrobiano para limpieza de piel y cuidado de heridas. Especificaciones: 1. Incoloro. 2. Estéril. 3. Con propiedades de amplio espectro: 3.1. Bactericida. 3.2. Fungicida. 3.3. Virucida. 4. Presentación: 4.1. Dispensador con tapa: 4.1.1. 4 oz. 4.1.2. 8 oz. 4.1.3. 15 oz. 4.1.4. 16 oz. 4.2. Atomizador: 4.2.1. 8 oz. 4.3. Atomizador con gatillo: 4.3.1. 8 oz. 4.3.2. 12 oz. 4.4. Gel: 4.4.1. 3 oz. 4.4.2. 1.5 oz. LA INSTITUCIÓN SOLICITARA LA PRESENTACIÓN QUE REQUIERA 1. Envase estéril. 2. Traer impreso y visible: fecha de manufactura y vencimiento de la esterilidad, número de lote y país de origen. 3. Cumplir con estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización |  | SOLUCION ISOTÓNICA DE CLORURO DE SODIO AL 0.85% E HIPOCLORITO DE SODIO AL 0.057%. SE REQUIERE DISPENSADOR CON TAPA DE 16 OZ. Antimicrobiano para limpieza de piel y cuidado de heridas. Especificaciones: 1. Incoloro. 2. Estéril. 3. Con propiedades de amplio espectro: 3.1. Bactericida. 3.2. Fungicida. 3.3. Virucida. 4. Presentación: 4.1. Dispensador con tapa: 4.1.1. 4 oz. 4.1.2. 8 oz. 4.1.3. 15 oz. 4.1.4. 16 oz. 4.2. Atomizador: 4.2.1. 8 oz. 4.3. Atomizador con gatillo: 4.3.1. 8 oz. 4.3.2. 12 oz. 4.4. Gel: 4.4.1. 3 oz. 4.4.2. 1.5 oz. LA INSTITUCIÓN SOLICITARA LA PRESENTACIÓN QUE REQUIERA 1. Envase estéril. 2. Traer impreso y visible: fecha de manufactura y vencimiento de la esterilidad, número de lote y país de origen. 3. Cumplir con estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización | [8 empty] | Sin ficha
09-10-2025 | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/solicitud-de-cotizacion/2025-1-10-01-07-CL-034615/QfyojIwRnIsAjN4QDO2ojIpJye | COMPLEJO B COMPRIMIDO O COMPRIMIDO RECUBIERTO, VIA ORAL | B/. 5,940.00 | 10-10-2025 a 15-10-2025 | Caja de Seguro Social | 10 Días hábiles | No Detectada | COMPLEJO B COMPRIMIDO O COMPRIMIDO RECUBIERTO, VIA ORAL |  | COMPLEJO B COMPRIMIDO O COMPRIMIDO RECUBIERTO, VIA ORAL | [8 empty] | Sin ficha
09-10-2025 | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/solicitud-de-cotizacion/2025-1-10-01-08-CL-035054/QfyojIwRnIsEjN1MDO2ojIpJye | PROTESIS DE RODILLA PRIMARIA. | B/. 30,000.00 | 10-10-2025 a 20-10-2025 | Caja de Seguro Social | 30 Días calendario | No Detectada | Descripción del producto: Para reemplazar una articulación de la rodilla por una artificial. 1. Prótesis anatómica con componentes tibial y femoral izquierdo y derecho, modular o no modular. 1.1. Componente femoral con medidas de 55 mm, 60 mm, 65 mm, 70 mm y 75 mm. 1.2. Componente tibial con medidas de 2/55, 4/60, 6/65, 8/70, 10/75. 1.3. Inserto tibial con medidas entre: 1.3.1. 2/9 y 2/17. 1.3.2. 4/9 y 4/17. 1.3.3. 6/9 y 6/17. 1.3.4. 8/9 y 8/17 1.3.5. 10/9 y 10/17. 1.4. Componente patelar con medidas entre 26 mm y 37 mm. 1.5. Estéril. 1.6. De un solo uso SE SOLICITA: COMPONENTE TIBIAL 8/70, | Descripción del producto: Para reemplazar una articulación de la rodilla por una artificial. 1. Prótesis anatómica con componentes tibial y femoral izquierdo y derecho, modular o no modular. 1.1. Componente femoral con medidas de 55 mm, 60 mm, 65 mm, 70 mm y 75 mm. 1.2. Componente tibial con medidas de 2/55, 4/60, 6/65, 8/70, 10/75. 1.3. Inserto tibial con medidas entre: 1.3.1. 2/9 y 2/17. 1.3.2. 4/9 y 4/17. 1.3.3. 6/9 y 6/17. 1.3.4. 8/9 y 8/17 1.3.5. 10/9 y 10/17. 1.4. Componente patelar con medidas entre 26 mm y 37 mm. 1.5. Estéril. 1.6. De un solo uso SE SOLICITA: INSERTO TIBIAL 1.3.3. 6/9 y 6/17. | Descripción del producto: Para reemplazar una articulación de la rodilla por una artificial. 1. Prótesis anatómica con componentes tibial y femoral izquierdo y derecho, modular o no modular. 1.1. Componente femoral con medidas de 55 mm, 60 mm, 65 mm, 70 mm y 75 mm. 1.2. Componente tibial con medidas de 2/55, 4/60, 6/65, 8/70, 10/75. 1.3. Inserto tibial con medidas entre: 1.3.1. 2/9 y 2/17. 1.3.2. 4/9 y 4/17. 1.3.3. 6/9 y 6/17. 1.3.4. 8/9 y 8/17 1.3.5. 10/9 y 10/17. 1.4. Componente patelar con medidas entre 26 mm y 37 mm. 1.5. Estéril. 1.6. De un solo uso SE SOLICITA: COMPONENTE TIBIAL 8/70, Descripción del producto: Para reemplazar una articulación de la rodilla por una artificial. 1. Prótesis anatómica con componentes tibial y femoral izquierdo y derecho, modular o no modular. 1.1. Componente femoral con medidas de 55 mm, 60 mm, 65 mm, 70 mm y 75 mm. 1.2. Componente tibial con medidas de 2/55, 4/60, 6/65, 8/70, 10/75. 1.3. Inserto tibial con medidas entre: 1.3.1. 2/9 y 2/17. 1.3.2. 4/9 y 4/17. 1.3.3. 6/9 y 6/17. 1.3.4. 8/9 y 8/17 1.3.5. 10/9 y 10/17. 1.4. Componente patelar con medidas entre 26 mm y 37 mm. 1.5. Estéril. 1.6. De un solo uso SE SOLICITA: INSERTO TIBIAL 1.3.3. 6/9 y 6/17. PROTESIS DE RODILLA PRIMARIA. Descripción del producto: Para reemplazar una articulación de la rodilla por una artificial. 1. Prótesis anatómica con componentes tibial y femoral izquierdo y derecho, modular o no modular. 1.1. Componente femoral con medidas de 55 mm, 60 mm, 65 mm, 70 mm y 75 mm. 1.2. Componente tibial con medidas de 2/55, 4/60, 6/65, 8/70, 10/75. 1.3. Inserto tibial con medidas entre: 1.3.1. 2/9 y 2/17. 1.3.2. 4/9 y 4/17. 1.3.3. 6/9 y 6/17. 1.3.4. 8/9 y 8/17 1.3.5. 10/9 y 10/17. 1.4. Componente patelar con medidas entre 26 mm y 37 mm. 1.5. Estéril. 1.6. De un solo uso SE SOLICITA: COMPONENTE PATELAR 32MM | item_3: PROTESIS DE RODILLA PRIMARIA. Descripción del producto: Para reemplazar una articulación de la rodilla por una artificial. 1. Prótesis anatómica con componentes tibial y femoral izquierdo y derecho, modular o no modular. 1.1. Componente femoral con medidas de 55 mm, 60 mm, 65 mm, 70 mm y 75 mm. 1.2. Componente tibial con medidas de 2/55, 4/60, 6/65, 8/70, 10/75. 1.3. Inserto tibial con medidas entre: 1.3.1. 2/9 y 2/17. 1.3.2. 4/9 y 4/17. 1.3.3. 6/9 y 6/17. 1.3.4. 8/9 y 8/17 1.3.5. 10/9 y 10/17. 1.4. Componente patelar con medidas entre 26 mm y 37 mm. 1.5. Estéril. 1.6. De un solo uso SE SOLICITA: COMPONENTE PATELAR 32MM | Sin ficha
08-10-2025 | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/solicitud-de-cotizacion/2025-1-10-01-03-CL-035108/QfyojIwRnIsAzN0QDO2ojIpJye | BANDEJA PARA CAMBIO DE APOSITO DE CATETER | B/. 49,588.00 | 09-10-2025 a 15-10-2025 | Caja de Seguro Social | 10 Días hábiles | No Detectada | BANDEJA PARA CAMBIO DE CATETER |  | BANDEJA PARA CAMBIO DE CATETER | [8 empty] | Sin ficha
08-10-2025 | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/solicitud-de-cotizacion/2025-1-10-01-04-CL-034694/QfyojIwRnIsMzM0QDO2ojIpJye | SUPLEMENTO LIQUIDO A BASE DE COLAGENO HIDROLIZADO Y PROTEINA CON CARBOHIDRATOS | B/. 15,939.00 | 09-10-2025 a 14-10-2025 | Caja de Seguro Social | 10 Días hábiles | No Detectada | SUPLEMENTO LIQUIDO A BASE DE COLAGENO HIDROLIZADO Y PROTEINA CON CARBOHIDRATOS |  | SUPLEMENTO LIQUIDO A BASE DE COLAGENO HIDROLIZADO Y PROTEINA CON CARBOHIDRATOS | [8 empty] | Sin ficha
08-10-2025 | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/solicitud-de-cotizacion/2025-1-10-01-04-CL-020961/QfyojIwRnIsAjM0QDO2ojIpJye | UNIFORMES DE LABORATORIO | B/. 2,040.00 | 09-10-2025 a 14-10-2025 | Caja de Seguro Social | 15 Días hábiles | No Detectada | Camisa y Pantalón: En colores lisos contenido textil 40-80% poliéster, 20-60% algodón, 2-3% SPANDEX. Que no pierda peso a pesar del tiempo de recubrimiento de protección y de impermeabilización. De fácil remoción del sucio y manchas y que no permita que el sucio se adhiera a la ropa, que no se decolore rápidamente mantenga colores vivos sin necesidad de plancharlo, planchado permanente libre de arrugas Camisa: Mangas cortas. Cuello reforzado en forma de "V", sin agregado de tela. Para las Damas: dos bolsillos frontales en la parte inferior y para los hombres un bolsillo en la parte frontal superior. Pantalón: Ajuste de tiras a la cintura con bolsillos traseros o laterales. Camisa y pantalón deben contar con el logo de la institución y el nombre de la Unidad Ejecutora. VENCIMIENTO MÍNIMO: Imperecedero. Tallas: XS, S, M, L, XL, XXL. MEDIDA: "XS" PARA: 1- LICDA. TAMARA LISBETH PINEDA PITTY - ENFERMERA (2 UNIFORMES) COLORES: BLANCO | Camisa y Pantalón: En colores lisos contenido textil 40-80% poliéster, 20-60% algodón, 2-3% SPANDEX. Que no pierda peso a pesar del tiempo de recubrimiento de protección y de impermeabilización. De fácil remoción del sucio y manchas y que no permita que el sucio se adhiera a la ropa, que no se decolore rápidamente mantenga colores vivos sin necesidad de plancharlo, planchado permanente libre de arrugas Camisa: Mangas cortas. Cuello reforzado en forma de "V", sin agregado de tela. Para las Damas: dos bolsillos frontales en la parte inferior y para los hombres un bolsillo en la parte frontal superior. Pantalón: Ajuste de tiras a la cintura con bolsillos traseros o laterales. Camisa y pantalón deben contar con el logo de la institución y el nombre de la Unidad Ejecutora. VENCIMIENTO MÍNIMO: Imperecedero. Tallas: XS, S, M, L, XL, XXL. MEDIDA: "S" PARA: 1- IRIS YANETH MOJICA - TECNICA EN ENFERMERA (2 UNIFORMES) COLORES: BLANCO | Camisa y Pantalón: En colores lisos contenido textil 40-80% poliéster, 20-60% algodón, 2-3% SPANDEX. Que no pierda peso a pesar del tiempo de recubrimiento de protección y de impermeabilización. De fácil remoción del sucio y manchas y que no permita que el sucio se adhiera a la ropa, que no se decolore rápidamente mantenga colores vivos sin necesidad de plancharlo, planchado permanente libre de arrugas Camisa: Mangas cortas. Cuello reforzado en forma de "V", sin agregado de tela. Para las Damas: dos bolsillos frontales en la parte inferior y para los hombres un bolsillo en la parte frontal superior. Pantalón: Ajuste de tiras a la cintura con bolsillos traseros o laterales. Camisa y pantalón deben contar con el logo de la institución y el nombre de la Unidad Ejecutora. VENCIMIENTO MÍNIMO: Imperecedero. Tallas: XS, S, M, L, XL, XXL. MEDIDA: "XS" PARA: 1- LICDA. TAMARA LISBETH PINEDA PITTY - ENFERMERA (2 UNIFORMES) COLORES: BLANCO Camisa y Pantalón: En colores lisos contenido textil 40-80% poliéster, 20-60% algodón, 2-3% SPANDEX. Que no pierda peso a pesar del tiempo de recubrimiento de protección y de impermeabilización. De fácil remoción del sucio y manchas y que no permita que el sucio se adhiera a la ropa, que no se decolore rápidamente mantenga colores vivos sin necesidad de plancharlo, planchado permanente libre de arrugas Camisa: Mangas cortas. Cuello reforzado en forma de "V", sin agregado de tela. Para las Damas: dos bolsillos frontales en la parte inferior y para los hombres un bolsillo en la parte frontal superior. Pantalón: Ajuste de tiras a la cintura con bolsillos traseros o laterales. Camisa y pantalón deben contar con el logo de la institución y el nombre de la Unidad Ejecutora. VENCIMIENTO MÍNIMO: Imperecedero. Tallas: XS, S, M, L, XL, XXL. MEDIDA: "S" PARA: 1- IRIS YANETH MOJICA - TECNICA EN ENFERMERA (2 UNIFORMES) COLORES: BLANCO Camisa y Pantalón: En colores lisos contenido textil 40-80% poliéster, 20-60% algodón, 2-3% SPANDEX. Que no pierda peso a pesar del tiempo de recubrimiento de protección y de impermeabilización. De fácil remoción del sucio y manchas y que no permita que el sucio se adhiera a la ropa, que no se decolore rápidamente mantenga colores vivos sin necesidad de plancharlo, planchado permanente libre de arrugas Camisa: Mangas cortas. Cuello reforzado en forma de "V", sin agregado de tela. Para las Damas: dos bolsillos frontales en la parte inferior y para los hombres un bolsillo en la parte frontal superior. Pantalón: Ajuste de tiras a la cintura con bolsillos traseros o laterales. Camisa y pantalón deben contar con el logo de la institución y el nombre de la Unidad Ejecutora. VENCIMIENTO MÍNIMO: Imperecedero. Tallas: XS, S, M, L, XL, XXL. MEDIDA: "M" PARA: 1- YAZMIN ELODIA ROBLES - TECN. FARMACIA (2 UNIFORMES) COLORES: BLANCO 2- OVIDIO MANUEL GALLARDO GONZALEZ - TECN. FARMACIA (2 UNIFORMES) COLORES: AZUL/NAVY 3- JEBLI SUIRA MARTINEZ - TECN. FARMACIA (2 UNIFORMES) COLORES: AZUL/NAVY 4- NANCY ELIZABETH VARGAS MOJICA - TECN. ENFERMERIA (2 UNIFORMES) COLORES: BLANCO Camisa y Pantalón: En colores lisos contenido textil 40-80% poliéster, 20-60% algodón, 2-3% SPANDEX. Que no pierda peso a pesar del tiempo de recubrimiento de protección y de impermeabilización. De fácil remoción del sucio y manchas y que no permita que el sucio se adhiera a la ropa, que no se decolore rápidamente mantenga colores vivos sin necesidad de plancharlo, planchado permanente libre de arrugas Camisa: Mangas cortas. Cuello reforzado en forma de "V", sin agregado de tela. Para las Damas: dos bolsillos frontales en la parte inferior y para los hombres un bolsillo en la parte frontal superior. Pantalón: Ajuste de tiras a la cintura con bolsillos traseros o laterales. Camisa y pantalón deben contar con el logo de la institución y el nombre de la Unidad Ejecutora. VENCIMIENTO MÍNIMO: Imperecedero. Tallas: XS, S, M, L, XL, XXL. MEDIDA: "L" PARA: 1- LICDA. ENILKA GISELA SOLANO ORTIZ - JEFA DEPTO FARMACIA (2 UNIFORMES) COLORES: AZUL/NAVY 2- LICDA. IVETH MALENA MORALES - FARMACEUTICA (2 UNIFORMES) COLORES: AZUL/NAVY 3- ANA MARIA QUIROZ GUERRA - TECN. FARMACIA (2 UNIFORMES) COLORES: AZUL/NAVY 4- LICDA. BIANKA LISBETH PITTI LARA - ESTIMULACION TEMPRANA Y OR. FLIAR. (2 UNIFORMES) COLORES: AZUL/AMAARILLO (2 UNIFORMES) 5- LICDA. ROSINA MORALES MUÑOZ - FISIOTERAPEUTA (2 UNIFORMES) COLORES: NARANJA/MORADO 6- ELSA EUNICE FIGUEROA POVEDA - TECN. ENFERMERIA (2 UNIFORMES) COLORES: BLANCO (2 UNIFORMES) 7- ANA BRIGIDA CASTILLO TEJADA - TECN. ENFERMERIA (2 UNIFORMES) COLORES: BLANCO Camisa y Pantalón: En colores lisos contenido textil 40-80% poliéster, 20-60% algodón, 2-3% SPANDEX. Que no pierda peso a pesar del tiempo de recubrimiento de protección y de impermeabilización. De fácil remoción del sucio y manchas y que no permita que el sucio se adhiera a la ropa, que no se decolore rápidamente mantenga colores vivos sin necesidad de plancharlo, planchado permanente libre de arrugas Camisa: Mangas cortas. Cuello reforzado en forma de "V", sin agregado de tela. Para las Damas: dos bolsillos frontales en la parte inferior y para los hombres un bolsillo en la parte frontal superior. Pantalón: Ajuste de tiras a la cintura con bolsillos traseros o laterales. Camisa y pantalón deben contar con el logo de la institución y el nombre de la Unidad Ejecutora. VENCIMIENTO MÍNIMO: Imperecedero. Tallas: XS, S, M, L, XL, XXL. MEDIDA: "XL" PARA: 1- LICDA. ERIKA YAZMIN MIRANDA CASTRO - ENFERMERA (2 UNIFORMES) COLORES: BLANCO 2- YARICEL ALINA LEZCANO MARTINEZ - TECN. EN ASISTENCIA ODONTOLOGICA (TAO) (2 UNIFORMES) COLORES: AZUL/ROJO VINO 3- NILSIA ELVIRA ZARRAONANDIA VASQUEZ - ASISTENTE DE CLINICA (2 UNIFORMES) COLORES: BLANCO Camisa y Pantalón: En colores lisos contenido textil 40-80% poliéster, 20-60% algodón, 2-3% SPANDEX. Que no pierda peso a pesar del tiempo de recubrimiento de protección y de impermeabilización. De fácil remoción del sucio y manchas y que no permita que el sucio se adhiera a la ropa, que no se decolore rápidamente mantenga colores vivos sin necesidad de plancharlo, planchado permanente libre de arrugas Camisa: Mangas cortas. Cuello reforzado en forma de "V", sin agregado de tela. Para las Damas: dos bolsillos frontales en la parte inferior y para los hombres un bolsillo en la parte frontal superior. Pantalón: Ajuste de tiras a la cintura con bolsillos traseros o laterales. Camisa y pantalón deben contar con el logo de la institución y el nombre de la Unidad Ejecutora. VENCIMIENTO MÍNIMO: Imperecedero. Tallas: XS, S, M, L, XL, XXL. MEDIDA: "XXL" PARA: 1- LICDA. LIZETH XIOMARA MOJICA GALLARDO - JEFA DEPTO. ENFERMERIA (2 UNIFORMES) COLORES: BLANCO | item_3: Camisa y Pantalón: En colores lisos contenido textil 40-80% poliéster, 20-60% algodón, 2-3% SPANDEX. Que no pierda peso a pesar del tiempo de recubrimiento de protección y de impermeabilización. De fácil remoción del sucio y manchas y que no permita que el sucio se adhiera a la ropa, que no se decolore rápidamente mantenga colores vivos sin necesidad de plancharlo, planchado permanente libre de arrugas Camisa: Mangas cortas. Cuello reforzado en forma de "V", sin agregado de tela. Para las Damas: dos bolsillos frontales en la parte inferior y para los hombres un bolsillo en la parte frontal superior. Pantalón: Ajuste de tiras a la cintura con bolsillos traseros o laterales. Camisa y pantalón deben contar con el logo de la institución y el nombre de la Unidad Ejecutora. VENCIMIENTO MÍNIMO: Imperecedero. Tallas: XS, S, M, L, XL, XXL. MEDIDA: "M" PARA: 1- YAZMIN ELODIA ROBLES - TECN. FARMACIA (2 UNIFORMES) COLORES: BLANCO 2- OVIDIO MANUEL GALLARDO GONZALEZ - TECN. FARMACIA (2 UNIFORMES) COLORES: AZUL/NAVY 3- JEBLI SUIRA MARTINEZ - TECN. FARMACIA (2 UNIFORMES) COLORES: AZUL/NAVY 4- NANCY ELIZABETH VARGAS MOJICA - TECN. ENFERMERIA (2 UNIFORMES) COLORES: BLANCO; item_4: Camisa y Pantalón: En colores lisos contenido textil 40-80% poliéster, 20-60% algodón, 2-3% SPANDEX. Que no pierda peso a pesar del tiempo de recubrimiento de protección y de impermeabilización. De fácil remoción del sucio y manchas y que no permita que el sucio se adhiera a la ropa, que no se decolore rápidamente mantenga colores vivos sin necesidad de plancharlo, planchado permanente libre de arrugas Camisa: Mangas cortas. Cuello reforzado en forma de "V", sin agregado de tela. Para las Damas: dos bolsillos frontales en la parte inferior y para los hombres un bolsillo en la parte frontal superior. Pantalón: Ajuste de tiras a la cintura con bolsillos traseros o laterales. Camisa y pantalón deben contar con el logo de la institución y el nombre de la Unidad Ejecutora. VENCIMIENTO MÍNIMO: Imperecedero. Tallas: XS, S, M, L, XL, XXL. MEDIDA: "L" PARA: 1- LICDA. ENILKA GISELA SOLANO ORTIZ - JEFA DEPTO FARMACIA (2 UNIFORMES) COLORES: AZUL/NAVY 2- LICDA. IVETH MALENA MORALES - FARMACEUTICA (2 UNIFORMES) COLORES: AZUL/NAVY 3- ANA MARIA QUIROZ GUERRA - TECN. FARMACIA (2 UNIFORMES) COLORES: AZUL/NAVY 4- LICDA. BIANKA LISBETH PITTI LARA - ESTIMULACION TEMPRANA Y OR. FLIAR. (2 UNIFORMES) COLORES: AZUL/AMAARILLO (2 UNIFORMES) 5- LICDA. ROSINA MORALES MUÑOZ - FISIOTERAPEUTA (2 UNIFORMES) COLORES: NARANJA/MORADO 6- ELSA EUNICE FIGUEROA POVEDA - TECN. ENFERMERIA (2 UNIFORMES) COLORES: BLANCO (2 UNIFORMES) 7- ANA BRIGIDA CASTILLO TEJADA - TECN. ENFERMERIA (2 UNIFORMES) COLORES: BLANCO; item_5: Camisa y Pantalón: En colores lisos contenido textil 40-80% poliéster, 20-60% algodón, 2-3% SPANDEX. Que no pierda peso a pesar del tiempo de recubrimiento de protección y de impermeabilización. De fácil remoción del sucio y manchas y que no permita que el sucio se adhiera a la ropa, que no se decolore rápidamente mantenga colores vivos sin necesidad de plancharlo, planchado permanente libre de arrugas Camisa: Mangas cortas. Cuello reforzado en forma de "V", sin agregado de tela. Para las Damas: dos bolsillos frontales en la parte inferior y para los hombres un bolsillo en la parte frontal superior. Pantalón: Ajuste de tiras a la cintura con bolsillos traseros o laterales. Camisa y pantalón deben contar con el logo de la institución y el nombre de la Unidad Ejecutora. VENCIMIENTO MÍNIMO: Imperecedero. Tallas: XS, S, M, L, XL, XXL. MEDIDA: "XL" PARA: 1- LICDA. ERIKA YAZMIN MIRANDA CASTRO - ENFERMERA (2 UNIFORMES) COLORES: BLANCO 2- YARICEL ALINA LEZCANO MARTINEZ - TECN. EN ASISTENCIA ODONTOLOGICA (TAO) (2 UNIFORMES) COLORES: AZUL/ROJO VINO 3- NILSIA ELVIRA ZARRAONANDIA VASQUEZ - ASISTENTE DE CLINICA (2 UNIFORMES) COLORES: BLANCO; item_6: Camisa y Pantalón: En colores lisos contenido textil 40-80% poliéster, 20-60% algodón, 2-3% SPANDEX. Que no pierda peso a pesar del tiempo de recubrimiento de protección y de impermeabilización. De fácil remoción del sucio y manchas y que no permita que el sucio se adhiera a la ropa, que no se decolore rápidamente mantenga colores vivos sin necesidad de plancharlo, planchado permanente libre de arrugas Camisa: Mangas cortas. Cuello reforzado en forma de "V", sin agregado de tela. Para las Damas: dos bolsillos frontales en la parte inferior y para los hombres un bolsillo en la parte frontal superior. Pantalón: Ajuste de tiras a la cintura con bolsillos traseros o laterales. Camisa y pantalón deben contar con el logo de la institución y el nombre de la Unidad Ejecutora. VENCIMIENTO MÍNIMO: Imperecedero. Tallas: XS, S, M, L, XL, XXL. MEDIDA: "XXL" PARA: 1- LICDA. LIZETH XIOMARA MOJICA GALLARDO - JEFA DEPTO. ENFERMERIA (2 UNIFORMES) COLORES: BLANCO | Sin ficha
08-10-2025 | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/solicitud-de-cotizacion/2025-1-10-01-04-CL-035100/QfyojIwRnIsITOzQDO2ojIpJye | HIERRO NO DEXTRAN (SACAROSA), 10-20 mg/ml, solución, ampolla, I.V. | B/. 56,700.00 | 09-10-2025 a 15-10-2025 | Caja de Seguro Social | 20 Días hábiles | No Detectada | HIERRO NO DEXTRAN (SACAROSA), 10-20 mg/ml, solución, ampolla, I.V CÓDIGO DE ABASTO:102079001 CÓDIGO DE SAFIRO:B03AC00002 TIPO DE COMPRA: CONTRATACIÓN MENOR CONSUMO: 3 MESES TÉRMINO DE ENTREGA: 20 DÍAS. Presentación: Ampolla Nombre Genérico: HIERRO NO DEXTRAN (SACAROSA) Descripción: HIERRO NO DEXTRAN (SACAROSA), 10-20 mg/ml, solución, ampolla, I.V. Concentración: 10-20 mg/ml Forma Farmacéutica: Solución Vía Administración: I.V. |  | HIERRO NO DEXTRAN (SACAROSA), 10-20 mg/ml, solución, ampolla, I.V CÓDIGO DE ABASTO:102079001 CÓDIGO DE SAFIRO:B03AC00002 TIPO DE COMPRA: CONTRATACIÓN MENOR CONSUMO: 3 MESES TÉRMINO DE ENTREGA: 20 DÍAS. Presentación: Ampolla Nombre Genérico: HIERRO NO DEXTRAN (SACAROSA) Descripción: HIERRO NO DEXTRAN (SACAROSA), 10-20 mg/ml, solución, ampolla, I.V. Concentración: 10-20 mg/ml Forma Farmacéutica: Solución Vía Administración: I.V. | [8 empty] | Sin ficha
08-10-2025 | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/solicitud-de-cotizacion/2025-1-10-01-06-CL-035095/QfyojIwRnIsgzMzQDO2ojIpJye | PLACA GANCHO VOLAR | B/. 16,800.00 | 09-10-2025 a 16-10-2025 | Caja de Seguro Social | 10 Días hábiles | No Detectada | PLACA GANCHO VOLAR. DESCRIPCION: Implante para fijación especifica de borde palmar, fragmentos de faceta lunar y fracturas extra articulares de muñeca 1. Material de acero inoxidable. 2. Agujeros de compresión y bloqueo. 3. Agujeros en la placa de 4 o mas. 4. Diámetro de orificios entre 2.0mm y 2.4 mm. 5. Longitudes entre 32 mm y 50 mm. |  | PLACA GANCHO VOLAR. DESCRIPCION: Implante para fijación especifica de borde palmar, fragmentos de faceta lunar y fracturas extra articulares de muñeca 1. Material de acero inoxidable. 2. Agujeros de compresión y bloqueo. 3. Agujeros en la placa de 4 o mas. 4. Diámetro de orificios entre 2.0mm y 2.4 mm. 5. Longitudes entre 32 mm y 50 mm. | [8 empty] | Sin ficha
08-10-2025 | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/solicitud-de-cotizacion/2025-1-10-01-06-CL-035091/QfyojIwRnIsQDOyQDO2ojIpJye | Cromoglicato Sódico 4% | B/. 3,100.00 | 09-10-2025 a 14-10-2025 | Caja de Seguro Social | 10 Días hábiles | No Detectada | Cromoglicato Sódico 4% |  | Cromoglicato Sódico 4% | [8 empty] | Sin ficha
08-10-2025 | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/solicitud-de-cotizacion/2025-1-10-01-04-CL-034066/QfyojIwRnIsMzMwQDO2ojIpJye | INSUMOS DE CLINICA DE HERIDAS | B/. 6,900.00 | 09-10-2025 a 14-10-2025 | Caja de Seguro Social | 15 Días hábiles | No Detectada | VENDA COMPRES SEMIRRIG PANTORR PEQUEÑA JUEGO DE VENDAS PARA EL TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES LINFÓLOGICAS O EDEMA DE LAS EXTREMIDADES SUPERIORES Y/O INFERIORES LA UNIDAD EJECUTORA DEBERÁ ESPECIFICAR LA CANTIDAD QUE REQUIERA ADQUIRIR; PUEDEN SER ADQUIRIDOS POR JUEGO O INDIVIDUALMENTE CON EL MISMO NÚMERO DE FICHA TÉCNICA Y DEBEN PRESENTAR EL CERTIFICADO DE CRITERIO TÉCNICO DEL JUEGO. 9. Venda de compresión semirrígida para pantorrilla (pierna) pequeña 9.1. Ajustable y baja elasticidad 9.2. Longitud de 30 cm a 35 cm, circunferencia del tobillo de 18 cm a 28 cm, área de pantorrilla de 28 cm a 43 cm | VENDA COMPRES SEMIRRIG PANTORR MEDIANA JUEGO DE VENDAS PARA EL TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES LINFÓLOGICAS O EDEMA DE LAS EXTREMIDADES SUPERIORES Y/O INFERIORES LA UNIDAD EJECUTORA DEBERÁ ESPECIFICAR LA CANTIDAD QUE REQUIERA ADQUIRIR; PUEDEN SER ADQUIRIDOS POR JUEGO O INDIVIDUALMENTE CON EL MISMO NÚMERO DE FICHA TÉCNICA Y DEBEN PRESENTAR EL CERTIFICADO DE CRITERIO TÉCNICO DEL JUEGO. 9. Venda de compresión semirrígida para pantorrilla (pierna) mediana 9.1. Ajustable y baja elasticidad 9.2. Longitud de 30 cm a 35 cm, circunferencia del tobillo de 18 cm a 28 cm, área de pantorrilla de 28 cm a 43 cm | VENDA COMPRES SEMIRRIG PANTORR PEQUEÑA JUEGO DE VENDAS PARA EL TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES LINFÓLOGICAS O EDEMA DE LAS EXTREMIDADES SUPERIORES Y/O INFERIORES LA UNIDAD EJECUTORA DEBERÁ ESPECIFICAR LA CANTIDAD QUE REQUIERA ADQUIRIR; PUEDEN SER ADQUIRIDOS POR JUEGO O INDIVIDUALMENTE CON EL MISMO NÚMERO DE FICHA TÉCNICA Y DEBEN PRESENTAR EL CERTIFICADO DE CRITERIO TÉCNICO DEL JUEGO. 9. Venda de compresión semirrígida para pantorrilla (pierna) pequeña 9.1. Ajustable y baja elasticidad 9.2. Longitud de 30 cm a 35 cm, circunferencia del tobillo de 18 cm a 28 cm, área de pantorrilla de 28 cm a 43 cm VENDA COMPRES SEMIRRIG PANTORR MEDIANA JUEGO DE VENDAS PARA EL TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES LINFÓLOGICAS O EDEMA DE LAS EXTREMIDADES SUPERIORES Y/O INFERIORES LA UNIDAD EJECUTORA DEBERÁ ESPECIFICAR LA CANTIDAD QUE REQUIERA ADQUIRIR; PUEDEN SER ADQUIRIDOS POR JUEGO O INDIVIDUALMENTE CON EL MISMO NÚMERO DE FICHA TÉCNICA Y DEBEN PRESENTAR EL CERTIFICADO DE CRITERIO TÉCNICO DEL JUEGO. 9. Venda de compresión semirrígida para pantorrilla (pierna) mediana 9.1. Ajustable y baja elasticidad 9.2. Longitud de 30 cm a 35 cm, circunferencia del tobillo de 18 cm a 28 cm, área de pantorrilla de 28 cm a 43 cm VENDA COMPRES SEMIRRIG PANTORRI GRANDE JUEGO DE VENDAS PARA EL TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES LINFÓLOGICAS O EDEMA DE LAS EXTREMIDADES SUPERIORES Y/O INFERIORES LA UNIDAD EJECUTORA DEBERÁ ESPECIFICAR LA CANTIDAD QUE REQUIERA ADQUIRIR; PUEDEN SER ADQUIRIDOS POR JUEGO O INDIVIDUALMENTE CON EL MISMO NÚMERO DE FICHA TÉCNICA Y DEBEN PRESENTAR EL CERTIFICADO DE CRITERIO TÉCNICO DEL JUEGO. 9. Venda de compresión semirrígida para pantorrilla (pierna) Grande 9.1. Ajustable y baja elasticidad 9.2. Longitud de 30 cm a 35 cm, circunferencia del tobillo de 18 cm a 28 cm, área de pantorrilla de 28 cm a 43 cm | item_3: VENDA COMPRES SEMIRRIG PANTORRI GRANDE JUEGO DE VENDAS PARA EL TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES LINFÓLOGICAS O EDEMA DE LAS EXTREMIDADES SUPERIORES Y/O INFERIORES LA UNIDAD EJECUTORA DEBERÁ ESPECIFICAR LA CANTIDAD QUE REQUIERA ADQUIRIR; PUEDEN SER ADQUIRIDOS POR JUEGO O INDIVIDUALMENTE CON EL MISMO NÚMERO DE FICHA TÉCNICA Y DEBEN PRESENTAR EL CERTIFICADO DE CRITERIO TÉCNICO DEL JUEGO. 9. Venda de compresión semirrígida para pantorrilla (pierna) Grande 9.1. Ajustable y baja elasticidad 9.2. Longitud de 30 cm a 35 cm, circunferencia del tobillo de 18 cm a 28 cm, área de pantorrilla de 28 cm a 43 cm | Sin ficha
08-10-2025 | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/solicitud-de-cotizacion/2025-1-10-01-04-CL-035080/QfyojIwRnIsYTN5MDO2ojIpJye | MAQUINA DE DIALISIS PERITONEAL MICROPROCESADA POR CICLOS. SISTEMA DE DESCONEXIÓN 3 ó 4 ESPIGA. | B/. 69,546.00 | 09-10-2025 a 14-10-2025 | Caja de Seguro Social | 20 Días hábiles | No Detectada | MAQUINA DE DIALISIS PERITONEAL MICROPROCESADA POR CICLOS. SISTEMA DE DESCONEXION DE 3 Ó 4 ESPIGA. -COMPATIBLE CON SISTEMA BAXTER. CÓDIGO DE ABASTO: 209942801 CÓDIGO DE SAFIRO: AF01060091 TIPO DE COMPRA: CONTRATACIÓN MENOR TIPO DE ENTREGA: UNA SOLA ENTREGA - 20 DÍAS. Presentación: Por unidad Especialidad: Nefrología Nombre Genérico: MÁQUINA DE DIALISIS PERITONEAL MICROPROCESADA POR CICLOS. ACCESORIOS: 1. Sistema de desconexión de 3 Ó 4 espigas. |  | MAQUINA DE DIALISIS PERITONEAL MICROPROCESADA POR CICLOS. SISTEMA DE DESCONEXION DE 3 Ó 4 ESPIGA. -COMPATIBLE CON SISTEMA BAXTER. CÓDIGO DE ABASTO: 209942801 CÓDIGO DE SAFIRO: AF01060091 TIPO DE COMPRA: CONTRATACIÓN MENOR TIPO DE ENTREGA: UNA SOLA ENTREGA - 20 DÍAS. Presentación: Por unidad Especialidad: Nefrología Nombre Genérico: MÁQUINA DE DIALISIS PERITONEAL MICROPROCESADA POR CICLOS. ACCESORIOS: 1. Sistema de desconexión de 3 Ó 4 espigas. | [8 empty] | Sin ficha
08-10-2025 | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/solicitud-de-cotizacion/2025-1-10-01-08-CL-035072/QfyojIwRnIsIjM5MDO2ojIpJye | PINZA DE AGARRE LAPAROSCOPICA CON DIENTE, 5MM DESECHABLE - SE SOLICITA DIAMETRO DE 5 MM, EJE DE 31 CM DE LARGO. - | B/. 32,407.20 | 09-10-2025 a 14-10-2025 | Caja de Seguro Social | 15 Días calendario | No Detectada | SE SOLICITA DIAMETRO DE 5 MM, EJE DE 31 CM DE LARGO |  | SE SOLICITA DIAMETRO DE 5 MM, EJE DE 31 CM DE LARGO | [8 empty] | Sin ficha
08-10-2025 | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/solicitud-de-cotizacion/2025-1-10-01-08-CL-035071/QfyojIwRnIsUDM5MDO2ojIpJye | COBERTORES PARA EMPAQUE CALIENTES (FUNDAS) | B/. 2,700.00 | 09-10-2025 a 15-10-2025 | Caja de Seguro Social | 30 Días calendario | No Detectada | COBERTORES PARA EMPAQUE CALIENTES (FUNDAS) | COBERTORES PARA EMPAQUE CALIENTES (FUNDAS) | COBERTORES PARA EMPAQUE CALIENTES (FUNDAS) COBERTORES PARA EMPAQUE CALIENTES (FUNDAS) | [8 empty] | Sin ficha
08-10-2025 | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/solicitud-de-cotizacion/2025-1-10-01-08-CL-035070/QfyojIwRnIsMDM5MDO2ojIpJye | REACTIVO PARA LA DETECCION DEL DENGUE IgM / IgG FIA | B/. 1,944.00 | 09-10-2025 a 15-10-2025 | Caja de Seguro Social | 30 Días calendario | No Detectada | REACTIVO PARA LA DETECCION DEL DENGUE IgM / IgG FIA |  | REACTIVO PARA LA DETECCION DEL DENGUE IgM / IgG FIA | [8 empty] | Sin ficha
08-10-2025 | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/solicitud-de-cotizacion/2025-1-10-01-13-CL-035069/QfyojIwRnIsYDO4MDO2ojIpJye | CAMILLA PARA INYECTABLE | B/. 3,600.00 | 09-10-2025 a 14-10-2025 | Caja de Seguro Social | 30 Días calendario | No Detectada | CAMILLA PARA INYECTABLE ACTIVO: 6000224909, 6000224910, 6000224911 |  | CAMILLA PARA INYECTABLE ACTIVO: 6000224909, 6000224910, 6000224911 | [8 empty] | Sin ficha
08-10-2025 | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/solicitud-de-cotizacion/2025-1-10-01-04-CL-035064/QfyojIwRnIsgzN3MDO2ojIpJye | SISTEMA DE DESFIBRILADOR AUTOMÁTICO IMPLANTABLE UNICAMERAL CON ELECTRODO VENTRICULAR BIPOLAR DE FIJACIÓN ACTIVA CON SENSOR ATRIAL (A) COMPATIBLE CON RESONANCIA MAGNÉTICA. | B/. 59,640.00 | 09-10-2025 a 14-10-2025 | Caja de Seguro Social | 45 Días calendario | No Detectada | SISTEMA DE DESFIBRILADOR AUTOMÁTICO IMPLANTABLE UNICAMERAL CON ELECTRODO VENTRICULAR BIPOLAR DE FIJACIÓN ACTIVA CON SENSOR ATRIAL (A) COMPATIBLE CON RESONANCIA MAGNÉTICA. Descripción: Para detección y tratamiento de arritmias ventriculares (TV, FV) compatible con el uso de Resonancia Magnética. Especificaciones Técnicas:PARAMETROS – DETECCIÓN:1. Intervalo de Taquicardia Ventricular (TV o TV1) programable.2. Intervalo de Taquicardia Ventricular Rápida (TVR o TV2) programable 3. Intervalo de Fibrilación Ventricular (FV) programable.4. Valor de sensibilidad auricular programable o Automático.5. Valor de sensibilidad ventricular programable o Automático.PARAMETROS – TERAPIAS Y MONITORIZACION:1. Estado de la Terapia del DAI programable 2. Intervalos de la terapia para Fibrilación Ventricular (FV): Entre 150 lpm (400ms) y 250 lpm (240ms) o mayor, programable.3. Intervalo de monitorización de Taquicardia Auricular (TA) / Fibrilación Auricular (FA) entre 100 lpm (600ms) y 250 lpm (240 ms) o mayor.4. Intervalos de la terapia para TV (TV1) y TVR (TV2): Entre 100 lpm (600ms) y 222 lpm (240ms), programable.5. Parámetros de terapia de desfibrilación para Fibrilación Ventricular (FV) hasta 30 joules o mayor.6. Tipo de terapia para Taquicardia Ventricular Rápida (TVR ó TV2); cardioversión, ráfaga, rampa o scan.7. Tipo de terapia para Taquicardia entricular (TV ó TV1); cardioversión, ráfaga, rampa o scan.8. Parámetros de terapia de cardioversión para TV1 y TV2 hasta 30 joules o mayor.9. Capacidad de aplicar algoritmo discriminatorio para la detección de arritmias upraventriculares.10. Polaridad de Choque: Normal, Inverso, Alternante, programable.11. Con capacidad de enviar 6 o más choques para terapia al detectar un evento en la zona de TV (TV1) y TVR (TV2).12. Con capacidad de enviar 6 o más choques para terapia al detectar un evento en la zona de FV.13. Capacidad de aplicar terapias de ATP en la zona de FV: Ráfaga, Rampa.PARAMETROS DE PRUEBAS DEL SISTEMA (INDUCCIONES O TERAPIAS) Y ESTUDIOS ELECTROFISIOLOGICOS (EEF):1. Inducción de choque sobre T. 2. Inducción en ráfaga de 40 Hz o mayor.3. Estimulación eléctrica programable (PES o EEP).4. Choque manual5. Rampa6. Ráfaga PARAMETROS DE ESTIMULACIÓN ANTIBRADICARDIA:1. Modo de estimulación automático o manual: VDD, VDDR, VVIR, VVI, VOO, VDI, VDIR, programables.2. Cambio de Modo en: VDI, VDIR en VDDR programable. 3. Frecuencia de detección auricular para activar el cambio de modo de 110 lpm o mayor. 4. Frecuencia mínima: 30 ppm o menos hasta 100 ppm o mayor.5. Frecuencia máxima del sensor: 80 ppm o menos hasta 160 ppm o mayor.6. Histéresis de frecuencia programable.7. Amplitud ventricular desde 0.5 voltios o menos hasta 6.0 voltios o mayor.8. Duración del impulso ventricular desde 0.4 ms o menos hasta 1.5 ms o mayor.9. Sensibilidad auricular programable o automático.10. Sensibilidad ventricular programable o automático.11. Intervalo de PRAPV: Entre 150 ms y 500ms o mayor;programable o automático.12. Algoritmo para de |  | SISTEMA DE DESFIBRILADOR AUTOMÁTICO IMPLANTABLE UNICAMERAL CON ELECTRODO VENTRICULAR BIPOLAR DE FIJACIÓN ACTIVA CON SENSOR ATRIAL (A) COMPATIBLE CON RESONANCIA MAGNÉTICA. Descripción: Para detección y tratamiento de arritmias ventriculares (TV, FV) compatible con el uso de Resonancia Magnética. Especificaciones Técnicas:PARAMETROS – DETECCIÓN:1. Intervalo de Taquicardia Ventricular (TV o TV1) programable.2. Intervalo de Taquicardia Ventricular Rápida (TVR o TV2) programable 3. Intervalo de Fibrilación Ventricular (FV) programable.4. Valor de sensibilidad auricular programable o Automático.5. Valor de sensibilidad ventricular programable o Automático.PARAMETROS – TERAPIAS Y MONITORIZACION:1. Estado de la Terapia del DAI programable 2. Intervalos de la terapia para Fibrilación Ventricular (FV): Entre 150 lpm (400ms) y 250 lpm (240ms) o mayor, programable.3. Intervalo de monitorización de Taquicardia Auricular (TA) / Fibrilación Auricular (FA) entre 100 lpm (600ms) y 250 lpm (240 ms) o mayor.4. Intervalos de la terapia para TV (TV1) y TVR (TV2): Entre 100 lpm (600ms) y 222 lpm (240ms), programable.5. Parámetros de terapia de desfibrilación para Fibrilación Ventricular (FV) hasta 30 joules o mayor.6. Tipo de terapia para Taquicardia Ventricular Rápida (TVR ó TV2); cardioversión, ráfaga, rampa o scan.7. Tipo de terapia para Taquicardia entricular (TV ó TV1); cardioversión, ráfaga, rampa o scan.8. Parámetros de terapia de cardioversión para TV1 y TV2 hasta 30 joules o mayor.9. Capacidad de aplicar algoritmo discriminatorio para la detección de arritmias upraventriculares.10. Polaridad de Choque: Normal, Inverso, Alternante, programable.11. Con capacidad de enviar 6 o más choques para terapia al detectar un evento en la zona de TV (TV1) y TVR (TV2).12. Con capacidad de enviar 6 o más choques para terapia al detectar un evento en la zona de FV.13. Capacidad de aplicar terapias de ATP en la zona de FV: Ráfaga, Rampa.PARAMETROS DE PRUEBAS DEL SISTEMA (INDUCCIONES O TERAPIAS) Y ESTUDIOS ELECTROFISIOLOGICOS (EEF):1. Inducción de choque sobre T. 2. Inducción en ráfaga de 40 Hz o mayor.3. Estimulación eléctrica programable (PES o EEP).4. Choque manual5. Rampa6. Ráfaga PARAMETROS DE ESTIMULACIÓN ANTIBRADICARDIA:1. Modo de estimulación automático o manual: VDD, VDDR, VVIR, VVI, VOO, VDI, VDIR, programables.2. Cambio de Modo en: VDI, VDIR en VDDR programable. 3. Frecuencia de detección auricular para activar el cambio de modo de 110 lpm o mayor. 4. Frecuencia mínima: 30 ppm o menos hasta 100 ppm o mayor.5. Frecuencia máxima del sensor: 80 ppm o menos hasta 160 ppm o mayor.6. Histéresis de frecuencia programable.7. Amplitud ventricular desde 0.5 voltios o menos hasta 6.0 voltios o mayor.8. Duración del impulso ventricular desde 0.4 ms o menos hasta 1.5 ms o mayor.9. Sensibilidad auricular programable o automático.10. Sensibilidad ventricular programable o automático.11. Intervalo de PRAPV: Entre 150 ms y 500ms o mayor;programable o automático.12. Algoritmo para de | [8 empty] | Sin ficha
08-10-2025 | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/solicitud-de-cotizacion/2025-1-10-01-08-CL-035057/QfyojIwRnIsIzM3MDO2ojIpJye | ESPUMA O ESPONJA O FILTRO PARA CANISTER DE CAL SODADA/SISTEMA DE ANESTESIA INTERMEDIA | B/. 2,860.00 | 09-10-2025 a 14-10-2025 | Caja de Seguro Social | 10 Días hábiles | No Detectada | ESPUMA O ESPONJA O FILTRO PARA CANISTER DE CAL SODAD | SISTEMA DE ANESTESIA INTERMEDIA SE REQUIERE: ACCESORIO TRAMPA DE AGUA | ESPUMA O ESPONJA O FILTRO PARA CANISTER DE CAL SODAD SISTEMA DE ANESTESIA INTERMEDIA SE REQUIERE: ACCESORIO TRAMPA DE AGUA | [8 empty] | Sin ficha
08-10-2025 | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/solicitud-de-cotizacion/2025-1-10-01-04-CL-035055/QfyojIwRnIsMTM3MDO2ojIpJye | ANOSCOPIO QUIRURGICO FENESTRADO Y SERIGRAFIADO | B/. 30,000.00 | 09-10-2025 a 14-10-2025 | Caja de Seguro Social | 3 Días calendario | No Detectada | ANOSCOPIO QUIRURGICO FENESTRADO Y SERIGRAFIADO.Para uso quirúrgico o exploración y diagnostico en el consultorio. 1. Anoscopio: 1.1. Tamaño_ 1.1.1. Longitud de 90 mm. 1.2. Canal fenestrado: 1.2.1. Longitud de 75 mm. 1.3. Punta redondeada: 1.3.1. De 32 mm. 1.4. Estéril. 1.5. De un solo uso. 2. Con iluminación led. 2.1. No estéril. 3. Libre de látex. Observaciones material estéril: 1. Debe traer impreso y visible fecha de manufactura, vencimiento de la esterilidad no menor de 24 meses a partir de la fecha de entrega, número de lote, país de origen. 2. Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización. Observaciones materiales no estéril: 3. Debe traer impreso y visible fecha de manufactura, número de lote, país de origen y marca de fábrica. 4. Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización |  | ANOSCOPIO QUIRURGICO FENESTRADO Y SERIGRAFIADO.Para uso quirúrgico o exploración y diagnostico en el consultorio. 1. Anoscopio: 1.1. Tamaño_ 1.1.1. Longitud de 90 mm. 1.2. Canal fenestrado: 1.2.1. Longitud de 75 mm. 1.3. Punta redondeada: 1.3.1. De 32 mm. 1.4. Estéril. 1.5. De un solo uso. 2. Con iluminación led. 2.1. No estéril. 3. Libre de látex. Observaciones material estéril: 1. Debe traer impreso y visible fecha de manufactura, vencimiento de la esterilidad no menor de 24 meses a partir de la fecha de entrega, número de lote, país de origen. 2. Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización. Observaciones materiales no estéril: 3. Debe traer impreso y visible fecha de manufactura, número de lote, país de origen y marca de fábrica. 4. Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización | [8 empty] | Sin ficha
08-10-2025 | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/solicitud-de-cotizacion/2025-1-10-01-08-CL-034684/QfyojIwRnIscjN2MDO2ojIpJye | CARTUCHO CALIBRADOR | B/. 6,400.00 | 09-10-2025 a 14-10-2025 | Caja de Seguro Social | 10 Días calendario | No Detectada | CARTUCHO CALIBRADOR.PARA EQUIPO NOVA BIOMEDICAL, PERTENECIENTE A LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS |  | CARTUCHO CALIBRADOR.PARA EQUIPO NOVA BIOMEDICAL, PERTENECIENTE A LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS | [8 empty] | Sin ficha
08-10-2025 | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/solicitud-de-cotizacion/2025-1-10-01-04-CL-034565/QfyojIwRnIsQTO1MDO2ojIpJye | SALES DE REHIDRATACION ORAL | B/. 3,420.00 | 09-10-2025 a 15-10-2025 | Caja de Seguro Social | 10 Días hábiles | No Detectada | SALES DE REHIDRATACION ORAL CON UN CONTENIDO MINIMO DE: DEXTROSA (GLUCOSA) ANHIDRA 20.0G, SODIO CLORURO 3.5G, CITRATO DIHIDRATADO 2.9G, POTASIO CLORURO 1.5G, POLVO, VIA ORAL CODIGO 03-0486-01 NO REQUIERE CERTIFICADO DE INTERCAMBIABILIDAD. CONSUMO DE TRES MESES. VENCIMIENTO NO MENOR DE 18 MESES. PRESENTAR CERTIFICADO DE BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA DEL LABORATORIO FABRICANTE. |  | SALES DE REHIDRATACION ORAL CON UN CONTENIDO MINIMO DE: DEXTROSA (GLUCOSA) ANHIDRA 20.0G, SODIO CLORURO 3.5G, CITRATO DIHIDRATADO 2.9G, POTASIO CLORURO 1.5G, POLVO, VIA ORAL CODIGO 03-0486-01 NO REQUIERE CERTIFICADO DE INTERCAMBIABILIDAD. CONSUMO DE TRES MESES. VENCIMIENTO NO MENOR DE 18 MESES. PRESENTAR CERTIFICADO DE BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA DEL LABORATORIO FABRICANTE. | [8 empty] | Sin ficha
08-10-2025 | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/solicitud-de-cotizacion/2025-1-10-01-03-CL-034655/QfyojIwRnIsMTO1MDO2ojIpJye | 1001086963-03-07 REACTIVO | B/. 2,520.00 | 09-10-2025 a 14-10-2025 | Caja de Seguro Social | 15 Días calendario | No Detectada | TIRAS EQUIPO URINALISIS |  | TIRAS EQUIPO URINALISIS | [8 empty] | Sin ficha
08-10-2025 | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/solicitud-de-cotizacion/2025-1-10-01-03-CL-034669/QfyojIwRnIsczN1MDO2ojIpJye | 1001087571-03-07-2025 CLORURO DE SODIO 0.85%-0.9%, GOTAS NASALES EN SOLUCIÓN, VIA NASAL, VIA NASAL. | B/. 3,300.00 | 09-10-2025 a 14-10-2025 | Caja de Seguro Social | 10 Días hábiles | No Detectada | SODIO CLORURO 0.85%-0.9%, GOTAS NASALES EN SOLUCIÓN, VIA NASAL., VIA NASAL. |  | SODIO CLORURO 0.85%-0.9%, GOTAS NASALES EN SOLUCIÓN, VIA NASAL., VIA NASAL. | [8 empty] | Sin ficha
08-10-2025 | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/solicitud-de-cotizacion/2025-1-10-01-04-CL-035053/QfyojIwRnIscTN1MDO2ojIpJye | MICROSCOPIO MODULAR PARA DIAGNÓSTICO, INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA. | B/. 36,000.00 | 09-10-2025 a 14-10-2025 | Caja de Seguro Social | 30 Días calendario | No Detectada | MICROSCOPIO MODULAR PARA DIAGNÓSTICO, INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA |  | MICROSCOPIO MODULAR PARA DIAGNÓSTICO, INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA | [8 empty] | Sin ficha
08-10-2025 | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/solicitud-de-cotizacion/2025-1-10-01-06-CL-035052/QfyojIwRnIsYzM1MDO2ojIpJye | INSUFLADOR PARA ANGIOPLASTIA CORONARIA YO PERIFERICA. | B/. 5,559.00 | 09-10-2025 a 14-10-2025 | Caja de Seguro Social | 10 Días hábiles | No Detectada | INSUFLADOR PARA ANGIOPLASTIA CORONARIA YO PERIFERICA. DESCRIPCION: Para inflado de los catéteres con balón para angioplastia coronaria y/o periférica. 1. Dispositivo de inflado para intervención cardiovascular que incluye angioplastia coronaria y/o periférica. 2. Llave en Y. 3. Con dispositivo rotador o de torsión de guía. 4. Dispositivo de inserción o introductor de alambre guía. 5. Capacidad de inflado: 5.1. De 35 atm. LA INSTITUCION SOLICITARA LA CAPACIDAD DE INFLADO QUE REQUIERA SEGUN NECESIDAD. 6. Capacidad de la jeringa de 30 ml. 7. Diseño ergonómico. 8. Con manómetro: 8.1. Análogo o manual o digital. | INSUFLADOR PARA ANGIOPLASTIA CORONARIA Y/O PERIFERICA. SAFIRO: AP02061463 DESCRIPCION: Para inflado de los catéteres con balón para angioplastia coronaria y/o periférica. 1. Dispositivo de inflado para intervención cardiovascular que incluye angioplastia coronaria y/o periférica. 2. Llave en Y. 3. Con dispositivo rotador o de torsión de guía. 4. Dispositivo de inserción o introductor de alambre guía. 5. Capacidad de inflado: 5.1. De 30 atm. LA INSTITUCION SOLICITARA LA CAPACIDAD DE INFLADO QUE REQUIERA SEGUN NECESIDAD. 6. Capacidad de la jeringa de 30 ml. 7. Diseño ergonómico. 8. Con manómetro: 8.1. Análogo. OBSERVACIONES: 1. Estéril, individual, desechable. 2. Debe traer impreso y visible fecha de manufactura, vencimiento a partir de la fecha de entrega, número de lote, país de origen. 3. Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización. | INSUFLADOR PARA ANGIOPLASTIA CORONARIA YO PERIFERICA. DESCRIPCION: Para inflado de los catéteres con balón para angioplastia coronaria y/o periférica. 1. Dispositivo de inflado para intervención cardiovascular que incluye angioplastia coronaria y/o periférica. 2. Llave en Y. 3. Con dispositivo rotador o de torsión de guía. 4. Dispositivo de inserción o introductor de alambre guía. 5. Capacidad de inflado: 5.1. De 35 atm. LA INSTITUCION SOLICITARA LA CAPACIDAD DE INFLADO QUE REQUIERA SEGUN NECESIDAD. 6. Capacidad de la jeringa de 30 ml. 7. Diseño ergonómico. 8. Con manómetro: 8.1. Análogo o manual o digital. INSUFLADOR PARA ANGIOPLASTIA CORONARIA Y/O PERIFERICA. SAFIRO: AP02061463 DESCRIPCION: Para inflado de los catéteres con balón para angioplastia coronaria y/o periférica. 1. Dispositivo de inflado para intervención cardiovascular que incluye angioplastia coronaria y/o periférica. 2. Llave en Y. 3. Con dispositivo rotador o de torsión de guía. 4. Dispositivo de inserción o introductor de alambre guía. 5. Capacidad de inflado: 5.1. De 30 atm. LA INSTITUCION SOLICITARA LA CAPACIDAD DE INFLADO QUE REQUIERA SEGUN NECESIDAD. 6. Capacidad de la jeringa de 30 ml. 7. Diseño ergonómico. 8. Con manómetro: 8.1. Análogo. OBSERVACIONES: 1. Estéril, individual, desechable. 2. Debe traer impreso y visible fecha de manufactura, vencimiento a partir de la fecha de entrega, número de lote, país de origen. 3. Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización. | [8 empty] | Sin ficha
08-10-2025 | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/solicitud-de-cotizacion/2025-1-10-01-08-CL-034311/QfyojIwRnIsAjM1MDO2ojIpJye | TRIMETAZIDINA 20 MG TAB V.O. | B/. 3,780.00 | 09-10-2025 a 15-10-2025 | Caja de Seguro Social | 10 Días hábiles | No Detectada | TRIMETAZIDINA 20 MG TAB V.O. |  | TRIMETAZIDINA 20 MG TAB V.O. | [8 empty] | Sin ficha
08-10-2025 | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/solicitud-de-cotizacion/2025-1-10-01-08-CL-035051/QfyojIwRnIsITM1MDO2ojIpJye | PROTESIS BIPOLAR DE CADERA | B/. 35,990.00 | 09-10-2025 a 17-10-2025 | Caja de Seguro Social | 20 Días calendario | No Detectada | Descripción del producto: Prótesis bipolar de cadera que debe incluir: Componente femoral (cementado o no cementado). Cabeza Componente acetabular bipolar de cadera Tamaño según necesidad SE SOLICITA 20 COPA ACTEBULAR BIARTICULAR Y 20 INSERTO BIARICULAR COMPATIBLE CON EL VASTAGO Y CABEZ FEMORAL SURGIVAL EXISTENTE EN LA INSTITUCION |  | Descripción del producto: Prótesis bipolar de cadera que debe incluir: Componente femoral (cementado o no cementado). Cabeza Componente acetabular bipolar de cadera Tamaño según necesidad SE SOLICITA 20 COPA ACTEBULAR BIARTICULAR Y 20 INSERTO BIARICULAR COMPATIBLE CON EL VASTAGO Y CABEZ FEMORAL SURGIVAL EXISTENTE EN LA INSTITUCION | [8 empty] | Sin ficha
08-10-2025 | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/solicitud-de-cotizacion/2025-1-10-01-07-CL-034559/QfyojIwRnIsMTO0MDO2ojIpJye | OXALATO DE ESCITALOPRAN 10 MG, COMPRIMIDO V.O. | B/. 1,260.00 | 09-10-2025 a 14-10-2025 | Caja de Seguro Social | 10 Días hábiles | No Detectada | TIZANIDINA CLORHIDRATO, 4 MG TABLETA V.O. |  | TIZANIDINA CLORHIDRATO, 4 MG TABLETA V.O. | [8 empty] | Sin ficha
07-10-2025 | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/solicitud-de-cotizacion/2025-1-10-01-07-CL-035027/QfyojIwRnIsUTMyMDO2ojIpJye | TIZANIDINA CLORHIDRATO, 4 MG TABLETA V.O. | B/. 16,500.00 | 09-10-2025 a 14-10-2025 | Caja de Seguro Social | 10 Días hábiles | No Detectada | TIZANIDINA CLORHIDRATO, 4 MG TABLETA V.O. |  | TIZANIDINA CLORHIDRATO, 4 MG TABLETA V.O. | [8 empty] | Sin ficha
02-10-2025 | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/solicitud-de-cotizacion/2025-1-10-01-09-CL-034737/QfyojIwRnIsEDNwkzN2ojIpJye | MONITOR DESFIBRILADOR CON INDICADOR DE SEGUIMIENTO PARA RCP, PARA EL HOSPITAL DR. EZEQUIEL ABADIA (S.O.P) | B/. 20,000.00 | 09-10-2025 a 14-10-2025 | Caja de Seguro Social | 60 Días calendario | No Detectada | MONITOR DESFIBRILADOR CON INDICADOR DE SEGUIMINETO PARA RCP DESCRIPCION: Que permita monitorear la calidad de la reanimación cardiopulmonar y cerebral durante el paro cardiaco. Especificaciones: 1. Tipo de onda Bifásica 2. Indicador de la profundidad del RCP (adulto y pediátrico). 3. Indicador de la velocidad o ritmo de RCP (adulto y pediátrico). 4. Presentación de tiempo de inactividad de RCP. 5. Visualización de la forma de onda de las compresiones torácicas. 6. Que permita desfibrilación sincronizada. 7. Paletas externas con las siguientes características: 7.1. Botón de selección de energía. 7.2. Botón de carga. 7.3. Botones de descarga o shock. 7.4. Botón de registrador. 7.5. Indicador de carga lista. 7.6. Convertibles de adulto a pediátrico. 8. Memoria para 320 o más eventos de desfibrilación. 9. Despliegue de mensajes de error. 10. Selección de energía desde 5 joule o menos hasta 200 joules o más. 11. Tiempo de carga del desfibrilador de 10 segundos o menos. 12. Marcapaso externo. 12.1. Frecuencia variable de 40 ppm o menos a 170 ppm o más. 12.2. Corriente de marcapasos de 0 a 130 mA o más. 13. MONITORIZACIÓN 13.1 Que muestre por lo menos las siguientes derivaciones: I, II, III, aVR, aVL, aVF, V ó V1 a V6. 13.2 Visualización de picos del marcapasos implantado. 13.3 Ganancia o tamaño del ECG: 0.5, 1, 1.5, 2, 3 ó 4 cm/mV. 13.4 Frecuencia o ritmo cardiaco con alarma de frecuencia cardíaca alta y baja. 13.5 Monitorización de SpO2. 14. PANTALLA 14.1 Pantalla LCD a colores. 14.2 Tamaño diagonal de 16 cm o más. 14.3 Manejo de programa en español. 14.4 Tres canales o más. 15. IMPRESORA Ó REGISTRADOR 15.1 De matriz térmica. 15.2 Velocidad de 25 mm/s. 15.3 Modo de impresión manual o automático. 16. SISTEMA ELÉCTRICO 16.1 Alimentación eléctrica 110 a 120 V, 60 Hz. 16.2 Batería recargable: 16.2.1 Tiempo de monitorización de ECG 3 horas o más. 16.2.2 Ochenta (80) descargas ó más a máxima energía. 17. ACCESORIOS: 17.1 Juego de paletas de desfibrilación de adultos convertibles a pediátricas. SE SOLICITA (1),17.2 Juego de cable con un mínimo de 5 salidas ó un máximo de 12 salidas. SE SOLICITA 1 17.3 Sensores adulto reutilizables de oximetría de pulso o sensores desechables SE SOLICITA 1 REUTILIZABLES 17.4 Sensores pediátrico reutilizables de oximetría de pulso o sensores desechables SE SOLICITA 1 REUTILIZABLE 17.6 Juegos de electrodos o sensor para medición de la profundidad y frecuencia de la reanimación SE SOLICITA TRES 17.7 Juegos de electrodos para marcapasos SE SOLICITAN 12 17.8 Tubo de gel conductor. SE SOLICITAN 4 17.9 Rollos de papel. SE SOLICITAN 10 18. Brazalete para medición de presión arterial no invasiva (neonatal, pediátrico y adulto) SE SOLICITAN 1 PEDIATRICO Y 1 PARA ADULTO. LA INSTITUCION SOLICITARA LOS SENSORES Y BRAZALETES SEGÚN EL TAMAÑO (ADULTO, PEDIÁTRICO) TIPO (DESECHABLES O REUTILIZABLES), NEONATALES (DESECHABLE) Y CANTIDAD REQUERIDA OBSERVACION: 1- Garantía de tres (3) años mínimo en piezas y mano de obra, a partir de la fecha de a |  | MONITOR DESFIBRILADOR CON INDICADOR DE SEGUIMINETO PARA RCP DESCRIPCION: Que permita monitorear la calidad de la reanimación cardiopulmonar y cerebral durante el paro cardiaco. Especificaciones: 1. Tipo de onda Bifásica 2. Indicador de la profundidad del RCP (adulto y pediátrico). 3. Indicador de la velocidad o ritmo de RCP (adulto y pediátrico). 4. Presentación de tiempo de inactividad de RCP. 5. Visualización de la forma de onda de las compresiones torácicas. 6. Que permita desfibrilación sincronizada. 7. Paletas externas con las siguientes características: 7.1. Botón de selección de energía. 7.2. Botón de carga. 7.3. Botones de descarga o shock. 7.4. Botón de registrador. 7.5. Indicador de carga lista. 7.6. Convertibles de adulto a pediátrico. 8. Memoria para 320 o más eventos de desfibrilación. 9. Despliegue de mensajes de error. 10. Selección de energía desde 5 joule o menos hasta 200 joules o más. 11. Tiempo de carga del desfibrilador de 10 segundos o menos. 12. Marcapaso externo. 12.1. Frecuencia variable de 40 ppm o menos a 170 ppm o más. 12.2. Corriente de marcapasos de 0 a 130 mA o más. 13. MONITORIZACIÓN 13.1 Que muestre por lo menos las siguientes derivaciones: I, II, III, aVR, aVL, aVF, V ó V1 a V6. 13.2 Visualización de picos del marcapasos implantado. 13.3 Ganancia o tamaño del ECG: 0.5, 1, 1.5, 2, 3 ó 4 cm/mV. 13.4 Frecuencia o ritmo cardiaco con alarma de frecuencia cardíaca alta y baja. 13.5 Monitorización de SpO2. 14. PANTALLA 14.1 Pantalla LCD a colores. 14.2 Tamaño diagonal de 16 cm o más. 14.3 Manejo de programa en español. 14.4 Tres canales o más. 15. IMPRESORA Ó REGISTRADOR 15.1 De matriz térmica. 15.2 Velocidad de 25 mm/s. 15.3 Modo de impresión manual o automático. 16. SISTEMA ELÉCTRICO 16.1 Alimentación eléctrica 110 a 120 V, 60 Hz. 16.2 Batería recargable: 16.2.1 Tiempo de monitorización de ECG 3 horas o más. 16.2.2 Ochenta (80) descargas ó más a máxima energía. 17. ACCESORIOS: 17.1 Juego de paletas de desfibrilación de adultos convertibles a pediátricas. SE SOLICITA (1),17.2 Juego de cable con un mínimo de 5 salidas ó un máximo de 12 salidas. SE SOLICITA 1 17.3 Sensores adulto reutilizables de oximetría de pulso o sensores desechables SE SOLICITA 1 REUTILIZABLES 17.4 Sensores pediátrico reutilizables de oximetría de pulso o sensores desechables SE SOLICITA 1 REUTILIZABLE 17.6 Juegos de electrodos o sensor para medición de la profundidad y frecuencia de la reanimación SE SOLICITA TRES 17.7 Juegos de electrodos para marcapasos SE SOLICITAN 12 17.8 Tubo de gel conductor. SE SOLICITAN 4 17.9 Rollos de papel. SE SOLICITAN 10 18. Brazalete para medición de presión arterial no invasiva (neonatal, pediátrico y adulto) SE SOLICITAN 1 PEDIATRICO Y 1 PARA ADULTO. LA INSTITUCION SOLICITARA LOS SENSORES Y BRAZALETES SEGÚN EL TAMAÑO (ADULTO, PEDIÁTRICO) TIPO (DESECHABLES O REUTILIZABLES), NEONATALES (DESECHABLE) Y CANTIDAD REQUERIDA OBSERVACION: 1- Garantía de tres (3) años mínimo en piezas y mano de obra, a partir de la fecha de a | [8 empty] | Sin ficha
07-10-2025 | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/solicitud-de-cotizacion/2025-1-10-01-08-CL-035045/QfyojIwRnIsQDM0MDO2ojIpJye | TORNILLO CORTICAL DE 3.5 MM DE DIAMETRO | B/. 20,000.00 | 08-10-2025 a 15-10-2025 | Caja de Seguro Social | 30 Días calendario | No Detectada | TAMAÑOS SOLICITADOS: Diámetro de la rosca de 3.5mm, Paso de la rosca 1.25mm, Hexágono interno 2.5mm, Longitud total 12mm, autorroscante, de acero inoxidable. | Diámetro de la rosca de 3.5mm, Paso de la rosca 1.25mm, Hexágono interno 2.5mm, Longitud total 14mm, autorroscante, de acero inoxidable. | TAMAÑOS SOLICITADOS: Diámetro de la rosca de 3.5mm, Paso de la rosca 1.25mm, Hexágono interno 2.5mm, Longitud total 12mm, autorroscante, de acero inoxidable. Diámetro de la rosca de 3.5mm, Paso de la rosca 1.25mm, Hexágono interno 2.5mm, Longitud total 14mm, autorroscante, de acero inoxidable. Diámetro de la rosca de 3.5mm, Paso de la rosca 1.25mm, Hexágono interno 2.5mm, Longitud total 16mm, autorroscante, de acero inoxidable. Diámetro de la rosca de 3.5mm, Paso de la rosca 1.25mm, Hexágono interno 2.5mm, Longitud total 24mm, autorroscante, de acero inoxidable. Diámetro de la rosca de 3.5mm, Paso de la rosca 1.25mm, Hexágono interno 2.5mm, Longitud total 26mm, autorroscante, de acero inoxidable. Diámetro de la rosca de 3.5mm, Paso de la rosca 1.25mm, Hexágono interno 2.5mm, Longitud total 28mm, autorroscante, de acero inoxidable. Diámetro de la rosca de 3.5mm, Paso de la rosca 1.25mm, Hexágono interno 2.5mm, Longitud total 32mm, autorroscante, de acero inoxidable. Diámetro de la rosca de 3.5mm, Paso de la rosca 1.25mm, Hexágono interno 2.5mm, Longitud total 36mm, autorroscante, de acero inoxidable. Diámetro de la rosca de 3.5mm, Paso de la rosca 1.25mm, Hexágono interno 2.5mm, Longitud total 40mm, autorroscante, de acero inoxidable. Diámetro de la rosca de 3.5mm, Paso de la rosca 1.25mm, Hexágono interno 2.5mm, Longitud total 46mm, autorroscante, de acero inoxidable. | Diámetro de la rosca de 3.5mm, Paso de la rosca 1.25mm, Hexágono interno 2.5mm, Longitud total 16mm, autorroscante, de acero inoxidable. | Diámetro de la rosca de 3.5mm, Paso de la rosca 1.25mm, Hexágono interno 2.5mm, Longitud total 24mm, autorroscante, de acero inoxidable. | Diámetro de la rosca de 3.5mm, Paso de la rosca 1.25mm, Hexágono interno 2.5mm, Longitud total 26mm, autorroscante, de acero inoxidable. | Diámetro de la rosca de 3.5mm, Paso de la rosca 1.25mm, Hexágono interno 2.5mm, Longitud total 28mm, autorroscante, de acero inoxidable. | Diámetro de la rosca de 3.5mm, Paso de la rosca 1.25mm, Hexágono interno 2.5mm, Longitud total 32mm, autorroscante, de acero inoxidable. | Diámetro de la rosca de 3.5mm, Paso de la rosca 1.25mm, Hexágono interno 2.5mm, Longitud total 36mm, autorroscante, de acero inoxidable. | Diámetro de la rosca de 3.5mm, Paso de la rosca 1.25mm, Hexágono interno 2.5mm, Longitud total 40mm, autorroscante, de acero inoxidable. | Diámetro de la rosca de 3.5mm, Paso de la rosca 1.25mm, Hexágono interno 2.5mm, Longitud total 46mm, autorroscante, de acero inoxidable. | Sin ficha
07-10-2025 | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/solicitud-de-cotizacion/2025-1-10-01-08-CL-035039/QfyojIwRnIsgDNzMDO2ojIpJye | RESUCITADOR MANUAL VALVULA VELOCIDAD VENTILACION PEDIADTRICAS | B/. 5,500.00 | 08-10-2025 a 14-10-2025 | Caja de Seguro Social | 20 Días hábiles | No Detectada | USD. RESUCITADOR MANUAL VALVULA VELOCIDAD VENTILACION PEDIADTRICAS PARA SER UTILIZADO POR EL SERVICIO DE URGENCIAS DEL HOSPITAL REGIONAL DE CHEPO RESUCITADOR MANUAL CON VALVULA PARA EL CONTROL DE LA VELOCIDAD DE FLUJO DE LA VENTILACION PARA USO PEDIATRICO Para el control de la velocidad de flujo de la ventilación para uso pediátrico. Especificaciones técnicas: 1. Desechable 2. Ventilación que reduce el riesgo de insuflación gástrica. 3. Bolsa / balón de PVC libre de látex, con capacidad de 470ml de volumen normal. 4. Volumen por compresión al accionar la válvula para control de la velocidad de flujo de la ventilación es de 250 ml 5. Válvula de alivio de presión 40 +/-5cm H2O 6. Sistema de válvulas para evitar la hiperventilación: 6.1. Dispositivo de accionamiento manual de la válvula para control de la velocidad de flujo de la ventilación con indicadores: a.1. Indicador visual y audible de presión de accionamiento. a.2. Indicador táctil de bloqueo de la velocidad de flujo de la ventilación. 6.2. Válvula de diafragma al paciente. 7. Caja de Válvula de reservorio 7.1. Tapón y trampa de reservorio 8. Bolsa de reservorio con capacidad de 2700 ml. 9. Conexión para oxigeno de PVC 10. Mascara transparente para paciente pediátrico, tamaño universal. OBCERVACION 1- Traer impreso y visible: marca de fábrica, país de origen, fecha de manufactura y número de lote. 2- Garantía en caso de desperfecto de fábrica. 3- Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización. |  | USD. RESUCITADOR MANUAL VALVULA VELOCIDAD VENTILACION PEDIADTRICAS PARA SER UTILIZADO POR EL SERVICIO DE URGENCIAS DEL HOSPITAL REGIONAL DE CHEPO RESUCITADOR MANUAL CON VALVULA PARA EL CONTROL DE LA VELOCIDAD DE FLUJO DE LA VENTILACION PARA USO PEDIATRICO Para el control de la velocidad de flujo de la ventilación para uso pediátrico. Especificaciones técnicas: 1. Desechable 2. Ventilación que reduce el riesgo de insuflación gástrica. 3. Bolsa / balón de PVC libre de látex, con capacidad de 470ml de volumen normal. 4. Volumen por compresión al accionar la válvula para control de la velocidad de flujo de la ventilación es de 250 ml 5. Válvula de alivio de presión 40 +/-5cm H2O 6. Sistema de válvulas para evitar la hiperventilación: 6.1. Dispositivo de accionamiento manual de la válvula para control de la velocidad de flujo de la ventilación con indicadores: a.1. Indicador visual y audible de presión de accionamiento. a.2. Indicador táctil de bloqueo de la velocidad de flujo de la ventilación. 6.2. Válvula de diafragma al paciente. 7. Caja de Válvula de reservorio 7.1. Tapón y trampa de reservorio 8. Bolsa de reservorio con capacidad de 2700 ml. 9. Conexión para oxigeno de PVC 10. Mascara transparente para paciente pediátrico, tamaño universal. OBCERVACION 1- Traer impreso y visible: marca de fábrica, país de origen, fecha de manufactura y número de lote. 2- Garantía en caso de desperfecto de fábrica. 3- Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización. | [8 empty] | Sin ficha
07-10-2025 | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/solicitud-de-cotizacion/2025-1-10-01-08-CL-035037/QfyojIwRnIsMDNzMDO2ojIpJye | KIT PRUEBA URINÁLISIS TOTAL AUTOMATIZADO. | B/. 28,080.00 | 08-10-2025 a 14-10-2025 | Caja de Seguro Social | 1 Días hábiles | No Detectada | KIT PRUEBA URINÁLISIS TOTAL AUTOMATIZADO. PRESENTAR CATALOGO DE LO OFERTADO. KIT COMPLETO PARA PRUEBAS DE URINÁLISIS TOTALMENTE AUTOMATIZADO. Kit para pruebas de urinalisis macroscópico y microscópico por centrifugación que pueda incluir modo de microscopio en tiempo real. Especificaciones Técnicas: 1. Metodología de fotometría de reflectancia y celda de medición física para química urinaria, y centrifugación con identificación del campo microscopio completo para el sedimento urinario. 2. La metodología permite visualización de partículas a través de microscopia de luz o contraste de fase o combinado. 3. El kit incluye: 3.1. Ocho (8) cajas de 150 tiras reactivas: 3.1.1. Once (11) parámetros que incluye: bilirrubina, urobilinógeno, cetonas, ácido ascórbico, proteínas, sangre oculta, ph, nitrito, leucocitos, glucosa y gravedad especifica o 3.1.2. Trece (13) parámetros que incluye: bilirrubina, urobilinógeno, cetonas, ácido ascórbico, proteínas, sangre oculta, ph, nitrito, leucocitos, glucosa, gravedad específica, microalbúmina y creatinina. 3.2. Dos (2) cajas de cubetas de análisis de sedimento urinario de 600 cubetas cada una, para sedimento urinario. 3.3. Doce (12) bolsas de tubos de orina de 100 tubos cada una. 3.4 Controles de Calidad interno para tiras reactivas y microscopia LA UNIDAD EJECUTORA ESCOGERÁ EN EL PUNTO 3.1. LOS PARAMETROS QUE REQUIERA SEGÚN SU NECESIDAD. OBSERVACIÓN: Para ser utilizado en equipo automatizado instalado en la Unidad Ejecutora. |  | KIT PRUEBA URINÁLISIS TOTAL AUTOMATIZADO. PRESENTAR CATALOGO DE LO OFERTADO. KIT COMPLETO PARA PRUEBAS DE URINÁLISIS TOTALMENTE AUTOMATIZADO. Kit para pruebas de urinalisis macroscópico y microscópico por centrifugación que pueda incluir modo de microscopio en tiempo real. Especificaciones Técnicas: 1. Metodología de fotometría de reflectancia y celda de medición física para química urinaria, y centrifugación con identificación del campo microscopio completo para el sedimento urinario. 2. La metodología permite visualización de partículas a través de microscopia de luz o contraste de fase o combinado. 3. El kit incluye: 3.1. Ocho (8) cajas de 150 tiras reactivas: 3.1.1. Once (11) parámetros que incluye: bilirrubina, urobilinógeno, cetonas, ácido ascórbico, proteínas, sangre oculta, ph, nitrito, leucocitos, glucosa y gravedad especifica o 3.1.2. Trece (13) parámetros que incluye: bilirrubina, urobilinógeno, cetonas, ácido ascórbico, proteínas, sangre oculta, ph, nitrito, leucocitos, glucosa, gravedad específica, microalbúmina y creatinina. 3.2. Dos (2) cajas de cubetas de análisis de sedimento urinario de 600 cubetas cada una, para sedimento urinario. 3.3. Doce (12) bolsas de tubos de orina de 100 tubos cada una. 3.4 Controles de Calidad interno para tiras reactivas y microscopia LA UNIDAD EJECUTORA ESCOGERÁ EN EL PUNTO 3.1. LOS PARAMETROS QUE REQUIERA SEGÚN SU NECESIDAD. OBSERVACIÓN: Para ser utilizado en equipo automatizado instalado en la Unidad Ejecutora. | [8 empty] | Sin ficha
07-10-2025 | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/solicitud-de-cotizacion/2025-1-10-01-04-CL-031904/QfyojIwRnIsgjN5IDO2ojIpJye | SONDA FOLEY DE LATEX RECUBIERTA CON SILICON, 2 VÍAS CON BALÓN DE 5 CC/ML. | B/. 4,392.00 | 08-10-2025 a 15-10-2025 | Caja de Seguro Social | 30 Días calendario | No Detectada | SONDA FOLEY DE LATEX RECUBIERTA CON SILICON, 2 VÍAS CON BALÓN DE 5 CC/ML Estéril desechable de acabado liso, balón de 5cc/ml de 2 vías, adaptador luer (entrada universal para llenado y vaciado del balón, no debe usar aguja). Válvula luer por un extremo, en el extremo proximal con 2 orificios opuestos y punta roma (redonda). En los siguientes tamaños de: 12Fr 14Fr 16Fr 18Fr 20Fr 22Fr 24Fr 26Fr 28Fr La Institución peticionara solicitará el tamaño que requiera SE SOLICITA DE TAMAÑO 18FR Almacenamiento en lugar fresco y seco (25º C). Debe traer impreso del producto, calibre, volumen del globo, número de lote, fecha de esterilización y vencimiento, país de origen. Libre de irregularidades e imperfecciones en su exterior e interior que puedan afectar su apariencia o su funcionamiento. Cumplir con estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización (ISO, FDA, CE, etc.). Cumplir con estándares BS 1695 PARTE 1 1990, ASTM-F623-1989. ACTA Nº7 DE MEDICO QUIRURGICO DEL 15 DE MAYO DE 2008 DEL CTNI. Descripción del producto: CLASE DE RIESGO B FECHA DE VENCIMIENTO SI EMPAQUE PRIMARIO SI CRITERIO TECNICO SI Atributo Descripcion CONSUMO SEGUN NECESIDAD PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DESCRIPCION OFERTA: | SONDA FOLEY DE LATEX RECUBIERTA CON SILICON , 2 VÍAS CON BALÓN DE 5 CC/ML Estéril desechable de acabado liso, balón de 5cc/ml de 2 vías, adaptador luer (entrada universal para llenado y vaciado del balón, no debe usar aguja). Válvula luer por un extremo, en el extremo proximal con 2 orificios opuestos y punta roma (redonda). En los siguientes tamaños de: 12Fr 14Fr 16Fr 18Fr 20Fr 22Fr 24Fr 26Fr 28Fr La Institución peticionara solicitará el tamaño que requiera SE SOLICITA DE TAMAÑO DE 20FR Almacenamiento en lugar fresco y seco (25º C). Debe traer impreso del producto, calibre, volumen del globo, número de lote, fecha de esterilización y vencimiento, país de origen. Libre de irregularidades e imperfecciones en su exterior e interior que puedan afectar su apariencia o su funcionamiento. Cumplir con estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización (ISO, FDA, CE, etc.). Cumplir con estándares BS 1695 PARTE 1 1990, ASTM-F623-1989. ACTA Nº7 DE MEDICO QUIRURGICO DEL 15 DE MAYO DE 2008 DEL CTNI. Catálogo en Español SI Empaque Secundario SI Nota de la Institución No. Subcomité medicoquirúrgico CLASE DE RIESGO B FECHA DE VENCIMIENTO SI EMPAQUE PRIMARIO SI CRITERIO TECNICO SI Atributo Descripcion | SONDA FOLEY DE LATEX RECUBIERTA CON SILICON, 2 VÍAS CON BALÓN DE 5 CC/ML Estéril desechable de acabado liso, balón de 5cc/ml de 2 vías, adaptador luer (entrada universal para llenado y vaciado del balón, no debe usar aguja). Válvula luer por un extremo, en el extremo proximal con 2 orificios opuestos y punta roma (redonda). En los siguientes tamaños de: 12Fr 14Fr 16Fr 18Fr 20Fr 22Fr 24Fr 26Fr 28Fr La Institución peticionara solicitará el tamaño que requiera SE SOLICITA DE TAMAÑO 18FR Almacenamiento en lugar fresco y seco (25º C). Debe traer impreso del producto, calibre, volumen del globo, número de lote, fecha de esterilización y vencimiento, país de origen. Libre de irregularidades e imperfecciones en su exterior e interior que puedan afectar su apariencia o su funcionamiento. Cumplir con estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización (ISO, FDA, CE, etc.). Cumplir con estándares BS 1695 PARTE 1 1990, ASTM-F623-1989. ACTA Nº7 DE MEDICO QUIRURGICO DEL 15 DE MAYO DE 2008 DEL CTNI. Descripción del producto: CLASE DE RIESGO B FECHA DE VENCIMIENTO SI EMPAQUE PRIMARIO SI CRITERIO TECNICO SI Atributo Descripcion CONSUMO SEGUN NECESIDAD PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DESCRIPCION OFERTA: SONDA FOLEY DE LATEX RECUBIERTA CON SILICON , 2 VÍAS CON BALÓN DE 5 CC/ML Estéril desechable de acabado liso, balón de 5cc/ml de 2 vías, adaptador luer (entrada universal para llenado y vaciado del balón, no debe usar aguja). Válvula luer por un extremo, en el extremo proximal con 2 orificios opuestos y punta roma (redonda). En los siguientes tamaños de: 12Fr 14Fr 16Fr 18Fr 20Fr 22Fr 24Fr 26Fr 28Fr La Institución peticionara solicitará el tamaño que requiera SE SOLICITA DE TAMAÑO DE 20FR Almacenamiento en lugar fresco y seco (25º C). Debe traer impreso del producto, calibre, volumen del globo, número de lote, fecha de esterilización y vencimiento, país de origen. Libre de irregularidades e imperfecciones en su exterior e interior que puedan afectar su apariencia o su funcionamiento. Cumplir con estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización (ISO, FDA, CE, etc.). Cumplir con estándares BS 1695 PARTE 1 1990, ASTM-F623-1989. ACTA Nº7 DE MEDICO QUIRURGICO DEL 15 DE MAYO DE 2008 DEL CTNI. Catálogo en Español SI Empaque Secundario SI Nota de la Institución No. Subcomité medicoquirúrgico CLASE DE RIESGO B FECHA DE VENCIMIENTO SI EMPAQUE PRIMARIO SI CRITERIO TECNICO SI Atributo Descripcion | [8 empty] | Sin ficha
07-10-2025 | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/solicitud-de-cotizacion/2025-1-10-01-08-CL-034111/QfyojIwRnIscjM5IDO2ojIpJye | DAPAGLIFLOZINA 10MG COMPRIMIDOS | B/. 25,800.00 | 08-10-2025 a 14-10-2025 | Caja de Seguro Social | 10 Días hábiles | No Detectada | DAPAGLIFLOZINA 10MG COMPRIMIDOS |  | DAPAGLIFLOZINA 10MG COMPRIMIDOS | [8 empty] | Sin ficha

## Ignorados_RS
publicacion | enlace | titulo | precio_referencia | fecha | entidad | termino_entrega | ficha_detectada | item_1 | items_descripcion | item_2 | item_3 | item_4 | item_5 | item_6 | item_7 | item_8 | item_9 | item_10 | clasificacion
13-10-2025 | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/solicitud-de-cotizacion/2025-0-12-24-08-CL-026767/QfyojIwRnIsQTO1cDO2ojIpJye | KETANSERINA 2%, gel, tubo, Vìa Tópica. Ficha Tecnica: 10883 | B/. 2,740.50 | 14-10-2025 a 17-10-2025 | Ministerio de Salud | 2 Días hábiles | 10883 | KETANSERINA 2%, gel, tubo, Vìa Tópica. Ficha Tecnica: 10883 (presentación: tubo 78 gramos) | KETANSERINA 2%, gel, tubo, Vìa Tópica. Ficha Tecnica: 10883 (presentación: tubo 78 gramos) | [9 empty] | Ignorado por RS
13-10-2025 | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/solicitud-de-cotizacion/2025-1-10-01-08-CL-034926/QfyojIwRnIsQTOzcDO2ojIpJye | SOLUCION DE ORTOFTALALDEHIDO AL 0.55% Y 0.58% | B/. 17,140.00 | 14-10-2025 a 17-10-2025 | Caja de Seguro Social | 30 Días calendario | 33364 | SOLUCION DE ORTOFTALALDEHIDO AL 0.55% Y 0.58% CTNI: 33364 FICHA TECNICA: 02001365 | SOLUCION DE ORTOFTALALDEHIDO AL 0.55% Y 0.58% CTNI: 33364 FICHA TECNICA: 02001365 | [9 empty] | Ignorado por RS
02-10-2025 | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/solicitud-de-cotizacion/2025-1-10-01-02-CL-034739/QfyojIwRnIsEzMxkzN2ojIpJye | LEVODOPA C/CARBIDOPA 250MG/25MG O LEVODOPA CON BENSERAZIDE 200MG/50MG TABLETA, V.O./FICHA TECNICA 11019/PARA POLICLINICA DR. MANUEL DE JESUS ROJAS | B/. 6,993.00 | 14-10-2025 a 21-10-2025 | Caja de Seguro Social | 10 Días hábiles | 11019 | LEVODOPA C/CARBIDOPA 250MG/25MG O LEVODOPA CON BENSERAZIDE 200MG/50MG TABLETA, V.O Ficha Técnica: 11019 Tiempo De Entrega: Máximo 10 Días Hábiles. Fecha de Expiración: Mínima De 18 Meses a Partir de la Entrega. Lugar de Entrega: Almacén De Farmacia De la Policlínica Dr. Manuel de Jesús Rojas, Aguadulce. Horario: 7am a 12pm y 1pm a 2:30pm en Días Hábiles. Debe presentar copia del Registro Sanitario, en la Recepción Del Almacén De Farmacia. Debe presentar copia del Certificado de Intercambiabilidad Presentar copia de Certificación Expedida por el Fabricante en la que Conste las Fechas de Producción y de los Lotes del Producto y Número de Unidades de Cada Lote. Debe Presentar el método o procedimiento de destrucción o disposición final dictado por el fabricante. Se solicita incluir el inserto o monografía del producto a ofertar. Se solicita incluir Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura. El proveedor antes de hacer la entrega debe retirar la orden de compra original en el Departamento de Compras de la Coordinación Administrativa de Coclé. | LEVODOPA C/CARBIDOPA 250MG/25MG O LEVODOPA CON BENSERAZIDE 200MG/50MG TABLETA, V.O Ficha Técnica: 11019 Tiempo De Entrega: Máximo 10 Días Hábiles. Fecha de Expiración: Mínima De 18 Meses a Partir de la Entrega. Lugar de Entrega: Almacén De Farmacia De la Policlínica Dr. Manuel de Jesús Rojas, Aguadulce. Horario: 7am a 12pm y 1pm a 2:30pm en Días Hábiles. Debe presentar copia del Registro Sanitario, en la Recepción Del Almacén De Farmacia. Debe presentar copia del Certificado de Intercambiabilidad Presentar copia de Certificación Expedida por el Fabricante en la que Conste las Fechas de Producción y de los Lotes del Producto y Número de Unidades de Cada Lote. Debe Presentar el método o procedimiento de destrucción o disposición final dictado por el fabricante. Se solicita incluir el inserto o monografía del producto a ofertar. Se solicita incluir Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura. El proveedor antes de hacer la entrega debe retirar la orden de compra original en el Departamento de Compras de la Coordinación Administrativa de Coclé. | [9 empty] | Ignorado por RS
10-10-2025 | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/solicitud-de-cotizacion/2025-0-12-29-01-CL-026872/QfyojIwRnIsQDOwcDO2ojIpJye | R-354 REACTIVOS (PRUEBA DE EMBARAZO, PRUEBA RÁPIDA DEHEPATITIS B, HEPATITIS C, SÍFILIS, HIV 1/2) | B/. 5,961.00 | 13-10-2025 a 16-10-2025 | Ministerio de Salud | 15 Días calendario | 35309 | PRUEBA DE EMBARAZO. PRUEBA RÁPIDA EN CASSETTE O TIRAS, PARA SUERO Y/O ORINA. MÉTODO INMUNOCROMATOGRAFÍA. TIEMPO DE VENCIMIENTO DE 12 MESES. FICHA TÉCNICA 35309 | PRUEBA DE EMBARAZO. PRUEBA RÁPIDA EN CASSETTE O TIRAS, PARA SUERO Y/O ORINA. MÉTODO INMUNOCROMATOGRAFÍA. TIEMPO DE VENCIMIENTO DE 12 MESES. FICHA TÉCNICA 35309 PRUEBA RÁPIDA DE HEPATITIS B ANTÍGENO DE SUPERFICIE. PRUEBA RÁPIDA EN CASSETTE PARA LA DETERMINACIÓN CUALITATIVA DEL ANTÍGENO SUPERFICIE EN MUESTRAS DE SUERO O PLASMA. EXPIRA 12 MESES. FICHA TÉCNICA 103425 HEPATITIS C PRUEBA RÁPIDA. DETERMINACIÓN DE ANTICUERPOS EN SUERO Y PLASMA. MÉTODO INMUNOCROMATOGRAFIA.EXPIRA 6 MESES. FICHA TÉCNICA: 62263 PRUEBA RÁPIDA DE SÍFILIS. PARA LA DETERMINACIÓN CUALITATIVA DE ANTICUERPOS DE LOS ISOTIPOS (IG G, IG M, IG A) CONTRA EL TREPONEMA PALLIDUM EN SUERO, PLASMA Y SANGRE TOTAL. MÉTODO: ANÁLISIS INMUNOCROMATOGRÁFICO SÓLIDO. EXPIRA 12 MESES. FICHA TÉCNICA: 61152 PANEL CARDÍACO. REACTIVO PARA DETERMINACIÓN CUALITATIVA SIMULTÁNEA EN SUERO, PLASMA Y SANGRE COMPLETA HUMANOS. MÉTODO INMUNOCROMATOGRAFÍA, PRUEBA RÁPIDA, TRES PRUEBAS EN 1 DISPOSITIVO, CON CONTROL DE VALIDEZ DE PRUEBA INCLUIDO, TIEMPO NO MAYOR DE 15 MINUTOS; DISPOSITIVO EMPACADO EN BOLSAS INDIVIDUALES. EXPIRA EN 12 MESES. FICHA TÉCNICA: 37717 REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE HELICOBACTER PYLORI EN HECES. PRUEBA EN CASETTE, EL KIT INCLUYE UN CONTROL POSITIVO DE CALIDAD EXTERNO. EXPIRA EN 6 MESES. FICHA TÉCNICA: 100406 HIV 1/2 INMUNOCROMATOGRAFÍA. SEGUNDA PRUEBA. (PRUEBA RÁPIDA CONFIRMATORIA #2). PRUEBA RÁPIDA EN TIRAS O CASSETTES PARA LA DETECCIÓN CUALITATIVA DE ANTICUERPOS CONTRA HIV 1 Y 2 EN SANGRE COMPLETA, SUERO Y/O PLASMA. MÉTODO INMUNOCROMATOGRAFÍA. EXPIRA 12 MESES. FICHA TÉCNICA: 35261 | PRUEBA RÁPIDA DE HEPATITIS B ANTÍGENO DE SUPERFICIE. PRUEBA RÁPIDA EN CASSETTE PARA LA DETERMINACIÓN CUALITATIVA DEL ANTÍGENO SUPERFICIE EN MUESTRAS DE SUERO O PLASMA. EXPIRA 12 MESES. FICHA TÉCNICA 103425 | HEPATITIS C PRUEBA RÁPIDA. DETERMINACIÓN DE ANTICUERPOS EN SUERO Y PLASMA. MÉTODO INMUNOCROMATOGRAFIA.EXPIRA 6 MESES. FICHA TÉCNICA: 62263 | PRUEBA RÁPIDA DE SÍFILIS. PARA LA DETERMINACIÓN CUALITATIVA DE ANTICUERPOS DE LOS ISOTIPOS (IG G, IG M, IG A) CONTRA EL TREPONEMA PALLIDUM EN SUERO, PLASMA Y SANGRE TOTAL. MÉTODO: ANÁLISIS INMUNOCROMATOGRÁFICO SÓLIDO. EXPIRA 12 MESES. FICHA TÉCNICA: 61152 | PANEL CARDÍACO. REACTIVO PARA DETERMINACIÓN CUALITATIVA SIMULTÁNEA EN SUERO, PLASMA Y SANGRE COMPLETA HUMANOS. MÉTODO INMUNOCROMATOGRAFÍA, PRUEBA RÁPIDA, TRES PRUEBAS EN 1 DISPOSITIVO, CON CONTROL DE VALIDEZ DE PRUEBA INCLUIDO, TIEMPO NO MAYOR DE 15 MINUTOS; DISPOSITIVO EMPACADO EN BOLSAS INDIVIDUALES. EXPIRA EN 12 MESES. FICHA TÉCNICA: 37717 | REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE HELICOBACTER PYLORI EN HECES. PRUEBA EN CASETTE, EL KIT INCLUYE UN CONTROL POSITIVO DE CALIDAD EXTERNO. EXPIRA EN 6 MESES. FICHA TÉCNICA: 100406 | HIV 1/2 INMUNOCROMATOGRAFÍA. SEGUNDA PRUEBA. (PRUEBA RÁPIDA CONFIRMATORIA #2). PRUEBA RÁPIDA EN TIRAS O CASSETTES PARA LA DETECCIÓN CUALITATIVA DE ANTICUERPOS CONTRA HIV 1 Y 2 EN SANGRE COMPLETA, SUERO Y/O PLASMA. MÉTODO INMUNOCROMATOGRAFÍA. EXPIRA 12 MESES. FICHA TÉCNICA: 35261 |  |  |  | Ignorado por RS
10-10-2025 | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/solicitud-de-cotizacion/2025-1-10-01-02-CL-035220/QfyojIwRnIscTO4YDO2ojIpJye | COMPRA DE SOBRES EN POLVO DE 45 A 50 GRAMOS SUPLEMENTO NUTRICIONAL EN POLVO PARA PACIENTES CON INSUFICIENCIA RENAL CRONICA Y AGUDA, CTNI: 100352. RQ: 1001089807-02-17 | B/. 3,600.00 | 13-10-2025 a 16-10-2025 | Caja de Seguro Social | 10 Días hábiles | 100352 | SUPLEMENTO NUTRICIONAL EN POLVO PARA PACIENTES CON INSUFICIENCIA RENAL, CRONICA Y AGUDA. LIBRE DE AZUCAR Y BAJA EN ELECTROLITO. Sobres de 45 a 50 gramo polvo Concentración: 1.9 calorías por cc. Vía de administración: oral o sonda Fecha de vencimiento en el producto, a partir de la fecha de entrega ( 18 meses) | SUPLEMENTO NUTRICIONAL EN POLVO PARA PACIENTES CON INSUFICIENCIA RENAL, CRONICA Y AGUDA. LIBRE DE AZUCAR Y BAJA EN ELECTROLITO. Sobres de 45 a 50 gramo polvo Concentración: 1.9 calorías por cc. Vía de administración: oral o sonda Fecha de vencimiento en el producto, a partir de la fecha de entrega ( 18 meses) | [9 empty] | Ignorado por RS
10-10-2025 | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/solicitud-de-cotizacion/2025-1-10-01-08-CL-034837/QfyojIwRnIscTN2YDO2ojIpJye | TRIMETAZIDINA 20mg, tableta, V.O. | B/. 5,400.00 | 13-10-2025 a 16-10-2025 | Caja de Seguro Social | 10 Días hábiles | 10578 | TRIMETAZIDINA 20mg, tableta, V.O. CTNI 10578 | TRIMETAZIDINA 20mg, tableta, V.O. CTNI 10578 | [9 empty] | Ignorado por RS
10-10-2025 | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/solicitud-de-cotizacion/2025-1-10-01-04-CL-035215/QfyojIwRnIsIDM2YDO2ojIpJye | PRUEBAS DE T3 T4 TSH Y T4 LIBRE | B/. 10,987.20 | 13-10-2025 a 16-10-2025 | Caja de Seguro Social | 30 Días calendario | 36630 | T3 TOTAL Ficha Técnica No.: Clase: Tipo de dispositivo: Nombre Genérico: 04020166 LABORATORIO CLINICO MATERIAL T3 TOTAL. REACTIVO PAR LA DETERMINACIÓN DE T3 TOTAL EN EQUIPOS AUTOMATIZADOS. VENCIMIENTO MÍNIMO: 4 MESES. LA SEGURIDAD y EFICACIA DE ESTE INSUMO ESTÁ GARANTIZADA POR MEDIO DEL REGISTRO SANITARIO VIGENTE EMITIDO POR EL LABORATORIO CENTRAL DE REFERENCIA EN SALUD PÚBLICA (LCRSP) DEL INSTITUTO CONMEMORATIVO GORGAS DE ESTUDIOS DE LA SALUD (ICGES). PARA DIAGNÓSTICO IN VITRO. MANEJAR CON PRECAUCIÓN COMO SI FUESE POTENCIALMENTE INFECCIOSO. TOMAR LAS PRECAUCIONES ADECUADAS PARA SU DESECHO. Descripción del producto: Observación: Nivel de uso: NIVEL 2 C.T.N.I.: 36629 60 PRUEBAS. Presentación Cod Abastos Presentaciones QUIMICA ESPECIAL USO GENERAL QUIMICA GENERAL USO GENERAL INMUNOSEROLOGIA USO GENERAL Servicio Sub Especialidad Servicios REGISTRO SANITARIO SI NOTA DE LA INSTITUCIÓN No. S/N CATÁLOGO EN ESPAÑOL SI ACTA DE ACTUALIZACÓN No. 04 DE DICIEMBRE, 2012 LITERATURA SI DISPOSITIVO MÉDICO SI REACTIVO SI SUB-GRUPO INMUNOLOGÍA NIVEL DE ATENCIÓN 2 CLASE DE RIESGO A Atributo Descripcion Atributos Grupo: Sub grupo: Ficha No.04020166 Ficha No.04020166 | T3 TOTAL Ficha Técnica No.: Clase: Tipo de dispositivo: Nombre Genérico: 04020166 LABORATORIO CLINICO MATERIAL T3 TOTAL. REACTIVO PAR LA DETERMINACIÓN DE T3 TOTAL EN EQUIPOS AUTOMATIZADOS. VENCIMIENTO MÍNIMO: 4 MESES. LA SEGURIDAD y EFICACIA DE ESTE INSUMO ESTÁ GARANTIZADA POR MEDIO DEL REGISTRO SANITARIO VIGENTE EMITIDO POR EL LABORATORIO CENTRAL DE REFERENCIA EN SALUD PÚBLICA (LCRSP) DEL INSTITUTO CONMEMORATIVO GORGAS DE ESTUDIOS DE LA SALUD (ICGES). PARA DIAGNÓSTICO IN VITRO. MANEJAR CON PRECAUCIÓN COMO SI FUESE POTENCIALMENTE INFECCIOSO. TOMAR LAS PRECAUCIONES ADECUADAS PARA SU DESECHO. Descripción del producto: Observación: Nivel de uso: NIVEL 2 C.T.N.I.: 36629 60 PRUEBAS. Presentación Cod Abastos Presentaciones QUIMICA ESPECIAL USO GENERAL QUIMICA GENERAL USO GENERAL INMUNOSEROLOGIA USO GENERAL Servicio Sub Especialidad Servicios REGISTRO SANITARIO SI NOTA DE LA INSTITUCIÓN No. S/N CATÁLOGO EN ESPAÑOL SI ACTA DE ACTUALIZACÓN No. 04 DE DICIEMBRE, 2012 LITERATURA SI DISPOSITIVO MÉDICO SI REACTIVO SI SUB-GRUPO INMUNOLOGÍA NIVEL DE ATENCIÓN 2 CLASE DE RIESGO A Atributo Descripcion Atributos Grupo: Sub grupo: Ficha No.04020166 Ficha No.04020166 T4 TOTAL Ficha Técnica No.: Clase: Tipo de dispositivo: Nombre Genérico: 04020164 LABORATORIO CLINICO MATERIAL T4 TOTAL. REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE TIROXINA TOTAL EN SUERO y PLASMA HUMANO. MÉTODO: ELFA (ENZYME LYNKED FLUORESCENT ASSAY) EN CASO DE UN SOLO USO. PARA EQUIPO AUTOMATIZADO. DEBE INCLUIR CALIBRADORES y CONTROLES. VENCIMIENTO MÍNIMO: 4 MESES. LA SEGURIDAD y EFICACIA DE ESTE INSUMO ESTÁ GARANTIZADA POR MEDIO DEL REGISTRO SANITARIO VIGENTE EMITIDO POR EL LABORATORIO CENTRAL DE REFERENCIA EN SALUD PÚBLICA (LCRSP) DEL INSTITUTO CONMEMORATIVO GORGAS DE ESTUDIOS DE LA SALUD (ICGES). PARA DIAGNÓSTICO IN VITRO. MANEJAR CON PRECAUCIÓN COMO SI FUESE POTENCIALMENTE INFECCIOSO. TOMAR LAS PRECAUCIONES ADECUADAS PARA SU DESECHO. ES UNA PRUEBA DE QUÍMICA ESPECIALIZADA. Descripción del producto: Observación: Nivel de uso: NIVEL 2 C.T.N.I.: 36652 JUEGO X 60 PRUEBAS. Presentación Cod Abastos Presentaciones QUIMICA ESPECIAL USO GENERAL QUIMICA GENERAL USO GENERAL Servicio Sub Especialidad Servicios REGISTRO SANITARIO SI NOTA DE LA INSTITUCIÓN No. S/N CATÁLOGO EN ESPAÑOL SI ACTA DE ACTUALIZACÓN No. 04 DE DICIEMBRE, 2012 LITERATURA SI DISPOSITIVO MÉDICO SI REACTIVO SI SUB-GRUPO QUÍMICA NIVEL DE ATENCIÓN 2 CLASE DE RIESGO A Atributo Descripcion Atributos Grupo: Sub grupo: Ficha No.04020164 Ficha No.04020164 TSH TSH. REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE TSH PARA EQUIPO AUTOMATIZADO. VENCIMIENTO MÍNIMO: 4 MESES. LA SEGURIDAD y EFICACIA DE ESTE INSUMO ESTÁ GARANTIZADA POR MEDIO DEL REGISTRO SANITARIO VIGENTE EMITIDO POR EL LABORATORIO CENTRAL DE REFERENCIA EN SALUD PÚBLICA (LCRSP) DEL INSTITUTO CONMEMORATIVO GORGAS DE ESTUDIOS DE LA SALUD (ICGES). PARA DIAGNÓSTICO IN VITRO. MANEJAR CON PRECAUCIÓN COMO SI FUESE POTENCIALMENTE INFECCIOSO. TOMAR LAS PRECAUCIONES ADECUADAS PARA SU DESECHO. Descripción del producto: Observación: Nivel de uso: NIVEL 2 C.T.N.I.: 36630 60 PRUEBAS. Presentación Cod Abastos Presentaciones QUIMICA ESPECIAL USO GENERAL QUIMICA GENERAL USO GENERAL INMUNOSEROLOGIA USO GENERAL Servicio Sub Especialidad Servic T4 LIBRE Ficha Técnica No.: Clase: Tipo de dispositivo: Nombre Genérico: 040202882 LABORATORIO CLINICO MATERIAL T4 LIBRE. REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE TIROXINA LIBRE EN SUERO Y PLASMA HUMANO. MÉTODO ELFA (ENZYME LYNKED FLUORESCENT ASSAY) EN CASO DE UN SOLO USO. PARA EQUIPO AUTOMATIZADO. VENCIMIENTO MÍNIMO: 4 MESES. LA SEGURIDAD y EFICACIA DE ESTE INSUMO ESTÁ GARANTIZADA POR MEDIO DEL REGISTRO SANITARIO VIGENTE EMITIDO POR EL LABORATORIO CENTRAL DE REFERENCIA EN SALUD PÚBLICA (LCRSP) DEL INSTITUTO CONMEMORATIVO GORGAS DE ESTUDIOS DE LA SALUD (ICGES). PARA USO EN DIAGNÓSTICO IN VITRO. MANEJAR CON PRECAUCIÓN COMO SI FUESE POTENCIALMENTE INFECCIOSO. TOMAR LAS PRECAUCIONES ADECUADAS PARA SU DESECHO. Descripción del producto: Observación: Nivel de uso: NIVEL 3 C.T.N.I.: 36643 JUEGO X 60 PRUEBAS. Presentación Cod Abastos Presentaciones QUIMICA GENERAL USO GENERAL Servicio Sub Especialidad Servicios Grupo: Sub grupo: Ficha No.040202882 Ficha No.040202882 Fich | item_2: T4 TOTAL Ficha Técnica No.: Clase: Tipo de dispositivo: Nombre Genérico: 04020164 LABORATORIO CLINICO MATERIAL T4 TOTAL. REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE TIROXINA TOTAL EN SUERO y PLASMA HUMANO. MÉTODO: ELFA (ENZYME LYNKED FLUORESCENT ASSAY) EN CASO DE UN SOLO USO. PARA EQUIPO AUTOMATIZADO. DEBE INCLUIR CALIBRADORES y CONTROLES. VENCIMIENTO MÍNIMO: 4 MESES. LA SEGURIDAD y EFICACIA DE ESTE INSUMO ESTÁ GARANTIZADA POR MEDIO DEL REGISTRO SANITARIO VIGENTE EMITIDO POR EL LABORATORIO CENTRAL DE REFERENCIA EN SALUD PÚBLICA (LCRSP) DEL INSTITUTO CONMEMORATIVO GORGAS DE ESTUDIOS DE LA SALUD (ICGES). PARA DIAGNÓSTICO IN VITRO. MANEJAR CON PRECAUCIÓN COMO SI FUESE POTENCIALMENTE INFECCIOSO. TOMAR LAS PRECAUCIONES ADECUADAS PARA SU DESECHO. ES UNA PRUEBA DE QUÍMICA ESPECIALIZADA. Descripción del producto: Observación: Nivel de uso: NIVEL 2 C.T.N.I.: 36652 JUEGO X 60 PRUEBAS. Presentación Cod Abastos Presentaciones QUIMICA ESPECIAL USO GENERAL QUIMICA GENERAL USO GENERAL Servicio Sub Especialidad Servicios REGISTRO SANITARIO SI NOTA DE LA INSTITUCIÓN No. S/N CATÁLOGO EN ESPAÑOL SI ACTA DE ACTUALIZACÓN No. 04 DE DICIEMBRE, 2012 LITERATURA SI DISPOSITIVO MÉDICO SI REACTIVO SI SUB-GRUPO QUÍMICA NIVEL DE ATENCIÓN 2 CLASE DE RIESGO A Atributo Descripcion Atributos Grupo: Sub grupo: Ficha No.04020164 Ficha No.04020164; item_3: TSH TSH. REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE TSH PARA EQUIPO AUTOMATIZADO. VENCIMIENTO MÍNIMO: 4 MESES. LA SEGURIDAD y EFICACIA DE ESTE INSUMO ESTÁ GARANTIZADA POR MEDIO DEL REGISTRO SANITARIO VIGENTE EMITIDO POR EL LABORATORIO CENTRAL DE REFERENCIA EN SALUD PÚBLICA (LCRSP) DEL INSTITUTO CONMEMORATIVO GORGAS DE ESTUDIOS DE LA SALUD (ICGES). PARA DIAGNÓSTICO IN VITRO. MANEJAR CON PRECAUCIÓN COMO SI FUESE POTENCIALMENTE INFECCIOSO. TOMAR LAS PRECAUCIONES ADECUADAS PARA SU DESECHO. Descripción del producto: Observación: Nivel de uso: NIVEL 2 C.T.N.I.: 36630 60 PRUEBAS. Presentación Cod Abastos Presentaciones QUIMICA ESPECIAL USO GENERAL QUIMICA GENERAL USO GENERAL INMUNOSEROLOGIA USO GENERAL Servicio Sub Especialidad Servic; item_4: T4 LIBRE Ficha Técnica No.: Clase: Tipo de dispositivo: Nombre Genérico: 040202882 LABORATORIO CLINICO MATERIAL T4 LIBRE. REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE TIROXINA LIBRE EN SUERO Y PLASMA HUMANO. MÉTODO ELFA (ENZYME LYNKED FLUORESCENT ASSAY) EN CASO DE UN SOLO USO. PARA EQUIPO AUTOMATIZADO. VENCIMIENTO MÍNIMO: 4 MESES. LA SEGURIDAD y EFICACIA DE ESTE INSUMO ESTÁ GARANTIZADA POR MEDIO DEL REGISTRO SANITARIO VIGENTE EMITIDO POR EL LABORATORIO CENTRAL DE REFERENCIA EN SALUD PÚBLICA (LCRSP) DEL INSTITUTO CONMEMORATIVO GORGAS DE ESTUDIOS DE LA SALUD (ICGES). PARA USO EN DIAGNÓSTICO IN VITRO. MANEJAR CON PRECAUCIÓN COMO SI FUESE POTENCIALMENTE INFECCIOSO. TOMAR LAS PRECAUCIONES ADECUADAS PARA SU DESECHO. Descripción del producto: Observación: Nivel de uso: NIVEL 3 C.T.N.I.: 36643 JUEGO X 60 PRUEBAS. Presentación Cod Abastos Presentaciones QUIMICA GENERAL USO GENERAL Servicio Sub Especialidad Servicios Grupo: Sub grupo: Ficha No.040202882 Ficha No.040202882 Fich | Ignorado por RS
10-10-2025 | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/solicitud-de-cotizacion/2025-1-10-01-09-CL-034845/QfyojIwRnIsMjM0YDO2ojIpJye | COMPRA DE GASES MEDICOS DEL HOSPITAL DR. EZEQUIEL ABADIA DE SONÁ. | B/. 8,525.96 | 13-10-2025 a 16-10-2025 | Caja de Seguro Social | 90 Días calendario | 22935 | CILINDRO DE DIOXIDO DE CARBONO SE RECIBIRA POR NECESIDAD DIÓXIDO DE CARBONO - CO2, GASEOSO (GAS) USO ANALÍTICO GENERAL / QUÍMICA SINTÉTICA CTNI: 22935 | CILINDRO DE DIOXIDO DE CARBONO SE RECIBIRA POR NECESIDAD DIÓXIDO DE CARBONO - CO2, GASEOSO (GAS) USO ANALÍTICO GENERAL / QUÍMICA SINTÉTICA CTNI: 22935 CILINDRO DE NITROGENO NITROGENO GAS: es el gas de mayor componente en nuestra atmósfera 78.03'% en volumen y 75.5% en peso. es incoloro, inodoro y sin sabor, no toxico y casi totalmente inerte. Es un gas no inflamable y sin propiedades comburentes. Su principal aplicación en los hospitales como gas motriz para el accionamiento de instrumental medico. Su nivel de pureza debe ser al 99.00% CTNI: 52943 1132 M3 (200 CILINDRO) DE OXIGENO MEDICO TIPO 1 DE 200P3 OXIGENO MEDICO TIPO I CLASE C: INCOLORO, INODORO, INSÍPIDO, LIBRE DE BACTERIAS, CONTENDRÁ NO MENOS DEL 99% DE OXIGENO (GAS), PARA USO HUMANO. ENVASADO EN CILINDRO METÁLICO CON VÁLVULA DE APLICACIÓN. CTNI: 21860 ESTA INFORMACIÓN APLICA PARA TODO LOS RENGLONES OBSERVACIONES GENERALES: 1- CERTIFICADO DE LA OFICINA DE SEGURIDAD DE LOS BOMBEROS 2- CERTIFICADO DE LA DIRECCIÓN DE NORMAS Y TECNOLOGÍA INDUSTRIAL - DGNTI-COPANIT 3- ADJUNTAR COPIA SIMPLE DEL REGISTRO SANITARIO VIGENTE, EXPEDIDO POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DE FARMACIA Y DROGAS DEL MINISTERIO DE SALUD DE PANAMÁ. SI SE ENCUENTRA EN TRÁMITE DE SOLICITUD DE RENOVACIÓN DEBE PRESENTAR COPIA AUTENTICADA DE LA CERTIFICACIÓN EMITIDA POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DE FARMACIAS Y DROGAS, EN ATENCIÓN AL ARTÍCULO 41 DE LEY 1 DE MEDICAMENTOS Y OTROS PRODUCTOS PARA LA SALUD HUMANA. 4- CONVENIO DE CONSORCIO (EN CASO DE CONSORCIO - SEGÚN MODELO CONTENIDO EN EL PRESENTE CAPÍTULO II DEL PLIEGO DE CARGOS) ESTE DOCUMENTO DEBE ESTAR DEBIDAMENTE NOTARIADO POR NOTARIO PÚBLICO DE PANAMÁ. 5- EL OFERENTE DEBE CONTAR CON LA CERTIFICACIÓN DOT PARA CADA CILINDRO. 6- EL OFERENTE DEBE CONTAR CON LA CERTIFICACIÓN TIPO ISO 9001 O SIMILAR DE CARÁCTER INTERNACIONAL RECONOCIDO, QUE RESPALDE LA EFICACIA DE LOS PROCESOS DE FABRICACIÓN. 7- EL OFERENTE DEBE CONTAR CON EL PLAN DE PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES EXIGIDOS SEGÚN RESOLUCIÓN No. 45588 DE LA CSS. 8- DECLARACIÓN DE PARTICIPACIÓN EN CONSORCIO (SEGÚN MODELO CONTENIDO EN EL PRESENTE CAPÍTULO II DEL PLIEGO DE CARGOS Y SOLO SI SE PARTICIPA COMO CONSORCIO) ESTE DOCUMENTO DEBE ESTAR DEBIDAMENTE AUTENTICADO POR NOTARIO PÚBLICO DE PANAMÁ. 9- LICENCIA DE LABORATORIO FABRICANTE VIGENTE EMITIDA POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DE FARMACIAS Y DROGAS DEL MINISTERIO DE SALUD. 10- LICENCIA DE AGENCIA DE DISTRIBUIDORA VIGENTE EMITIDA POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DE FARMACIAS Y DROGAS DEL MINISTERIO DE SALUD. 11- CERTIFICACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS VIGENTE EMITIDA POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DE FARMACIAS Y DROGAS DEL MINISTERIO DE SALUD. 12. CONVENIO DE ASOCIACIÓN ACCIDENTAL. ESTE DOCUMENTO DEBE ESTAR DEBIDAMENTE AUTENTICADO POR NOTARIO PÚBLICO DE PANAMÁ. | item_2: CILINDRO DE NITROGENO NITROGENO GAS: es el gas de mayor componente en nuestra atmósfera 78.03'% en volumen y 75.5% en peso. es incoloro, inodoro y sin sabor, no toxico y casi totalmente inerte. Es un gas no inflamable y sin propiedades comburentes. Su principal aplicación en los hospitales como gas motriz para el accionamiento de instrumental medico. Su nivel de pureza debe ser al 99.00% CTNI: 52943; item_3: 1132 M3 (200 CILINDRO) DE OXIGENO MEDICO TIPO 1 DE 200P3 OXIGENO MEDICO TIPO I CLASE C: INCOLORO, INODORO, INSÍPIDO, LIBRE DE BACTERIAS, CONTENDRÁ NO MENOS DEL 99% DE OXIGENO (GAS), PARA USO HUMANO. ENVASADO EN CILINDRO METÁLICO CON VÁLVULA DE APLICACIÓN. CTNI: 21860 ESTA INFORMACIÓN APLICA PARA TODO LOS RENGLONES OBSERVACIONES GENERALES: 1- CERTIFICADO DE LA OFICINA DE SEGURIDAD DE LOS BOMBEROS 2- CERTIFICADO DE LA DIRECCIÓN DE NORMAS Y TECNOLOGÍA INDUSTRIAL - DGNTI-COPANIT 3- ADJUNTAR COPIA SIMPLE DEL REGISTRO SANITARIO VIGENTE, EXPEDIDO POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DE FARMACIA Y DROGAS DEL MINISTERIO DE SALUD DE PANAMÁ. SI SE ENCUENTRA EN TRÁMITE DE SOLICITUD DE RENOVACIÓN DEBE PRESENTAR COPIA AUTENTICADA DE LA CERTIFICACIÓN EMITIDA POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DE FARMACIAS Y DROGAS, EN ATENCIÓN AL ARTÍCULO 41 DE LEY 1 DE MEDICAMENTOS Y OTROS PRODUCTOS PARA LA SALUD HUMANA. 4- CONVENIO DE CONSORCIO (EN CASO DE CONSORCIO - SEGÚN MODELO CONTENIDO EN EL PRESENTE CAPÍTULO II DEL PLIEGO DE CARGOS) ESTE DOCUMENTO DEBE ESTAR DEBIDAMENTE NOTARIADO POR NOTARIO PÚBLICO DE PANAMÁ. 5- EL OFERENTE DEBE CONTAR CON LA CERTIFICACIÓN DOT PARA CADA CILINDRO. 6- EL OFERENTE DEBE CONTAR CON LA CERTIFICACIÓN TIPO ISO 9001 O SIMILAR DE CARÁCTER INTERNACIONAL RECONOCIDO, QUE RESPALDE LA EFICACIA DE LOS PROCESOS DE FABRICACIÓN. 7- EL OFERENTE DEBE CONTAR CON EL PLAN DE PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES EXIGIDOS SEGÚN RESOLUCIÓN No. 45588 DE LA CSS. 8- DECLARACIÓN DE PARTICIPACIÓN EN CONSORCIO (SEGÚN MODELO CONTENIDO EN EL PRESENTE CAPÍTULO II DEL PLIEGO DE CARGOS Y SOLO SI SE PARTICIPA COMO CONSORCIO) ESTE DOCUMENTO DEBE ESTAR DEBIDAMENTE AUTENTICADO POR NOTARIO PÚBLICO DE PANAMÁ. 9- LICENCIA DE LABORATORIO FABRICANTE VIGENTE EMITIDA POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DE FARMACIAS Y DROGAS DEL MINISTERIO DE SALUD. 10- LICENCIA DE AGENCIA DE DISTRIBUIDORA VIGENTE EMITIDA POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DE FARMACIAS Y DROGAS DEL MINISTERIO DE SALUD. 11- CERTIFICACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS VIGENTE EMITIDA POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DE FARMACIAS Y DROGAS DEL MINISTERIO DE SALUD. 12. CONVENIO DE ASOCIACIÓN ACCIDENTAL. ESTE DOCUMENTO DEBE ESTAR DEBIDAMENTE AUTENTICADO POR NOTARIO PÚBLICO DE PANAMÁ. | Ignorado por RS
10-10-2025 | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/solicitud-de-cotizacion/2025-0-12-23-09-CL-026866/QfyojIwRnIsITM0YDO2ojIpJye | Vendas de yeso de 4" pulgadas longitud de (5) yardas, de (6") pulgadas longitud de (5) yardas y Férula sintéticas en rollo tamaño: 10cm x 4.6cm. | B/. 16,680.00 | 13-10-2025 a 16-10-2025 | Ministerio de Salud | 15 Días hábiles | ficha | Venda de yeso en rollo. El polvo de yeso debe estar adherido 100% a la tela, malla de algodón o crinolina y no deberá desprenderse antes de humedecerlo durante el proceso de manipulación. El secado deberá ser en forma uniforme, sin pérdida de la consistencia y firmeza después del fraguado, que permita el secado total entre 24 a 48 horas. Tiempos de fraguado: 2. Rápido: máximo cinco (5) minutos. Ancho de la venda: cuatro (4") pulgadas Longitud de la venda: cinco (5) yardas. ficha tecnica:101677 | Venda de yeso en rollo. El polvo de yeso debe estar adherido 100% a la tela, malla de algodón o crinolina y no deberá desprenderse antes de humedecerlo durante el proceso de manipulación. El secado deberá ser en forma uniforme, sin pérdida de la consistencia y firmeza después del fraguado, que permita el secado total entre 24 a 48 horas. Tiempos de fraguado: 2. Rápido: máximo cinco (5) minutos. Ancho de la venda: cuatro (4") pulgadas Longitud de la venda: cinco (5) yardas. ficha tecnica:101677 Venda de yeso en rollo. El polvo de yeso debe estar adherido 100% a la tela, malla de algodón o crinolina y no deberá desprenderse antes de humedecerlo durante el proceso de manipulación. El secado deberá ser en forma uniforme, sin pérdida de la consistencia y firmeza después del fraguado, que permita el secado total entre 24 a 48 horas. Tiempos de fraguado: 1. Extra-rápido: máximo tres y medio ( 3 1/2) minutos. 2. Rápido: máximo cinco (5) minutos. Ancho de la venda: seis (6") pulgadas Longitud de la venda: cinco (5) yardas. FT101677 FERULA SINTETICA EN ROLLO, PARA USARSE EN LA FASE PRIMARIA DEL TRATAMIENTO DE LA INMOVILIZACION1. Rollo continuo de férula sintética moldeable de una o más capas de tejido uniforme que no se arruga. 1.1. Tiempo de secado rápido de 3 - 5 minutos. 1.2. Cubierta por acolchado. 1.3. Activación con cantidad mínima de agua. 1.4. Se puede realizar cortes para un acabado más anatómico. 1.5. Fuerte, durable y liviano. 1.6. Líneas graduadas para cortar según sea necesario, con indicador de que el producto está terminándose y cierre de clip para preservar el material. 2. Tamaño de: 2.3. 10 cm x 4.6 m. FT 104463 | item_2: Venda de yeso en rollo. El polvo de yeso debe estar adherido 100% a la tela, malla de algodón o crinolina y no deberá desprenderse antes de humedecerlo durante el proceso de manipulación. El secado deberá ser en forma uniforme, sin pérdida de la consistencia y firmeza después del fraguado, que permita el secado total entre 24 a 48 horas. Tiempos de fraguado: 1. Extra-rápido: máximo tres y medio ( 3 1/2) minutos. 2. Rápido: máximo cinco (5) minutos. Ancho de la venda: seis (6") pulgadas Longitud de la venda: cinco (5) yardas. FT101677; item_3: FERULA SINTETICA EN ROLLO, PARA USARSE EN LA FASE PRIMARIA DEL TRATAMIENTO DE LA INMOVILIZACION1. Rollo continuo de férula sintética moldeable de una o más capas de tejido uniforme que no se arruga. 1.1. Tiempo de secado rápido de 3 - 5 minutos. 1.2. Cubierta por acolchado. 1.3. Activación con cantidad mínima de agua. 1.4. Se puede realizar cortes para un acabado más anatómico. 1.5. Fuerte, durable y liviano. 1.6. Líneas graduadas para cortar según sea necesario, con indicador de que el producto está terminándose y cierre de clip para preservar el material. 2. Tamaño de: 2.3. 10 cm x 4.6 m. FT 104463 | Ignorado por RS
10-10-2025 | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/solicitud-de-cotizacion/2025-1-10-01-09-CL-035195/QfyojIwRnIsETOyYDO2ojIpJye | DELANTALES CON PROTECCION | B/. 1,360.00 | 13-10-2025 a 16-10-2025 | Caja de Seguro Social | 30 Días hábiles | ficha | DELANTALES CON PROTECCIÓN RADIOLÓGICA NO PLOMADO DE CUERPO ENTERO, | DELANTALES CON PROTECCIÓN RADIOLÓGICA NO PLOMADO DE CUERPO ENTERO, | [9 empty] | Ignorado por RS
10-10-2025 | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/solicitud-de-cotizacion/2025-1-10-01-08-CL-035190/QfyojIwRnIsMzNxYDO2ojIpJye | Compra de componentes protésicos por amputación traumática del miembro superior izquierdo por arriba del codo, para Jose Aristides Mendieta, con cédula No. 8-219-1863, con ficha técnica No. 02020566 | B/. 7,215.00 | 13-10-2025 a 16-10-2025 | Caja de Seguro Social | 4 Días calendario | ficha | MANO MECANIZADA IZQUIERDA TAMAÑO # 8 | MANO MECANIZADA IZQUIERDA TAMAÑO # 8 GUANTE IZQUIERDO COLOR R06 COMPATIBLE CON EL ITEM 1 MUÑECA DE ADULTO ECONOMICA DE ALUMINIO ARTICULACIONES EXTERNAS DE CODO 7 POSICIONES DE BLOQUEO IZQUIERDO XL ARNES ARRIBA DE CODO (TIPO WESTERN) DE ADULTO 2.5 CM DE ANCHO 1/2GALON DE RESINA CON ENDURECEDOR 6 BOLSAS DE PVA # 8 4 BOLSAS DE pva # 4 1/8 ESPUMA DE POLIURETANO CAMPO A 1/8 ESPUMA DE POLIURETANO CAMPO B | GUANTE IZQUIERDO COLOR R06 COMPATIBLE CON EL ITEM 1 | MUÑECA DE ADULTO ECONOMICA DE ALUMINIO | ARTICULACIONES EXTERNAS DE CODO 7 POSICIONES DE BLOQUEO IZQUIERDO XL | ARNES ARRIBA DE CODO (TIPO WESTERN) DE ADULTO 2.5 CM DE ANCHO | 1/2GALON DE RESINA CON ENDURECEDOR | 6 BOLSAS DE PVA # 8 | 4 BOLSAS DE pva # 4 | 1/8 ESPUMA DE POLIURETANO CAMPO A | 1/8 ESPUMA DE POLIURETANO CAMPO B | Ignorado por RS
10-10-2025 | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/solicitud-de-cotizacion/2025-1-10-01-08-CL-035187/QfyojIwRnIsMTNxYDO2ojIpJye | RUIBARDO 1.5%, SODIO 3.5%, MIXTURA. | B/. 1,287.00 | 13-10-2025 a 16-10-2025 | Caja de Seguro Social | 10 Días hábiles | 10758 | RUIBARDO 1.5%, SODIO 3.5%, MIXTURA. PRESENTAR INSERTO O MONOGRAFIA E IMAGEN COMPLETA DEL PRODUCTO OFERTADO. SOLICITAMOS FRASCO DE 120-240ML. | RUIBARDO 1.5%, SODIO 3.5%, MIXTURA. PRESENTAR INSERTO O MONOGRAFIA E IMAGEN COMPLETA DEL PRODUCTO OFERTADO. SOLICITAMOS FRASCO DE 120-240ML. | [9 empty] | Ignorado por RS
09-10-2025 | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/solicitud-de-cotizacion/2025-1-10-01-02-CL-035170/QfyojIwRnIsczM3UDO2ojIpJye | ENVASE DE 200 A 250ML DE FORMULA COMPLETA HIPERCALORICA E HIPERPROTEICA PARA USAR EN SOPORTE NUTRICIONAL PRE Y POST OPERATORIO EN PACIENTES COMPROMETIDOS. CTNI. 105057. SOLIC. 1001088001-02-17 | B/. 2,388.00 | 13-10-2025 a 16-10-2025 | Caja de Seguro Social | 10 Días hábiles | 105057 | ENVASE DE 200 A 250ML DE FORMULA COMPLETA HIPERCALORICA E HIPERPROTEICA PARA USAR EN SOPORTE NUTRICIONAL PRE Y POST OPERATORIO EN PACIENTES COMPROMETIDOS LIQUIDA DESCRIPCIÓN: FORMULA ENTERAL COMPLETA HIERCALORICA HIPERPROTEICA CON MEZCLAS DE FIBRAS, ENRIQUECIDA CON ARGININA, NUCLEÓTIDOS, ACIDOS GRASOS OMEGA 3 Y VITAMINA A, D Y B (B6, B9, COLINA. SIN FRUCTOSA, SIN SACAROSA. INDICADA PARA EL SOPORTE NUTRICIONAL Y METÁBOLICO DEL PACIENTE PRE Y POST OPERATORIO. ESPECÍFICACIONES TECNICAS ES UNA FORMULA ENTERAL COMPLETA HIERPROTEICA (8.3G DE PROT/100ML) E HIPERCALORICA 1.5 KCAL/ML), CON PROTEINAS DE ALTO VALOR BIOLOGICO, LIMITADA CANTIDAD DE CARBOHIDRATOS, CON ÁCIDOS GRASOS OMEGA 3 COMO DHA (113MG/100ML) Y EPA (266MG/ 100ML), TRIGLICERIDO DE CADENA MEDIA Y ÁCIDO OLEICO QUE MODULA LA INFLAMACIÓN. INMUNONUTRIENTES AÑADIDOS COMO ARGININA (1G/100ML) Y NUCLEÓTIDOS QUE AYIUDA A LA CICATRIZACIÓN Y AUMENTAN LAS RESPUESTAS INMUNE. CONCENTRACIÓN: 1.5 CALORÍAS POR CC VÍA DE ADMINISTRACIÓN: ORAL O SONDA. | ENVASE DE 200 A 250ML DE FORMULA COMPLETA HIPERCALORICA E HIPERPROTEICA PARA USAR EN SOPORTE NUTRICIONAL PRE Y POST OPERATORIO EN PACIENTES COMPROMETIDOS LIQUIDA DESCRIPCIÓN: FORMULA ENTERAL COMPLETA HIERCALORICA HIPERPROTEICA CON MEZCLAS DE FIBRAS, ENRIQUECIDA CON ARGININA, NUCLEÓTIDOS, ACIDOS GRASOS OMEGA 3 Y VITAMINA A, D Y B (B6, B9, COLINA. SIN FRUCTOSA, SIN SACAROSA. INDICADA PARA EL SOPORTE NUTRICIONAL Y METÁBOLICO DEL PACIENTE PRE Y POST OPERATORIO. ESPECÍFICACIONES TECNICAS ES UNA FORMULA ENTERAL COMPLETA HIERPROTEICA (8.3G DE PROT/100ML) E HIPERCALORICA 1.5 KCAL/ML), CON PROTEINAS DE ALTO VALOR BIOLOGICO, LIMITADA CANTIDAD DE CARBOHIDRATOS, CON ÁCIDOS GRASOS OMEGA 3 COMO DHA (113MG/100ML) Y EPA (266MG/ 100ML), TRIGLICERIDO DE CADENA MEDIA Y ÁCIDO OLEICO QUE MODULA LA INFLAMACIÓN. INMUNONUTRIENTES AÑADIDOS COMO ARGININA (1G/100ML) Y NUCLEÓTIDOS QUE AYIUDA A LA CICATRIZACIÓN Y AUMENTAN LAS RESPUESTAS INMUNE. CONCENTRACIÓN: 1.5 CALORÍAS POR CC VÍA DE ADMINISTRACIÓN: ORAL O SONDA. | [9 empty] | Ignorado por RS
09-10-2025 | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/solicitud-de-cotizacion/2025-1-10-01-02-CL-035167/QfyojIwRnIsYjM3UDO2ojIpJye | PEROXIDO HIDROGENO DE 10 VOL, FRASCO, 480ML. CTNI. 11310. SOLICITUD 1001087940-02-17 | B/. 1,152.00 | 13-10-2025 a 17-10-2025 | Caja de Seguro Social | 14 Días calendario | 11310 | PEROXIDO HIDROGENO DE 10 VOL, FRASCO, 480ML Cualquier excedente que resulte de la capacidad del envase que ofrece el proponente o cualquier cantidad adicional del medicamento será aceptada por la Caja de Seguro Social, sin que esto represente un costo adicional a la misma. | PEROXIDO HIDROGENO DE 10 VOL, FRASCO, 480ML Cualquier excedente que resulte de la capacidad del envase que ofrece el proponente o cualquier cantidad adicional del medicamento será aceptada por la Caja de Seguro Social, sin que esto represente un costo adicional a la misma. | [9 empty] | Ignorado por RS
09-10-2025 | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/solicitud-de-cotizacion/2025-1-10-01-02-CL-035166/QfyojIwRnIskTM3UDO2ojIpJye | TIZANIDINA CLORHIDRATO 4MG, TABLETA, VO. CTNI. 104765. SOLICITUD 1001086115-02-17 | B/. 33,000.00 | 13-10-2025 a 17-10-2025 | Caja de Seguro Social | 14 Días calendario | 104765 | TIZANIDINA CLORHIDRATO 4MG, TABLETA, VO Observación: Debe cumplir con las Normas Legales de Etiquetado, Almacenamiento y Transporte, Fundamento legal: Ley 419 del 01 de Febrero de 2024 y su reglamentación mediante Decreto Ejecutivo N°27 del 10 de Mayo de 2024 Debe Presentar del Registro Sanitario Vigente en el momento del Acto y en la Recepción Del Almacén De Farmacia, Certificación Expedida por el Fabricante en la que Conste las Fechas de Producción y de los Lotes del Producto y Número de Unidades de Cada Lote. Horario de Entrega: 7:00 am a 3:00 pm en Días Hábiles. Cualquier excedente que resulte de la capacidad del envase que ofrece el proponente o cualquier cantidad adicional de medicamento será aceptada sin que esto represente un costo adicional a la misma. Se solicita presentar copia simple del inserto o monografía vigente del producto conforme a la versión registrada en la Dirección Nacional de Farmacias y Drogas. Debe presentar el Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura SE ADJUNTA AUTORIZACION DE LA DIRECCION NACIONAL DE LOGISTICA DEBE PRESENTAR EL CERTIFICADO DE REFERENCIA O INTERCAMBIABILIDAD | TIZANIDINA CLORHIDRATO 4MG, TABLETA, VO Observación: Debe cumplir con las Normas Legales de Etiquetado, Almacenamiento y Transporte, Fundamento legal: Ley 419 del 01 de Febrero de 2024 y su reglamentación mediante Decreto Ejecutivo N°27 del 10 de Mayo de 2024 Debe Presentar del Registro Sanitario Vigente en el momento del Acto y en la Recepción Del Almacén De Farmacia, Certificación Expedida por el Fabricante en la que Conste las Fechas de Producción y de los Lotes del Producto y Número de Unidades de Cada Lote. Horario de Entrega: 7:00 am a 3:00 pm en Días Hábiles. Cualquier excedente que resulte de la capacidad del envase que ofrece el proponente o cualquier cantidad adicional de medicamento será aceptada sin que esto represente un costo adicional a la misma. Se solicita presentar copia simple del inserto o monografía vigente del producto conforme a la versión registrada en la Dirección Nacional de Farmacias y Drogas. Debe presentar el Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura SE ADJUNTA AUTORIZACION DE LA DIRECCION NACIONAL DE LOGISTICA DEBE PRESENTAR EL CERTIFICADO DE REFERENCIA O INTERCAMBIABILIDAD | [9 empty] | Ignorado por RS
09-10-2025 | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/solicitud-de-cotizacion/2025-0-12-29-01-CL-026857/QfyojIwRnIskDN5UDO2ojIpJye | R-363 FÓRMULAS LÁCTEAS | B/. 1,590.00 | 10-10-2025 a 15-10-2025 | Ministerio de Salud | 7 Días hábiles | 90113 | FÓRMULA LÁCTEA DE INICIO CON HIERRO PARA LACTANTES SANOS, A PARTIR DE LOS PRIMEROS DÍAS DE VIDA HASTA LOS SEIS MESES DE EDAD, 30% DE GRASA LÁCTEA Y 70% DE GRASA VEGETAL, APORTE PROTEICO 2,5G/100 KCAL, LACTOSA 67%. EN PRESENTACIÓN DE 360 GRAMOS. FICHA TÉCNICA: 90121. CAJA/24 | FÓRMULA LÁCTEA DE INICIO CON HIERRO PARA LACTANTES SANOS, A PARTIR DE LOS PRIMEROS DÍAS DE VIDA HASTA LOS SEIS MESES DE EDAD, 30% DE GRASA LÁCTEA Y 70% DE GRASA VEGETAL, APORTE PROTEICO 2,5G/100 KCAL, LACTOSA 67%. EN PRESENTACIÓN DE 360 GRAMOS. FICHA TÉCNICA: 90121. CAJA/24 FÓRMULA LÁCTEA DE CONTINUACIÓN EN POLVO CON PROBIÓTICOS PARA LACTANTES 4,5 GRAMOS DE GRASA, 3 GRAMOS DE PROTEINAS, EN PRESENTACIÓN DE 360 GRAMOS. FICHA TÉCNICA: 90123. CAJA/24 ALIMENTO COMPLEMENTARIO A BASE DE LECHE INSTANTÁNEA QUE ESTÁ ESPECÍFICAMENTE DISEÑADO PARA NIÑOS DE 1 A 3 AÑOS DE EDAD ADICIONADA CON PROBIÓTICOS, UNA COMBINACIÓN DE FIBRAS NATURALES PREBIÓTICAS, HIERRO, ZINC Y CALCIO. EN PRESENTACIÓN DE 360 GRAMOS.FICHA TÉCNICA: 90113. CAJA/24 | item_2: FÓRMULA LÁCTEA DE CONTINUACIÓN EN POLVO CON PROBIÓTICOS PARA LACTANTES 4,5 GRAMOS DE GRASA, 3 GRAMOS DE PROTEINAS, EN PRESENTACIÓN DE 360 GRAMOS. FICHA TÉCNICA: 90123. CAJA/24; item_3: ALIMENTO COMPLEMENTARIO A BASE DE LECHE INSTANTÁNEA QUE ESTÁ ESPECÍFICAMENTE DISEÑADO PARA NIÑOS DE 1 A 3 AÑOS DE EDAD ADICIONADA CON PROBIÓTICOS, UNA COMBINACIÓN DE FIBRAS NATURALES PREBIÓTICAS, HIERRO, ZINC Y CALCIO. EN PRESENTACIÓN DE 360 GRAMOS.FICHA TÉCNICA: 90113. CAJA/24 | Ignorado por RS
09-10-2025 | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/solicitud-de-cotizacion/2025-1-10-01-08-CL-035183/QfyojIwRnIsYDN5UDO2ojIpJye | TRIMETAZIDINA 20MG, COMPRIMIDO, V.O. | B/. 13,500.00 | 10-10-2025 a 16-10-2025 | Caja de Seguro Social | 1 Días hábiles | 10578 | TRIMETAZIDINA 20MG, COMPRIMIDO, V.O. CTNI 10578 REQUIERE CERTIFICADO DE INTERCAMBIABILIDAD. PRESENTAR INSERTO O MONOGRAFIA E IMAGEN COMPLETA DEL PRODUCTO OFERTADO. | TRIMETAZIDINA 20MG, COMPRIMIDO, V.O. CTNI 10578 REQUIERE CERTIFICADO DE INTERCAMBIABILIDAD. PRESENTAR INSERTO O MONOGRAFIA E IMAGEN COMPLETA DEL PRODUCTO OFERTADO. | [9 empty] | Ignorado por RS
09-10-2025 | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/solicitud-de-cotizacion/2025-0-12-20-06-CL-026854/QfyojIwRnIsMTO4UDO2ojIpJye | PLACA DE ENSAYO PARA DETECCION DE PATOGENOS REQ-071 | B/. 5,000.00 | 10-10-2025 a 15-10-2025 | Ministerio de Salud | 15 Días hábiles | 106173 | PLACA DE ENSAYO PARA LA DETECCION DE PATOGENOS RESPIRATORIOS. Placa de ensayo para la deteccion de patogenos respiratorios virales y bacterianos. F.T.106173 UNIDAD: 1 PLACA DE 22 PRUEBAS | PLACA DE ENSAYO PARA LA DETECCION DE PATOGENOS RESPIRATORIOS. Placa de ensayo para la deteccion de patogenos respiratorios virales y bacterianos. F.T.106173 UNIDAD: 1 PLACA DE 22 PRUEBAS | [9 empty] | Ignorado por RS
09-10-2025 | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/solicitud-de-cotizacion/2025-1-10-01-08-CL-035180/QfyojIwRnIsgzN4UDO2ojIpJye | PIRANTEL/OXANTEL PAMOATO 250MG,SUSP. V.O. | B/. 4,320.00 | 10-10-2025 a 15-10-2025 | Caja de Seguro Social | 10 Días hábiles | 10783 | PIRANTEL/OXANTEL PAMOATO 250MG,SUSP. V.O. CTNI 10783 PRESENTAR INSERTO O MONOGRAFIA E IMAGEN COMPLETA DEL PRODUCTO OFERTADO. REQUERIMO FRASCO DE 15ML. | PIRANTEL/OXANTEL PAMOATO 250MG,SUSP. V.O. CTNI 10783 PRESENTAR INSERTO O MONOGRAFIA E IMAGEN COMPLETA DEL PRODUCTO OFERTADO. REQUERIMO FRASCO DE 15ML. | [9 empty] | Ignorado por RS
09-10-2025 | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/solicitud-de-cotizacion/2025-1-10-01-08-CL-035179/QfyojIwRnIsYzN4UDO2ojIpJye | CLOBETASOL 0.05% o HALCINONIDA 0.1%, CREMA, VÍA TÓPICA. | B/. 8,208.00 | 10-10-2025 a 15-10-2025 | Caja de Seguro Social | 30 Días hábiles | 10843 | CLOBETASOL 0.05% o HALCINONIDA 0.1%, CREMA, VÍA TÓPICA. CTBI 10843 PRESENTAR INSERTO O MONOGRAFIA E IMAGEN COMPLETA DEL PRODUCTO OFERTADO. REQUERIMOS TUBO DE 25GR. | CLOBETASOL 0.05% o HALCINONIDA 0.1%, CREMA, VÍA TÓPICA. CTBI 10843 PRESENTAR INSERTO O MONOGRAFIA E IMAGEN COMPLETA DEL PRODUCTO OFERTADO. REQUERIMOS TUBO DE 25GR. | [9 empty] | Ignorado por RS
09-10-2025 | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/solicitud-de-cotizacion/2025-1-10-01-08-CL-035159/QfyojIwRnIsIDN2UDO2ojIpJye | MEDROXIPROGESTERONA, larga acción, 150mg/ml, solución, I.M. | B/. 1,866.00 | 10-10-2025 a 15-10-2025 | Caja de Seguro Social | 10 Días hábiles | 10092 | MEDROXIPROGESTERONA, larga acción, 150mg/ml, solución, I.M. CTNI 10092 | MEDROXIPROGESTERONA, larga acción, 150mg/ml, solución, I.M. CTNI 10092 | [9 empty] | Ignorado por RS
09-10-2025 | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/solicitud-de-cotizacion/2025-0-12-19-08-CL-026846/QfyojIwRnIscjMzUDO2ojIpJye | INSUMO MÉDICO QUIRURGICO SOL-1098-25 F.T.:102363 | B/. 66,000.00 | 10-10-2025 a 15-10-2025 | Ministerio de Salud | 1 Días hábiles | 102363 | TOALLITA SATURADA DE ALCOHOL F.T.: 102363 CAJA/200 | TOALLITA SATURADA DE ALCOHOL F.T.: 102363 CAJA/200 | [9 empty] | Ignorado por RS
09-10-2025 | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/solicitud-de-cotizacion/2025-1-10-01-03-CL-034769/QfyojIwRnIsEDMxUDO2ojIpJye | SUGAMADEX SODICO 100MG/ML, SOLUCION, VIAL, I.V. | B/. 33,250.00 | 10-10-2025 a 15-10-2025 | Caja de Seguro Social | 15 Días hábiles | 104180 | SUGAMADEX SODICO 100MG/ML, SOLUCION, VIAL, I.V. | SUGAMADEX SODICO 100MG/ML, SOLUCION, VIAL, I.V. | [9 empty] | Ignorado por RS
09-10-2025 | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/solicitud-de-cotizacion/2025-0-12-19-08-CL-026698/QfyojIwRnIsIDNwUDO2ojIpJye | REACTIVOS E INSUMOS DE LABORATORIO CLINICO SOL 1374-25 | B/. 25,011.00 | 10-10-2025 a 15-10-2025 | Ministerio de Salud | 10 Días hábiles | 101662 | EQUIPOS AUTOMATIZADOS DE COAGULACION POR CONSUMO MENSUAL POR COMODATO. FT.101662 CONTENEDORES EQUIVALENTES A 1000 PRUEBAS DE TP 1000 TTPA MENSUAL Y 100 PRUEBAS DE FIBRINOGENO CŁAUS MENSUAL REACTIVO LIQUIDO PARA MIL (1000) PRUEBAS MENSUAL DE TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ACTIVADA. (TTPA) LA PRESENTACION DEL KIT DEBE INCLUIR EL REACTIVO LIQUIDO CLORURO DE CALCIO 0.25M REACTIVO PARA DETERMINACION DE MIL (1000) PRUEBAS MENSUAL DE TIEMPO DE PROTOMBINA (TP), CON ISI MENOR DE 1.2, CON INR Y CON FIBRINOGENO DERIVADO. REACTIVO PARA DETERMINACION DE CIEN (100) PRUEBAS MENSUAL DE FIBRINOGENO CLAUS OBSERVACIONES 1. FECHA DE VENCIMIENTO DE 18 MESES PARA LOS REACTIVOS Y CARTA DE COMPROMISO EN CASO DE NO CUMPLIR CON LA FECHA DE VENCIMIENTO DE LAFT 2. ENTREGA PARCIAL SEGÚN NECESIDA DE SERVICIO, CON UN MISMO NUMERO DE LOTE 3. PARA CONSUMO DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE AÑO 2025 | EQUIPOS AUTOMATIZADOS DE COAGULACION POR CONSUMO MENSUAL POR COMODATO. FT.101662 CONTENEDORES EQUIVALENTES A 1000 PRUEBAS DE TP 1000 TTPA MENSUAL Y 100 PRUEBAS DE FIBRINOGENO CŁAUS MENSUAL REACTIVO LIQUIDO PARA MIL (1000) PRUEBAS MENSUAL DE TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ACTIVADA. (TTPA) LA PRESENTACION DEL KIT DEBE INCLUIR EL REACTIVO LIQUIDO CLORURO DE CALCIO 0.25M REACTIVO PARA DETERMINACION DE MIL (1000) PRUEBAS MENSUAL DE TIEMPO DE PROTOMBINA (TP), CON ISI MENOR DE 1.2, CON INR Y CON FIBRINOGENO DERIVADO. REACTIVO PARA DETERMINACION DE CIEN (100) PRUEBAS MENSUAL DE FIBRINOGENO CLAUS OBSERVACIONES 1. FECHA DE VENCIMIENTO DE 18 MESES PARA LOS REACTIVOS Y CARTA DE COMPROMISO EN CASO DE NO CUMPLIR CON LA FECHA DE VENCIMIENTO DE LAFT 2. ENTREGA PARCIAL SEGÚN NECESIDA DE SERVICIO, CON UN MISMO NUMERO DE LOTE 3. PARA CONSUMO DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE AÑO 2025 | [9 empty] | Ignorado por RS
09-10-2025 | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/solicitud-de-cotizacion/2025-1-10-01-02-CL-035128/QfyojIwRnIsYTO5QDO2ojIpJye | CEPILLO PARA LAVADO QUIRURGICO DESECHABLE CON CLOREXIDINA AL 4%, ESTERIL. CTNI. 22967. SOLICITUD 1001086548-02-17 | B/. 9,000.00 | 10-10-2025 a 15-10-2025 | Caja de Seguro Social | 30 Días calendario | 22967 | CODIGO: 209175902 - MA08030001 DESCRIPCIÓN: CEPILLO PARA LAVADO QUIRURGICO DESECHABLE CON CLOREXIDINA AL 4%, ESTERIL ESPECIFICACIONES TECNICAS: Para lavado quirúrgico 1. Cepillos con esponja y limpiador de uñas. 2. Con clorhexidina 4%. 3. Empacado individualmente. 4. Estéril. 5. De un solo uso. | CODIGO: 209175902 - MA08030001 DESCRIPCIÓN: CEPILLO PARA LAVADO QUIRURGICO DESECHABLE CON CLOREXIDINA AL 4%, ESTERIL ESPECIFICACIONES TECNICAS: Para lavado quirúrgico 1. Cepillos con esponja y limpiador de uñas. 2. Con clorhexidina 4%. 3. Empacado individualmente. 4. Estéril. 5. De un solo uso. | [9 empty] | Ignorado por RS
09-10-2025 | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/solicitud-de-cotizacion/2025-1-10-01-01-CL-035114/QfyojIwRnIsEjN4QDO2ojIpJye | PAMOATO PIRANTEL C/OXANTEL 250MG/5ML V.O. | B/. 10,382.40 | 10-10-2025 a 15-10-2025 | Caja de Seguro Social | 10 Días hábiles | 10783 | PAMOATO PIRANTEL C/OXANTEL 250MG/5ML V.O. | PAMOATO PIRANTEL C/OXANTEL 250MG/5ML V.O. | [9 empty] | Ignorado por RS
06-10-2025 | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/solicitud-de-cotizacion/2025-1-10-01-02-CL-034269/QfyojIwRnIsQjMyEDO2ojIpJye | (1000) BRUCELOSIS (ROSA BENGALA) LATEX. FICHA TÉCNICA: 36181 REACTIVOS PARA USO LABORATORIO DE LA POLICLINICA MANUEL P. OCAÑA. PENONOME. | B/. 1,200.00 | 10-10-2025 a 15-10-2025 | Caja de Seguro Social | 20 Días hábiles | 36181 | BRUCELOSIS (ROSA BENGALA) LATEX. FICHA TÉCNICA: 36181. Presentación: • 100 pruebas. • 50 pruebas. • Prueba. Nombre Genérico: BRUCELOSIS (ROSA BENGALA) LATEX. Descripción: Reactivo para determinación de anticuerpos específicos de brucela, en sue-ro. Características y Especificaciones Técnicas: 1. Mediante aglutinación en látex. 2. In-cluir todo lo necesario para realizar las pruebas. Registro Sanitario DNFD: NO Nota: DNDM: NO Nota: DNCAVV/DEPA/APA: NO Nota: LCRSP: SI Nota: Certificados de Criterios Técnico o Certificados de Verificación Técnica CCT/CVT: NO Nota: Observaciones sugeridas para el pliego de cargos: Suministrar Materiales: NO. Catálogo: SI Reactivo: SI. Literatura: SI Ven-cimiento: 6 meses. | BRUCELOSIS (ROSA BENGALA) LATEX. FICHA TÉCNICA: 36181. Presentación: • 100 pruebas. • 50 pruebas. • Prueba. Nombre Genérico: BRUCELOSIS (ROSA BENGALA) LATEX. Descripción: Reactivo para determinación de anticuerpos específicos de brucela, en sue-ro. Características y Especificaciones Técnicas: 1. Mediante aglutinación en látex. 2. In-cluir todo lo necesario para realizar las pruebas. Registro Sanitario DNFD: NO Nota: DNDM: NO Nota: DNCAVV/DEPA/APA: NO Nota: LCRSP: SI Nota: Certificados de Criterios Técnico o Certificados de Verificación Técnica CCT/CVT: NO Nota: Observaciones sugeridas para el pliego de cargos: Suministrar Materiales: NO. Catálogo: SI Reactivo: SI. Literatura: SI Ven-cimiento: 6 meses. | [9 empty] | Ignorado por RS
01-10-2025 | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/solicitud-de-cotizacion/2025-1-10-01-09-CL-034696/QfyojIwRnIsYDN0gzN2ojIpJye | SUPLEMENTO PROTEICO CALORICO LIQUIDO A BASE DE COLAGENO A BASE DE COLAGENO HIDROLIZADO CON CARBOHI | B/. 16,050.00 | 10-10-2025 a 16-10-2025 | Caja de Seguro Social | 10 Días hábiles | 108828 | SUPLEMENTO PROTEICO CALORICO LIQUIDO A BASE DE COLAGENO HIDROLIZADO CON CARBOHIDRATOS Y SABORIZANTE CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS: LIBRE DE AZUCAR SIMPLE,SIN LACTOSA Y GLUTEN CON HIERRO,CALCIO,FOSFORO,SODIO,POTASIO Y GLICERINA CONCENTRACION: ENTRE 10 Y 20 GRAMOS DE PROTEINAS Y ENTRE 5 Y 10 GRAMOS DE CARBOHIDRATOS POR 30ML. VIA DE ADMINISTRACION: ORAL CTNI: 108828 FICHA TECNICA: 0703000026 | SUPLEMENTO PROTEICO CALORICO LIQUIDO A BASE DE COLAGENO HIDROLIZADO CON CARBOHIDRATOS Y SABORIZANTE CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS: LIBRE DE AZUCAR SIMPLE,SIN LACTOSA Y GLUTEN CON HIERRO,CALCIO,FOSFORO,SODIO,POTASIO Y GLICERINA CONCENTRACION: ENTRE 10 Y 20 GRAMOS DE PROTEINAS Y ENTRE 5 Y 10 GRAMOS DE CARBOHIDRATOS POR 30ML. VIA DE ADMINISTRACION: ORAL CTNI: 108828 FICHA TECNICA: 0703000026 | [9 empty] | Ignorado por RS
08-10-2025 | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/solicitud-de-cotizacion/2025-0-12-29-01-CL-026836/QfyojIwRnIsgDM1QDO2ojIpJye | R-375 FORMULA, SUPLEMENTO | B/. 2,910.00 | 09-10-2025 a 15-10-2025 | Ministerio de Salud | 10 Días hábiles | 103005 | FORMULA ENTERAL ESPECIALIZADA PARA PERSONAS CON DIABETES O PRE-DIABETES | FORMULA ENTERAL ESPECIALIZADA PARA PERSONAS CON DIABETES O PRE-DIABETES FORMULA POLIMERICA INFANTIL CON SACAROSA, SIN LACOTA, PARA NIÑOS DE 1 A 10 AÑOS SUPLEMENTO NUTRICIONAL | item_2: FORMULA POLIMERICA INFANTIL CON SACAROSA, SIN LACOTA, PARA NIÑOS DE 1 A 10 AÑOS; item_3: SUPLEMENTO NUTRICIONAL | Ignorado por RS
08-10-2025 | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/solicitud-de-cotizacion/2025-1-10-01-08-CL-034474/QfyojIwRnIscDM1QDO2ojIpJye | REACTIVO QUIMICA | B/. 13,651.64 | 09-10-2025 a 14-10-2025 | Caja de Seguro Social | 10 Días calendario | 38456 | REACTIVO AST CTNI 106570 | REACTIVO AST CTNI 106570 RECTIVO ALT CTNI 106571 REACTIVO LDH CTNI 106572 REACTIVO TRIGLICERIDOS CTNI 38451 REACTIVO FOSFATASA ALCALINA CTNI 38473 REACTIVO LDL CTNI 38463 REACTIVO FOSFORO CTNI 38456 REACTIVO HDL CTNI 38454 | RECTIVO ALT CTNI 106571 | REACTIVO LDH CTNI 106572 | REACTIVO TRIGLICERIDOS CTNI 38451 | REACTIVO FOSFATASA ALCALINA CTNI 38473 | REACTIVO LDL CTNI 38463 | REACTIVO FOSFORO CTNI 38456 | REACTIVO HDL CTNI 38454 |  |  | Ignorado por RS
08-10-2025 | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/solicitud-de-cotizacion/2025-1-10-01-08-CL-035103/QfyojIwRnIsITM0QDO2ojIpJye | REACTIVO DE TSH, T4 LIBRE, T3, T4, VIH, CORRESPONDIENTE AL AREA DE INMUNOQUIMICA | B/. 15,640.00 | 09-10-2025 a 14-10-2025 | Caja de Seguro Social | 10 Días hábiles | 35646 | TSH Reactivo para determinación cuantitativa de la hormona estimulante de la tiroides en suero y plasma humano. Método inmunoensayo inmunométrico, quimioluminiscencia. Para analizadores automatizado . Incluir calibradores, controles, soluciones diluyentes y de lavado. C.T.N.I.:35597 PRESENTACION:100 pr SE SOLICITA COMPRA DE REACTIVOS TSH, T4 LIBRE, T3, T4, VIH, CORRESPONDIENTE AL ÁREA DE INMUNOQUIMICA PARA EQUIPO POR INSTALACION EN LABORATORIO CLINICO DE LA UNIDAD EJECUTORA. CONSUMO: PARA DOS MESES PRIMERA ENTREGA: 10 DIAS HABILES- TSH 400 PRUEBAS, T4 LIBRE 400 PRUEBAS,T3 300 PRUEBAS, T4 300 PRUEBAS,VIH 600 (1 UNA SOLA ENTREGA). SEGUNDA ENTREGA: 30 DÍAS HABILES- TSH 400 PRUEBAS, T4 LIBRE 400 PRUEBAS,T3 300 PRUEBAS, T4 300 PRUEBAS | TSH Reactivo para determinación cuantitativa de la hormona estimulante de la tiroides en suero y plasma humano. Método inmunoensayo inmunométrico, quimioluminiscencia. Para analizadores automatizado . Incluir calibradores, controles, soluciones diluyentes y de lavado. C.T.N.I.:35597 PRESENTACION:100 pr SE SOLICITA COMPRA DE REACTIVOS TSH, T4 LIBRE, T3, T4, VIH, CORRESPONDIENTE AL ÁREA DE INMUNOQUIMICA PARA EQUIPO POR INSTALACION EN LABORATORIO CLINICO DE LA UNIDAD EJECUTORA. CONSUMO: PARA DOS MESES PRIMERA ENTREGA: 10 DIAS HABILES- TSH 400 PRUEBAS, T4 LIBRE 400 PRUEBAS,T3 300 PRUEBAS, T4 300 PRUEBAS,VIH 600 (1 UNA SOLA ENTREGA). SEGUNDA ENTREGA: 30 DÍAS HABILES- TSH 400 PRUEBAS, T4 LIBRE 400 PRUEBAS,T3 300 PRUEBAS, T4 300 PRUEBAS T4 LIBRE Reactivo para determinación cuantitativa de tiroxina libre en suero Características y Especificaciones Técnicas: 1. Método: inmunoensayo competitivo, quimioluminiscencia 2. Incluir calibradores, controles, soluciones diluyentes y de lavado C.T.N.I:35646 PRESENTACION:100 pr CONSUMO: PARA DOS MESES PRIMERA ENTREGA: 10 DIAS HABILES (T4 LIBRE 400 PRUEBAS) SEGUNDA ENTREGA: 30 DIAS HABILES (T4 LIBRE 400 PRUEBAS) T3 TOTAL Reactivo para determinación cuantitativa de triiodotironina total en suero y plasma humano. Método inmunoensayo competitivo, quimioluminiscencia. Para analizadores AUTOMATIZADOS. . Incluir calibradores, controles, soluciones diluyentes y de lavado. SE MODIFICO TIPO DE PRODUCTO, DISPOSITIVO MEDICO Y NIVEL DE ATENCIÓN 1/12/09 POR E.C CTNI:35602 Presentación: Caja x 100 unidades CONSUMO PARA DOS MESES PRIMERA ENTREGA: 10 DIAS HABILES (T3 300 PRUEBAS) SEGUNDA ENTREAGA: 30 DIAS HABILES (T3 300 PRUEBAS) T4 TOTAL Reactivo para determinación cuantitativa de tiroxina total en suero y plasma humano. Método inmunoensayo competitivo, quimioluminiscencia. Para analizadores Automatizados. Incluir calibradores, controles, soluciones diluyentes y de lavado. C.T.N.I.:35637 Presentación: 100 pr CONSUMO PARA DOS MESES PRIMERA ENTREGA: 10 días hábiles (T4 300 pruebas) SEGUNDA ENTREGA: 30 dias habiles (T4 300 pruebas) HIV-1 Y 2 REACTIVO PARA LA DETERMINACION CUALITATIVA DE ANTI HIV - 1Y2 EN SUERO Y PLASMA METODO QUIMIOLUMINISCENCIA PROLONGADA C.T.N.I.:37012 Presentación: KIT DE 100 POCILLOS CONSUMO PARA DOS MESES PRIMERA ENTREGA: 10 DIAS HABILES ( VIH 600 PRUEBAS (UNA SOLA ENTREGA) | item_2: T4 LIBRE Reactivo para determinación cuantitativa de tiroxina libre en suero Características y Especificaciones Técnicas: 1. Método: inmunoensayo competitivo, quimioluminiscencia 2. Incluir calibradores, controles, soluciones diluyentes y de lavado C.T.N.I:35646 PRESENTACION:100 pr CONSUMO: PARA DOS MESES PRIMERA ENTREGA: 10 DIAS HABILES (T4 LIBRE 400 PRUEBAS) SEGUNDA ENTREGA: 30 DIAS HABILES (T4 LIBRE 400 PRUEBAS); item_3: T3 TOTAL Reactivo para determinación cuantitativa de triiodotironina total en suero y plasma humano. Método inmunoensayo competitivo, quimioluminiscencia. Para analizadores AUTOMATIZADOS. . Incluir calibradores, controles, soluciones diluyentes y de lavado. SE MODIFICO TIPO DE PRODUCTO, DISPOSITIVO MEDICO Y NIVEL DE ATENCIÓN 1/12/09 POR E.C CTNI:35602 Presentación: Caja x 100 unidades CONSUMO PARA DOS MESES PRIMERA ENTREGA: 10 DIAS HABILES (T3 300 PRUEBAS) SEGUNDA ENTREAGA: 30 DIAS HABILES (T3 300 PRUEBAS); item_4: T4 TOTAL Reactivo para determinación cuantitativa de tiroxina total en suero y plasma humano. Método inmunoensayo competitivo, quimioluminiscencia. Para analizadores Automatizados. Incluir calibradores, controles, soluciones diluyentes y de lavado. C.T.N.I.:35637 Presentación: 100 pr CONSUMO PARA DOS MESES PRIMERA ENTREGA: 10 días hábiles (T4 300 pruebas) SEGUNDA ENTREGA: 30 dias habiles (T4 300 pruebas); item_5: HIV-1 Y 2 REACTIVO PARA LA DETERMINACION CUALITATIVA DE ANTI HIV - 1Y2 EN SUERO Y PLASMA METODO QUIMIOLUMINISCENCIA PROLONGADA C.T.N.I.:37012 Presentación: KIT DE 100 POCILLOS CONSUMO PARA DOS MESES PRIMERA ENTREGA: 10 DIAS HABILES ( VIH 600 PRUEBAS (UNA SOLA ENTREGA) | Ignorado por RS
08-10-2025 | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/solicitud-de-cotizacion/2025-0-12-20-06-CL-026832/QfyojIwRnIsEjNwQDO2ojIpJye | TARJETA PARA CONFIRMACION DE PACIENTE F.T.37478 | B/. 1,680.00 | 09-10-2025 a 14-10-2025 | Ministerio de Salud | 15 Días hábiles | 37478 | TARJETA PARA LA CONFIRMACION DEL TIPAJE PARA PACIENTES. TARJETAS DE 6 POSICIONES CON ANTICUERPOS MONOCLONALES ANTI-A, ANTI-B, ANTI-D(VI-) EN MATRIZ DE GEL DEXTRAN ACRILAMIDA. F.T.37478 UNIDAD: CAJA X 48 TARJETAS | TARJETA PARA LA CONFIRMACION DEL TIPAJE PARA PACIENTES. TARJETAS DE 6 POSICIONES CON ANTICUERPOS MONOCLONALES ANTI-A, ANTI-B, ANTI-D(VI-) EN MATRIZ DE GEL DEXTRAN ACRILAMIDA. F.T.37478 UNIDAD: CAJA X 48 TARJETAS | [9 empty] | Ignorado por RS
08-10-2025 | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/solicitud-de-cotizacion/2025-0-12-18-08-CL-026830/QfyojIwRnIsYDO5MDO2ojIpJye | COMPRA DE RESINA DE MONTAJE Y TINTE EOSINA ALCOHOLICA EA-50 | B/. 1,000.72 | 09-10-2025 a 14-10-2025 | Ministerio de Salud | 1 Días hábiles | 34036 | RESINA DE MONTAJE SEGUN FICHA TECNICA #-34036 - RESINA DE MONTAJE DE 250 ML. - INSUMO COMPATIBLE CON EL EQUIJPO PROPIEDAD DEL DEL HOSPITAL. ACTIVO #-123427 PARA ABASTECER EL ALMACEN GENERAL USO EN PATOLOGIA ESTOS RENGLONES QUEDARON DESIERTOS EN LA SC-9109 | RESINA DE MONTAJE SEGUN FICHA TECNICA #-34036 - RESINA DE MONTAJE DE 250 ML. - INSUMO COMPATIBLE CON EL EQUIJPO PROPIEDAD DEL DEL HOSPITAL. ACTIVO #-123427 PARA ABASTECER EL ALMACEN GENERAL USO EN PATOLOGIA ESTOS RENGLONES QUEDARON DESIERTOS EN LA SC-9109 TINTE EOSINA ALCOHOLICA EA-50 para tinción policromática del citoplasma con baja concentración de verde ligero para mejorar contraste en muestras citológicas ginecológicas. 1. Solución diluida en mezcla de alcoholes 2. Uso en citología para teñir el citoplasma de muestras citológicas ginecológicas en tinción de Papanicolaou. 3. pH: 5-5.5 4. No requiere preparación, ni filtración antes de su uso. Lista para usar PRESENTACIÓN: LITRO. FICHA TÉCNICA 61736 PARA ABASTECER EL ALMACEN GENERAL USO EN PATOLOGIA ESTOS RENGLONES QUEDARON DESIERTOS EN LA SC-9109 | item_2: TINTE EOSINA ALCOHOLICA EA-50 para tinción policromática del citoplasma con baja concentración de verde ligero para mejorar contraste en muestras citológicas ginecológicas. 1. Solución diluida en mezcla de alcoholes 2. Uso en citología para teñir el citoplasma de muestras citológicas ginecológicas en tinción de Papanicolaou. 3. pH: 5-5.5 4. No requiere preparación, ni filtración antes de su uso. Lista para usar PRESENTACIÓN: LITRO. FICHA TÉCNICA 61736 PARA ABASTECER EL ALMACEN GENERAL USO EN PATOLOGIA ESTOS RENGLONES QUEDARON DESIERTOS EN LA SC-9109 | Ignorado por RS
08-10-2025 | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/solicitud-de-cotizacion/2025-0-12-25-04-CL-026829/QfyojIwRnIsczM5MDO2ojIpJye | REQUISICION N° 425-FARMACIA*DINOPROSTONA* | B/. 5,170.00 | 09-10-2025 a 14-10-2025 | Ministerio de Salud | 10 Días hábiles | 104414 | DINOPROSTONA DISPOSITIVO VAGINAL DE LIBERACIÓN PROLONGADA F.T. 104414 DINOPROSTONA 10 mg, GEL EN DISPOSITIVO VAGINAL DE LIBERACIÓN PROLONGADA, VÍA VAGINAL | DINOPROSTONA DISPOSITIVO VAGINAL DE LIBERACIÓN PROLONGADA F.T. 104414 DINOPROSTONA 10 mg, GEL EN DISPOSITIVO VAGINAL DE LIBERACIÓN PROLONGADA, VÍA VAGINAL | [9 empty] | Ignorado por RS
08-10-2025 | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/solicitud-de-cotizacion/2025-1-10-01-03-CL-034678/QfyojIwRnIsATN1MDO2ojIpJye | POL. DE NUEVO SAN JUAN 1001086944-03-07 REACTIVO URINALISIS AUTOMATIZADO | B/. 6,552.00 | 09-10-2025 a 14-10-2025 | Caja de Seguro Social | 15 Días calendario | 100477 | REACTIVO, URINALISIS, DETERM. AUTOMAT,PART | REACTIVO, URINALISIS, DETERM. AUTOMAT,PART | [9 empty] | Ignorado por RS
08-10-2025 | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/solicitud-de-cotizacion/2025-1-10-01-03-CL-034645/QfyojIwRnIskjM1MDO2ojIpJye | POL. DE NUEVO SAN JUAN 1001088206-03-07 TRIMETAZIDINA 20MG, COMPRIMIDO, V.O. | B/. 1,575.00 | 09-10-2025 a 14-10-2025 | Caja de Seguro Social | 10 Días hábiles | 10578 | TRIMETAZIDINA 20MG, COMPRIMIDO, V.O. | TRIMETAZIDINA 20MG, COMPRIMIDO, V.O. | [9 empty] | Ignorado por RS
08-10-2025 | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/solicitud-de-cotizacion/2025-0-12-19-08-CL-026706/QfyojIwRnIsUTM1MDO2ojIpJye | REACTIVOS E INSUMOS DE LABORATORIO CLINICO SOL 1425-25 | B/. 15,000.00 | 09-10-2025 a 14-10-2025 | Ministerio de Salud | 10 Días hábiles | 104087 | PAQUETE PARA LA DETERMINACION Y CUANTIFICACION DE HEMOGLOBINA A1C, HEMOGLOBINA A2, HEMOGLOBINA FETAL, HEMOGLOBINAS VARIANTES Y BETA TALASEMIAS IDENTIFICACION DE HEMOGLOBINOPATIAS (HPLC)- PAQUETE POR 1000 A 3000 PRUEBAS PRESENTACION: PAQUETE X 1000 PRUEBAS F.T.104087 VENCIMIENTO: 10 MESES INCLUYE REACTIVOS Y CONSUMIBLES | PAQUETE PARA LA DETERMINACION Y CUANTIFICACION DE HEMOGLOBINA A1C, HEMOGLOBINA A2, HEMOGLOBINA FETAL, HEMOGLOBINAS VARIANTES Y BETA TALASEMIAS IDENTIFICACION DE HEMOGLOBINOPATIAS (HPLC)- PAQUETE POR 1000 A 3000 PRUEBAS PRESENTACION: PAQUETE X 1000 PRUEBAS F.T.104087 VENCIMIENTO: 10 MESES INCLUYE REACTIVOS Y CONSUMIBLES | [9 empty] | Ignorado por RS
08-10-2025 | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/solicitud-de-cotizacion/2025-0-12-19-08-CL-026707/QfyojIwRnIsETM1MDO2ojIpJye | REACTIVOS E INSUMOS DE LABORATORIO CLINICO SOL 1313-25 | B/. 11,760.00 | 09-10-2025 a 14-10-2025 | Ministerio de Salud | 10 Días hábiles | 102034 | PUNTAS DE 1-200UL ESTERILES F.T. 36881 PRESENTACION: CAJA DE 10 X 96 PUNTAS VENCIMIENTO: 12 MESES | PUNTAS DE 1-200UL ESTERILES F.T. 36881 PRESENTACION: CAJA DE 10 X 96 PUNTAS VENCIMIENTO: 12 MESES SISTEMA ESTERIL DE RECOLECCION PRESENTACION: BOLSA DE 200 PIEZAS F.T. 103166 VENCIMIENTO: MINIMO 6 MESES SUPLEMENTO PARA CULTIVO DE FLUIDOS BIOLOGICOS PRESENTACION: CAJA X 240 BOTELLAS F.T. 102033 VENCIMIENTO: MINIMO 6 MESES BOTELLA PARA FLUIDOS CORPORALES PRESENTACION: CAJA X 120 BOTELLAS F.T. 102034 VENCIMIENTO: MINIMO 6 MESES | item_2: SISTEMA ESTERIL DE RECOLECCION PRESENTACION: BOLSA DE 200 PIEZAS F.T. 103166 VENCIMIENTO: MINIMO 6 MESES; item_3: SUPLEMENTO PARA CULTIVO DE FLUIDOS BIOLOGICOS PRESENTACION: CAJA X 240 BOTELLAS F.T. 102033 VENCIMIENTO: MINIMO 6 MESES; item_4: BOTELLA PARA FLUIDOS CORPORALES PRESENTACION: CAJA X 120 BOTELLAS F.T. 102034 VENCIMIENTO: MINIMO 6 MESES | Ignorado por RS
08-10-2025 | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/solicitud-de-cotizacion/2025-1-10-01-01-CL-035049/QfyojIwRnIsczN0MDO2ojIpJye | TRIMETAZIDINA 20MG, TAB, V.O. | B/. 20,250.00 | 09-10-2025 a 14-10-2025 | Caja de Seguro Social | 10 Días hábiles | 10578 | TRIMETAZIDINA, 20MG, TABLETA, V.O | TRIMETAZIDINA, 20MG, TABLETA, V.O | [9 empty] | Ignorado por RS
07-10-2025 | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/solicitud-de-cotizacion/2025-0-12-18-08-CL-026821/QfyojIwRnIsgDMxMDO2ojIpJye | COMPRA DE SOLUCION ORTOFTALALDEHIDO AL 0.55% Y 0.58% | B/. 3,593.20 | 08-10-2025 a 14-10-2025 | Ministerio de Salud | 10 Días hábiles | 33364 | SOLUCION ORTOFTALALDEHIDO AL 0.55% Y 0.58% SEGUN FICHA TECNICA #-33364 | SOLUCION ORTOFTALALDEHIDO AL 0.55% Y 0.58% SEGUN FICHA TECNICA #-33364 | [9 empty] | Ignorado por RS
30-09-2025 | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/solicitud-de-cotizacion/2025-1-10-01-02-CL-034541/QfyojIwRnIsEzN1YzN2ojIpJye | SOLUCIÓN DESINFECTANTE NO CONCENTRADA PARA SUPERFICIES CON AMONIO CUATERNARIO DE QUINTA GENERACIÓN, CON PISTOLA ATOMIZADORA DE 750ML. Ficha Técnica No.:03010058 C.T.N.I.:107088. PARA LA POLI. DE AGUA | B/. 2,250.00 | 08-10-2025 a 14-10-2025 | Caja de Seguro Social | 10 Días hábiles | 107088 | 90 FRASCOS DE SOLUCIÓN DESINFECTANTE NO CONCENTRADA PARA SUPERFICIES CON AMONIO CUATERNARIO DE QUINTA GENERACIÓN, CON PISTOLA ATOMIZADORA DE 750ML. Ficha Técnica No.:03010058 C.T.N.I.:107088 SOLUCIÓN DESINFECTANTE NO CONCENTRADA PARA SUPERFICIES CON AMONIO CUATERNARIO DE QUINTA GENERACIÓN. Descripción del producto: Solución desinfectante, no concentrada, lista para usar en superficies. Especificaciones Técnicas: 1. Principios activos: amonio cuaternario de quinta generación en concentración mínima de 0.25% o mayor y Alcohol. 2. No corrosivo. 3. Acción bactericida, virucida, fungicida y tuberculicida. 4. Presentación: 4.1. Frasco de 240 ml con pistola atomizadora. 4.2. Frasco de 750 ml con pistola atomizadora. 4.3. Frasco de 1000 ml con pistola atomizadora LA INSTITUCIÓN SOLICITARÁ LA PRESENTACIÓN DE ACUERDO A SU NECESIDAD LA INSTITUCIÓN REQUIERE FRASCO DE 750ML CON PISTOLA ATOMIZADORA. Observación: 1. Empaque individual. 2. Debe traer impreso y visible fecha de manufactura, vencimiento, número de lote, país de origen y marca de fábrica. 3. Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización. Requisitos de instalación: Presentaciones Servicios Presentación Cod Abastos Servicio Sub Especialidad POR UNIDAD ODONTOLOGÍA GENERAL ODONTOLOGÍA GENERAL Atributos Atributo Descripcion CATALOGO EN ESPAÑOL SI REGISTRO SANITARIO SI TIEMPO DE EXPIRACIÓN SI CLASE DE RIESGO NO APLICA Para ser utilizado por el Depto. de Odontología de la Policlínica de Aguadulce. Duración: Para un periodo de Cinco (5) meses. Presentación: Frascos de 750ml. Tiempo de entrega: 10 días Hábiles. HORARIO DE RECIBO DE MERCANCÍA EN EL ALMACÉN DE LA POLI. DR. MANUEL DE JESÚS ROJAS ES DE 7:00 A.M. A 12:00 M.D. Y DE 1:00P.M. A 2:00 P.M. | 90 FRASCOS DE SOLUCIÓN DESINFECTANTE NO CONCENTRADA PARA SUPERFICIES CON AMONIO CUATERNARIO DE QUINTA GENERACIÓN, CON PISTOLA ATOMIZADORA DE 750ML. Ficha Técnica No.:03010058 C.T.N.I.:107088 SOLUCIÓN DESINFECTANTE NO CONCENTRADA PARA SUPERFICIES CON AMONIO CUATERNARIO DE QUINTA GENERACIÓN. Descripción del producto: Solución desinfectante, no concentrada, lista para usar en superficies. Especificaciones Técnicas: 1. Principios activos: amonio cuaternario de quinta generación en concentración mínima de 0.25% o mayor y Alcohol. 2. No corrosivo. 3. Acción bactericida, virucida, fungicida y tuberculicida. 4. Presentación: 4.1. Frasco de 240 ml con pistola atomizadora. 4.2. Frasco de 750 ml con pistola atomizadora. 4.3. Frasco de 1000 ml con pistola atomizadora LA INSTITUCIÓN SOLICITARÁ LA PRESENTACIÓN DE ACUERDO A SU NECESIDAD LA INSTITUCIÓN REQUIERE FRASCO DE 750ML CON PISTOLA ATOMIZADORA. Observación: 1. Empaque individual. 2. Debe traer impreso y visible fecha de manufactura, vencimiento, número de lote, país de origen y marca de fábrica. 3. Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización. Requisitos de instalación: Presentaciones Servicios Presentación Cod Abastos Servicio Sub Especialidad POR UNIDAD ODONTOLOGÍA GENERAL ODONTOLOGÍA GENERAL Atributos Atributo Descripcion CATALOGO EN ESPAÑOL SI REGISTRO SANITARIO SI TIEMPO DE EXPIRACIÓN SI CLASE DE RIESGO NO APLICA Para ser utilizado por el Depto. de Odontología de la Policlínica de Aguadulce. Duración: Para un periodo de Cinco (5) meses. Presentación: Frascos de 750ml. Tiempo de entrega: 10 días Hábiles. HORARIO DE RECIBO DE MERCANCÍA EN EL ALMACÉN DE LA POLI. DR. MANUEL DE JESÚS ROJAS ES DE 7:00 A.M. A 12:00 M.D. Y DE 1:00P.M. A 2:00 P.M. | [9 empty] | Ignorado por RS

## Resumen_Consolidado
publicacion | enlace | titulo | precio_referencia | fecha | entidad | termino_entrega | ficha_detectada | item_1 | items_descripcion | item_2 | item_3 | item_4 | item_5 | item_6 | item_7 | item_8 | clasificacion | item_9 | item_10
13-10-2025 | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/solicitud-de-cotizacion/2025-1-10-01-08-CL-034715/QfyojIwRnIsgzNzcDO2ojIpJye | SE SOLICITA ACCESORIO cemento óseo con antibiótico. | B/. 15,000.00 | 14-10-2025 a 17-10-2025 | Caja de Seguro Social | 30 Días calendario | 106160 | SE SOLICITA ACCESORIO cemento óseo con antibiótico. CTNI: 106160 FICHA TECNICA: 02020565 | SE SOLICITA ACCESORIO cemento óseo con antibiótico. CTNI: 106160 FICHA TECNICA: 02020565 | [7 empty] | Con CT
13-10-2025 | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/solicitud-de-cotizacion/2025-0-12-25-04-CL-026771/QfyojIwRnIsITNzcDO2ojIpJye | REQUISICION N° 111-MEDICINA CRITICA* HUMIFICADOR DE ALTO FLUJO F.T. 107861* | B/. 22,032.00 | 14-10-2025 a 17-10-2025 | Ministerio de Salud | 2 Días hábiles | 107861 | HUMIDIFICADOR DE ALTO FLUJO F.T. 107861 Que genera altos caudales de gases respiratorios calentados y humidificados 1. Generador: 1.1. Ajustes de caudal o rango de flujo: 1.1.1. De 10 o menos a 50 L/min o más en incrementos variables. 1.2. Pantalla que despliegue el porcentaje FiO2, temperatura y flujo. 1.4. Alarma audible y visible de alto/bajo oxigeno. 1.5. Alarma de desconexión o bloqueo de circuito o de verificación del tubo. 2. Humidificador integrado 3. Puerto de entrada de oxigeno. 4. Alimentación eléctrica 100-120V-60Hz o autorregulable. | HUMIDIFICADOR DE ALTO FLUJO F.T. 107861 Que genera altos caudales de gases respiratorios calentados y humidificados 1. Generador: 1.1. Ajustes de caudal o rango de flujo: 1.1.1. De 10 o menos a 50 L/min o más en incrementos variables. 1.2. Pantalla que despliegue el porcentaje FiO2, temperatura y flujo. 1.4. Alarma audible y visible de alto/bajo oxigeno. 1.5. Alarma de desconexión o bloqueo de circuito o de verificación del tubo. 2. Humidificador integrado 3. Puerto de entrada de oxigeno. 4. Alimentación eléctrica 100-120V-60Hz o autorregulable. | [7 empty] | Con CT
11-10-2025 | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/solicitud-de-cotizacion/2025-0-12-19-08-CL-026555/QfyojIwRnIsAzMycDO2ojIpJye | SOL-970-25 INSUMO MEDICO QUIRURGICO | B/. 55,520.00 | 14-10-2025 a 17-10-2025 | Ministerio de Salud | 10 Días hábiles | 52935 | GUANTE DE NITRILO PARA EXAMÉN SIN POLVO NO ESTÉRIL TAMAÑO CHICO CAJA/100 F.T. 52935 | GUANTE DE NITRILO PARA EXAMÉN SIN POLVO NO ESTÉRIL TAMAÑO CHICO CAJA/100 F.T. 52935 GUANTE DE NITRILO PARA EXAMÉN SIN POLVO NO ESTÉRIL TAMAÑO MEDIANO CAJA/100 F.T. 52935 | GUANTE DE NITRILO PARA EXAMÉN SIN POLVO NO ESTÉRIL TAMAÑO MEDIANO CAJA/100 F.T. 52935 | [6 empty] | Con CT
30-09-2025 | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/solicitud-de-cotizacion/2025-1-10-01-02-CL-034557/QfyojIwRnIsUTN2YzN2ojIpJye | GORROS DE MUJERES PARA PROTECCIÓNY COBERTORES MULTICAPAS. PARA LA POLI. DR. MANUEL DE JESÚS ROJAS DE AGUADULCE. | B/. 3,250.00 | 14-10-2025 a 20-10-2025 | Caja de Seguro Social | 10 Días hábiles | 105614 | 5000 UNIDADES DE GORROS DE MUJERES PARA PROTECCIÓN. Ficha Técnica No.: 020200632 C.T.N.I.: 106105 GORRO PARA MUJERES Descripción del producto: Para protección 1.Material liviano. 2.Con elástico. 3.Absorbente. 4.Tamaño universal. 5.Permeable al aire. 6.Impermeable a los líquidos. Observación: 1.Debe traer impreso la fecha de fabricación, número de lote visible y país de origen. 2.Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización. 3.Garantía por desperfecto de fábrica. Requisitos de instalación: Presentaciones Servicios Presentación Cod Abastos Servicio Sub Especialidad Caja de 100 unidades/Por unidad USO GENERAL USO GENERAL Atributos Atributo Descripcion Empaque Primario SI Empaque Secundario SI Catálogo en Español SI Criterio Técnico NO Para ser utilizados por los Servicios Médicos de esta Unidad Ejecutora.Este Insumo no lo abastece el Almacén Central en este momento. Duración: Para un periodo de Cinco (5) Meses. Termino de entrega: 10 Días Hábiles. Presentación: Unidades. Lugar de Entrega: Almacén de la Policlínica Dr. Manuel de J. Rojas, Aguadulce en horario de 7:00 a.m. A 12:00. m.d. y de 1:00 p.m | 5000 UNIDADES DE GORROS DE MUJERES PARA PROTECCIÓN. Ficha Técnica No.: 020200632 C.T.N.I.: 106105 GORRO PARA MUJERES Descripción del producto: Para protección 1.Material liviano. 2.Con elástico. 3.Absorbente. 4.Tamaño universal. 5.Permeable al aire. 6.Impermeable a los líquidos. Observación: 1.Debe traer impreso la fecha de fabricación, número de lote visible y país de origen. 2.Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización. 3.Garantía por desperfecto de fábrica. Requisitos de instalación: Presentaciones Servicios Presentación Cod Abastos Servicio Sub Especialidad Caja de 100 unidades/Por unidad USO GENERAL USO GENERAL Atributos Atributo Descripcion Empaque Primario SI Empaque Secundario SI Catálogo en Español SI Criterio Técnico NO Para ser utilizados por los Servicios Médicos de esta Unidad Ejecutora.Este Insumo no lo abastece el Almacén Central en este momento. Duración: Para un periodo de Cinco (5) Meses. Termino de entrega: 10 Días Hábiles. Presentación: Unidades. Lugar de Entrega: Almacén de la Policlínica Dr. Manuel de J. Rojas, Aguadulce en horario de 7:00 a.m. A 12:00. m.d. y de 1:00 p.m 6,000 UNIDADES DE COBERTOR MULTICAPAS PARA SUPERFICIES TAMAÑO 58.42CM X 91.44CM (30” X 36”). Ficha Técnica No.: 0202000598 C.T.N.I.: 105614 COBERTOR MULTICAPAS PARA SUPERFICIES Descripción del producto: Para absorción y bloqueo de la humedad hacia la piel del paciente, que reduce la fricción. Compuesto de varias capas: 1. Capa transpirable de tela no tejida de varias capas (SMS) 2. Dos (2) capas de película que atrapa la humedad evitando el retorno de los fluidos 3. Una (1) capa polímero súper absorbente (PSA) con capacidad de absorción de 40 veces su peso nivel de retorno de humedad de 0.38g a 0.40g. 4. Una (1) capa transpirable de tela no tejida, como quinta capa. 5. Una capa de tela no tejida resistente al desgarre 6. Tamaños 25.4 cm x 40.64 cm (10” x 16”) 45.72cm x 60.96cm (18” x 24”) 58.42cm x 91.44cm (23” x 36”) 76.2cm x 91.44cm (30” x 36”) 7. No estéril 8. De un solo uso Observación: 1. Debe traer impreso y visible fecha de manufactura, número de lote, país de origen y marca de fábrica. 2. Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización. LA UNIDAD SOLICITA COBERTOR MULTICAPAS PARA SUPERFICIES (TAMAÑO 58.42CM X 91.44CM (30” X 36”). CON LAS ESPECIFICACIONES ANTES DESCRITAS. Requisitos de instalación: Presentaciones Servicios Presentación Cod Abastos Servicio Sub Especialidad Por unidad USO GENERAL. CLÍNICA DE HERIDA Atributos Atributo Descripcion Empaque Primario si Empaque Secundario si Catálogo en Español si Criterio Técnico Acta No. 59 de 25-5-2016 92 del 20-7-2016 / 108 del 18-8-2016 Nota de la Institución No DNPSS/DPSS/124/MQ del 17-5-2016 Subcomité Medicoquirúrgico / subcomité medicoquirúrgico. Clase de Riesgo A Para ser utilizados por el Departamento de Enfermería. Este Insumo no lo abastece el Almacén Central en este momento. Duración: Para un periodo de cinco (5) Meses. Termino de entrega: 10 Días Hábiles. Presentación: Unidades. Lugar de Entrega: Almacén de la Policlínica Dr. Manuel de J. Rojas, Aguadulce en horario de 7:00 .a.m. A 12:00. m.d. y de 1:00 p.m a 2:00 p.m. | 6,000 UNIDADES DE COBERTOR MULTICAPAS PARA SUPERFICIES TAMAÑO 58.42CM X 91.44CM (30” X 36”). Ficha Técnica No.: 0202000598 C.T.N.I.: 105614 COBERTOR MULTICAPAS PARA SUPERFICIES Descripción del producto: Para absorción y bloqueo de la humedad hacia la piel del paciente, que reduce la fricción. Compuesto de varias capas: 1. Capa transpirable de tela no tejida de varias capas (SMS) 2. Dos (2) capas de película que atrapa la humedad evitando el retorno de los fluidos 3. Una (1) capa polímero súper absorbente (PSA) con capacidad de absorción de 40 veces su peso nivel de retorno de humedad de 0.38g a 0.40g. 4. Una (1) capa transpirable de tela no tejida, como quinta capa. 5. Una capa de tela no tejida resistente al desgarre 6. Tamaños 25.4 cm x 40.64 cm (10” x 16”) 45.72cm x 60.96cm (18” x 24”) 58.42cm x 91.44cm (23” x 36”) 76.2cm x 91.44cm (30” x 36”) 7. No estéril 8. De un solo uso Observación: 1. Debe traer impreso y visible fecha de manufactura, número de lote, país de origen y marca de fábrica. 2. Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización. LA UNIDAD SOLICITA COBERTOR MULTICAPAS PARA SUPERFICIES (TAMAÑO 58.42CM X 91.44CM (30” X 36”). CON LAS ESPECIFICACIONES ANTES DESCRITAS. Requisitos de instalación: Presentaciones Servicios Presentación Cod Abastos Servicio Sub Especialidad Por unidad USO GENERAL. CLÍNICA DE HERIDA Atributos Atributo Descripcion Empaque Primario si Empaque Secundario si Catálogo en Español si Criterio Técnico Acta No. 59 de 25-5-2016 92 del 20-7-2016 / 108 del 18-8-2016 Nota de la Institución No DNPSS/DPSS/124/MQ del 17-5-2016 Subcomité Medicoquirúrgico / subcomité medicoquirúrgico. Clase de Riesgo A Para ser utilizados por el Departamento de Enfermería. Este Insumo no lo abastece el Almacén Central en este momento. Duración: Para un periodo de cinco (5) Meses. Termino de entrega: 10 Días Hábiles. Presentación: Unidades. Lugar de Entrega: Almacén de la Policlínica Dr. Manuel de J. Rojas, Aguadulce en horario de 7:00 .a.m. A 12:00. m.d. y de 1:00 p.m a 2:00 p.m. | [6 empty] | Con CT
10-10-2025 | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/solicitud-de-cotizacion/2025-0-12-19-08-CL-026867/QfyojIwRnIsADN1YDO2ojIpJye | INSUMO MÉDICO QUIRURGICO SOL-1115-25 | B/. 8,750.00 | 13-10-2025 a 16-10-2025 | Ministerio de Salud | 1 Días hábiles | 103210 | SISTEMA/ASPIRACIÓN CERRADO P/ADULTO/USO MAS/48 HORAS P/TUBO/DOSIF/CON/CAMA/LIMPIEZA/10FR/LONG. 54CM F.T. 103210 | SISTEMA/ASPIRACIÓN CERRADO P/ADULTO/USO MAS/48 HORAS P/TUBO/DOSIF/CON/CAMA/LIMPIEZA/10FR/LONG. 54CM F.T. 103210 | [7 empty] | Con CT
10-10-2025 | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/solicitud-de-cotizacion/2025-0-12-23-09-CL-026865/QfyojIwRnIsIjNzYDO2ojIpJye | JET NEBULIZADOR CON AJUSTE | B/. 4,475.00 | 13-10-2025 a 16-10-2025 | Ministerio de Salud | 10 Días hábiles | 22499 | JET NEBULIZADOR CON AJUSTE DE CONCENTRACION DE OXIGENO JERRA DE POLIPROPILENO TRANSPARENTE CON AJUSTE DE CONCENTRACION DE OXIGENO, COLLAR ROTATORIO, NIVELES GRADUADOS Y VISIBLES PARA MEDICION DEL AGUA. CAPACIDAD DE LA JARRA: CONCENTRACION DE OXIGENO: 500CC AJUSTE DE 28% A 98%. -FICHA TECNICA: 22499 | JET NEBULIZADOR CON AJUSTE DE CONCENTRACION DE OXIGENO JERRA DE POLIPROPILENO TRANSPARENTE CON AJUSTE DE CONCENTRACION DE OXIGENO, COLLAR ROTATORIO, NIVELES GRADUADOS Y VISIBLES PARA MEDICION DEL AGUA. CAPACIDAD DE LA JARRA: CONCENTRACION DE OXIGENO: 500CC AJUSTE DE 28% A 98%. -FICHA TECNICA: 22499 | [7 empty] | Con CT
10-10-2025 | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/solicitud-de-cotizacion/2025-0-12-23-09-CL-026863/QfyojIwRnIsUjMzYDO2ojIpJye | JUEGO PARA REALIZAR TRATAMIENTO DIALISIS | B/. 5,000.00 | 13-10-2025 a 16-10-2025 | Ministerio de Salud | 15 Días hábiles | 108978 | JUEGO PARA REALIZAR TRATAMIENTO DE DIÁLISIS LENTA CONTINUA. 1. JUEGO PARA HEMOFILTRACIÓN VENOSA CONTINUA: 1.1. Cartucho para hemofiltración venosa continua. 1.1.1. Hemofiltro de polisulfona. 1.1.2. Flujo sanguíneo recomendado de 100-350 ml/min. 1.1.3. Volumen de cebado 100 ml/210 ml. 1.1.4. Área de efectividad 1.4m cuadrados. 1.1.5. Línea de sustitución. 1.1.6. Bolsa de desecho de 10 L con grifo de descarga. 1.1.7. Jeringuilla de 30 ml o 50 ml. 1.1.8. Estéril. 1.2. Cartucho para hemofiltración venosa continua. 1.2.1. Con hemofiltro de polisulfona. 1.2.2. Flujo sanguíneo recomendado de 200-500 ml/min. 1.2.3. Volumen de cebado 130 ml/300 ml. 1.2.4. Área de efectividad 1.8 m cuadrados. 1.2.5. Línea de sustitución. 1.2.6. Bolsa de desecho de 10 L con grifo de descarga. 1.2.7. Jeringuilla de 30 ml o 50 ml. 1.2.8. Estéril. -FICHA TECNICA: 108978 | JUEGO PARA REALIZAR TRATAMIENTO DE DIÁLISIS LENTA CONTINUA. 1. JUEGO PARA HEMOFILTRACIÓN VENOSA CONTINUA: 1.1. Cartucho para hemofiltración venosa continua. 1.1.1. Hemofiltro de polisulfona. 1.1.2. Flujo sanguíneo recomendado de 100-350 ml/min. 1.1.3. Volumen de cebado 100 ml/210 ml. 1.1.4. Área de efectividad 1.4m cuadrados. 1.1.5. Línea de sustitución. 1.1.6. Bolsa de desecho de 10 L con grifo de descarga. 1.1.7. Jeringuilla de 30 ml o 50 ml. 1.1.8. Estéril. 1.2. Cartucho para hemofiltración venosa continua. 1.2.1. Con hemofiltro de polisulfona. 1.2.2. Flujo sanguíneo recomendado de 200-500 ml/min. 1.2.3. Volumen de cebado 130 ml/300 ml. 1.2.4. Área de efectividad 1.8 m cuadrados. 1.2.5. Línea de sustitución. 1.2.6. Bolsa de desecho de 10 L con grifo de descarga. 1.2.7. Jeringuilla de 30 ml o 50 ml. 1.2.8. Estéril. -FICHA TECNICA: 108978 | [7 empty] | Con CT
10-10-2025 | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/solicitud-de-cotizacion/2025-0-12-17-02-CL-026862/QfyojIwRnIsQjMzYDO2ojIpJye | TROCARES DE LAPARASCOPIA | B/. 4,470.00 | 13-10-2025 a 17-10-2025 | Ministerio de Salud | 10 Días hábiles | 102338 | TROCAR PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA 12MM CON SISTEMA DE ANCLAJE TIPO HASSAN O TECNICA HABIERTA F.T. 102337 | TROCAR PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA 12MM CON SISTEMA DE ANCLAJE TIPO HASSAN O TECNICA HABIERTA F.T. 102337 TROCARES PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA PUNTA CORTANTE DE 5MM CON CUCHILLA ESTERIL DE UN SOLO USO F.T.102338 TROCARES PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA PUNTA CORTANTE DE 11MM CON CUCHILLA ESTERIL DE UN SOLO USO F.T.102338 TROCARES PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA PUNTA CORTANTE DE 12MM CON CUCHILLA ESTERIL DE UN SOLO USO F.T.102338 | TROCARES PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA PUNTA CORTANTE DE 5MM CON CUCHILLA ESTERIL DE UN SOLO USO F.T.102338 | TROCARES PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA PUNTA CORTANTE DE 11MM CON CUCHILLA ESTERIL DE UN SOLO USO F.T.102338 | TROCARES PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA PUNTA CORTANTE DE 12MM CON CUCHILLA ESTERIL DE UN SOLO USO F.T.102338 |  |  |  |  | Con CT
10-10-2025 | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/solicitud-de-cotizacion/2025-1-10-01-08-CL-034847/QfyojIwRnIsUjNyYDO2ojIpJye | ELECTRODOS PARA ELECTROESTIMULACION | B/. 7,150.00 | 13-10-2025 a 16-10-2025 | Caja de Seguro Social | 30 Días hábiles | 107037 | ELECTRODO PARA ELECTROESTIMULACION CUADRADOS: 5 CM X 5 CM C.T.N.I. 107037 | ELECTRODO PARA ELECTROESTIMULACION CUADRADOS: 5 CM X 5 CM C.T.N.I. 107037 ELECTRODO PARA ELECTROESTIMULACION RECTANGULAR: 4.5cm x 9.5cm C.T.N.I. 107037 ELECTRODO PARA ELECTROESTIMULACION REDONDOS: 5 CM C.T.N.I. 107037 | ELECTRODO PARA ELECTROESTIMULACION RECTANGULAR: 4.5cm x 9.5cm C.T.N.I. 107037 | ELECTRODO PARA ELECTROESTIMULACION REDONDOS: 5 CM C.T.N.I. 107037 | [5 empty] | Con CT
10-10-2025 | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/solicitud-de-cotizacion/2025-0-12-17-02-CL-026860/QfyojIwRnIsEDOxYDO2ojIpJye | PINZA DE AGARRE LAPAROSCOPICA CON DIENTE DE 5MM DESECHABLE F.T.26363 | B/. 3,250.00 | 13-10-2025 a 16-10-2025 | Ministerio de Salud | 10 Días hábiles | 26363 | PINZA DE AGARRE LAPAROSCÓPICA CON DIENTE DE 5MM DESECHABLE QUE CUMPLA CON TODAS LAS ESPECIFICACIONES DE LA F.T.26363 ENVIAR FOTO DE LA PINZA | PINZA DE AGARRE LAPAROSCÓPICA CON DIENTE DE 5MM DESECHABLE QUE CUMPLA CON TODAS LAS ESPECIFICACIONES DE LA F.T.26363 ENVIAR FOTO DE LA PINZA | [7 empty] | Con CT
10-10-2025 | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/solicitud-de-cotizacion/2025-1-10-01-09-CL-035191/QfyojIwRnIsUzNxYDO2ojIpJye | PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD Y ALTA POTENCIA CON SISTEMA DE PROTECCIÓN DEL CABEZAL PARA CONTENEDOR DE DOS SALIDAS DE BOTON PARA CAMBIAR LA FRESA PARA EL HOSPITAL DR. EZEQUIEAL ABADADÍA-SONA. | B/. 4,335.00 | 13-10-2025 a 16-10-2025 | Caja de Seguro Social | 15 Días hábiles | 106202 | PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD Y ALTA POENCIA: CTNI:106202 FICHA: 0304000094 Pieza de alta velocidad para preparaciones dentales Especificaciones Técnicas: 1. Pieza de mano y rosca de acople de acero inoxidable o titanio macizo. 2. Cabeza de acero inoxidable o titanio macizo. 3. Esterilizable en autoclave. 4. Con velocidad de rotación de 330,000 rpm o mayor. 5. Con superficie antirresbalante o con buen agarre. 6. Balinera de cerámica con niveles de ruido de 68 dB o menor. 7. Tamaño de la cabeza: 7.1 Diámetro: de 12 mm o menor. 7.2. Altura: de 13.6 mm o menor. 8. Peso de 57 gramos o menor. 9. Con 3 o más salida de spray en la cabeza. 10. Con potencia de 21 watts o mayor. 11. Para conector de dos (2) salidas. Observaciones: 1. Envase de una unidad. 2. Debidamente identificado por el fabricante. 3. Garantía de un (1) año en pieza y mano de obra por desperfecto de fabricación, incluye el rotor completo (2 balineras, un impeler y un shock). 4. Mantenimiento preventivo cada seis (6) meses o cuando lo solicite la Unidad Ejecutora. 5. En la requisición incluir llave para cambio de repuesto, si la unidad ejecutora no cuenta con una para esta pieza. Cumplir con estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización (ISO, FDA, CE etc. ). 54847 POR UNIDAD ID Servicio Sub Especialidad 31008 ODONTOLOGÍA GENERAL ODONTOLOGÍA GENERAL Id Atributo Select 57482 CATALOGO EN ESPAÑOL Select 57483 CRITERIO TÉCNICO Select 57484 GARANTÍA EN PIEZAS Select 57485 GARANTÍA MANO DE OBRA Select 57486 CLASE DE RIESGO SE RECIBIRA EN EN EL ALMACÉN DE LABORATORIO DEL HOSPITAL DE SONÁ,VERAGUAS TIEMPO DE ENTREGA 15 DIAS HABILES VIGENCIA NO MENOR DE 24 MESES. | PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD Y ALTA POENCIA: CTNI:106202 FICHA: 0304000094 Pieza de alta velocidad para preparaciones dentales Especificaciones Técnicas: 1. Pieza de mano y rosca de acople de acero inoxidable o titanio macizo. 2. Cabeza de acero inoxidable o titanio macizo. 3. Esterilizable en autoclave. 4. Con velocidad de rotación de 330,000 rpm o mayor. 5. Con superficie antirresbalante o con buen agarre. 6. Balinera de cerámica con niveles de ruido de 68 dB o menor. 7. Tamaño de la cabeza: 7.1 Diámetro: de 12 mm o menor. 7.2. Altura: de 13.6 mm o menor. 8. Peso de 57 gramos o menor. 9. Con 3 o más salida de spray en la cabeza. 10. Con potencia de 21 watts o mayor. 11. Para conector de dos (2) salidas. Observaciones: 1. Envase de una unidad. 2. Debidamente identificado por el fabricante. 3. Garantía de un (1) año en pieza y mano de obra por desperfecto de fabricación, incluye el rotor completo (2 balineras, un impeler y un shock). 4. Mantenimiento preventivo cada seis (6) meses o cuando lo solicite la Unidad Ejecutora. 5. En la requisición incluir llave para cambio de repuesto, si la unidad ejecutora no cuenta con una para esta pieza. Cumplir con estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización (ISO, FDA, CE etc. ). 54847 POR UNIDAD ID Servicio Sub Especialidad 31008 ODONTOLOGÍA GENERAL ODONTOLOGÍA GENERAL Id Atributo Select 57482 CATALOGO EN ESPAÑOL Select 57483 CRITERIO TÉCNICO Select 57484 GARANTÍA EN PIEZAS Select 57485 GARANTÍA MANO DE OBRA Select 57486 CLASE DE RIESGO SE RECIBIRA EN EN EL ALMACÉN DE LABORATORIO DEL HOSPITAL DE SONÁ,VERAGUAS TIEMPO DE ENTREGA 15 DIAS HABILES VIGENCIA NO MENOR DE 24 MESES. | [7 empty] | Con CT
09-10-2025 | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/solicitud-de-cotizacion/2025-1-10-01-03-CL-035185/QfyojIwRnIsAjMwYDO2ojIpJye | STENT FLEXIBLE AUTOEXPANDIBLE | B/. 6,400.00 | 13-10-2025 a 16-10-2025 | Caja de Seguro Social | 30 Días hábiles | 105790 | STENT FLEXIBLE AUTOEXPANDIBLE 20MM, 100MM, 100CM. CUMPLIR CON FICHA TECNICA 105790 | STENT FLEXIBLE AUTOEXPANDIBLE 20MM, 100MM, 100CM. CUMPLIR CON FICHA TECNICA 105790 | [7 empty] | Con CT
09-10-2025 | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/solicitud-de-cotizacion/2025-0-12-23-09-CL-026858/QfyojIwRnIsUzN5UDO2ojIpJye | MIEL GRADO MEDICO LAMINA 11CMX11CM, APOSITO HIDROFILICO CON ZINC 10CM Y 10.2CM ENTRE 20CM Y 20.3CM Y APOSITO DE HERIDA CON ALGINATO DE CALCIO 4 1/2" X 4 1/4" | B/. 8,944.00 | 13-10-2025 a 16-10-2025 | Ministerio de Salud | 10 Días hábiles | 108983 | MIEL GRADO MEDICO Promueve la debridación de herida (tratamiento de heridas) 1. Entre 60 % a 100 % miel de grado médico MANUKA (derivado del polen y néctar de la planta Leptospermum Scoparium). 2. Presentación: 2.5. Lamina coloidal sin adhesivo. 2.5.3. 11 cm x 11 cm. -FICHA TECNICA: 104288 | MIEL GRADO MEDICO Promueve la debridación de herida (tratamiento de heridas) 1. Entre 60 % a 100 % miel de grado médico MANUKA (derivado del polen y néctar de la planta Leptospermum Scoparium). 2. Presentación: 2.5. Lamina coloidal sin adhesivo. 2.5.3. 11 cm x 11 cm. -FICHA TECNICA: 104288 APOSITO HIDROFILICO CON ZINC, VITAMINA A Y B6. Para facilitar la cicatrización de la herida en úlceras cutáneas (diabéticas, estasis venosa), úlceras por presión en estadio I-IV, incisiones quirúrgicas y lesiones superficiales.1. Apósito de gasa 100 % algodón impregnado: 1.1. Cloruro de zinc. 1.2. cloruro de calcio. 1.3. Cloruro de sodio. 1.4. Vitamina A. 1.5. Vitamina B6. 1.6. Laurilsulfatosodico. 1.7. Propilenglicol. 1.8. Metilparabeno. 1.9. Lanolina anhidra. 1.10. Petrolato blanco. 1.11. Agua purificada. 1.12. Aceite mineral blanco. 1.13. Propilparabeno. 1.14. Hidróxido de magnesio. 2. Tamaño: 2.3. Entre 10 cm y 10.2 cm x entre 20 cm y 20.3cm (su equivalencia en pulgada). 3. Libre de látex. No contiene látex de caucho natural. 4. Estéril. 5. De un solo uso. -FICHA TECNICA: 108983 APOSITO DE HERIDA CON ALGINATO DE CALCIO Y PLATA. Para herida, sin borde adherente hipoalergico. Tamaño: gasa 4 1/4´´ x 4 1/4´´. -FICHA TECNICA: 101249 | APOSITO HIDROFILICO CON ZINC, VITAMINA A Y B6. Para facilitar la cicatrización de la herida en úlceras cutáneas (diabéticas, estasis venosa), úlceras por presión en estadio I-IV, incisiones quirúrgicas y lesiones superficiales.1. Apósito de gasa 100 % algodón impregnado: 1.1. Cloruro de zinc. 1.2. cloruro de calcio. 1.3. Cloruro de sodio. 1.4. Vitamina A. 1.5. Vitamina B6. 1.6. Laurilsulfatosodico. 1.7. Propilenglicol. 1.8. Metilparabeno. 1.9. Lanolina anhidra. 1.10. Petrolato blanco. 1.11. Agua purificada. 1.12. Aceite mineral blanco. 1.13. Propilparabeno. 1.14. Hidróxido de magnesio. 2. Tamaño: 2.3. Entre 10 cm y 10.2 cm x entre 20 cm y 20.3cm (su equivalencia en pulgada). 3. Libre de látex. No contiene látex de caucho natural. 4. Estéril. 5. De un solo uso. -FICHA TECNICA: 108983 | APOSITO DE HERIDA CON ALGINATO DE CALCIO Y PLATA. Para herida, sin borde adherente hipoalergico. Tamaño: gasa 4 1/4´´ x 4 1/4´´. -FICHA TECNICA: 101249 | [5 empty] | Con CT
09-10-2025 | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/solicitud-de-cotizacion/2025-1-10-01-02-CL-035169/QfyojIwRnIsQzM3UDO2ojIpJye | SISTEMA DE DERIVACION VENTRÍCULO PERITONEAL TIPO BURR HOLE (TREPANO). CTNI. 108525. SOLICITUD 1001088727-02-17 | B/. 6,408.00 | 13-10-2025 a 16-10-2025 | Caja de Seguro Social | 30 Días calendario | 108525 | SISTEMA DE DERIVACION VENTRÍCULO PERITONEAL TIPO BURR HOLE (TREPANO),1. Válvula: 1.1. Tipo Burr Hole o trepano de silicona, 1.2. Radiopaca. 1.3. Con dos (2) orificios. 1.4. Diámetro entre 12 mm y 16 mm. 1.5. Presión: 1.5.1. Baja: 1.5.1.1. Entre 5 mm y 50 mm de agua 1.5.2. Mediana 1.5.2.1. Entre 50 mm y 110 mm de agua 1.5.3. Alta: 1.5.3.1. Entre 110 mm y 180 mm de agua 2. Catéter: 2.1. ventricular entre 14 cm y 25 cm de longitud. 2.2. Peritoneal entre 80 cm y 120 cm de longitud. 3. Estéril. 4. De un solo uso. LA INSTITUCIÓN SOLICITARÁ LO QUE REQUIERA EN RELACION AL DIAMETRO Y PRESIÓN DE LA VALVULA Y LA LONGITUD DE LOS CATETERES.Observación de material estéril 1. Debe traer impreso y visible fecha de manufactura, vencimiento de la esterilidad no menor de 24 meses a partir de la fecha de entrega, número de lote, país de origen. 2. Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización. LA UNIDAD EJECUTORA SOLICITA VALVULA DE MEDIANA PRESION, DIÁMETRO 16MM, CATÉTER VENTRICULAR 23CM DE LONGITUD, CATÉTER PERITONEAL 90CM DE LONGITUD. | SISTEMA DE DERIVACION VENTRÍCULO PERITONEAL TIPO BURR HOLE (TREPANO),1. Válvula: 1.1. Tipo Burr Hole o trepano de silicona, 1.2. Radiopaca. 1.3. Con dos (2) orificios. 1.4. Diámetro entre 12 mm y 16 mm. 1.5. Presión: 1.5.1. Baja: 1.5.1.1. Entre 5 mm y 50 mm de agua 1.5.2. Mediana 1.5.2.1. Entre 50 mm y 110 mm de agua 1.5.3. Alta: 1.5.3.1. Entre 110 mm y 180 mm de agua 2. Catéter: 2.1. ventricular entre 14 cm y 25 cm de longitud. 2.2. Peritoneal entre 80 cm y 120 cm de longitud. 3. Estéril. 4. De un solo uso. LA INSTITUCIÓN SOLICITARÁ LO QUE REQUIERA EN RELACION AL DIAMETRO Y PRESIÓN DE LA VALVULA Y LA LONGITUD DE LOS CATETERES.Observación de material estéril 1. Debe traer impreso y visible fecha de manufactura, vencimiento de la esterilidad no menor de 24 meses a partir de la fecha de entrega, número de lote, país de origen. 2. Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización. LA UNIDAD EJECUTORA SOLICITA VALVULA DE MEDIANA PRESION, DIÁMETRO 16MM, CATÉTER VENTRICULAR 23CM DE LONGITUD, CATÉTER PERITONEAL 90CM DE LONGITUD. | [7 empty] | Con CT
09-10-2025 | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/solicitud-de-cotizacion/2025-1-10-01-02-CL-035135/QfyojIwRnIsczMwUDO2ojIpJye | UNIDADES DE PLACA EN T EN ANGULO RECTO (90°)PARA TORNILLOS DE 3.5MM. CTNI. 40402. SOLICITUD 1001083086-02-17 | B/. 12,000.00 | 13-10-2025 a 16-10-2025 | Caja de Seguro Social | 15 Días calendario | 40402 | CODIGO: 02017704 - OP01020126 DESCRIPCIÓN: UNIDADES DE PLACA EN T EN ANGULO RECTO (90°)PARA TORNILLOS DE 3.5MM ESPECIFICACIONES TECNICAS: De acero inoxidable quírúrgico o de titanio, para fijación de radio distal, puede emplearse en el lado izquierdo o en el lado derecho y para pequeños fragmentos. Agujeros Agujeros Longitud (cabeza) (vastago o cuerpo) 3 3 45mm 3 3 50mm 4 4 56mm 3 5 67mm 4 6 78mm La institución solicitará las especificaciones requeridas. | CODIGO: 02017704 - OP01020126 DESCRIPCIÓN: UNIDADES DE PLACA EN T EN ANGULO RECTO (90°)PARA TORNILLOS DE 3.5MM ESPECIFICACIONES TECNICAS: De acero inoxidable quírúrgico o de titanio, para fijación de radio distal, puede emplearse en el lado izquierdo o en el lado derecho y para pequeños fragmentos. Agujeros Agujeros Longitud (cabeza) (vastago o cuerpo) 3 3 45mm 3 3 50mm 4 4 56mm 3 5 67mm 4 6 78mm La institución solicitará las especificaciones requeridas. | [7 empty] | Con CT
10-10-2025 | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/solicitud-de-cotizacion/2025-0-12-27-08-CL-026774/QfyojIwRnIsgjM1EDO2ojIpJye | 25-2253 CERA DE HUESO ESTERIL PARA LA HEMOSTASIA DE HUESO, EN BASTON Ft. 21879 | B/. 1,008.00 | 13-10-2025 a 16-10-2025 | Ministerio de Salud | 10 Días hábiles | 21879 | 25-2253 CERA DE HUESO ESTERIL PARA LA HEMOSTASIA DE HUESO, EN BASTON Ft. 21879 | 25-2253 CERA DE HUESO ESTERIL PARA LA HEMOSTASIA DE HUESO, EN BASTON Ft. 21879 | [7 empty] | Con CT
09-10-2025 | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/solicitud-de-cotizacion/2025-1-10-01-08-CL-034440/QfyojIwRnIsQTN5UDO2ojIpJye | CONECTOR EN ESPIRAL PARA INYECTOR AUTOMÁTICO DE USO EN TOMOGRAFÍA | B/. 14,850.00 | 10-10-2025 a 15-10-2025 | Caja de Seguro Social | 30 Días calendario | 81134 | CONECTOR EN ESPIRAL PARA INYECTOR AUTOMÁTICO DE USO EN TOMOGRAFÍA SE SOLICITA CONECTOR EN ESPIRAL EN "T" DE 152.4 CM, QUE SOPORTE 300 PSI INYECTOR AUTOMATICO DE DOBLE CABEZA, CON CONFIGURACION DE TERMINALES DE INTERCONEXION HEMBRA Y MACHO CTNI: 81134 FICHA TECNICA: 15000351 | CONECTOR EN ESPIRAL PARA INYECTOR AUTOMÁTICO DE USO EN TOMOGRAFÍA SE SOLICITA CONECTOR EN ESPIRAL EN "T" DE 152.4 CM, QUE SOPORTE 300 PSI INYECTOR AUTOMATICO DE DOBLE CABEZA, CON CONFIGURACION DE TERMINALES DE INTERCONEXION HEMBRA Y MACHO CTNI: 81134 FICHA TECNICA: 15000351 | [7 empty] | Con CT
09-10-2025 | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/solicitud-de-cotizacion/2025-0-12-29-01-CL-026856/QfyojIwRnIsMTM5UDO2ojIpJye | R-391 INSUMOS MÉDICOS-MINSA CAPSI LAS 30 | B/. 49,600.00 | 10-10-2025 a 15-10-2025 | Ministerio de Salud | 15 Días calendario | 109613 | DISPOSITIVO A BASE DE POLIMEROS. ¦ Para mantener la humedad, controla la perdida de fluidos en el microambiente y promueve el desbridamiento autolítico de las heridas. PAÑO DE 20cm X 20cm. FICHA TÉCNICA 109613. | DISPOSITIVO A BASE DE POLIMEROS. ¦ Para mantener la humedad, controla la perdida de fluidos en el microambiente y promueve el desbridamiento autolítico de las heridas. PAÑO DE 20cm X 20cm. FICHA TÉCNICA 109613. MATRIZ EXTRACELULAR TRIDIMENSIONAL ¦ Derivado biológicamente de la submucosa del intestino delgado porcino compatible con el tejido humano. Compuesto de colágeno, elastina, glicasaminoglicanos, glicoproteínas, proteoglicanos y factores de crecimiento. Tamaños Fenestrados 7 x 20cm. FICHA TÉCNICA 101237 APÓSITO DE BARRERA ANTIMICROBIANA ANTIFUNGICIDA Y ANALGESICA DE FOAM. ¦ Como cobertor de heridas indicando para el tratamiento completo o parcial de heridas profundas. TAMAÑO: 4"X5"X1/4" (200 UNIDADES). 4"X5"X1/8" (200 UNIDADES). FICHA TÉCNICA: 105423 | MATRIZ EXTRACELULAR TRIDIMENSIONAL ¦ Derivado biológicamente de la submucosa del intestino delgado porcino compatible con el tejido humano. Compuesto de colágeno, elastina, glicasaminoglicanos, glicoproteínas, proteoglicanos y factores de crecimiento. Tamaños Fenestrados 7 x 20cm. FICHA TÉCNICA 101237 | APÓSITO DE BARRERA ANTIMICROBIANA ANTIFUNGICIDA Y ANALGESICA DE FOAM. ¦ Como cobertor de heridas indicando para el tratamiento completo o parcial de heridas profundas. TAMAÑO: 4"X5"X1/4" (200 UNIDADES). 4"X5"X1/8" (200 UNIDADES). FICHA TÉCNICA: 105423 | [5 empty] | Con CT
09-10-2025 | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/solicitud-de-cotizacion/2025-0-12-23-09-CL-026855/QfyojIwRnIsgTO4UDO2ojIpJye | CATETER DE ARTERIA RADIAL PARA MONITORIZACION DE PRESION Y TOMA DE MUESTRA DE 2.5FR LONGITUD DE 5CM Y DE 3FR LONGITUD DE 5CM | B/. 13,500.00 | 10-10-2025 a 15-10-2025 | Ministerio de Salud | 15 Días hábiles | 103198 | CATETER DE ARTERIA RADIAL Para monitorización de presión y toma de muestra. 1. Incluye: 1.1. Un (1) catéter de: 1.1.1. Poliuretano o polietileno. 1.1.2. De 2.5 Fr. 1.1.3. Longitud de 5 cm 1.1.4. Con o sin aletas laterales para fijación. 1.2. Un (1) alambre guía entre 0.015” y 0.035” de diámetro; o un (1) alambre guía entre 0.53 mm y 1.1 mm de diámetro. 1.3. Punta recta en J de 3 mm o punta recta. 1.4. Una (1) aguja. 1.4.1. Entre 19 G y 21 G para acceso percutáneo. 1.5. Con o sin jeringuilla de un solo uso entre 3 cc y 6 cc. 2. Estéril. 3. De un solo uso. -FICHA TECNICA: 103198 | CATETER DE ARTERIA RADIAL Para monitorización de presión y toma de muestra. 1. Incluye: 1.1. Un (1) catéter de: 1.1.1. Poliuretano o polietileno. 1.1.2. De 2.5 Fr. 1.1.3. Longitud de 5 cm 1.1.4. Con o sin aletas laterales para fijación. 1.2. Un (1) alambre guía entre 0.015” y 0.035” de diámetro; o un (1) alambre guía entre 0.53 mm y 1.1 mm de diámetro. 1.3. Punta recta en J de 3 mm o punta recta. 1.4. Una (1) aguja. 1.4.1. Entre 19 G y 21 G para acceso percutáneo. 1.5. Con o sin jeringuilla de un solo uso entre 3 cc y 6 cc. 2. Estéril. 3. De un solo uso. -FICHA TECNICA: 103198 CATETER DE ARTERIA RADIAL Para monitorización de presión y toma de muestra. 1. Incluye: 1.1. Un (1) catéter de: 1.1.1. Poliuretano o polietileno. 1.1.2. De 3Fr. 1.1.3. Longitud de 5 cm. 1.1.4. Con o sin aletas laterales para fijación. 1.2. Un (1) alambre guía entre 0.015” y 0.035” de diámetro; o un (1) alambre guía entre 0.53 mm y 1.1 mm de diámetro. 1.3. Punta recta en J de 3 mm o punta recta. 1.4. Una (1) aguja. 1.4.1. Entre 19 G y 21 G para acceso percutáneo. 1.5. Con o sin jeringuilla de un solo uso entre 3 cc y 6 cc. 2. Estéril. 3. De un solo uso. -FICHA TECNICA: 103198 | CATETER DE ARTERIA RADIAL Para monitorización de presión y toma de muestra. 1. Incluye: 1.1. Un (1) catéter de: 1.1.1. Poliuretano o polietileno. 1.1.2. De 3Fr. 1.1.3. Longitud de 5 cm. 1.1.4. Con o sin aletas laterales para fijación. 1.2. Un (1) alambre guía entre 0.015” y 0.035” de diámetro; o un (1) alambre guía entre 0.53 mm y 1.1 mm de diámetro. 1.3. Punta recta en J de 3 mm o punta recta. 1.4. Una (1) aguja. 1.4.1. Entre 19 G y 21 G para acceso percutáneo. 1.5. Con o sin jeringuilla de un solo uso entre 3 cc y 6 cc. 2. Estéril. 3. De un solo uso. -FICHA TECNICA: 103198 | [6 empty] | Con CT
09-10-2025 | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/solicitud-de-cotizacion/2025-0-12-17-02-CL-026853/QfyojIwRnIsEDN4UDO2ojIpJye | CANULAS DE ASPIRACION ENDOUTERINA F.T.40657 | B/. 1,680.00 | 10-10-2025 a 15-10-2025 | Ministerio de Salud | 10 Días hábiles | 40657 | CANULAS DE ASPIRACION ENDOUTERINAS QUE CUMPLA CON TODAS LAS ESPECIFICACIONES DE LA F.T.40657 TAMAÑO 3MM(24CM) ++++PRESENTAR MUESTRAS DESPUES DEL ACTO+++ PARA SER USADA CON JERINGA DE ASPIRACION MANUAL ENDOUTERINA ,CANULA SEMIRIGIDA DE POLIPROPILENO TRANSPARENTE CON ADAPTADOR INTEGRADO .CON APERTURA DISTALES PARA LA SUCCION Y RASPADO DE CAVIDAD UTERINA PUNTOS DE HISTEROMETRIA SITUADOS A 1CM DE DISTNCIA CADA UNO Y A 6CM DE LA PUNTA | CANULAS DE ASPIRACION ENDOUTERINAS QUE CUMPLA CON TODAS LAS ESPECIFICACIONES DE LA F.T.40657 TAMAÑO 3MM(24CM) ++++PRESENTAR MUESTRAS DESPUES DEL ACTO+++ PARA SER USADA CON JERINGA DE ASPIRACION MANUAL ENDOUTERINA ,CANULA SEMIRIGIDA DE POLIPROPILENO TRANSPARENTE CON ADAPTADOR INTEGRADO .CON APERTURA DISTALES PARA LA SUCCION Y RASPADO DE CAVIDAD UTERINA PUNTOS DE HISTEROMETRIA SITUADOS A 1CM DE DISTNCIA CADA UNO Y A 6CM DE LA PUNTA CANULAS DE ASPIRACION ENDOUTERINAS QUE CUMPLA CON TODAS LAS ESPECIFICACIONES DE LA F.T.40657 TAMAÑO 4MM(24CM) ++++PRESENTAR MUESTRAS DESPUES DEL ACTO+++ PARA SER USADA CON JERINGA DE ASPIRACION MANUAL ENDOUTERINA ,CANULA SEMIRIGIDA DE POLIPROPILENO TRANSPARENTE CON ADAPTADOR INTEGRADO .CON APERTURA DISTALES PARA LA SUCCION Y RASPADO DE CAVIDAD UTERINA PUNTOS DE HISTEROMETRIA SITUADOS A 1CM DE DISTNCIA CADA UNO Y A 6CM DE LA PUNTA CANULAS DE ASPIRACION ENDOUTERINAS QUE CUMPLA CON TODAS LAS ESPECIFICACIONES DE LA F.T.40657 TAMAÑO 5MM(24CM) ++++PRESENTAR MUESTRAS DESPUES DEL ACTO+++ PARA SER USADA CON JERINGA DE ASPIRACION MANUAL ENDOUTERINA ,CANULA SEMIRIGIDA DE POLIPROPILENO TRANSPARENTE CON ADAPTADOR INTEGRADO .CON APERTURA DISTALES PARA LA SUCCION Y RASPADO DE CAVIDAD UTERINA PUNTOS DE HISTEROMETRIA SITUADOS A 1CM DE DISTNCIA CADA UNO Y A 6CM DE LA PUNTA CANULAS DE ASPIRACION ENDOUTERINAS QUE CUMPLA CON TODAS LAS ESPECIFICACIONES DE LA F.T.40657 TAMAÑO 6MM ++++PRESENTAR MUESTRAS DESPUES DEL ACTO+++ PARA SER USADA CON JERINGA DE ASPIRACION MANUAL ENDOUTERINA ,CANULA SEMIRIGIDA DE POLIPROPILENO TRANSPARENTE CON ADAPTADOR INTEGRADO .CON APERTURA DISTALES PARA LA SUCCION Y RASPADO DE CAVIDAD UTERINA PUNTOS DE HISTEROMETRIA SITUADOS A 1CM DE DISTNCIA CADA UNO Y A 6CM DE LA PUNTA CANULAS DE ASPIRACION ENDOUTERINAS QUE CUMPLA CON TODAS LAS ESPECIFICACIONES DE LA F.T.40657 TAMAÑO 7MM ++++PRESENTAR MUESTRAS DESPUES DEL ACTO+++ PARA SER USADA CON JERINGA DE ASPIRACION MANUAL ENDOUTERINA ,CANULA SEMIRIGIDA DE POLIPROPILENO TRANSPARENTE CON ADAPTADOR INTEGRADO .CON APERTURA DISTALES PARA LA SUCCION Y RASPADO DE CAVIDAD UTERINA PUNTOS DE HISTEROMETRIA SITUADOS A 1CM DE DISTNCIA CADA UNO Y A 6CM DE LA PUNTA CANULAS DE ASPIRACION ENDOUTERINAS QUE CUMPLA CON TODAS LAS ESPECIFICACIONES DE LA F.T.40657 TAMAÑO 8MM ++++PRESENTAR MUESTRAS DESPUES DEL ACTO+++ PARA SER USADA CON JERINGA DE ASPIRACION MANUAL ENDOUTERINA ,CANULA SEMIRIGIDA DE POLIPROPILENO TRANSPARENTE CON ADAPTADOR INTEGRADO .CON APERTURA DISTALES PARA LA SUCCION Y RASPADO DE CAVIDAD UTERINA PUNTOS DE HISTEROMETRIA SITUADOS A 1CM DE DISTNCIA CADA UNO Y A 6CM DE LA PUNTA CANULAS DE ASPIRACION ENDOUTERINAS QUE CUMPLA CON TODAS LAS ESPECIFICACIONES DE LA F.T.40657 TAMAÑO 9MM ++++PRESENTAR MUESTRAS DESPUES DEL ACTO+++ PARA SER USADA CON JERINGA DE ASPIRACION MANUAL ENDOUTERINA ,CANULA SEMIRIGIDA DE POLIPROPILENO TRANSPARENTE CON ADAPTADOR INTEGRADO .CON APERTURA DISTALES PARA LA SUCCION Y RASPADO DE CAVIDAD UTERINA PUNTOS DE HISTEROMETRIA SITUADOS A 1CM DE DISTNCIA CADA UNO Y A 6CM DE LA PUNTA CANULAS DE ASPIRACION ENDOUTERINAS QUE CUMPLA CON TODAS LAS ESPECIFICACIONES DE LA F.T.40657 TAMAÑO 10MM ++++PRESENTAR MUESTRAS DESPUES DEL ACTO+++ PARA SER USADA CON JERINGA DE ASPIRACION MANUAL ENDOUTERINA ,CANULA SEMIRIGIDA DE POLIPROPILENO TRANSPARENTE CON ADAPTADOR INTEGRADO .CON APERTURA DISTALES PARA LA SUCCION Y RASPADO DE CAVIDAD UTERINA PUNTOS DE HISTEROMETRIA SITUADOS A 1CM DE DISTNCIA CADA UNO Y A 6CM DE LA PUNTA | CANULAS DE ASPIRACION ENDOUTERINAS QUE CUMPLA CON TODAS LAS ESPECIFICACIONES DE LA F.T.40657 TAMAÑO 4MM(24CM) ++++PRESENTAR MUESTRAS DESPUES DEL ACTO+++ PARA SER USADA CON JERINGA DE ASPIRACION MANUAL ENDOUTERINA ,CANULA SEMIRIGIDA DE POLIPROPILENO TRANSPARENTE CON ADAPTADOR INTEGRADO .CON APERTURA DISTALES PARA LA SUCCION Y RASPADO DE CAVIDAD UTERINA PUNTOS DE HISTEROMETRIA SITUADOS A 1CM DE DISTNCIA CADA UNO Y A 6CM DE LA PUNTA | CANULAS DE ASPIRACION ENDOUTERINAS QUE CUMPLA CON TODAS LAS ESPECIFICACIONES DE LA F.T.40657 TAMAÑO 5MM(24CM) ++++PRESENTAR MUESTRAS DESPUES DEL ACTO+++ PARA SER USADA CON JERINGA DE ASPIRACION MANUAL ENDOUTERINA ,CANULA SEMIRIGIDA DE POLIPROPILENO TRANSPARENTE CON ADAPTADOR INTEGRADO .CON APERTURA DISTALES PARA LA SUCCION Y RASPADO DE CAVIDAD UTERINA PUNTOS DE HISTEROMETRIA SITUADOS A 1CM DE DISTNCIA CADA UNO Y A 6CM DE LA PUNTA | CANULAS DE ASPIRACION ENDOUTERINAS QUE CUMPLA CON TODAS LAS ESPECIFICACIONES DE LA F.T.40657 TAMAÑO 6MM ++++PRESENTAR MUESTRAS DESPUES DEL ACTO+++ PARA SER USADA CON JERINGA DE ASPIRACION MANUAL ENDOUTERINA ,CANULA SEMIRIGIDA DE POLIPROPILENO TRANSPARENTE CON ADAPTADOR INTEGRADO .CON APERTURA DISTALES PARA LA SUCCION Y RASPADO DE CAVIDAD UTERINA PUNTOS DE HISTEROMETRIA SITUADOS A 1CM DE DISTNCIA CADA UNO Y A 6CM DE LA PUNTA | CANULAS DE ASPIRACION ENDOUTERINAS QUE CUMPLA CON TODAS LAS ESPECIFICACIONES DE LA F.T.40657 TAMAÑO 7MM ++++PRESENTAR MUESTRAS DESPUES DEL ACTO+++ PARA SER USADA CON JERINGA DE ASPIRACION MANUAL ENDOUTERINA ,CANULA SEMIRIGIDA DE POLIPROPILENO TRANSPARENTE CON ADAPTADOR INTEGRADO .CON APERTURA DISTALES PARA LA SUCCION Y RASPADO DE CAVIDAD UTERINA PUNTOS DE HISTEROMETRIA SITUADOS A 1CM DE DISTNCIA CADA UNO Y A 6CM DE LA PUNTA | CANULAS DE ASPIRACION ENDOUTERINAS QUE CUMPLA CON TODAS LAS ESPECIFICACIONES DE LA F.T.40657 TAMAÑO 8MM ++++PRESENTAR MUESTRAS DESPUES DEL ACTO+++ PARA SER USADA CON JERINGA DE ASPIRACION MANUAL ENDOUTERINA ,CANULA SEMIRIGIDA DE POLIPROPILENO TRANSPARENTE CON ADAPTADOR INTEGRADO .CON APERTURA DISTALES PARA LA SUCCION Y RASPADO DE CAVIDAD UTERINA PUNTOS DE HISTEROMETRIA SITUADOS A 1CM DE DISTNCIA CADA UNO Y A 6CM DE LA PUNTA | CANULAS DE ASPIRACION ENDOUTERINAS QUE CUMPLA CON TODAS LAS ESPECIFICACIONES DE LA F.T.40657 TAMAÑO 9MM ++++PRESENTAR MUESTRAS DESPUES DEL ACTO+++ PARA SER USADA CON JERINGA DE ASPIRACION MANUAL ENDOUTERINA ,CANULA SEMIRIGIDA DE POLIPROPILENO TRANSPARENTE CON ADAPTADOR INTEGRADO .CON APERTURA DISTALES PARA LA SUCCION Y RASPADO DE CAVIDAD UTERINA PUNTOS DE HISTEROMETRIA SITUADOS A 1CM DE DISTNCIA CADA UNO Y A 6CM DE LA PUNTA | CANULAS DE ASPIRACION ENDOUTERINAS QUE CUMPLA CON TODAS LAS ESPECIFICACIONES DE LA F.T.40657 TAMAÑO 10MM ++++PRESENTAR MUESTRAS DESPUES DEL ACTO+++ PARA SER USADA CON JERINGA DE ASPIRACION MANUAL ENDOUTERINA ,CANULA SEMIRIGIDA DE POLIPROPILENO TRANSPARENTE CON ADAPTADOR INTEGRADO .CON APERTURA DISTALES PARA LA SUCCION Y RASPADO DE CAVIDAD UTERINA PUNTOS DE HISTEROMETRIA SITUADOS A 1CM DE DISTNCIA CADA UNO Y A 6CM DE LA PUNTA | Con CT
09-10-2025 | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/solicitud-de-cotizacion/2025-0-12-23-09-CL-026852/QfyojIwRnIsMDM4UDO2ojIpJye | GUANTES DE EXPLORACION DE LATEX TAMAÑO CHICO | B/. 16,250.00 | 10-10-2025 a 15-10-2025 | Ministerio de Salud | 10 Días hábiles | 100714 | Guantes de Exploración de Látex no estéril. Para uso y protección del personal en las Instalaciones de Salud. 1. Tamaño: Talla (mm) Longitudes (mm) (tolerancia: +/- 6mm) (tolerancia: +/- 10mm) 1.2. Chico 80 220 2. Los guantes deben de estar libres de: 2.1. Orificios. 2.2. Granulaciones. 2.3. Fisuras. 2.4. Deformaciones. 2.5. Burbujas. 2.6. Pliegues adheridos. 2.7. Escurrimiento en yema. 2.8. Materia extraña. 2.9. Rugosidades. 3. Presentar en la orilla del guante un enrollamiento o banda de color de máximo1cm de ancho o un terminado que asegure su fijación en el antebrazo. 4. Espesor de la yema de los dedos, palma de la mano de 0.08mm. 5. Alargamiento a la ruptura (% mínimo) 650% 6. Resistencia a la tensión: 18 MPa (mínimo). 7. El agente de superficie utilizado para facilitar su colocación debe ser inerte e inocuo (con o sin aloe vera). 8. Debe presentar hermeticidad. 9. Con envoltura que garantice su estabilidad y preserven su calidad. 10. Ambidiestro. 11. De látex natural con bajo contenido de polvo (no más de 200mg de polvo por guante); no deberá tener más de 300 microgramos de proteína por guante. 12. Ajustable a la mano y a la articulación, que cubra parte del antebrazo. 13. No estéril. 14. De un solo uso. -FICHA TECNICA: 100714. (CAJA DE 100 UNIDADES). | Guantes de Exploración de Látex no estéril. Para uso y protección del personal en las Instalaciones de Salud. 1. Tamaño: Talla (mm) Longitudes (mm) (tolerancia: +/- 6mm) (tolerancia: +/- 10mm) 1.2. Chico 80 220 2. Los guantes deben de estar libres de: 2.1. Orificios. 2.2. Granulaciones. 2.3. Fisuras. 2.4. Deformaciones. 2.5. Burbujas. 2.6. Pliegues adheridos. 2.7. Escurrimiento en yema. 2.8. Materia extraña. 2.9. Rugosidades. 3. Presentar en la orilla del guante un enrollamiento o banda de color de máximo1cm de ancho o un terminado que asegure su fijación en el antebrazo. 4. Espesor de la yema de los dedos, palma de la mano de 0.08mm. 5. Alargamiento a la ruptura (% mínimo) 650% 6. Resistencia a la tensión: 18 MPa (mínimo). 7. El agente de superficie utilizado para facilitar su colocación debe ser inerte e inocuo (con o sin aloe vera). 8. Debe presentar hermeticidad. 9. Con envoltura que garantice su estabilidad y preserven su calidad. 10. Ambidiestro. 11. De látex natural con bajo contenido de polvo (no más de 200mg de polvo por guante); no deberá tener más de 300 microgramos de proteína por guante. 12. Ajustable a la mano y a la articulación, que cubra parte del antebrazo. 13. No estéril. 14. De un solo uso. -FICHA TECNICA: 100714. (CAJA DE 100 UNIDADES). | [7 empty] | Con CT
09-10-2025 | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/solicitud-de-cotizacion/2025-1-10-01-02-CL-035174/QfyojIwRnIsUDO3UDO2ojIpJye | UNIDADES DE SISTEMA DE SUCCION E IRRIGACION CONTINUA DE DOS CANALES POR SEPARADO, UNIDADES DE SONDA MONOPOLAR CON PUNTA GANCHO EN L. C.T.N.I.: 103804, REQ. 1001075794-02-17 | B/. 21,080.00 | 10-10-2025 a 15-10-2025 | Caja de Seguro Social | 15 Días calendario | 103804 | CODIGO: 209312001 - AP02060378 DESCRIPCIÓN: UNIDADES DE SISTEMA DE SUCCION E IRRIGACION CONTINUA DE DOS CANALES POR SEPARADO ESPECIFICACIONES TECNICAS: De dos canales independientes para utilizar en Cirugía General y Laparoscopía Especificaciones técnicas: 1. Estéril. 2. De un solo uso. 3. Dos (2) canales con pulsadores codificados por colores de acuerdo a la función (succión e irrigación) • Canal de succión de 9mm. • Canal de irrigación de 6mm 4. Regulador ajustable de aire falso. 5. Pulsador de seguridad para activación, desactivación. 6. Cánula para irrigación y succión de: • 5mm. • 10mm. • Con tubo de 3 metros. 7. Conector. 8. Con (2) puntas (espigas) La Institución solicitará el tamaño de la cánula de irrigación y succión que requiera. ***SE REQUIERE SUCCIÓN E IRRIGACIÓN DE DOS CANALES DE 10 MM*** ACCESORIOS: 1. Sonda Bipolar para: • Succión. • Irrigación. • Coagulación y disección roma. 2. Sonda monopolar con tres (3) tipos de puntas: • Espátula. • Gancho en L. • Aguja. COMPATIBLE CON CUALQUIER GENERADOR. LA INSTITUCIÓN SOLICITARÁ SI REQUIERE O NO LOS ACCESORIOS. | CODIGO: 209312001 - AP02060378 DESCRIPCIÓN: UNIDADES DE SISTEMA DE SUCCION E IRRIGACION CONTINUA DE DOS CANALES POR SEPARADO ESPECIFICACIONES TECNICAS: De dos canales independientes para utilizar en Cirugía General y Laparoscopía Especificaciones técnicas: 1. Estéril. 2. De un solo uso. 3. Dos (2) canales con pulsadores codificados por colores de acuerdo a la función (succión e irrigación) • Canal de succión de 9mm. • Canal de irrigación de 6mm 4. Regulador ajustable de aire falso. 5. Pulsador de seguridad para activación, desactivación. 6. Cánula para irrigación y succión de: • 5mm. • 10mm. • Con tubo de 3 metros. 7. Conector. 8. Con (2) puntas (espigas) La Institución solicitará el tamaño de la cánula de irrigación y succión que requiera. ***SE REQUIERE SUCCIÓN E IRRIGACIÓN DE DOS CANALES DE 10 MM*** ACCESORIOS: 1. Sonda Bipolar para: • Succión. • Irrigación. • Coagulación y disección roma. 2. Sonda monopolar con tres (3) tipos de puntas: • Espátula. • Gancho en L. • Aguja. COMPATIBLE CON CUALQUIER GENERADOR. LA INSTITUCIÓN SOLICITARÁ SI REQUIERE O NO LOS ACCESORIOS. CODIGO: 209875401 - MA06020030 DESCRIPCIÓN: UNIDADES DE SONDA MONOPOLAR CON PUNTA GANCHO EN L ESPECIFICACIONES TECNICAS: De dos canales independientes para utilizar en Cirugía General y Laparoscopía Especificaciones técnicas: 1. Estéril. 2. De un solo uso. 3. Dos (2) canales con pulsadores codificados por colores de acuerdo a la función (succión e irrigación) • Canal de succión de 9mm. • Canal de irrigación de 6mm 4. Regulador ajustable de aire falso. 5. Pulsador de seguridad para activación, desactivación. 6. Cánula para irrigación y succión de: • 5mm. • 10mm. • Con tubo de 3 metros. 7. Conector. 8. Con (2) puntas (espigas) La Institución solicitará el tamaño de la cánula de irrigación y succión que requiera. ***SE REQUIERE ACCESORIO: SONDA MONOPOLAR GANCHO EN L*** ACCESORIOS: 1. Sonda Bipolar para: • Succión. • Irrigación. • Coagulación y disección roma. 2. Sonda monopolar con tres (3) tipos de puntas: • Espátula. • Gancho en L. • Aguja. COMPATIBLE CON CUALQUIER GENERADOR. LA INSTITUCIÓN SOLICITARÁ SI REQUIERE O NO LOS ACCESORIOS. | CODIGO: 209875401 - MA06020030 DESCRIPCIÓN: UNIDADES DE SONDA MONOPOLAR CON PUNTA GANCHO EN L ESPECIFICACIONES TECNICAS: De dos canales independientes para utilizar en Cirugía General y Laparoscopía Especificaciones técnicas: 1. Estéril. 2. De un solo uso. 3. Dos (2) canales con pulsadores codificados por colores de acuerdo a la función (succión e irrigación) • Canal de succión de 9mm. • Canal de irrigación de 6mm 4. Regulador ajustable de aire falso. 5. Pulsador de seguridad para activación, desactivación. 6. Cánula para irrigación y succión de: • 5mm. • 10mm. • Con tubo de 3 metros. 7. Conector. 8. Con (2) puntas (espigas) La Institución solicitará el tamaño de la cánula de irrigación y succión que requiera. ***SE REQUIERE ACCESORIO: SONDA MONOPOLAR GANCHO EN L*** ACCESORIOS: 1. Sonda Bipolar para: • Succión. • Irrigación. • Coagulación y disección roma. 2. Sonda monopolar con tres (3) tipos de puntas: • Espátula. • Gancho en L. • Aguja. COMPATIBLE CON CUALQUIER GENERADOR. LA INSTITUCIÓN SOLICITARÁ SI REQUIERE O NO LOS ACCESORIOS. | [6 empty] | Con CT
09-10-2025 | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/solicitud-de-cotizacion/2025-1-10-01-02-CL-035173/QfyojIwRnIsADO3UDO2ojIpJye | CANASTILLA DE EXTRACCIÓN DE TRIPLE LUMEN CON CUATRO ALAMBRES PARA CALCULOS BILIARES. C.T.N.I.: 30322. REQ. 1001069474-02-17 | B/. 1,900.00 | 10-10-2025 a 15-10-2025 | Caja de Seguro Social | 30 Días hábiles | 30322 | CODIGO: 209177904 - MA03060260 DESCRIPCIÓN: CANASTILLA DE EXTRACCIÓN DE TRIPLE LUMEN CON CUATRO ALAMBRES PARA CALCULOS BILIARES. ESPECIFICACIONES TECNICAS: Para extracción de cálculos biliares. 1. Canastilla 1.1. Guía 0.035" para usar a través de endoscopio de canal de trabajo de 3.2mm 1.2. Catéter 1.2.1. De acero inoxidable 1.2.2. Longitud entre 180 cm y 400 cm 1.3. Con capacidad para litotripsia. 1.4. Diámetro: 1.4.1. 1.5 cm x 3 cm. 1.4.2. 2 cm x 4 cm. 1.4.3. 2.5 cm x 5 cm 1.4.4. 3.0 cm x 6 cm 1.4.5. 3.0 cm x 7 cm 1.4.6. 3.5 cm x 7 cm LA INSTITUCIÓN SOLICITARÁ LO QUE REQUIERA. LA INSTITUCIÓN REQUIERE EL PUNTO: 1.4.4. 3.0 cm x 6 cm | CODIGO: 209177904 - MA03060260 DESCRIPCIÓN: CANASTILLA DE EXTRACCIÓN DE TRIPLE LUMEN CON CUATRO ALAMBRES PARA CALCULOS BILIARES. ESPECIFICACIONES TECNICAS: Para extracción de cálculos biliares. 1. Canastilla 1.1. Guía 0.035" para usar a través de endoscopio de canal de trabajo de 3.2mm 1.2. Catéter 1.2.1. De acero inoxidable 1.2.2. Longitud entre 180 cm y 400 cm 1.3. Con capacidad para litotripsia. 1.4. Diámetro: 1.4.1. 1.5 cm x 3 cm. 1.4.2. 2 cm x 4 cm. 1.4.3. 2.5 cm x 5 cm 1.4.4. 3.0 cm x 6 cm 1.4.5. 3.0 cm x 7 cm 1.4.6. 3.5 cm x 7 cm LA INSTITUCIÓN SOLICITARÁ LO QUE REQUIERA. LA INSTITUCIÓN REQUIERE EL PUNTO: 1.4.4. 3.0 cm x 6 cm | [7 empty] | Con CT
09-10-2025 | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/solicitud-de-cotizacion/2025-1-10-01-02-CL-035171/QfyojIwRnIsETN3UDO2ojIpJye | COMPRA DE BOLSAS HIGIÉNICAS ABSORBENTES. CTNI: 105574. REQ: 1001088122-02-17 | B/. 46,410.00 | 10-10-2025 a 15-10-2025 | Caja de Seguro Social | 60 Días calendario | 105574 | Bolsas Higiénicas Absorbentes. Garantizan la seguridad de la recolección, el transporte y la eliminación de los fluidos y materias orgánicas. 1. Bolsa con lazos corredizos 2. Provista de un paño supe absorbente y Gelificante que nuetraliza los malos olores 3. Capacidad Aproximada de 450ml de fluidos corporales. 4. Material: 4.1. Bolsa: Polietileno con o sin aditivo degradable 4.2. Paño: Cristales polímeros de poliacrilato de sodio en un soporte de celulosa o tela no-tejida. 5. Tamaño de las Bolsas: * Bolsa para Bacinilla de Cama: 60cm x 38cm * Bolsa para cubo de silla con inodoro: 51cm x 38cm * Bolsa para Vómitos: 25cm x 25cm * Bolsa para Urinal masculino: 16cm x 38cm * Bolsa para Inodoro y cubetas: 65cm x 38cm 6. Cumplir con la norma de calidad ISO 13485-2012. 7. Tamaño de los Paños: 24cm x 13 cm para todas las bolsas. Accesorio: Anillo de presión desechable para bolsas para vómito y urinal. LA INSTITUCIÓN SOLICITARÁ LO QUE REQUIERA EN RELACIÓN A LA BOLSA Y AL ANILLO.1.Empaque individual. 2.Debe traer impreso y visible fecha de manufactura, número de lote, país de origen y marca de fábrica. 3.Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización. el hospitañ requiere: Bolsa para Urinal masculino: 16cm x 38cm y si anillo de presión | Bolsas Higiénicas Absorbentes. Garantizan la seguridad de la recolección, el transporte y la eliminación de los fluidos y materias orgánicas. 1. Bolsa con lazos corredizos 2. Provista de un paño supe absorbente y Gelificante que nuetraliza los malos olores 3. Capacidad Aproximada de 450ml de fluidos corporales. 4. Material: 4.1. Bolsa: Polietileno con o sin aditivo degradable 4.2. Paño: Cristales polímeros de poliacrilato de sodio en un soporte de celulosa o tela no-tejida. 5. Tamaño de las Bolsas: * Bolsa para Bacinilla de Cama: 60cm x 38cm * Bolsa para cubo de silla con inodoro: 51cm x 38cm * Bolsa para Vómitos: 25cm x 25cm * Bolsa para Urinal masculino: 16cm x 38cm * Bolsa para Inodoro y cubetas: 65cm x 38cm 6. Cumplir con la norma de calidad ISO 13485-2012. 7. Tamaño de los Paños: 24cm x 13 cm para todas las bolsas. Accesorio: Anillo de presión desechable para bolsas para vómito y urinal. LA INSTITUCIÓN SOLICITARÁ LO QUE REQUIERA EN RELACIÓN A LA BOLSA Y AL ANILLO.1.Empaque individual. 2.Debe traer impreso y visible fecha de manufactura, número de lote, país de origen y marca de fábrica. 3.Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización. el hospitañ requiere: Bolsa para Urinal masculino: 16cm x 38cm y si anillo de presión Bolsas Higiénicas Absorbentes.Garantizan la seguridad de la recolección, el transporte y la eliminación de los fluidos y materias orgánicas. 1. Bolsa con lazos corredizos 2. Provista de un paño superabsorbente y Gelificante que nuetraliza los malos olores 3. Capacidad Aproximada de 450ml de fluidos corporales. 4. Material: 4.1. Bolsa: Polietileno con o sin aditivo degradable 4.2. Paño: Cristales polímeros de poliacrilato de sodio en un soporte de celulosa o tela no-tejida. 5. Tamaño de las Bolsas: * Bolsa para Bacinilla de Cama: 60cm x 38cm * Bolsa para cubo de silla con inodoro: 51cm x 38cm * Bolsa para Vómitos: 25cm x 25cm * Bolsa para Urinal masculino: 16cm x 38cm * Bolsa para Inodoro y cubetas: 65cm x 38cm 6. Cumplir con la norma de calidad ISO 13485-2012. 7. Tamaño de los Paños: 24cm x 13 cm para todas las bolsas. Accesorio: Anillo de presión desechable para bolsas para vómito y urinal. LA INSTITUCIÓN SOLICITARÁ LO QUE REQUIERA EN RELACIÓN A LA BOLSA Y AL ANILLO1.Empaque individual. 2.Debe traer impreso y visible fecha de manufactura, número de lote, país de origen y marca de fábrica. 3.Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización. SE REQUIERE BOLSA PARA BACINILLA DE CAMA: 60CM X 38CMSIN ANILLO DE PRESION. Bolsas Higiénicas Absorbentes.Garantizan la seguridad de la recolección, el transporte y la eliminación de los fluidos y materias orgánicas. 1. Bolsa con lazos corredizos 2. Provista de un paño superabsorbente y Gelificante que nuetraliza los malos olores 3. Capacidad Aproximada de 450ml de fluidos corporales. 4. Material: 4.1. Bolsa: Polietileno con o sin aditivo degradable 4.2. Paño: Cristales polímeros de poliacrilato de sodio en un soporte de celulosa o tela no-tejida. 5. Tamaño de las Bolsas: * Bolsa para Bacinilla de Cama: 60cm x 38cm * Bolsa para cubo de silla con inodoro: 51cm x 38cm * Bolsa para Vómitos: 25cm x 25cm * Bolsa para Urinal masculino: 16cm x 38cm * Bolsa para Inodoro y cubetas: 65cm x 38cm 6. Cumplir con la norma de calidad ISO 13485-2012. 7. Tamaño de los Paños: 24cm x 13 cm para todas las bolsas. Accesorio: Anillo de presión desechable para bolsas para vómito y urinal. LA INSTITUCIÓN SOLICITARÁ LO QUE REQUIERA EN RELACIÓN A LA BOLSA Y AL ANILLO.1.Empaque individual. 2.Debe traer impreso y visible fecha de manufactura, número de lote, país de origen y marca de fábrica. 3.Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización. SE REQUIERE BOLSA PARA VÓMITOS: 25CM X 25CM SIN ANILLO DE PRESION | Bolsas Higiénicas Absorbentes.Garantizan la seguridad de la recolección, el transporte y la eliminación de los fluidos y materias orgánicas. 1. Bolsa con lazos corredizos 2. Provista de un paño superabsorbente y Gelificante que nuetraliza los malos olores 3. Capacidad Aproximada de 450ml de fluidos corporales. 4. Material: 4.1. Bolsa: Polietileno con o sin aditivo degradable 4.2. Paño: Cristales polímeros de poliacrilato de sodio en un soporte de celulosa o tela no-tejida. 5. Tamaño de las Bolsas: * Bolsa para Bacinilla de Cama: 60cm x 38cm * Bolsa para cubo de silla con inodoro: 51cm x 38cm * Bolsa para Vómitos: 25cm x 25cm * Bolsa para Urinal masculino: 16cm x 38cm * Bolsa para Inodoro y cubetas: 65cm x 38cm 6. Cumplir con la norma de calidad ISO 13485-2012. 7. Tamaño de los Paños: 24cm x 13 cm para todas las bolsas. Accesorio: Anillo de presión desechable para bolsas para vómito y urinal. LA INSTITUCIÓN SOLICITARÁ LO QUE REQUIERA EN RELACIÓN A LA BOLSA Y AL ANILLO1.Empaque individual. 2.Debe traer impreso y visible fecha de manufactura, número de lote, país de origen y marca de fábrica. 3.Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización. SE REQUIERE BOLSA PARA BACINILLA DE CAMA: 60CM X 38CMSIN ANILLO DE PRESION. | Bolsas Higiénicas Absorbentes.Garantizan la seguridad de la recolección, el transporte y la eliminación de los fluidos y materias orgánicas. 1. Bolsa con lazos corredizos 2. Provista de un paño superabsorbente y Gelificante que nuetraliza los malos olores 3. Capacidad Aproximada de 450ml de fluidos corporales. 4. Material: 4.1. Bolsa: Polietileno con o sin aditivo degradable 4.2. Paño: Cristales polímeros de poliacrilato de sodio en un soporte de celulosa o tela no-tejida. 5. Tamaño de las Bolsas: * Bolsa para Bacinilla de Cama: 60cm x 38cm * Bolsa para cubo de silla con inodoro: 51cm x 38cm * Bolsa para Vómitos: 25cm x 25cm * Bolsa para Urinal masculino: 16cm x 38cm * Bolsa para Inodoro y cubetas: 65cm x 38cm 6. Cumplir con la norma de calidad ISO 13485-2012. 7. Tamaño de los Paños: 24cm x 13 cm para todas las bolsas. Accesorio: Anillo de presión desechable para bolsas para vómito y urinal. LA INSTITUCIÓN SOLICITARÁ LO QUE REQUIERA EN RELACIÓN A LA BOLSA Y AL ANILLO.1.Empaque individual. 2.Debe traer impreso y visible fecha de manufactura, número de lote, país de origen y marca de fábrica. 3.Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización. SE REQUIERE BOLSA PARA VÓMITOS: 25CM X 25CM SIN ANILLO DE PRESION | [5 empty] | Con CT
09-10-2025 | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/solicitud-de-cotizacion/2025-0-12-23-09-CL-026530/QfyojIwRnIsATN3UDO2ojIpJye | PISTOLA PARA INSERCION DE AGUJA | B/. 7,250.00 | 10-10-2025 a 15-10-2025 | Ministerio de Salud | 30 Días hábiles | 103669 | PISTOLA PARA INSERCIÓN DE AGUJA INTRAÓSEA PEDIATRICA Para administración de líquidos y medicamentos Interóseos por presión. Especificaciones: 1. Desechable. 2. Con ajuste de penetración de la aguja. 3. Peso: 3.1. 80 gramos. 4. Aguja Interósea: 4.2. 18G para pediátrico. 5. Con pestillo de seguridad. 6. Estéril. Accesorios. 1. Maletín para protección y transporte del dispositivo. -FICHA TECNICA: 103669 | PISTOLA PARA INSERCIÓN DE AGUJA INTRAÓSEA PEDIATRICA Para administración de líquidos y medicamentos Interóseos por presión. Especificaciones: 1. Desechable. 2. Con ajuste de penetración de la aguja. 3. Peso: 3.1. 80 gramos. 4. Aguja Interósea: 4.2. 18G para pediátrico. 5. Con pestillo de seguridad. 6. Estéril. Accesorios. 1. Maletín para protección y transporte del dispositivo. -FICHA TECNICA: 103669 | [7 empty] | Con CT
09-10-2025 | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/solicitud-de-cotizacion/2025-1-10-01-02-CL-035158/QfyojIwRnIsUzM2UDO2ojIpJye | COMPRA DE PIEZA DE MANO MICRODEBRIDADOR. CTNI: 103006. REQ: 1001089238-02-17 | B/. 15,000.00 | 10-10-2025 a 15-10-2025 | Caja de Seguro Social | 30 Días calendario | 103006 | PIEZA DE MANO MICRODEBRIDADOR ,SE SOLICITA PIEZA DE MANO MICRODEBRIDADOR (SHAVER) COMPATIBLE CON LA CONSOLA EXISTENTE EN LA INSTITUCIÓN, MODELO IPC, CON ACTIVO 943947. SE SOLICITA LOS SIGUIENTES ACCESORIOS: BANDEJA DE ESTERILIZACIÓN StraightShot M5 CUCHILLA RECTA ROTABLE DE 4MM (10 UNIDADES). CUCHILLA ROTABLE DE 12 GRADO 4MM (10 UNIDADES). CUCHILLA ROTABLE DE 40 GRADOS 4MM (5 UNIDADES). | PIEZA DE MANO MICRODEBRIDADOR ,SE SOLICITA PIEZA DE MANO MICRODEBRIDADOR (SHAVER) COMPATIBLE CON LA CONSOLA EXISTENTE EN LA INSTITUCIÓN, MODELO IPC, CON ACTIVO 943947. SE SOLICITA LOS SIGUIENTES ACCESORIOS: BANDEJA DE ESTERILIZACIÓN StraightShot M5 CUCHILLA RECTA ROTABLE DE 4MM (10 UNIDADES). CUCHILLA ROTABLE DE 12 GRADO 4MM (10 UNIDADES). CUCHILLA ROTABLE DE 40 GRADOS 4MM (5 UNIDADES). | [7 empty] | Con CT
09-10-2025 | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/solicitud-de-cotizacion/2025-0-12-23-09-CL-026850/QfyojIwRnIskjM1UDO2ojIpJye | SISTEMA DE ENGRAPADO O LIGADURA, PARA CLIP DE POLIMERO, RECARGA DE ENGRAPADO O LIGADURA, PARA CLIP DE POLIMERO 5MMX13MM Y RECARGA DE ENGRAPADO 7MMX16MM | B/. 30,590.00 | 10-10-2025 a 15-10-2025 | Ministerio de Salud | 15 Días hábiles | 107948 | SISTEMA DE ENGRAPADO O LIGADURA, PARA CLIP DE POLIMERO NO ABSORBIBLE Para usar en cirugía abierta o laparoscópica. 1. Pinza o aplicador manual: 1.1. Tamaño: 1.1.1. Longitud entre 20 cm y 45 cm. 1.2. Diámetro de 5 mm o 10 mm para cirugía laparoscópica. 2. Removedor de clip. 3. Material: 3.1. De acero inoxidable grado médico 4. Reutilizable Accesorio: 1. Clip o grapa de polímero, estéril. 1.1 Tamaño del clip o grapa: Ancho Largo. 2 mm x 7 mm. 1.2. Compatible con la pinza de engrapado o aplicador manual de clip abierto. 1.3. Recarga de 6. -FICHA TECNICA: 107948. | SISTEMA DE ENGRAPADO O LIGADURA, PARA CLIP DE POLIMERO NO ABSORBIBLE Para usar en cirugía abierta o laparoscópica. 1. Pinza o aplicador manual: 1.1. Tamaño: 1.1.1. Longitud entre 20 cm y 45 cm. 1.2. Diámetro de 5 mm o 10 mm para cirugía laparoscópica. 2. Removedor de clip. 3. Material: 3.1. De acero inoxidable grado médico 4. Reutilizable Accesorio: 1. Clip o grapa de polímero, estéril. 1.1 Tamaño del clip o grapa: Ancho Largo. 2 mm x 7 mm. 1.2. Compatible con la pinza de engrapado o aplicador manual de clip abierto. 1.3. Recarga de 6. -FICHA TECNICA: 107948. RECARGA DE ENGRAPADO O LIGADURA, PARA CLIP DE POLIMERO NO ABSORBIBLE Para usar en cirugía abierta o laparoscópica. 1. Pinza o aplicador manual: 1.1. Tamaño: 1.1.1. Longitud entre 20 cm y 45 cm. 1.2. Diámetro de 5 mm o 10 mm para cirugía laparoscópica. 2. Removedor de clip. 3. Material: 3.1. De acero inoxidable grado médico 4. Reutilizable Accesorio: 1. Clip o grapa de polímero, estéril. 1.1 Tamaños del clip o grapa: Ancho Largo. 5 mm x 13 mm. 1.2. Compatible con la pinza de engrapado o aplicador manual de clip abierto. 1.3. Recarga de 6. -FICHA TECNICA: 107948 RECARGA DE ENGRAPADO O LIGADURA, PARA CLIP DE POLIMERO NO ABSORBIBLE Para usar en cirugía abierta o laparoscópica. 1. Pinza o aplicador manual: 1.1. Tamaño: 1.1.1. Longitud entre 20 cm y 45 cm. 1.2. Diámetro de 5 mm o 10 mm para cirugía laparoscópica. 2. Removedor de clip. 3. Material: 3.1. De acero inoxidable grado médico 4. Reutilizable Accesorio: 1. Clip o grapa de polímero, estéril. 1.1 Tamaños del clip o grapa: Ancho Largo. 7 mm x 16 mm. 1.2. Compatible con la pinza de engrapado o aplicador manual de clip abierto. 1.3. Recarga de 6. -FICHA TECNICA: 107948 | RECARGA DE ENGRAPADO O LIGADURA, PARA CLIP DE POLIMERO NO ABSORBIBLE Para usar en cirugía abierta o laparoscópica. 1. Pinza o aplicador manual: 1.1. Tamaño: 1.1.1. Longitud entre 20 cm y 45 cm. 1.2. Diámetro de 5 mm o 10 mm para cirugía laparoscópica. 2. Removedor de clip. 3. Material: 3.1. De acero inoxidable grado médico 4. Reutilizable Accesorio: 1. Clip o grapa de polímero, estéril. 1.1 Tamaños del clip o grapa: Ancho Largo. 5 mm x 13 mm. 1.2. Compatible con la pinza de engrapado o aplicador manual de clip abierto. 1.3. Recarga de 6. -FICHA TECNICA: 107948 | RECARGA DE ENGRAPADO O LIGADURA, PARA CLIP DE POLIMERO NO ABSORBIBLE Para usar en cirugía abierta o laparoscópica. 1. Pinza o aplicador manual: 1.1. Tamaño: 1.1.1. Longitud entre 20 cm y 45 cm. 1.2. Diámetro de 5 mm o 10 mm para cirugía laparoscópica. 2. Removedor de clip. 3. Material: 3.1. De acero inoxidable grado médico 4. Reutilizable Accesorio: 1. Clip o grapa de polímero, estéril. 1.1 Tamaños del clip o grapa: Ancho Largo. 7 mm x 16 mm. 1.2. Compatible con la pinza de engrapado o aplicador manual de clip abierto. 1.3. Recarga de 6. -FICHA TECNICA: 107948 | [5 empty] | Con CT
09-10-2025 | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/solicitud-de-cotizacion/2025-1-10-01-09-CL-035153/QfyojIwRnIsQTOzUDO2ojIpJye | ECOGRAFO EN EL PUNTO DE ATENCION (POCUS) CON SOFWAR DE VISUALIZACION AUTOMATICO Y TUTORIALES EDUCATIVOS DE ESCANEO Y CONCEPTOS BASICOS DE IMAGENES. PARA EL HOSPITAL DR. EZEQUEIEL ABADIA (S.O.P.) | B/. 55,000.00 | 10-10-2025 a 15-10-2025 | Caja de Seguro Social | 9 Días calendario | 109610 | ECOGRAFO EN EL PUNTO DE ATENCION (POCUS) CON SOFTWARE DE VISUALIZACION DE AGUJA AUTOMATICO Y TUTORIALES EDUCATIVOS DE ESCANEO Y CONCEPTOS BASICOS DE IMAGENES DESCRIPCION: Equipo de imágenes por ultrasonido para aplicaciones en la cabecera del paciente. Equipo para uso de pacientes graves que acuden a los servicios de urgencias, unidades de cuidados intensivos y/o cualquier sección médica o quirúrgica donde se necesita una evaluación rápida por situaciones que ponen en riesgo inmediato de la vida de los pacientes, usado por personal capacitado en ultrasonografía al pie del paciente (POCUS) y en entrenamiento. Este uso es para una evaluación cualitativa sobre algún aspecto que amerita un manejo o identificación para la resolución inmediata de la condición grave del paciente. Características y Especificaciones Técnicas: A. Especificaciones del sistema: 1. Monitor clínico: de 15 pulgadas o mayor. 2. Interfaz de usuario: Pantalla táctil independiente del monitor clínico. 3. Tamaño de imagen del monitor clínico: 8 pulgadas o mayor x 6 pulgadas o mayor. 4. Resolución del monitor clínico 1920 x 1080 píxeles o mayor. 5. Arquitectura: Banda ancha digital o digital beamformer. 6. Arranque del sistema: de 45 segundos o menor. 7. Disco duro del sistema: de estado sólido 128 GB o mayor. 8. Escala de grises: de 256 tonos o mayor. 9. De 256 niveles o mayor de gris en la pantalla Doppler espectral. 10. Capacidad de zoom de lectura en vivo de 8x. 11. Rango dinámico: de 180 dB o mayor. 12. Tres (3) puertos activos o mayor para conexión de transductores. 13. El sistema deberá resistir una caída desde una altura de un (1) metro. El sistema será seguro y funcionará normalmente después de esta caída. Certificado por el fabricante. 14. Profundidad de la pantalla: de 1 cm o menor a 35 cm o mayor. 15. Pantalla de inicio configurable. 16. Tipos de exámenes definidos por el usuario o Presets programables. 17. Teclado virtual QWERTY o teclado completo alfanumérico táctil. B. MODOS DE IMAGEN 1. Modo 2D/B. 2. Imágenes armónicas tisulares. 3. Imágenes armónicas de inversión de pulso o codificadas. 4. Modo M. 5. Doppler de velocidad en color (CVD) o color Flow (CFM) 6. Doppler de potencia color (CPD) o color Doppler de potencia de color (PDI) 7. Doppler de onda pulsada (PW) 8. Imágenes Doppler tisular (TDI) 9. Doppler de onda continua (CW) C. CONTROLES: 1. Profundidad. 2. Ganancia. 3. Compensación de ganancia de tiempo (TGC) 4. Ganancia automática. 5. Modo 2D THI o Modo 2D imagen armónica. 6. Optimización de imágenes que ajusta de forma automática la frecuencia según el transductor o tipo de examen. 7. Rango dinámico (en vivo y congelado) 8. Orientación de la imagen. 9. Control de ancho del sector. 10. Escala de colores. 11. Inversión de color. 12. Optimización del flujo de color. 13. Filtro de pared de color. 14. Angulo de dirección en color o ángulo de dirección en color o STEER 15. Ajuste del tamaño y la posición del cuadro de color. 16. Línea base de color. 17. Modo M anatóm | ECOGRAFO EN EL PUNTO DE ATENCION (POCUS) CON SOFTWARE DE VISUALIZACION DE AGUJA AUTOMATICO Y TUTORIALES EDUCATIVOS DE ESCANEO Y CONCEPTOS BASICOS DE IMAGENES DESCRIPCION: Equipo de imágenes por ultrasonido para aplicaciones en la cabecera del paciente. Equipo para uso de pacientes graves que acuden a los servicios de urgencias, unidades de cuidados intensivos y/o cualquier sección médica o quirúrgica donde se necesita una evaluación rápida por situaciones que ponen en riesgo inmediato de la vida de los pacientes, usado por personal capacitado en ultrasonografía al pie del paciente (POCUS) y en entrenamiento. Este uso es para una evaluación cualitativa sobre algún aspecto que amerita un manejo o identificación para la resolución inmediata de la condición grave del paciente. Características y Especificaciones Técnicas: A. Especificaciones del sistema: 1. Monitor clínico: de 15 pulgadas o mayor. 2. Interfaz de usuario: Pantalla táctil independiente del monitor clínico. 3. Tamaño de imagen del monitor clínico: 8 pulgadas o mayor x 6 pulgadas o mayor. 4. Resolución del monitor clínico 1920 x 1080 píxeles o mayor. 5. Arquitectura: Banda ancha digital o digital beamformer. 6. Arranque del sistema: de 45 segundos o menor. 7. Disco duro del sistema: de estado sólido 128 GB o mayor. 8. Escala de grises: de 256 tonos o mayor. 9. De 256 niveles o mayor de gris en la pantalla Doppler espectral. 10. Capacidad de zoom de lectura en vivo de 8x. 11. Rango dinámico: de 180 dB o mayor. 12. Tres (3) puertos activos o mayor para conexión de transductores. 13. El sistema deberá resistir una caída desde una altura de un (1) metro. El sistema será seguro y funcionará normalmente después de esta caída. Certificado por el fabricante. 14. Profundidad de la pantalla: de 1 cm o menor a 35 cm o mayor. 15. Pantalla de inicio configurable. 16. Tipos de exámenes definidos por el usuario o Presets programables. 17. Teclado virtual QWERTY o teclado completo alfanumérico táctil. B. MODOS DE IMAGEN 1. Modo 2D/B. 2. Imágenes armónicas tisulares. 3. Imágenes armónicas de inversión de pulso o codificadas. 4. Modo M. 5. Doppler de velocidad en color (CVD) o color Flow (CFM) 6. Doppler de potencia color (CPD) o color Doppler de potencia de color (PDI) 7. Doppler de onda pulsada (PW) 8. Imágenes Doppler tisular (TDI) 9. Doppler de onda continua (CW) C. CONTROLES: 1. Profundidad. 2. Ganancia. 3. Compensación de ganancia de tiempo (TGC) 4. Ganancia automática. 5. Modo 2D THI o Modo 2D imagen armónica. 6. Optimización de imágenes que ajusta de forma automática la frecuencia según el transductor o tipo de examen. 7. Rango dinámico (en vivo y congelado) 8. Orientación de la imagen. 9. Control de ancho del sector. 10. Escala de colores. 11. Inversión de color. 12. Optimización del flujo de color. 13. Filtro de pared de color. 14. Angulo de dirección en color o ángulo de dirección en color o STEER 15. Ajuste del tamaño y la posición del cuadro de color. 16. Línea base de color. 17. Modo M anatóm | [7 empty] | Con CT
09-10-2025 | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/solicitud-de-cotizacion/2025-0-12-16-07-CL-026687/QfyojIwRnIsQzN5QDO2ojIpJye | REQ. 267-25. HRAAM, ELEMENTO DE TRABAJO Y CABLE BIPOLAR, (REQ. 056 DE UROLOGIA) | B/. 4,000.00 | 10-10-2025 a 15-10-2025 | Ministerio de Salud | 20 Días hábiles | 107549 | ELEMENTO DE TRABAJO FICHA TÉCNICA: 107549 ACCESORIOS: UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA PARA RESECCIÓN ENDOSCÓPICA UROLÓGICA. COMPATIBLE CON EQUIPO BOWA | ELEMENTO DE TRABAJO FICHA TÉCNICA: 107549 ACCESORIOS: UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA PARA RESECCIÓN ENDOSCÓPICA UROLÓGICA. COMPATIBLE CON EQUIPO BOWA CABLE BIPOLAR FICHA TÉCNICA: 107549 ACCESORIOS: UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA PARA RESECCIÓN ENDOSCÓPICA UROLÓGICA. COMPATIBLE CON EQUIPO BOWA | CABLE BIPOLAR FICHA TÉCNICA: 107549 ACCESORIOS: UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA PARA RESECCIÓN ENDOSCÓPICA UROLÓGICA. COMPATIBLE CON EQUIPO BOWA | [6 empty] | Con CT
09-10-2025 | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/solicitud-de-cotizacion/2025-1-10-01-08-CL-034770/QfyojIwRnIskzM4QDO2ojIpJye | SISTEMA DE CATÉTER DOBLE J DE USO EN TRASPLANTE RENAL. | B/. 6,675.00 | 10-10-2025 a 15-10-2025 | Caja de Seguro Social | 30 Días calendario | 102156 | SISTEMA DE CATÉTER DOBLE J DE USO EN TRASPLANTE RENAL. SE SOLICITA: CATETER DOBLE J, 5FR, 12CM DE LONGITUD, GUIA DE ACERO INOXIDABLE DE 140-150 CENTIMETROS DE LARGO. CTNI: 102156 FICHA TECNICA: 02001895 | SISTEMA DE CATÉTER DOBLE J DE USO EN TRASPLANTE RENAL. SE SOLICITA: CATETER DOBLE J, 5FR, 12CM DE LONGITUD, GUIA DE ACERO INOXIDABLE DE 140-150 CENTIMETROS DE LARGO. CTNI: 102156 FICHA TECNICA: 02001895 | [7 empty] | Con CT
03-10-2025 | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/solicitud-de-cotizacion/2025-1-10-01-08-CL-034811/QfyojIwRnIsEzM1ADO2ojIpJye | MATRIZ CELULAR CON ACIDOS GRASOS Y OMEGA 3 | B/. 63,027.50 | 10-10-2025 a 15-10-2025 | Caja de Seguro Social | 30 Días calendario | 109014 | MATRIZ CELULAR CON ACIDOS GRASOS Y OMEGA 3 SE SOLICITA FRAGMENTADO DE 4CM2 CTNI:109014 FICHATECNICA:02021797 | MATRIZ CELULAR CON ACIDOS GRASOS Y OMEGA 3 SE SOLICITA FRAGMENTADO DE 4CM2 CTNI:109014 FICHATECNICA:02021797 | [7 empty] | Con CT
09-10-2025 | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/solicitud-de-cotizacion/2025-0-12-27-08-CL-026621/QfyojIwRnIsATN1YzN2ojIpJye | 25-0130 BALON DE DILATACION URETERAL. Ficha Tecnica 102132. LONGITUD 6cm, DIAMETRO DEL BALON 6mm | B/. 10,138.20 | 10-10-2025 a 15-10-2025 | Ministerio de Salud | 30 Días hábiles | 102132 | BALON DE DILATACION URETERAL. Ficha Tecnica 102132.LONGITUD 6cm, DIAMETRO DEL BALON 6mm | BALON DE DILATACION URETERAL. Ficha Tecnica 102132.LONGITUD 6cm, DIAMETRO DEL BALON 6mm | [7 empty] | Con CT
08-10-2025 | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/solicitud-de-cotizacion/2025-0-12-24-08-CL-026837/QfyojIwRnIsQDN1QDO2ojIpJye | R.1CUCHILLA PARA PODADORA DE VELLOS Y CABELLOS CON SISTEMA OSCILANTE. FT 20548, R.2 LLAVE DE TRES VIAS CON DOS (2) PUERTOS DE ACCESOS.FT 107098 | B/. 4,510.05 | 09-10-2025 a 15-10-2025 | Ministerio de Salud | 10 Días hábiles | 107098 | R.1 CUCHILLA PARA PODADORA DE VELLOS Y CABELLOS CON SISTEMA OSCILANTE.FT 29548 Cuchilla esteril para podadora de vellos y cabellos con sistema oscilante no debe rasurar, desechable | R.1 CUCHILLA PARA PODADORA DE VELLOS Y CABELLOS CON SISTEMA OSCILANTE.FT 29548 Cuchilla esteril para podadora de vellos y cabellos con sistema oscilante no debe rasurar, desechable R.2 LLAVE DE TRES VIAS CON DOS (2) PUERTOS DE ACCESOS. FT 107098 Descripción: Utilizado para la infusión de soluciones I.V. y/o medicamentos. Características y Especificaciones Técnicas: 1. Llave de tres vías con dos (2) puertos de accesos: 1.1. De polietileno de alta densidad. 1.2. Giratorio con flechas indicativas. 1.3. Puertos de accesos luer lock 1.4. Tapas protectoras 2. Libre de látex y DEHP. 3. Estéril 4. De un solo uso. | R.2 LLAVE DE TRES VIAS CON DOS (2) PUERTOS DE ACCESOS. FT 107098 Descripción: Utilizado para la infusión de soluciones I.V. y/o medicamentos. Características y Especificaciones Técnicas: 1. Llave de tres vías con dos (2) puertos de accesos: 1.1. De polietileno de alta densidad. 1.2. Giratorio con flechas indicativas. 1.3. Puertos de accesos luer lock 1.4. Tapas protectoras 2. Libre de látex y DEHP. 3. Estéril 4. De un solo uso. | [6 empty] | Con CT
08-10-2025 | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/solicitud-de-cotizacion/2025-1-10-01-02-CL-035107/QfyojIwRnIsUjN0QDO2ojIpJye | BALÓN DE EXTRACCIÓN DE CALCULOS BILIARES CON SALIDA DEL MEDIO DE CONTRASTE POR ARRIBA DEL BALÓN. CTNI. 27321. SOLICITUD 1001069439-02-17 | B/. 6,675.00 | 09-10-2025 a 14-10-2025 | Caja de Seguro Social | 30 Días hábiles | 27321 | PARA EXTRACCIÓN DE CÁLCULOS BILIARES. 1.BALÓN 1.1. DE TRIPLE LUMEN 1.2. LONGITUD DE 200 CM 1.3. MARCADORES RADIOPACOS 1.4. PARA USAR CON GUÍA DE 0.035" DE DIÁMETRO 1.5. CATÉTER DE 7 FR. DE DIÁMETRO 1.6. SALIDA DEL MEDIO DE CONTRASTE POR ARRIBA DEL BALÓN CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS. 1.6.1. DESDE 8.5MM HASTA 18.0MM DE DIÁMETRO. 1.6.2. VOLUMEN DE LLENADO DESDE 1.0 ML HASTA 10.0 ML 2. ESTÉRIL 3. DE UN SOLO USO. LA INSTITUCIÓN SOLICITARÁ EL DIÁMETRO QUE REQUIERA. LA INSTITUCIÓN REQUIERE EL PUNTO: 1.6.1. 12MM X 18.0 MM DE DIÁMETRO. OBSERVACION 1. Debe traer impreso y visible fecha de manufactura, vencimiento de la esterilidad no menor de 24 meses a partir de la fecha de entrega, número de lote, país de origen. 2. Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización. | PARA EXTRACCIÓN DE CÁLCULOS BILIARES. 1.BALÓN 1.1. DE TRIPLE LUMEN 1.2. LONGITUD DE 200 CM 1.3. MARCADORES RADIOPACOS 1.4. PARA USAR CON GUÍA DE 0.035" DE DIÁMETRO 1.5. CATÉTER DE 7 FR. DE DIÁMETRO 1.6. SALIDA DEL MEDIO DE CONTRASTE POR ARRIBA DEL BALÓN CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS. 1.6.1. DESDE 8.5MM HASTA 18.0MM DE DIÁMETRO. 1.6.2. VOLUMEN DE LLENADO DESDE 1.0 ML HASTA 10.0 ML 2. ESTÉRIL 3. DE UN SOLO USO. LA INSTITUCIÓN SOLICITARÁ EL DIÁMETRO QUE REQUIERA. LA INSTITUCIÓN REQUIERE EL PUNTO: 1.6.1. 12MM X 18.0 MM DE DIÁMETRO. OBSERVACION 1. Debe traer impreso y visible fecha de manufactura, vencimiento de la esterilidad no menor de 24 meses a partir de la fecha de entrega, número de lote, país de origen. 2. Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización. PARA EXTRACCIÓN DE CÁLCULOS BILIARES. 1.BALÓN 1.1. DE TRIPLE LUMEN 1.2. LONGITUD DE 200 CM 1.3. MARCADORES RADIOPACOS 1.4. PARA USAR CON GUÍA DE 0.035" DE DIÁMETRO 1.5. CATÉTER DE 7 FR. DE DIÁMETRO 1.6. SALIDA DEL MEDIO DE CONTRASTE POR ARRIBA DEL BALÓN CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS. 1.6.1. DESDE 8.5MM HASTA 18.0MM DE DIÁMETRO. 1.6.2. VOLUMEN DE LLENADO DESDE 1.0 ML HASTA 10.0 ML 2. ESTÉRIL 3. DE UN SOLO USO. LA INSTITUCIÓN SOLICITARÁ EL DIÁMETRO QUE REQUIERA. LA INSTITUCIÓN REQUIERE EL PUNTO: 1.6.1. 8.5MM X 15MM DE DIÁMETRO. OBSERVACION 1. Debe traer impreso y visible fecha de manufactura, vencimiento de la esterilidad no menor de 24 meses a partir de la fecha de entrega, número de lote, país de origen. 2. Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización. | PARA EXTRACCIÓN DE CÁLCULOS BILIARES. 1.BALÓN 1.1. DE TRIPLE LUMEN 1.2. LONGITUD DE 200 CM 1.3. MARCADORES RADIOPACOS 1.4. PARA USAR CON GUÍA DE 0.035" DE DIÁMETRO 1.5. CATÉTER DE 7 FR. DE DIÁMETRO 1.6. SALIDA DEL MEDIO DE CONTRASTE POR ARRIBA DEL BALÓN CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS. 1.6.1. DESDE 8.5MM HASTA 18.0MM DE DIÁMETRO. 1.6.2. VOLUMEN DE LLENADO DESDE 1.0 ML HASTA 10.0 ML 2. ESTÉRIL 3. DE UN SOLO USO. LA INSTITUCIÓN SOLICITARÁ EL DIÁMETRO QUE REQUIERA. LA INSTITUCIÓN REQUIERE EL PUNTO: 1.6.1. 8.5MM X 15MM DE DIÁMETRO. OBSERVACION 1. Debe traer impreso y visible fecha de manufactura, vencimiento de la esterilidad no menor de 24 meses a partir de la fecha de entrega, número de lote, país de origen. 2. Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización. | [6 empty] | Con CT
08-10-2025 | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/solicitud-de-cotizacion/2025-1-10-01-02-CL-035082/QfyojIwRnIsMDOwQDO2ojIpJye | COBERTORES ESTERILIZADOS PARA DETECTOR. CTNI. 108392. SOLICITUD 1001078641-02-17 | B/. 7,200.00 | 09-10-2025 a 14-10-2025 | Caja de Seguro Social | 30 Días hábiles | 108392 | 9. ACCESORIOS: 9.2. COBERTORES ESTERILIZADOS PARA EL DETECTOR. | 9. ACCESORIOS: 9.2. COBERTORES ESTERILIZADOS PARA EL DETECTOR. | [7 empty] | Con CT
08-10-2025 | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/solicitud-de-cotizacion/2025-0-12-17-02-CL-026831/QfyojIwRnIsUDNwQDO2ojIpJye | APOSITOS Y RESERVORIOS PARA TRATAMIENTO DE HERIDA | B/. 6,975.00 | 09-10-2025 a 14-10-2025 | Ministerio de Salud | 30 Días hábiles | 102442 | APOSITO DE POLIURETANO RETICULADO PARA SISTEMA DE TRATAMIENTO DE HERIDAS POR PRESION NEGATIVA TAMAÑO MEDIANO 10CM X 15CM X 2.0CM F.T.102441 | APOSITO DE POLIURETANO RETICULADO PARA SISTEMA DE TRATAMIENTO DE HERIDAS POR PRESION NEGATIVA TAMAÑO MEDIANO 10CM X 15CM X 2.0CM F.T.102441 APOSITO DE POLIURETANO RETICULADO IMPREGNADO CON IONES DE PLATA ACTIVO POR PRESION NEGATIVA TAMAÑO MEDIANO 18CM X 12.5CM X3.3CM F.T.103423 ESPONJA SUAVE PARA EQUIPO DE TRATAMIENTO DE HERIDAS POR CIERRE ASISTIDO AL VACIO A PRESION NEGATIVA TAMAÑO: 10CM X 15CM X 1CM F.T.24660 RESERVORIO TRANSPARENTE PARA SISTEMA DE TRATAMIENTO PARA HERIDAS POR PRESION NEGATIVA CAPACIDAD 400ML F.T.102442 RESERVORIO TRANSPARENTE PARA SISTEMA DE TRATAMIENTO DE HERIDAS POR PRESION NEGATIVA CAPACIDAD DE 600ML F.T.102442 | APOSITO DE POLIURETANO RETICULADO IMPREGNADO CON IONES DE PLATA ACTIVO POR PRESION NEGATIVA TAMAÑO MEDIANO 18CM X 12.5CM X3.3CM F.T.103423 | ESPONJA SUAVE PARA EQUIPO DE TRATAMIENTO DE HERIDAS POR CIERRE ASISTIDO AL VACIO A PRESION NEGATIVA TAMAÑO: 10CM X 15CM X 1CM F.T.24660 | RESERVORIO TRANSPARENTE PARA SISTEMA DE TRATAMIENTO PARA HERIDAS POR PRESION NEGATIVA CAPACIDAD 400ML F.T.102442 | RESERVORIO TRANSPARENTE PARA SISTEMA DE TRATAMIENTO DE HERIDAS POR PRESION NEGATIVA CAPACIDAD DE 600ML F.T.102442 |  |  |  | Con CT
08-10-2025 | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/solicitud-de-cotizacion/2025-1-10-01-08-CL-033786/QfyojIwRnIsADNwQDO2ojIpJye | POSICIONADORES DE USO GENERAL. | B/. 55,000.00 | 09-10-2025 a 15-10-2025 | Caja de Seguro Social | 30 Días calendario | 108966 | POSICIONADORES DE USO GENERAL. CTNI: 108966 FICHA TECNICA: 02021793 Posicionamiento Corporal Se solicita Almohada de abducción de espuma de alta densidad, con lados cóncavos y correa para el posicionamiento postoperatorio, tamaño pequeño: Dimensiones inferiores: 46.99cm x 63.50cm x 14.60cm (18 1/2 "x 25" x 5 3/4 ") y Dimensiones superiores: 15.24cm x 63.50cm x 14.60cm (6" x 25 "x 5 3/4"). | POSICIONADORES DE USO GENERAL. CTNI: 108966 FICHA TECNICA: 02021793 Posicionamiento Corporal Se solicita Almohada de abducción de espuma de alta densidad, con lados cóncavos y correa para el posicionamiento postoperatorio, tamaño pequeño: Dimensiones inferiores: 46.99cm x 63.50cm x 14.60cm (18 1/2 "x 25" x 5 3/4 ") y Dimensiones superiores: 15.24cm x 63.50cm x 14.60cm (6" x 25 "x 5 3/4"). | [7 empty] | Con CT
08-10-2025 | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/solicitud-de-cotizacion/2025-0-12-17-02-CL-026827/QfyojIwRnIsYjM3MDO2ojIpJye | CONECTADOR DE EQUIPO PARA INFUSION DE SOLUCION PARENTERAL F.T22692 | B/. 5,400.00 | 09-10-2025 a 14-10-2025 | Ministerio de Salud | 10 Días hábiles | 22692 | CONECTOR O EQUIPO PARA INFUSION DE SOLUCION PARENTERAL CON DOS FILTROS CON UNA O DOS SITIS DE INYECCION DE GOMA F.T.22692 | CONECTOR O EQUIPO PARA INFUSION DE SOLUCION PARENTERAL CON DOS FILTROS CON UNA O DOS SITIS DE INYECCION DE GOMA F.T.22692 | [7 empty] | Con CT
07-10-2025 | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/solicitud-de-cotizacion/2025-0-12-16-07-CL-026792/QfyojIwRnIscjNzIDO2ojIpJye | REQ. 274-25, HRAAM, CINTA ADHESIVA MATERIAL SEDOSO DE 3 PULGADAS (REQ. 061 DE ENFERMERIA) | B/. 1,125.00 | 09-10-2025 a 14-10-2025 | Ministerio de Salud | 15 Días hábiles | 21880 | CINTA ADHESIVA DE MATERIAL SEDOSO FICHA TÉCNICA: 21880 Con adhesivo hipoalergenico. Resistente a la humedad (impermeable) Rollo de 3pulgada de ancho por 10 yardas de long. | CINTA ADHESIVA DE MATERIAL SEDOSO FICHA TÉCNICA: 21880 Con adhesivo hipoalergenico. Resistente a la humedad (impermeable) Rollo de 3pulgada de ancho por 10 yardas de long. | [7 empty] | Con CT
07-10-2025 | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/solicitud-de-cotizacion/2025-1-10-01-04-CL-031903/QfyojIwRnIsMDN5IDO2ojIpJye | CANULA INTRAVENOSA SIN JERINGUILLA | B/. 4,010.00 | 08-10-2025 a 14-10-2025 | Caja de Seguro Social | 30 Días calendario | 21917 | CANULA INTRAVENOSA SIN JERINGUILLA Descripción: Para administración de soluciones parenterales y medicamentos. Características y Especificaciones Técnicas: 1. De teflón, polipropileno o poliuretano. 2. Radiopaca con codificación de color de acuerdo al calibre. 3. Tamaños: 3.1. Calibre Longitud 3.1.1. 14G entre 45 mm y 64 mm. 3.1.2. 16G entre 30 mm y 64 mm. 3.1.3. 18G entre 25 mm y 51 mm. 3.1.4. 20G entre 25 mm y 51 mm. 3.1.5. 22G entre 19 mm y 32 mm. 3.1.6. 24G entre 13 mm y 25 mm. 3.1.7. 26G 19.05 mm. 4. Estéril. 5. De un solo uso. LA INSTITUCIÓN SOLICITARA LO QUE REQUIERA DE ACUERDO A SU NECESIDAD(MATERIAL Y CALIBRE) SE SOLICITA DE 18G 31.75 A 38MM (1 1/4 A 1 1/2PULGADAS) Observaciones sugeridas para el pliego de cargos: 1. Debe traer impreso y visible fecha de manufactura, vencimiento de la esterilidad no menor de 24 meses a partir de la fecha de entrega, número de lote, país de origen. 2. Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización. Características Empaque Primario: SI Empaque Secundaro: SI Catálogo: SI | CANULA INTRAVENOSA SIN JERINGUILLA Descripción: Para administración de soluciones parenterales y medicamentos. Características y Especificaciones Técnicas: 1. De teflón, polipropileno o poliuretano. 2. Radiopaca con codificación de color de acuerdo al calibre. 3. Tamaños: 3.1. Calibre Longitud 3.1.1. 14G entre 45 mm y 64 mm. 3.1.2. 16G entre 30 mm y 64 mm. 3.1.3. 18G entre 25 mm y 51 mm. 3.1.4. 20G entre 25 mm y 51 mm. 3.1.5. 22G entre 19 mm y 32 mm. 3.1.6. 24G entre 13 mm y 25 mm. 3.1.7. 26G 19.05 mm. 4. Estéril. 5. De un solo uso. LA INSTITUCIÓN SOLICITARA LO QUE REQUIERA DE ACUERDO A SU NECESIDAD(MATERIAL Y CALIBRE) SE SOLICITA DE 18G 31.75 A 38MM (1 1/4 A 1 1/2PULGADAS) Observaciones sugeridas para el pliego de cargos: 1. Debe traer impreso y visible fecha de manufactura, vencimiento de la esterilidad no menor de 24 meses a partir de la fecha de entrega, número de lote, país de origen. 2. Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización. Características Empaque Primario: SI Empaque Secundaro: SI Catálogo: SI CANULA INTRAVENOSA SIN JERINGUILLA Descripción: Para administración de soluciones parenterales y medicamentos. Características y Especificaciones Técnicas: 1. De teflón, polipropileno o poliuretano. 2. Radiopaca con codificación de color de acuerdo al calibre. 3. Tamaños: 3.1. Calibre Longitud 3.1.1. 14G entre 45 mm y 64 mm. 3.1.2. 16G entre 30 mm y 64 mm. 3.1.3. 18G entre 25 mm y 51 mm. 3.1.4. 20G entre 25 mm y 51 mm. 3.1.5. 22G entre 19 mm y 32 mm. 3.1.6. 24G entre 13 mm y 25 mm. 3.1.7. 26G 19.05 mm. 4. Estéril. 5. De un solo uso. LA INSTITUCIÓN SOLICITARA LO QUE REQUIERA DE ACUERDO A SU NECESIDAD(MATERIAL Y CALIBRE) SE SOLICITA DE 22G 25.4MM A 31.75MM(1" A 1 1/4") Observaciones sugeridas para el pliego de cargos: 1. Debe traer impreso y visible fecha de manufactura, vencimiento de la esterilidad no menor de 24 meses a partir de la fecha de entrega, número de lote, país de origen. 2. Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización. Características Empaque Primario: SI Empaque Secundaro: SI Catálogo: SI CANULA INTRAVENOSA SIN JERINGUILLA Descripción: Para administración de soluciones parenterales y medicamentos. Características y Especificaciones Técnicas: 1. De teflón, polipropileno o poliuretano. 2. Radiopaca con codificación de color de acuerdo al calibre. 3. Tamaños: 3.1. Calibre Longitud 3.1.1. 14G entre 45 mm y 64 mm. 3.1.2. 16G entre 30 mm y 64 mm. 3.1.3. 18G entre 25 mm y 51 mm. 3.1.4. 20G entre 25 mm y 51 mm. 3.1.5. 22G entre 19 mm y 32 mm. 3.1.6. 24G entre 13 mm y 25 mm. 3.1.7. 26G 19.05 mm. 4. Estéril. 5. De un solo uso. LA INSTITUCIÓN SOLICITARA LO QUE REQUIERA DE AC UERDO A SU NECESIDAD (MATERIAL Y CALIBRE) SE SOLICITA DE 24G 19.05MM (3/4") Registro Sanitario DNFD: NO Nota: DNDM: NO Nota: DNCAVV/DEPA/APA: NO Nota: LCRSP: NO Nota: Certificados de Criterios Técnico o Certificados de Verificacion Tecnica CCT/CVT: SI Nota: MINISTERIO DE SALUD COMITÉ TÉCNICO NACIONAL INTERINSTITUCIONAL GRUPO: MEDICO - QUIRÚRGICO FICHA TÉCNICA: 21917 OBSERVACIONES SUGERIDAS PARA EL PLIEGO DE CARGOS: 1. DEBE TRAER IMPRESO Y VISIBLE FECHA DE MANUFACTURA, VENCIMIENTO DE LA ESTERILIDAD NO MENOR DE 24 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA, NÚMERO DE LOTE, PAÍS DE ORIGEN. 2. CUMPLIR CON LOS ESTÁNDARES INTERNACIONALES DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y COMERCIALIZACIÓN. CARACTERÍSTICAS EMPAQUE PRIMARIO: SI EMPAQUE SECUNDARO: SI CATÁLOGO: SI CONSUMO SEGUN NECESIDAD PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL | CANULA INTRAVENOSA SIN JERINGUILLA Descripción: Para administración de soluciones parenterales y medicamentos. Características y Especificaciones Técnicas: 1. De teflón, polipropileno o poliuretano. 2. Radiopaca con codificación de color de acuerdo al calibre. 3. Tamaños: 3.1. Calibre Longitud 3.1.1. 14G entre 45 mm y 64 mm. 3.1.2. 16G entre 30 mm y 64 mm. 3.1.3. 18G entre 25 mm y 51 mm. 3.1.4. 20G entre 25 mm y 51 mm. 3.1.5. 22G entre 19 mm y 32 mm. 3.1.6. 24G entre 13 mm y 25 mm. 3.1.7. 26G 19.05 mm. 4. Estéril. 5. De un solo uso. LA INSTITUCIÓN SOLICITARA LO QUE REQUIERA DE ACUERDO A SU NECESIDAD(MATERIAL Y CALIBRE) SE SOLICITA DE 22G 25.4MM A 31.75MM(1" A 1 1/4") Observaciones sugeridas para el pliego de cargos: 1. Debe traer impreso y visible fecha de manufactura, vencimiento de la esterilidad no menor de 24 meses a partir de la fecha de entrega, número de lote, país de origen. 2. Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización. Características Empaque Primario: SI Empaque Secundaro: SI Catálogo: SI | CANULA INTRAVENOSA SIN JERINGUILLA Descripción: Para administración de soluciones parenterales y medicamentos. Características y Especificaciones Técnicas: 1. De teflón, polipropileno o poliuretano. 2. Radiopaca con codificación de color de acuerdo al calibre. 3. Tamaños: 3.1. Calibre Longitud 3.1.1. 14G entre 45 mm y 64 mm. 3.1.2. 16G entre 30 mm y 64 mm. 3.1.3. 18G entre 25 mm y 51 mm. 3.1.4. 20G entre 25 mm y 51 mm. 3.1.5. 22G entre 19 mm y 32 mm. 3.1.6. 24G entre 13 mm y 25 mm. 3.1.7. 26G 19.05 mm. 4. Estéril. 5. De un solo uso. LA INSTITUCIÓN SOLICITARA LO QUE REQUIERA DE AC UERDO A SU NECESIDAD (MATERIAL Y CALIBRE) SE SOLICITA DE 24G 19.05MM (3/4") Registro Sanitario DNFD: NO Nota: DNDM: NO Nota: DNCAVV/DEPA/APA: NO Nota: LCRSP: NO Nota: Certificados de Criterios Técnico o Certificados de Verificacion Tecnica CCT/CVT: SI Nota: MINISTERIO DE SALUD COMITÉ TÉCNICO NACIONAL INTERINSTITUCIONAL GRUPO: MEDICO - QUIRÚRGICO FICHA TÉCNICA: 21917 OBSERVACIONES SUGERIDAS PARA EL PLIEGO DE CARGOS: 1. DEBE TRAER IMPRESO Y VISIBLE FECHA DE MANUFACTURA, VENCIMIENTO DE LA ESTERILIDAD NO MENOR DE 24 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA, NÚMERO DE LOTE, PAÍS DE ORIGEN. 2. CUMPLIR CON LOS ESTÁNDARES INTERNACIONALES DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y COMERCIALIZACIÓN. CARACTERÍSTICAS EMPAQUE PRIMARIO: SI EMPAQUE SECUNDARO: SI CATÁLOGO: SI CONSUMO SEGUN NECESIDAD PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL | [5 empty] | Con CT
07-10-2025 | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/solicitud-de-cotizacion/2025-1-10-01-08-CL-035002/QfyojIwRnIskzM4IDO2ojIpJye | SUTURA DE POLIGLICONATO SINTETICO ABSORBIBLE 3-0 1/2 CIRCULO, REDONDA | B/. 42,000.00 | 08-10-2025 a 14-10-2025 | Caja de Seguro Social | 30 Días calendario | 101818 | SUTURA DE POLIGLICONATO SINTETICO ABSORBIBLE 3-0 1/2 CIRCULO, REDONDA CTNI: 101818 FICHA TECNICA: 02006055 Se solicita longitud del hilo 18" (45cm)estéril. | SUTURA DE POLIGLICONATO SINTETICO ABSORBIBLE 3-0 1/2 CIRCULO, REDONDA CTNI: 101818 FICHA TECNICA: 02006055 Se solicita longitud del hilo 18" (45cm)estéril. | [7 empty] | Con CT
07-10-2025 | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/solicitud-de-cotizacion/2025-1-10-01-08-CL-034997/QfyojIwRnIsYzN3IDO2ojIpJye | APOSITO HIDROFIBRA | B/. 69,572.50 | 08-10-2025 a 14-10-2025 | Caja de Seguro Social | 30 Días calendario | 108573 | APOSITO HIDROFIBRA SE SOLICITA LAMINA (ALMOHADILLA) TAMAÑO 10 CM X 10 CM CTNI:108573 FICHA TECNICA:02021757 | APOSITO HIDROFIBRA SE SOLICITA LAMINA (ALMOHADILLA) TAMAÑO 10 CM X 10 CM CTNI:108573 FICHA TECNICA:02021757 | [7 empty] | Con CT
07-10-2025 | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/solicitud-de-cotizacion/2025-1-10-01-08-CL-034996/QfyojIwRnIsIzN3IDO2ojIpJye | MATRIZ ACELULAR CON ACIDOS GRASOS Y OMEGA 3 | B/. 67,900.00 | 08-10-2025 a 14-10-2025 | Caja de Seguro Social | 30 Días calendario | 109014 | MATRIZ ACELULAR CON ACIDOS GRASOS Y OMEGA 3 SE SOLICITA DISCO LAMINADO DE 16MM CTNI:109014 FICHA TECNICA:02021797 | MATRIZ ACELULAR CON ACIDOS GRASOS Y OMEGA 3 SE SOLICITA DISCO LAMINADO DE 16MM CTNI:109014 FICHA TECNICA:02021797 | [7 empty] | Con CT
07-10-2025 | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/solicitud-de-cotizacion/2025-1-10-01-08-CL-034995/QfyojIwRnIsAzN3IDO2ojIpJye | SUTURA DE POLIGLACTINA 910 RECUBIERTO DE POLIGLACTINA 370 Y ESTERATO DE CALCIO | B/. 68,031.60 | 08-10-2025 a 14-10-2025 | Caja de Seguro Social | 30 Días calendario | 103572 | SUTURA DE POLIGLACTINA 910 RECUBIERTO DE POLIGLACTINA 370 Y ESTERATO DE CALCIO SE SOLICITA AGUJA DE 36.4 MM, PUNTA REDONDA LONGITUD 90 CM CTNI:103572 FICHA TECNICA:02010000315 | SUTURA DE POLIGLACTINA 910 RECUBIERTO DE POLIGLACTINA 370 Y ESTERATO DE CALCIO SE SOLICITA AGUJA DE 36.4 MM, PUNTA REDONDA LONGITUD 90 CM CTNI:103572 FICHA TECNICA:02010000315 | [7 empty] | Con CT
07-10-2025 | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/solicitud-de-cotizacion/2025-1-10-01-08-CL-034994/QfyojIwRnIskjN3IDO2ojIpJye | CAMPO EN "U" PARA ARTROSCOPIA | B/. 64,800.00 | 08-10-2025 a 14-10-2025 | Caja de Seguro Social | 30 Días calendario | 23383 | CAMPO EN "U" PARA ARTROSCOPIA SE SOLICITA TAMAÑO 152 CM X 215 CM CTNI:23383 FICHA TECNICA:02002888 | CAMPO EN "U" PARA ARTROSCOPIA SE SOLICITA TAMAÑO 152 CM X 215 CM CTNI:23383 FICHA TECNICA:02002888 | [7 empty] | Con CT
07-10-2025 | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/solicitud-de-cotizacion/2025-0-12-25-04-CL-026804/QfyojIwRnIsUjN1IDO2ojIpJye | PINZAS INSUMOS SANITARIOS | B/. 19,980.00 | 08-10-2025 a 14-10-2025 | Ministerio de Salud | 30 Días hábiles | 24000 | PINZA CU/FU/13.5MM/20CM/38MM/360 F.T. 100418 -PARA FUSIÓN DE TEJIDOS BIPOLAR EN CIRUGÍA ABIERTA DESECHABLE. 2 .DE 13.5MM DE DIÁMETRO. 3-LARGO DE 20CM. 4- CON MANDÍBULAS CURVAS DE 38MM DE LARGO. 5- EJE ROTATORIO DE 360°. 6-CON CORTE INCORPORADO Y ACTIVACIÓN MANUAL EN LA PINZA. 7- DEBE PERMITIR UN SELLO DE LOS TEJIDOS DE 6.5MM DE ANCHO. 8-ESTERIL . 9. DE UN SOLO USO. | PINZA CU/FU/13.5MM/20CM/38MM/360 F.T. 100418 -PARA FUSIÓN DE TEJIDOS BIPOLAR EN CIRUGÍA ABIERTA DESECHABLE. 2 .DE 13.5MM DE DIÁMETRO. 3-LARGO DE 20CM. 4- CON MANDÍBULAS CURVAS DE 38MM DE LARGO. 5- EJE ROTATORIO DE 360°. 6-CON CORTE INCORPORADO Y ACTIVACIÓN MANUAL EN LA PINZA. 7- DEBE PERMITIR UN SELLO DE LOS TEJIDOS DE 6.5MM DE ANCHO. 8-ESTERIL . 9. DE UN SOLO USO. PINZA LAPARASCOPICA DE 5MM PARA SELLADO DE VASO MEDIANTE PRESION F.T. 24000 PARA USO EN PROCEDIMIENTO LAPAROSCOPICO: 1- PINZA 1.1- DIAMETRO DE 5MM 1.2-LONGITUD DE 37CM 1.3 MANDIBULA CURVA CON ROTACION Y ELECTRODO INCORPORADO . 1.4- SUPERFICIE LISA SIN PROTUBERANCIA DE CERAMICA , CON DISPERSIÓN TERMICA ENTRE 1.5 MM. 1.5- ACTIVACIÓN DE COAGULACIÓN A TRAVÉS DE CONTROL MANUAL EN LA PINZA. 1.6 ESTÉRIL. 1.7 DE UN SOLO USO. | PINZA LAPARASCOPICA DE 5MM PARA SELLADO DE VASO MEDIANTE PRESION F.T. 24000 PARA USO EN PROCEDIMIENTO LAPAROSCOPICO: 1- PINZA 1.1- DIAMETRO DE 5MM 1.2-LONGITUD DE 37CM 1.3 MANDIBULA CURVA CON ROTACION Y ELECTRODO INCORPORADO . 1.4- SUPERFICIE LISA SIN PROTUBERANCIA DE CERAMICA , CON DISPERSIÓN TERMICA ENTRE 1.5 MM. 1.5- ACTIVACIÓN DE COAGULACIÓN A TRAVÉS DE CONTROL MANUAL EN LA PINZA. 1.6 ESTÉRIL. 1.7 DE UN SOLO USO. | [6 empty] | Con CT
07-10-2025 | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/solicitud-de-cotizacion/2025-0-12-24-08-CL-026786/QfyojIwRnIskTOyIDO2ojIpJye | INSUMOS DE MEDICO QUIRURGICO FICHAS TECNICAS DE ADQUISICIÓN R.1 22398, R.2 21917, R.3 102294, R.4 102294 | B/. 6,540.00 | 08-10-2025 a 14-10-2025 | Ministerio de Salud | 10 Días hábiles | 102294 | R.1 VENDA ADHESIVA DE PLASTICO REDONDA DE 7/8” DE DIÁMETRO (22mm), FT 22398 Descripción: Para cubrir heridas. Características: 1. Autoadherible con lámina protectora de plástico 2. Con apósito central estéril 3. Hipoalergénica. 4. De 7/8 de pulgada de diámetro (22mm) 5. Desechable 6. Perforada | R.1 VENDA ADHESIVA DE PLASTICO REDONDA DE 7/8” DE DIÁMETRO (22mm), FT 22398 Descripción: Para cubrir heridas. Características: 1. Autoadherible con lámina protectora de plástico 2. Con apósito central estéril 3. Hipoalergénica. 4. De 7/8 de pulgada de diámetro (22mm) 5. Desechable 6. Perforada R.2 CANULA INTRAVENOSA SIN JERINGUILLA 22G x 25 mm. FT 21917 Descripción: Para administración de soluciones parenterales y medicamentos. Características y Especificaciones Técnicas: 1. Poliuretano. 2. Radiopaca con codificación de color de acuerdo al calibre. 3. Tamaños: 3.1. Calibre Longitud 3.1.2. 22G x 25 mm 4. Estéril. 5. De un solo uso. R.3 CATETER DE SUCCION NASO-FARINGEA CALIBRE 14 FR. FT 102294 1.Calibre de 14FR. 2.Estéril. 3.De polivinilo. 4.De 35 a 60 cm de longitud, con o sin graduaciones. 5.Con control digital de aspiración. 6.Con forma de presentación longitudinal o enrollado R.4 CATETER DE SUCCION NASO-FARINGEA CALIBRE 16 FR . FT 102294 1.Calibre de 16FR. 2.Estéril. 3.De polivinilo. 4.De 35 a 60 cm de longitud, con o sin graduaciones. 5.Con control digital de aspiración. 6.Con forma de presentación longitudinal o enrollado | R.2 CANULA INTRAVENOSA SIN JERINGUILLA 22G x 25 mm. FT 21917 Descripción: Para administración de soluciones parenterales y medicamentos. Características y Especificaciones Técnicas: 1. Poliuretano. 2. Radiopaca con codificación de color de acuerdo al calibre. 3. Tamaños: 3.1. Calibre Longitud 3.1.2. 22G x 25 mm 4. Estéril. 5. De un solo uso. | R.3 CATETER DE SUCCION NASO-FARINGEA CALIBRE 14 FR. FT 102294 1.Calibre de 14FR. 2.Estéril. 3.De polivinilo. 4.De 35 a 60 cm de longitud, con o sin graduaciones. 5.Con control digital de aspiración. 6.Con forma de presentación longitudinal o enrollado | R.4 CATETER DE SUCCION NASO-FARINGEA CALIBRE 16 FR . FT 102294 1.Calibre de 16FR. 2.Estéril. 3.De polivinilo. 4.De 35 a 60 cm de longitud, con o sin graduaciones. 5.Con control digital de aspiración. 6.Con forma de presentación longitudinal o enrollado |  |  |  |  | Con CT
30-09-2025 | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/solicitud-de-cotizacion/2025-1-10-01-02-CL-034539/QfyojIwRnIsUTN1YzN2ojIpJye | HOJAS DE BISTURÍS N° 10, 11, 15 Y 23.- PARA LA POLI. DR. MANUEL DE JESÚS ROJAS DE AGUADULCE. | B/. 1,254.00 | 08-10-2025 a 14-10-2025 | Caja de Seguro Social | 10 Días hábiles | 22450 | 1,000 HOJAS DE BISTURI DE ACERO INOXIDABLE N°10. Ficha Técnica No.: 02003827 C.T.N.I.: 22450 Descripción del producto: Para uso en procedimientos quirúrgicos. Especificaciones Técnicas 1. Atoxico. 2. Que embone perfectamente al mango del bisturí. 3. Tamaños: 10, 11, 12, 13, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 4. La composición de la hoja debe cumplir con las especificaciones del british standard (bs) 2982, 1992, 5194, 1991 5. Estéril. 6. De un solo uso. LA INSTITUCION SOLICITARA EL TAMAÑO QUE REQUIERA. LA INSTITUCIÓN REQUIERE TAMAÑO N°10. Observación: 1- ENVASE INDIVIDUAL QUE PROTEJA AL PRODUCTO CONTRA HUMEDAD Y CONSERVE SU ESTERILIDAD, DEBEESTAR PERFECTAMENTE SELLADO Y TENER LA RESISTENCIA ADECUADA PARA EVITAR PERFORACIONES POR ELFILO Y PUNTA DE LA HOJA. 2- EL TIPO Y CALIDAD DEL ENVASE DEBE SER DE TAL MANERA QUE PROTEJA AL PRODUCTO Y RESISTA LASCONDICIONES DE MANEJO, TRANSPORTE, Y ALMACENAMIENTO EN EL CLIMA DEL PAIS. 3- CUMPLIR CON LOS ESTANDARES INTERNACIONALES DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y DECOMERCIALIZACION, CON FECHA DE VENCIMIENTO , DE MANUFACTURA Y NÚMERO DE LOTE VISIBLE Requisitos de instalación: Presentaciones Servicios Presentación Cod Abastos Servicio Sub Especialidad Bisturi 11, Empaque 209038201 USO GENERAL USO GENERAL máximo por cajas de 100 unidad Bisturi 12,Empaque 209038202 máximo por cajas de 100 unidade Bisturi 15, Empaque 209038203 máximo por cajas de 100 unidad Bisturi 23, Empaque 209038204 máximo por cajas de 100 unidad Empaque máximo por 209038200 cajas de 100 unidades. Bisturí Por unidad Atributo Atributos Descripcion Clase de Riesgo B Registro Sanitario NO Criterio Ténico SI Fecha de Vencimiento SI Empaque Primario SI Empaque Secundario SI Catálogo en español SI ULTIMA FECHA DE MODIFICACIÓN: NOVIEMBRE 14 2019 ACTA No.: 234 de 14-11-19 Para ser utilizados por los Departamentos de Enfermería y Servicios Médicos de la Policlínica de Aguadulce. Duración: Para un periodo de Tres (3) Meses. Termino de entrega: 10 Días hábiles. Presentación: Caja de 100 Unidades. Lugar de Entrega: Almacén de la Policlínica Dr. Manuel de J. Rojas, Aguadulce en horario de 7:00 .a.m. A 12:00. m.d. y de 1:00 p.m a 2:00 p.m. | 1,000 HOJAS DE BISTURI DE ACERO INOXIDABLE N°10. Ficha Técnica No.: 02003827 C.T.N.I.: 22450 Descripción del producto: Para uso en procedimientos quirúrgicos. Especificaciones Técnicas 1. Atoxico. 2. Que embone perfectamente al mango del bisturí. 3. Tamaños: 10, 11, 12, 13, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 4. La composición de la hoja debe cumplir con las especificaciones del british standard (bs) 2982, 1992, 5194, 1991 5. Estéril. 6. De un solo uso. LA INSTITUCION SOLICITARA EL TAMAÑO QUE REQUIERA. LA INSTITUCIÓN REQUIERE TAMAÑO N°10. Observación: 1- ENVASE INDIVIDUAL QUE PROTEJA AL PRODUCTO CONTRA HUMEDAD Y CONSERVE SU ESTERILIDAD, DEBEESTAR PERFECTAMENTE SELLADO Y TENER LA RESISTENCIA ADECUADA PARA EVITAR PERFORACIONES POR ELFILO Y PUNTA DE LA HOJA. 2- EL TIPO Y CALIDAD DEL ENVASE DEBE SER DE TAL MANERA QUE PROTEJA AL PRODUCTO Y RESISTA LASCONDICIONES DE MANEJO, TRANSPORTE, Y ALMACENAMIENTO EN EL CLIMA DEL PAIS. 3- CUMPLIR CON LOS ESTANDARES INTERNACIONALES DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y DECOMERCIALIZACION, CON FECHA DE VENCIMIENTO , DE MANUFACTURA Y NÚMERO DE LOTE VISIBLE Requisitos de instalación: Presentaciones Servicios Presentación Cod Abastos Servicio Sub Especialidad Bisturi 11, Empaque 209038201 USO GENERAL USO GENERAL máximo por cajas de 100 unidad Bisturi 12,Empaque 209038202 máximo por cajas de 100 unidade Bisturi 15, Empaque 209038203 máximo por cajas de 100 unidad Bisturi 23, Empaque 209038204 máximo por cajas de 100 unidad Empaque máximo por 209038200 cajas de 100 unidades. Bisturí Por unidad Atributo Atributos Descripcion Clase de Riesgo B Registro Sanitario NO Criterio Ténico SI Fecha de Vencimiento SI Empaque Primario SI Empaque Secundario SI Catálogo en español SI ULTIMA FECHA DE MODIFICACIÓN: NOVIEMBRE 14 2019 ACTA No.: 234 de 14-11-19 Para ser utilizados por los Departamentos de Enfermería y Servicios Médicos de la Policlínica de Aguadulce. Duración: Para un periodo de Tres (3) Meses. Termino de entrega: 10 Días hábiles. Presentación: Caja de 100 Unidades. Lugar de Entrega: Almacén de la Policlínica Dr. Manuel de J. Rojas, Aguadulce en horario de 7:00 .a.m. A 12:00. m.d. y de 1:00 p.m a 2:00 p.m. 2,000 HOJAS DE BISTURI DE ACERO INOXIDABLE N°11. Ficha Técnica No.: 02003827 C.T.N.I.: 22450 Descripción del producto: Para uso en procedimientos quirúrgicos. Especificaciones Técnicas 1. Atoxico. 2. Que embone perfectamente al mango del bisturí. 3. Tamaños: 10, 11, 12, 13, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 4. La composición de la hoja debe cumplir con las especificaciones del british standard (bs) 2982, 1992, 5194, 1991 5. Estéril. 6. De un solo uso. LA INSTITUCION SOLICITARA EL TAMAÑO QUE REQUIERA. LA INSTITUCIÓN REQUIERE TAMAÑO N°11. Observación: 1- ENVASE INDIVIDUAL QUE PROTEJA AL PRODUCTO CONTRA HUMEDAD Y CONSERVE SU ESTERILIDAD, DEBEESTAR PERFECTAMENTE SELLADO Y TENER LA RESISTENCIA ADECUADA PARA EVITAR PERFORACIONES POR ELFILO Y PUNTA DE LA HOJA. 2- EL TIPO Y CALIDAD DEL ENVASE DEBE SER DE TAL MANERA QUE PROTEJA AL PRODUCTO Y RESISTA LASCONDICIONES DE MANEJO, TRANSPORTE, Y ALMACENAMIENTO EN EL CLIMA DEL PAIS. 3- CUMPLIR CON LOS ESTANDARES INTERNACIONALES DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y DECOMERCIALIZACION, CON FECHA DE VENCIMIENTO , DE MANUFACTURA Y NÚMERO DE LOTE VISIBLE Requisitos de instalación: Presentaciones Servicios Presentación Cod Abastos Servicio Sub Especialidad Bisturi 11, Empaque 209038201 USO GENERAL USO GENERAL máximo por cajas de 100 unidad Bisturi 12,Empaque 209038202 máximo por cajas de 100 unidade Bisturi 15, Empaque 209038203 máximo por cajas de 100 unidad Bisturi 23, Empaque 209038204 máximo por cajas de 100 unidad Empaque máximo por 209038200 cajas de 100 unidades. Bisturí Por unidad Atributo Atributos Descripcion Clase de Riesgo B Registro Sanitario NO Criterio Ténico SI Fecha de Vencimiento SI Empaque Primario SI Empaque Secundario SI Catálogo en español SI ULTIMA FECHA DE MODIFICACIÓN: NOVIEMBRE 14 2019 ACTA No.: 234 de 14-11-19 Para ser utilizados por los Departamentos de Enfermería y Servicios Médicos de la Policlínica de Aguadulce. Duración: Para un periodo de Tres (3) Meses. Termino de entrega: 10 Días hábiles. Presentación: Caja de 100 Unidades. Lugar de Entrega: Almacén de la Policlínica Dr. Manuel de J. Rojas, Aguadulce en horario de 7:00 .a.m. A 12:00. m.d. y de 1:00 p.m a 2:00 p.m. 2,000 HOJAS DE BISTURI DE ACERO INOXIDABLE N°15. Ficha Técnica No.: 02003827 C.T.N.I.: 22450 Descripción del producto: Para uso en procedimientos quirúrgicos. Especificaciones Técnicas 1. Atoxico. 2. Que embone perfectamente al mango del bisturí. 3. Tamaños: 10, 11, 12, 13, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 4. La composición de la hoja debe cumplir con las especificaciones del british standard (bs) 2982, 1992, 5194, 1991 5. Estéril. 6. De un solo uso. LA INSTITUCION SOLICITARA EL TAMAÑO QUE REQUIERA. LA INSTITUCIÓN REQUIERE TAMAÑO N°11. Observación: 1- ENVASE INDIVIDUAL QUE PROTEJA AL PRODUCTO CONTRA HUMEDAD Y CONSERVE SU ESTERILIDAD, DEBEESTAR PERFECTAMENTE SELLADO Y TENER LA RESISTENCIA ADECUADA PARA EVITAR PERFORACIONES POR ELFILO Y PUNTA DE LA HOJA. 2- EL TIPO Y CALIDAD DEL ENVASE DEBE SER DE TAL MANERA QUE PROTEJA AL PRODUCTO Y RESISTA LASCONDICIONES DE MANEJO, TRANSPORTE, Y ALMACENAMIENTO EN EL CLIMA DEL PAIS. 3- CUMPLIR CON LOS ESTANDARES INTERNACIONALES DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y DECOMERCIALIZACION, CON FECHA DE VENCIMIENTO , DE MANUFACTURA Y NÚMERO DE LOTE VISIBLE Requisitos de instalación: Presentaciones Servicios Presentación Cod Abastos Servicio Sub Especialidad Bisturi 11, Empaque 209038201 USO GENERAL USO GENERAL máximo por cajas de 100 unidad Bisturi 12,Empaque 209038202 máximo por cajas de 100 unidade Bisturi 15, Empaque 209038203 máximo por cajas de 100 unidad Bisturi 23, Empaque 209038204 máximo por cajas de 100 unidad Empaque máximo por 209038200 cajas de 100 unidades. Bisturí Por unidad Atributo Atributos Descripcion Clase de Riesgo B Registro Sanitario NO Criterio Ténico SI Fecha de Vencimiento SI Empaque Primario SI Empaque Secundario SI Catálogo en español SI ULTIMA FECHA DE MODIFICACIÓN: NOVIEMBRE 14 2019 ACTA No.: 234 de 14-11-19 Para ser utilizados por los Departamentos de Enfermería y Servicios Médicos de la Policlínica de Aguadulce. Duración: Para un periodo de Tres (3) Meses. Termino de entrega: 10 Días hábiles. Presentación: Caja de 100 Unidades. Lugar de Entrega: Almacén de la Policlínica Dr. Manuel de J. Rojas, Aguadulce en horario de 7:00 .a.m. A 12:00. m.d. y de 1:00 p.m a 2:00 p.m. 900 HOJAS DE BISTURI DE ACERO INOXIDABLE N°23. Ficha Técnica No.: 02003827 C.T.N.I.: 22450 Descripción del producto: Para uso en procedimientos quirúrgicos. Especificaciones Técnicas 1. Atoxico. 2. Que embone perfectamente al mango del bisturí. 3. Tamaños: 10, 11, 12, 13, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 4. La composición de la hoja debe cumplir con las especificaciones del british standard (bs) 2982, 1992, 5194, 1991 5. Estéril. 6. De un solo uso. LA INSTITUCION SOLICITARA EL TAMAÑO QUE REQUIERA. LA INSTITUCIÓN REQUIERE TAMAÑO N°23. Observación: 1- ENVASE INDIVIDUAL QUE PROTEJA AL PRODUCTO CONTRA HUMEDAD Y CONSERVE SU ESTERILIDAD, DEBEESTAR PERFECTAMENTE SELLADO Y TENER LA RESISTENCIA ADECUADA PARA EVITAR PERFORACIONES POR ELFILO Y PUNTA DE LA HOJA. 2- EL TIPO Y CALIDAD DEL ENVASE DEBE SER DE TAL MANERA QUE PROTEJA AL PRODUCTO Y RESISTA LASCONDICIONES DE MANEJO, TRANSPORTE, Y ALMACENAMIENTO EN EL CLIMA DEL PAIS. 3- CUMPLIR CON LOS ESTANDARES INTERNACIONALES DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y DECOMERCIALIZACION, CON FECHA DE VENCIMIENTO , DE MANUFACTURA Y NÚMERO DE LOTE VISIBLE Requisitos de instalación: Presentaciones Servicios Presentación Cod Abastos Servicio Sub Especialidad Bisturi 11, Empaque 209038201 USO GENERAL USO GENERAL máximo por cajas de 100 unidad Bisturi 12,Empaque 209038202 máximo por cajas de 100 unidade Bisturi 15, Empaque 209038203 máximo por cajas de 100 unidad Bisturi 23, Empaque 209038204 máximo por cajas de 100 unidad Empaque máximo por 209038200 cajas de 100 unidades. Bisturí Por unidad Atributo Atributos Descripcion Clase de Riesgo B Registro Sanitario NO Criterio Ténico SI Fecha de Vencimiento SI Empaque Primario SI Empaque Secundario SI Catálogo en español SI ULTIMA FECHA DE MODIFICACIÓN: NOVIEMBRE 14 2019 ACTA No.: 234 de 14-11-19 Para ser utilizados por los Departamentos de Enfermería y Servicios Médicos de la Policlínica de Aguadulce. Duración: Para un periodo de Tres (3) Meses. Termino de entrega: 10 Días hábiles. Presentación: Caja de 100 Unidades. Lugar de Entrega: Almacén de la Policlínica Dr. Manuel de J. Rojas, Aguadulce en horario de 7:00 .a.m. A 12:00. m.d. y de 1:00 p.m a 2:00 p.m. | 2,000 HOJAS DE BISTURI DE ACERO INOXIDABLE N°11. Ficha Técnica No.: 02003827 C.T.N.I.: 22450 Descripción del producto: Para uso en procedimientos quirúrgicos. Especificaciones Técnicas 1. Atoxico. 2. Que embone perfectamente al mango del bisturí. 3. Tamaños: 10, 11, 12, 13, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 4. La composición de la hoja debe cumplir con las especificaciones del british standard (bs) 2982, 1992, 5194, 1991 5. Estéril. 6. De un solo uso. LA INSTITUCION SOLICITARA EL TAMAÑO QUE REQUIERA. LA INSTITUCIÓN REQUIERE TAMAÑO N°11. Observación: 1- ENVASE INDIVIDUAL QUE PROTEJA AL PRODUCTO CONTRA HUMEDAD Y CONSERVE SU ESTERILIDAD, DEBEESTAR PERFECTAMENTE SELLADO Y TENER LA RESISTENCIA ADECUADA PARA EVITAR PERFORACIONES POR ELFILO Y PUNTA DE LA HOJA. 2- EL TIPO Y CALIDAD DEL ENVASE DEBE SER DE TAL MANERA QUE PROTEJA AL PRODUCTO Y RESISTA LASCONDICIONES DE MANEJO, TRANSPORTE, Y ALMACENAMIENTO EN EL CLIMA DEL PAIS. 3- CUMPLIR CON LOS ESTANDARES INTERNACIONALES DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y DECOMERCIALIZACION, CON FECHA DE VENCIMIENTO , DE MANUFACTURA Y NÚMERO DE LOTE VISIBLE Requisitos de instalación: Presentaciones Servicios Presentación Cod Abastos Servicio Sub Especialidad Bisturi 11, Empaque 209038201 USO GENERAL USO GENERAL máximo por cajas de 100 unidad Bisturi 12,Empaque 209038202 máximo por cajas de 100 unidade Bisturi 15, Empaque 209038203 máximo por cajas de 100 unidad Bisturi 23, Empaque 209038204 máximo por cajas de 100 unidad Empaque máximo por 209038200 cajas de 100 unidades. Bisturí Por unidad Atributo Atributos Descripcion Clase de Riesgo B Registro Sanitario NO Criterio Ténico SI Fecha de Vencimiento SI Empaque Primario SI Empaque Secundario SI Catálogo en español SI ULTIMA FECHA DE MODIFICACIÓN: NOVIEMBRE 14 2019 ACTA No.: 234 de 14-11-19 Para ser utilizados por los Departamentos de Enfermería y Servicios Médicos de la Policlínica de Aguadulce. Duración: Para un periodo de Tres (3) Meses. Termino de entrega: 10 Días hábiles. Presentación: Caja de 100 Unidades. Lugar de Entrega: Almacén de la Policlínica Dr. Manuel de J. Rojas, Aguadulce en horario de 7:00 .a.m. A 12:00. m.d. y de 1:00 p.m a 2:00 p.m. | 2,000 HOJAS DE BISTURI DE ACERO INOXIDABLE N°15. Ficha Técnica No.: 02003827 C.T.N.I.: 22450 Descripción del producto: Para uso en procedimientos quirúrgicos. Especificaciones Técnicas 1. Atoxico. 2. Que embone perfectamente al mango del bisturí. 3. Tamaños: 10, 11, 12, 13, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 4. La composición de la hoja debe cumplir con las especificaciones del british standard (bs) 2982, 1992, 5194, 1991 5. Estéril. 6. De un solo uso. LA INSTITUCION SOLICITARA EL TAMAÑO QUE REQUIERA. LA INSTITUCIÓN REQUIERE TAMAÑO N°11. Observación: 1- ENVASE INDIVIDUAL QUE PROTEJA AL PRODUCTO CONTRA HUMEDAD Y CONSERVE SU ESTERILIDAD, DEBEESTAR PERFECTAMENTE SELLADO Y TENER LA RESISTENCIA ADECUADA PARA EVITAR PERFORACIONES POR ELFILO Y PUNTA DE LA HOJA. 2- EL TIPO Y CALIDAD DEL ENVASE DEBE SER DE TAL MANERA QUE PROTEJA AL PRODUCTO Y RESISTA LASCONDICIONES DE MANEJO, TRANSPORTE, Y ALMACENAMIENTO EN EL CLIMA DEL PAIS. 3- CUMPLIR CON LOS ESTANDARES INTERNACIONALES DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y DECOMERCIALIZACION, CON FECHA DE VENCIMIENTO , DE MANUFACTURA Y NÚMERO DE LOTE VISIBLE Requisitos de instalación: Presentaciones Servicios Presentación Cod Abastos Servicio Sub Especialidad Bisturi 11, Empaque 209038201 USO GENERAL USO GENERAL máximo por cajas de 100 unidad Bisturi 12,Empaque 209038202 máximo por cajas de 100 unidade Bisturi 15, Empaque 209038203 máximo por cajas de 100 unidad Bisturi 23, Empaque 209038204 máximo por cajas de 100 unidad Empaque máximo por 209038200 cajas de 100 unidades. Bisturí Por unidad Atributo Atributos Descripcion Clase de Riesgo B Registro Sanitario NO Criterio Ténico SI Fecha de Vencimiento SI Empaque Primario SI Empaque Secundario SI Catálogo en español SI ULTIMA FECHA DE MODIFICACIÓN: NOVIEMBRE 14 2019 ACTA No.: 234 de 14-11-19 Para ser utilizados por los Departamentos de Enfermería y Servicios Médicos de la Policlínica de Aguadulce. Duración: Para un periodo de Tres (3) Meses. Termino de entrega: 10 Días hábiles. Presentación: Caja de 100 Unidades. Lugar de Entrega: Almacén de la Policlínica Dr. Manuel de J. Rojas, Aguadulce en horario de 7:00 .a.m. A 12:00. m.d. y de 1:00 p.m a 2:00 p.m. | 900 HOJAS DE BISTURI DE ACERO INOXIDABLE N°23. Ficha Técnica No.: 02003827 C.T.N.I.: 22450 Descripción del producto: Para uso en procedimientos quirúrgicos. Especificaciones Técnicas 1. Atoxico. 2. Que embone perfectamente al mango del bisturí. 3. Tamaños: 10, 11, 12, 13, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 4. La composición de la hoja debe cumplir con las especificaciones del british standard (bs) 2982, 1992, 5194, 1991 5. Estéril. 6. De un solo uso. LA INSTITUCION SOLICITARA EL TAMAÑO QUE REQUIERA. LA INSTITUCIÓN REQUIERE TAMAÑO N°23. Observación: 1- ENVASE INDIVIDUAL QUE PROTEJA AL PRODUCTO CONTRA HUMEDAD Y CONSERVE SU ESTERILIDAD, DEBEESTAR PERFECTAMENTE SELLADO Y TENER LA RESISTENCIA ADECUADA PARA EVITAR PERFORACIONES POR ELFILO Y PUNTA DE LA HOJA. 2- EL TIPO Y CALIDAD DEL ENVASE DEBE SER DE TAL MANERA QUE PROTEJA AL PRODUCTO Y RESISTA LASCONDICIONES DE MANEJO, TRANSPORTE, Y ALMACENAMIENTO EN EL CLIMA DEL PAIS. 3- CUMPLIR CON LOS ESTANDARES INTERNACIONALES DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y DECOMERCIALIZACION, CON FECHA DE VENCIMIENTO , DE MANUFACTURA Y NÚMERO DE LOTE VISIBLE Requisitos de instalación: Presentaciones Servicios Presentación Cod Abastos Servicio Sub Especialidad Bisturi 11, Empaque 209038201 USO GENERAL USO GENERAL máximo por cajas de 100 unidad Bisturi 12,Empaque 209038202 máximo por cajas de 100 unidade Bisturi 15, Empaque 209038203 máximo por cajas de 100 unidad Bisturi 23, Empaque 209038204 máximo por cajas de 100 unidad Empaque máximo por 209038200 cajas de 100 unidades. Bisturí Por unidad Atributo Atributos Descripcion Clase de Riesgo B Registro Sanitario NO Criterio Ténico SI Fecha de Vencimiento SI Empaque Primario SI Empaque Secundario SI Catálogo en español SI ULTIMA FECHA DE MODIFICACIÓN: NOVIEMBRE 14 2019 ACTA No.: 234 de 14-11-19 Para ser utilizados por los Departamentos de Enfermería y Servicios Médicos de la Policlínica de Aguadulce. Duración: Para un periodo de Tres (3) Meses. Termino de entrega: 10 Días hábiles. Presentación: Caja de 100 Unidades. Lugar de Entrega: Almacén de la Policlínica Dr. Manuel de J. Rojas, Aguadulce en horario de 7:00 .a.m. A 12:00. m.d. y de 1:00 p.m a 2:00 p.m. |  |  |  |  | Con CT
30-09-2025 | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/solicitud-de-cotizacion/2025-1-10-01-02-CL-034554/QfyojIwRnIsQzM2YzN2ojIpJye | ENVASES PARA DESECHOS PUNZOCORTANTE DE 22 -23 LITROS. Ficha Técnica No.: 02021970 C.T.N.I.: 109491. PARA LA POLI. DR. MANUEL DE JESÚS ROJAS DE AGUADULCE. | B/. 5,400.00 | 14-10-2025 a 20-10-2025 | Caja de Seguro Social | 10 Días hábiles | 109491 | 600 UNIDADES DE ENVASES PARA DESECHOS PUNZOCORTANTE DE 22 -23 LITROS. Ficha Técnica No.: 02021970 C.T.N.I.: 109491 ENVASE PARA DESECHOS PUNZOCORTANTE Descripción del producto: Para la colocación, depósito y traslado de material potencialmente infectado. 1. Envase: 1.1. De material de polipropileno de alta densidad (rígido y resistente a residuos hospitalarios perforantes y/o cortantes, resistentes a perforaciones, golpes o caídas). 1.2. Con asa sujetadora en los extremos. 1.3. Dispositivo de soporte. 1.4. Tapa ajustable, con cierre hermético. 1.4.1. Con sistema (pestaña) en forma de embudo que imposibilite recuperar el material colocado en su interior. 1.4.2. Semi traslúcido para poder visualizar el contenido del dispositivo. 1.5. De color rojo, identificado con el símbolo de biopeligrosidad o desecho peligroso. 1.6. Capacidad entre 1 litro y 25 litros: 1.6.1. Con indicador de nivel de llenado para cumplir con la normativa del llenado de las ¾ partes LA UNIDAD EJECUTORA SOLICITANTE INDICARA LA CAPACIDAD QUE REQUIERA LA UNIDAD EJECUTORA SOLICITA TAMAÑO 22 - 23 LITROS Observación: 1. El envase debe estar señalizada en español en grande y visible, con el Símbolo de Bio-peligrosidad, exigida por la norma de la ABNT (OSHA) Decreto Ejecutivo N° 111 del 23-06-1999 del MINSA. 2. Debe traer impreso y visible número de lote y manufactura, país de origen y marca de fábrica. 3. Certificado de garantía por desperfecto de fábrica. 4. Cumplir con los estándares de aseguramiento de la calidad y comercialización. Requisitos de instalación: Presentaciones Servicios Presentación Cod Abastos Servicio Sub Especialidad Por unidad USO GENERAL USO GENERAL Atributos Atributo Descripcion EMPAQUE PRIMARIO SI EMPAQUE SECUNDARIO SI CATALOGO si CCT o CVT NO ACTA Acta No:174 de 14-12-2023. Nota Institución: 347/UTS/HST del 19-09-2023. Para ser utilizados por el Departamento de Enfermería, Odontología y Laboratorio de la Poli. Dr. Manuel de Jesús Rojos. Este Insumo no lo abastece el Almacén Central en este momento. Duración: Para un periodo de Cinco (5) Meses. Termino de entrega: 10 Días Hábiles. Presentación: Unidades. Lugar de Entrega: Almacén de la Policlínica Dr. Manuel de J. Rojas, Aguadulce en horario de 7:00 .a.m. A 12:00. m.d. y de 1:00 p.m a 2:00 p.m. | 600 UNIDADES DE ENVASES PARA DESECHOS PUNZOCORTANTE DE 22 -23 LITROS. Ficha Técnica No.: 02021970 C.T.N.I.: 109491 ENVASE PARA DESECHOS PUNZOCORTANTE Descripción del producto: Para la colocación, depósito y traslado de material potencialmente infectado. 1. Envase: 1.1. De material de polipropileno de alta densidad (rígido y resistente a residuos hospitalarios perforantes y/o cortantes, resistentes a perforaciones, golpes o caídas). 1.2. Con asa sujetadora en los extremos. 1.3. Dispositivo de soporte. 1.4. Tapa ajustable, con cierre hermético. 1.4.1. Con sistema (pestaña) en forma de embudo que imposibilite recuperar el material colocado en su interior. 1.4.2. Semi traslúcido para poder visualizar el contenido del dispositivo. 1.5. De color rojo, identificado con el símbolo de biopeligrosidad o desecho peligroso. 1.6. Capacidad entre 1 litro y 25 litros: 1.6.1. Con indicador de nivel de llenado para cumplir con la normativa del llenado de las ¾ partes LA UNIDAD EJECUTORA SOLICITANTE INDICARA LA CAPACIDAD QUE REQUIERA LA UNIDAD EJECUTORA SOLICITA TAMAÑO 22 - 23 LITROS Observación: 1. El envase debe estar señalizada en español en grande y visible, con el Símbolo de Bio-peligrosidad, exigida por la norma de la ABNT (OSHA) Decreto Ejecutivo N° 111 del 23-06-1999 del MINSA. 2. Debe traer impreso y visible número de lote y manufactura, país de origen y marca de fábrica. 3. Certificado de garantía por desperfecto de fábrica. 4. Cumplir con los estándares de aseguramiento de la calidad y comercialización. Requisitos de instalación: Presentaciones Servicios Presentación Cod Abastos Servicio Sub Especialidad Por unidad USO GENERAL USO GENERAL Atributos Atributo Descripcion EMPAQUE PRIMARIO SI EMPAQUE SECUNDARIO SI CATALOGO si CCT o CVT NO ACTA Acta No:174 de 14-12-2023. Nota Institución: 347/UTS/HST del 19-09-2023. Para ser utilizados por el Departamento de Enfermería, Odontología y Laboratorio de la Poli. Dr. Manuel de Jesús Rojos. Este Insumo no lo abastece el Almacén Central en este momento. Duración: Para un periodo de Cinco (5) Meses. Termino de entrega: 10 Días Hábiles. Presentación: Unidades. Lugar de Entrega: Almacén de la Policlínica Dr. Manuel de J. Rojas, Aguadulce en horario de 7:00 .a.m. A 12:00. m.d. y de 1:00 p.m a 2:00 p.m. | [7 empty] | Sin requisitos
09-10-2025 | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/solicitud-de-cotizacion/2025-0-12-29-01-CL-026859/QfyojIwRnIsUDO5UDO2ojIpJye | R-349 NEVERA HORIZONTAL GRANDE PARA CONNSERVACIÓN DE VACUNAS | B/. 4,700.00 | 10-10-2025 a 15-10-2025 | Ministerio de Salud | 30 Días hábiles | 105266 | NEVERA HORIZONTAL GRANDE PARA CONSERVACION DE VACUNAS. ACCESORIOS: Un (1) Termómetro digital con memoria de máximos y mínimos, con alarma audio visual, Un (1) Protector de voltaje, Un (1) relay de arranque del compresor, idéntico al instalado en fábrica. 8.4. Un (1) termostato idéntico al instalado en fábrica. Especificaciones Técnicas: FICHA TÉCNICA 105266 | NEVERA HORIZONTAL GRANDE PARA CONSERVACION DE VACUNAS. ACCESORIOS: Un (1) Termómetro digital con memoria de máximos y mínimos, con alarma audio visual, Un (1) Protector de voltaje, Un (1) relay de arranque del compresor, idéntico al instalado en fábrica. 8.4. Un (1) termostato idéntico al instalado en fábrica. Especificaciones Técnicas: FICHA TÉCNICA 105266 | [7 empty] | Sin requisitos
09-10-2025 | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/solicitud-de-cotizacion/2025-1-10-01-02-CL-035162/QfyojIwRnIsczN2UDO2ojIpJye | COMPRA DE ENVASES PLÁSTICOS DE 9 DRAGMAS FLUIDAS. CTNI: 11712. REQ: 1001089066-02-17 | B/. 9,450.00 | 10-10-2025 a 15-10-2025 | Caja de Seguro Social | 14 Días calendario | 11712 | ENVASE PLÁSTICO DE 9 DRAGMAS FLUIDAS Envase (frasco) plástico de 9 dragmas fluidas (29-33ml) de capacidad, color transparente, con tapa de presión. | ENVASE PLÁSTICO DE 9 DRAGMAS FLUIDAS Envase (frasco) plástico de 9 dragmas fluidas (29-33ml) de capacidad, color transparente, con tapa de presión. | [7 empty] | Sin requisitos
09-10-2025 | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/solicitud-de-cotizacion/2025-0-12-16-07-CL-026692/QfyojIwRnIskTO5QDO2ojIpJye | REQ. 269-25 HRAAM, BASES DE METAL PARA HACER BLOQUES DE TEJIDO EN PARAFINA EN CINCO TAMAÑOS Y BANDEJA DE PLASTICO (PATOLOGIA) | B/. 1,070.00 | 10-10-2025 a 15-10-2025 | Ministerio de Salud | 30 Días hábiles | 101887 | BASES DE METAL PARA HACER BLOQUES DE TEJIDO EN PARAFINA 7 X 7mm FICHA TÉCNICA: 109991 VENCIMIENTO IMPERECEDERO | BASES DE METAL PARA HACER BLOQUES DE TEJIDO EN PARAFINA 7 X 7mm FICHA TÉCNICA: 109991 VENCIMIENTO IMPERECEDERO BASES DE METAL PARA HACER BLOQUES DE TEJIDO EN PARAFINA 15 X 15mm FICHA TÉCNICA: 109991 VENCIMIENTO IMPERECEDERO BASES DE METAL PARA HACER BLOQUES DE TEJIDO EN PARAFINA 25 X 25mm FICHA TÉCNICA: 109991 VENCIMIENTO IMPERECEDERO BASES DE METAL PARA HACER BLOQUES DE TEJIDO EN PARAFINA 30 X 25mm FICHA TÉCNICA: 109991 VENCIMIENTO IMPERECEDERO BASES DE METAL PARA HACER BLOQUES DE TEJIDO EN PARAFINA 37 X 25mm FICHA TÉCNICA: 109991 VENCIMIENTO IMPERECEDERO BANDEJA DE PLASTICO PARA LAMINILLAS HISTOLOGICAS . CAPACIDAD 20 LAMINILLAS. FICHA TECNICA 101887. VENCIMIENTO IMPERECEDERO | BASES DE METAL PARA HACER BLOQUES DE TEJIDO EN PARAFINA 15 X 15mm FICHA TÉCNICA: 109991 VENCIMIENTO IMPERECEDERO | BASES DE METAL PARA HACER BLOQUES DE TEJIDO EN PARAFINA 25 X 25mm FICHA TÉCNICA: 109991 VENCIMIENTO IMPERECEDERO | BASES DE METAL PARA HACER BLOQUES DE TEJIDO EN PARAFINA 30 X 25mm FICHA TÉCNICA: 109991 VENCIMIENTO IMPERECEDERO | BASES DE METAL PARA HACER BLOQUES DE TEJIDO EN PARAFINA 37 X 25mm FICHA TÉCNICA: 109991 VENCIMIENTO IMPERECEDERO | BANDEJA DE PLASTICO PARA LAMINILLAS HISTOLOGICAS . CAPACIDAD 20 LAMINILLAS. FICHA TECNICA 101887. VENCIMIENTO IMPERECEDERO |  |  | Sin requisitos
08-10-2025 | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/solicitud-de-cotizacion/2025-0-12-18-08-CL-026716/QfyojIwRnIscDN3MDO2ojIpJye | SC-5369 COMPRA DE ALFOMBRA PARA COLOCAR EN AREA DE PREPARACION DE MEZCLA PARENTERALES ( NUTRICION, QUIMIOTERAPIA Y ANTIBIOTICOS) FT 12031 | B/. 4,500.00 | 09-10-2025 a 14-10-2025 | Ministerio de Salud | 30 Días hábiles | 12031 | ALFOMBRA PARA COLOCAR EN AREA DE PREPARACION DE MEZCLA PARENTERALES ( NUTRICION, QUIMIOTERAPIA Y ANTIBIOTICOS) FT 12031 VER (ADJUNTO ESPECIFICACIONES) | ALFOMBRA PARA COLOCAR EN AREA DE PREPARACION DE MEZCLA PARENTERALES ( NUTRICION, QUIMIOTERAPIA Y ANTIBIOTICOS) FT 12031 VER (ADJUNTO ESPECIFICACIONES) | [7 empty] | Sin requisitos
08-10-2025 | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/solicitud-de-cotizacion/2025-1-10-01-01-CL-035046/QfyojIwRnIsAzN0MDO2ojIpJye | MESA MEDIANA PARA INSTRUMENTOS,BANQUILLO DE 1 ESCALON DE ACERO | B/. 2,167.00 | 09-10-2025 a 14-10-2025 | Caja de Seguro Social | 30 Días hábiles | 44479 | MESA MEDIANA PARA INSTRUMENTOS Mesa para instrumentos rectangular, mediana, de acero inoxidable quirúrgico fuerte, calibre 18, bordes redondeados, base de refuerzo debajo de la parte superior de la mesa, con tablilla inferior, cuatro ruedas de caucho conductivo de 5.08 cm. de diámetro (2 pulgadas). Tamaño aproximado de 91.4 cm. de largo x 50.8 cm. de ancho x 86.4 a 87.6 cm. de alto (36" x 20" x 34" a 34½"). 1.Garantía de dos (2) año mínimo a partir de la fecha de entrega y aceptación a satisfacción por la unidad ejecutora peticionaria, por desperfectos de fabricación. 2. Certificación emitida por el fabricante de que el equipo es nuevo y no reconstruido. 3. La unidad ejecutora especificará el tiempo de espera. 4. Cumplir con estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización ( ISO,FDA,CE,etc.) FICHA TECNICA DE ADQUISICION Nº 44479, Comité técnico Nacional Interinstitucional (MINSA). Requisitos de instalación: Presentaciones UNIDAD, CIRUGIA GENERAL ACTIVOS: 5000293765,5000297185 Y 5000297186 | MESA MEDIANA PARA INSTRUMENTOS Mesa para instrumentos rectangular, mediana, de acero inoxidable quirúrgico fuerte, calibre 18, bordes redondeados, base de refuerzo debajo de la parte superior de la mesa, con tablilla inferior, cuatro ruedas de caucho conductivo de 5.08 cm. de diámetro (2 pulgadas). Tamaño aproximado de 91.4 cm. de largo x 50.8 cm. de ancho x 86.4 a 87.6 cm. de alto (36" x 20" x 34" a 34½"). 1.Garantía de dos (2) año mínimo a partir de la fecha de entrega y aceptación a satisfacción por la unidad ejecutora peticionaria, por desperfectos de fabricación. 2. Certificación emitida por el fabricante de que el equipo es nuevo y no reconstruido. 3. La unidad ejecutora especificará el tiempo de espera. 4. Cumplir con estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización ( ISO,FDA,CE,etc.) FICHA TECNICA DE ADQUISICION Nº 44479, Comité técnico Nacional Interinstitucional (MINSA). Requisitos de instalación: Presentaciones UNIDAD, CIRUGIA GENERAL ACTIVOS: 5000293765,5000297185 Y 5000297186 BANQUILLO DE 1 ESCALON DE ACERO cuenta con tapones antideslizantes en cada uno de sus patas y sobre de plástico antideslizante en el escalon (tamaño 11! x 14 " x 9") Observaciones sugeridas para el pliego de cargos: CUMPLIR CON EL ESTANDARES INTERNACIONAL DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y COMERCIALIZACION (ISO, CE, TUV, FDA, ETC); DEBE TRAER IMPRESO Y VISISBLE FECHA DE MANUFACTURACION Y VIENCIMIENTO, LOTE, MARCA DE FµBRICA Y PAIS DE ORIGEN Características Empaque Primario: SI, Empaque Secundario: NO, Catálogo: SI | BANQUILLO DE 1 ESCALON DE ACERO cuenta con tapones antideslizantes en cada uno de sus patas y sobre de plástico antideslizante en el escalon (tamaño 11! x 14 " x 9") Observaciones sugeridas para el pliego de cargos: CUMPLIR CON EL ESTANDARES INTERNACIONAL DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y COMERCIALIZACION (ISO, CE, TUV, FDA, ETC); DEBE TRAER IMPRESO Y VISISBLE FECHA DE MANUFACTURACION Y VIENCIMIENTO, LOTE, MARCA DE FµBRICA Y PAIS DE ORIGEN Características Empaque Primario: SI, Empaque Secundario: NO, Catálogo: SI | [6 empty] | Sin requisitos
07-10-2025 | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/solicitud-de-cotizacion/2025-1-10-01-08-CL-032028/QfyojIwRnIsUjMzMDO2ojIpJye | SILLA ESPECIALIZADAS PARA TRABAJAR EN AMBIENTE HOSPITALARIOS (LABORATORIO) | B/. 1,800.00 | 08-10-2025 a 14-10-2025 | Caja de Seguro Social | 30 Días hábiles | 108386 | SILLAS ESPECIALIZADAS PARA TRABAJAR EN AMBIENTES HOSPITALARIOS (Laboratorio) Descripción del producto: Sillas para trabajar en ambientes clínicos u hospitalarios. CTNI: 108386 ESPECIFICACIONES TECNICAS >>> Especificación Técnicas: 1.Silla: 1.1.Alta 1.1.1.Altura de 560 a 810 mm o 1.2.Baja. 1.2.1.Altura de 450 mm a 700 mm. 1.3.Capacidad de soportar un peso mínimo de 125 kg. 1.4.Mecanismo de regulación de la altura mediante pistón de gas. 1.5.Ergonomía sin perillas o palancas para la parte lumbar, con mecanismo de inclinación ergonómica. 1.6.Asiento tapizado con espuma integral que cumpla con las siguientes características: 1.6.1. Anti transpirante. 1.6.2. Lavable. 1.6.3. Resistente a desinfectantes y productos químicos. 1.6.4. Antimicrobiana (sin hendiduras). 1.6.5. Retardante al fuego. 1.6.6. Resistente a materiales punzo cortantes. 1.6.7. Respaldar de: 1.6.7.1.Polipropileno o poliamida o polipiel sintético negro con conformidad a las buenas practica de fabricación (GMP). 1.7.Base de aluminio o acero cromado: 1.7.1.Cinco (5) patas con ruedas dobles. 1.7.2. Con frenos (solo para las sillas altas). 1.7.3. Con o sin reposa pies con altura ajustable. 1.8. Con o sin brazos ajustables. LA INSTITUCIÓN SOLICITARÁ LAS SILLAS (ALTA O BAJA) DE ACUERDO CON SU NECESIDAD. TERMINO DE ENTREGA (T.E) No. ENTREGA DIAS / OBS. / PERIODO CLASE T.E. CANTIDAD PRESENTACION VIGENCIA LUGAR DE ENTREGA 1 30 DIA(S) / / 2025 HABILES 2.0000 POR UNIDAD 5 AÑOS PANAMA - ULAPS DE SAN CRISTOBAL ALM. DE UTILES Y ENSERES / GENERAL TOTAL >>> CANTIDAD: 2.00 Observación del renglón >>> 1.Garantía de cinco (5) años a partir de la fecha de entrega en la unidad ejecutora. La silla debe ser entregada lista para su uso inmediato. 2.Dos (2) ejemplares del manual de operación y funcionamiento en español. 3.Un (1) ejemplar de manual de servicio técnico, debe incluir lista de partes. 4.Certificación emitida por el fabricante de que el equipo es nuevo, no reconstruido. 5.Mantenimiento preventivo y correctivo por el fabricante cada seis (6) meses durante el periodo de la garantía. 6.Brindar entrenamiento de operación de dos (2) horas mínimo, al personal usuario del servicio que tendrá a su cargo la operación de la silla. 7.Recomendaciones del fabricante en cuanto a la limpieza, desinfección. 8.Que cumpla con las siguientes certificaciones internacionales: 6.1.ISO 14644-1 (Clasificación de limpieza de aire por concentración de partículas para salas limpias). 6.2.ISO 14001 (Norma Internacional de Sistema de gestión ambiental). 6.3.Certificados GS (Reglas de seguridad y ergonomía definiendo altura ajustable y de rotación de sillas de trabajo). 6.4.Cumplir con buenas practica de fabricación (GMP). | SILLAS ESPECIALIZADAS PARA TRABAJAR EN AMBIENTES HOSPITALARIOS (Laboratorio) Descripción del producto: Sillas para trabajar en ambientes clínicos u hospitalarios. CTNI: 108386 ESPECIFICACIONES TECNICAS >>> Especificación Técnicas: 1.Silla: 1.1.Alta 1.1.1.Altura de 560 a 810 mm o 1.2.Baja. 1.2.1.Altura de 450 mm a 700 mm. 1.3.Capacidad de soportar un peso mínimo de 125 kg. 1.4.Mecanismo de regulación de la altura mediante pistón de gas. 1.5.Ergonomía sin perillas o palancas para la parte lumbar, con mecanismo de inclinación ergonómica. 1.6.Asiento tapizado con espuma integral que cumpla con las siguientes características: 1.6.1. Anti transpirante. 1.6.2. Lavable. 1.6.3. Resistente a desinfectantes y productos químicos. 1.6.4. Antimicrobiana (sin hendiduras). 1.6.5. Retardante al fuego. 1.6.6. Resistente a materiales punzo cortantes. 1.6.7. Respaldar de: 1.6.7.1.Polipropileno o poliamida o polipiel sintético negro con conformidad a las buenas practica de fabricación (GMP). 1.7.Base de aluminio o acero cromado: 1.7.1.Cinco (5) patas con ruedas dobles. 1.7.2. Con frenos (solo para las sillas altas). 1.7.3. Con o sin reposa pies con altura ajustable. 1.8. Con o sin brazos ajustables. LA INSTITUCIÓN SOLICITARÁ LAS SILLAS (ALTA O BAJA) DE ACUERDO CON SU NECESIDAD. TERMINO DE ENTREGA (T.E) No. ENTREGA DIAS / OBS. / PERIODO CLASE T.E. CANTIDAD PRESENTACION VIGENCIA LUGAR DE ENTREGA 1 30 DIA(S) / / 2025 HABILES 2.0000 POR UNIDAD 5 AÑOS PANAMA - ULAPS DE SAN CRISTOBAL ALM. DE UTILES Y ENSERES / GENERAL TOTAL >>> CANTIDAD: 2.00 Observación del renglón >>> 1.Garantía de cinco (5) años a partir de la fecha de entrega en la unidad ejecutora. La silla debe ser entregada lista para su uso inmediato. 2.Dos (2) ejemplares del manual de operación y funcionamiento en español. 3.Un (1) ejemplar de manual de servicio técnico, debe incluir lista de partes. 4.Certificación emitida por el fabricante de que el equipo es nuevo, no reconstruido. 5.Mantenimiento preventivo y correctivo por el fabricante cada seis (6) meses durante el periodo de la garantía. 6.Brindar entrenamiento de operación de dos (2) horas mínimo, al personal usuario del servicio que tendrá a su cargo la operación de la silla. 7.Recomendaciones del fabricante en cuanto a la limpieza, desinfección. 8.Que cumpla con las siguientes certificaciones internacionales: 6.1.ISO 14644-1 (Clasificación de limpieza de aire por concentración de partículas para salas limpias). 6.2.ISO 14001 (Norma Internacional de Sistema de gestión ambiental). 6.3.Certificados GS (Reglas de seguridad y ergonomía definiendo altura ajustable y de rotación de sillas de trabajo). 6.4.Cumplir con buenas practica de fabricación (GMP). | [7 empty] | Sin requisitos
13-10-2025 | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/solicitud-de-cotizacion/2025-1-10-01-13-CL-035242/QfyojIwRnIsgjM1cDO2ojIpJye | PRUEBA CUANTITATIVA PARA DETERMINACION DE LA 25 HIDRO VITAMINA"D". | B/. 3,227.40 | 14-10-2025 a 17-10-2025 | Caja de Seguro Social | 10 Días hábiles | No Detectada | PRUEBA CUANTITATIVA PARA DETERMINACION DE LA 25 HIDRO VITAMINA"D": REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA AUTOMATIZADA DE LA 25 HIDROXI-VITAMINA D EN SUERO o PLASMA HUMANO POR MÉTODO ELFA. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 1. EL PRINCIPIO DEL ANÁLISIS ASOCIA EL MÉTODO INMUNOENZIMÁTICO POR COMPETICIÓN A UNA DETECCIÓN FINAL POR FLUORESCENCIA (ELFA) A TRAVÉS DE CONO (SPR) Y TIRA REACTIVA. 2. EL CONO DE USO ÚNICO SIRVEA LA VEZ DE FASE SÓLIDA y DE SISTEMA DE PIPETEO. 3. EL VALOR DE LA SEÑAL DE FLUORESCENCIA EMITIDA SE MIDE A 450 nm. 4. EL KIT INCLUYE CONTROLES y CALIBRADORES. OBSERVACIÓN: VENCIMIENTO MÍNIMO: 4 MESES. COMPATIBLE CON EQUIPO INSTALADO EN LA UNIDAD EJECUTORA. LA SEGURIDAD y EFICACIA DE ESTE INSUMO ESTÁ GARANTIZADA POR MEDIO DEL REGISTRO SANITARIO VIGENTE EMITIDO POR EL LABORATORIO CENTRAL DE REFERENCIA EN SALUD PÚBLICA (LCRSP) DEL INSTITUTO CONMEMORATIVO GORGAS DE ESTUDIOS DE LA SALUD (ICGES). PARA USO EN DIAGNÓSTICO IN VITRO. MANEJAR CON PRECAUCIÓN COMO SI FUESE POTENCIALMENTE INFECCIOSO. TOMAR LAS PRECAUCIONES ADECUADAS PARA SU DESECHO. | PRUEBA CUANTITATIVA PARA DETERMINACION DE LA 25 HIDRO VITAMINA"D": REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA AUTOMATIZADA DE LA 25 HIDROXI-VITAMINA D EN SUERO o PLASMA HUMANO POR MÉTODO ELFA. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 1. EL PRINCIPIO DEL ANÁLISIS ASOCIA EL MÉTODO INMUNOENZIMÁTICO POR COMPETICIÓN A UNA DETECCIÓN FINAL POR FLUORESCENCIA (ELFA) A TRAVÉS DE CONO (SPR) Y TIRA REACTIVA. 2. EL CONO DE USO ÚNICO SIRVEA LA VEZ DE FASE SÓLIDA y DE SISTEMA DE PIPETEO. 3. EL VALOR DE LA SEÑAL DE FLUORESCENCIA EMITIDA SE MIDE A 450 nm. 4. EL KIT INCLUYE CONTROLES y CALIBRADORES. OBSERVACIÓN: VENCIMIENTO MÍNIMO: 4 MESES. COMPATIBLE CON EQUIPO INSTALADO EN LA UNIDAD EJECUTORA. LA SEGURIDAD y EFICACIA DE ESTE INSUMO ESTÁ GARANTIZADA POR MEDIO DEL REGISTRO SANITARIO VIGENTE EMITIDO POR EL LABORATORIO CENTRAL DE REFERENCIA EN SALUD PÚBLICA (LCRSP) DEL INSTITUTO CONMEMORATIVO GORGAS DE ESTUDIOS DE LA SALUD (ICGES). PARA USO EN DIAGNÓSTICO IN VITRO. MANEJAR CON PRECAUCIÓN COMO SI FUESE POTENCIALMENTE INFECCIOSO. TOMAR LAS PRECAUCIONES ADECUADAS PARA SU DESECHO. IGE TOTAL : Reactivo para la determinación de inmunoglobulina E de forma automatizada. Especificaciones Técnicas: 1.Tipos de muestra: suero 2.Método: Ensayo de Fluorescencia Ligado a Enzimas (ELFA). 3.Incluir: Calibradores, controles. 4.Incluir todo lo necesario para realizar la prueba. 5.Listo para usar. | IGE TOTAL : Reactivo para la determinación de inmunoglobulina E de forma automatizada. Especificaciones Técnicas: 1.Tipos de muestra: suero 2.Método: Ensayo de Fluorescencia Ligado a Enzimas (ELFA). 3.Incluir: Calibradores, controles. 4.Incluir todo lo necesario para realizar la prueba. 5.Listo para usar. | [6 empty] | Sin ficha
13-10-2025 | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/solicitud-de-cotizacion/2025-1-10-01-08-CL-035240/QfyojIwRnIsETO0cDO2ojIpJye | TIZANIDINA CLORHIDRATO 4 MG TAB V.O. | B/. 10,000.00 | 14-10-2025 a 20-10-2025 | Caja de Seguro Social | 10 Días hábiles | No Detectada | TIZANIDINA CLORHIDRATO 4 MG TAB V.O. | TIZANIDINA CLORHIDRATO 4 MG TAB V.O. | [7 empty] | Sin ficha
13-10-2025 | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/solicitud-de-cotizacion/2025-1-10-01-08-CL-035239/QfyojIwRnIskDO0cDO2ojIpJye | GUAYACOLATO DE GLICERILO 100MG 5ML 120 ML V.O. | B/. 2,520.00 | 14-10-2025 a 20-10-2025 | Caja de Seguro Social | 10 Días hábiles | No Detectada | GUAYACOLATO DE GLICERILO 100MG 5ML 120 ML V.O. | GUAYACOLATO DE GLICERILO 100MG 5ML 120 ML V.O. | [7 empty] | Sin ficha
13-10-2025 | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/solicitud-de-cotizacion/2025-1-10-01-08-CL-035237/QfyojIwRnIsYDO0cDO2ojIpJye | MODULO DE PROTEINA LIQUIDA A BASE DE HIDROLIZADO DE COLAGENO Y SUERO SIN CARB | B/. 9,663.36 | 14-10-2025 a 20-10-2025 | Caja de Seguro Social | 10 Días hábiles | No Detectada | MODULO DE PROTEINA LIQUIDA A BASE DE HIDROLIZADO DE COLAGENO Y SUERO SIN CARB | MODULO DE PROTEINA LIQUIDA A BASE DE HIDROLIZADO DE COLAGENO Y SUERO SIN CARB | [7 empty] | Sin ficha
13-10-2025 | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/solicitud-de-cotizacion/2025-1-10-01-08-CL-035236/QfyojIwRnIsMDO0cDO2ojIpJye | ESTROGENOS EQUINO 0.625MG G TUB VAG 40-45G | B/. 1,980.00 | 14-10-2025 a 20-10-2025 | Caja de Seguro Social | 10 Días hábiles | No Detectada | ESTROGENOS EQUINO 0.625MG G TUB VAG 40-45G | ESTROGENOS EQUINO 0.625MG G TUB VAG 40-45G | [7 empty] | Sin ficha
13-10-2025 | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/solicitud-de-cotizacion/2025-1-10-01-04-CL-035235/QfyojIwRnIsAzN0cDO2ojIpJye | MAQUINA DE DIALISIS PERITONEAL MICROPROCESADA POR CICLOS. SISTEMA DE NO DESCONEXIÓN DE 3 ESPIGAS. | B/. 38,880.00 | 14-10-2025 a 17-10-2025 | Caja de Seguro Social | 20 Días hábiles | No Detectada | MÁQUINA DE DIÁLISIS PERITONEAL MICROPROCESADA POR CICLOS. SISTEMA DE NO DESCONEXION DE 3 ESPIGAS. -COMPATIBLE CON SISTEMA FRESENIUS. CÓDIGO DE ABASTO: 209951601 CÓDIGO DE SAFIRO: MN05030036 TIPO DE COMPRA: CONTRATACIÓN MENOR TIPO DE ENTREGA: UNA SOLA ENTREGA. Presentación: Por unidad Especialidad: Nefrología Nombre Genérico: MÁQUINA DE DIALISIS PERITONEAL MICROPROCESADA POR CICLOS. ACCESORIOS: 1. Sistema de no desconexión de 3 espigas. | MÁQUINA DE DIÁLISIS PERITONEAL MICROPROCESADA POR CICLOS. SISTEMA DE NO DESCONEXION DE 3 ESPIGAS. -COMPATIBLE CON SISTEMA FRESENIUS. CÓDIGO DE ABASTO: 209951601 CÓDIGO DE SAFIRO: MN05030036 TIPO DE COMPRA: CONTRATACIÓN MENOR TIPO DE ENTREGA: UNA SOLA ENTREGA. Presentación: Por unidad Especialidad: Nefrología Nombre Genérico: MÁQUINA DE DIALISIS PERITONEAL MICROPROCESADA POR CICLOS. ACCESORIOS: 1. Sistema de no desconexión de 3 espigas. | [7 empty] | Sin ficha
13-10-2025 | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/solicitud-de-cotizacion/2025-1-10-01-07-CL-035232/QfyojIwRnIsUTM0cDO2ojIpJye | PRUEBA RAPIDA DE BRUCELOSIS | B/. 1,800.00 | 14-10-2025 a 17-10-2025 | Caja de Seguro Social | 20 Días calendario | No Detectada | PRUEBA RAPIDA DE BRUCELOSIS. Prueba rápida para la detección cualitativa de anticuerpos de brucelosis Especificaciones Técnicas: 1. Metodología por inmunoensayo cromatográfico. 2. Tipo de muestra: suero o plasma 2. Volumen de espécimen: 3µl 3. Tiempo de lectura de la prueba: Menor a 20 minutos 4. Sensibilidad: 94% o mayor 5. Especificidad: 98% o mayor 6. Incluir todo lo necesario para realizar la prueba. 1. Condiciones de almacenamiento entre a 4 °C a 30 °C. TIEMPO ESTIMADO DE CONSUMO : 3 MESES | PRUEBA RAPIDA DE BRUCELOSIS. Prueba rápida para la detección cualitativa de anticuerpos de brucelosis Especificaciones Técnicas: 1. Metodología por inmunoensayo cromatográfico. 2. Tipo de muestra: suero o plasma 2. Volumen de espécimen: 3µl 3. Tiempo de lectura de la prueba: Menor a 20 minutos 4. Sensibilidad: 94% o mayor 5. Especificidad: 98% o mayor 6. Incluir todo lo necesario para realizar la prueba. 1. Condiciones de almacenamiento entre a 4 °C a 30 °C. TIEMPO ESTIMADO DE CONSUMO : 3 MESES | [7 empty] | Sin ficha
13-10-2025 | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/solicitud-de-cotizacion/2025-1-10-01-08-CL-035207/QfyojIwRnIsgDOzYDO2ojIpJye | 900 ROLLOS DE PAPEL DE IMPRESIÓN PARA MONITOR DESFIBRILADOR DE USO PRE-HOSPITALARIO CON MARCAPASO EXTERNO. | B/. 6,300.00 | 14-10-2025 a 17-10-2025 | Caja de Seguro Social | 20 Días hábiles | No Detectada | 900 ROLLOS DE PAPEL DE IMPRESIÓN PARA MONITOR DESFIBRILADOR DE USO PRE-HOSPITALARIO CON MARCAPASO EXTERNO PARA EL MANEJO DE PACIENTES EN LAS ATENCIONES QUE REQUIERAN EL USO DEL DISPOSITIVO Y ASI IMPRIMIR LOS REGISTROS ELECTROCARDIOGRÁFICOS DURANTE SU UTILIZACIÓN EN LAS AMBULANCIAS A NIVEL NACIONAL DEL DENGEDTP. | 900 ROLLOS DE PAPEL DE IMPRESIÓN PARA MONITOR DESFIBRILADOR DE USO PRE-HOSPITALARIO CON MARCAPASO EXTERNO PARA EL MANEJO DE PACIENTES EN LAS ATENCIONES QUE REQUIERAN EL USO DEL DISPOSITIVO Y ASI IMPRIMIR LOS REGISTROS ELECTROCARDIOGRÁFICOS DURANTE SU UTILIZACIÓN EN LAS AMBULANCIAS A NIVEL NACIONAL DEL DENGEDTP. | [7 empty] | Sin ficha
08-10-2025 | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/solicitud-de-cotizacion/2025-1-10-01-09-CL-035098/QfyojIwRnIsYTNzQDO2ojIpJye | Silla de Transporte Intrahospitalario para el Hospital de Soná | B/. 28,090.00 | 14-10-2025 a 20-10-2025 | Caja de Seguro Social | 60 Días hábiles | No Detectada | SILLA DE TRANSPORTE INTRAHOSPITALARIO DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: Para facilitar la movilización y ergonomía del paciente. Características y Especificaciones Técnicas: 1. Silla: 1.1. Freno central activado por un pedal. 1.2. Asas o manubrios de empuje verticales. 1.3. Reposabrazos abatible. 1.4. Reposapiés plegables. 1.5. Estructura rígida apilable. 1.6. Con cuatro (4) ruedas, mínimo dos (2) de ellas antivuelco. 1.7. Material de respaldo y asiento: 1.7.1. Plástico moldeado, diseño sin costuras. 1.8. Lavable. 1.9. Estructura de acero rígido con recubrimiento de polvo: 1.9.1. Longitud total de 102 cm o mayor (o su equivalente en pulgadas). 1.9.2. Ancho total de 71 cm o mayor (o su equivalente en pulgadas). 1.9.3. Ancho del asiento de 54 cm o mayor (o su equivalente en pulgadas). 1.10. Altura del asiento: 1.10.1. Desde el reposapiés de 38 cm o mayor (o su equivalente en pulgadas 1.10.2. Desde el piso de 53 cm o mayor (o su equivalente en pulgadas). 1.11. Altura de la silla: 1.11.1. Con porta sueros de 185 cm o mayor (o su equivalente en pulgadas). 1.11.2. Sin porta sueros de 114 cm o mayor (o su equivalente en pulgadas). 12. Porta expediente. 13. Capacidad de peso 226 kg o mayor. Accesorios: LA UNIDAD EJECUTORA DEBERÁ ESPECIFICAR CADA UNO DE LOS ACCESORIOS, Y LA CANTIDAD QUE REQUIERA; PUEDEN SER ADQUIRIDOS CON EL MISMO NÚMERO DE FICHA TÉCNICA. 1. Portasuero o atril de 2.5 cm de grosor chapado en cromo. 2. Soporte vertical para botella de oxígeno. 3. Gancho para la bolsa Foley. 4. Correa de seguridad. LA UNIDAD EJECUTORA SOLICITA SE INCLUYAN TODOS LOS ACCESORIOS. OBSERVACIONES SUGERIDAS PARA EL PLIEGO DE CARGOS: 1. Garantía de (1) año mínimo en piezas y mano de obra, a partir de la fecha de aceptación o satisfacción. 2. Un (1) ejemplar del manual de operación y funcionamiento en español. 3. Un (1) ejemplar de manual de servicio técnico, debe incluir lista de partes en español. 4. Brindar entrenamiento de operación de dos (2) horas mínimo, programadas al personal usuario del servicio que tendrá a su cargo la operación del equipo. 5. Presentar programa de mantenimiento preventivo que brindara cada seis (6) meses o cuando lo solicite la Unidad Ejecutora, durante el periodo de garantía. 6. Certificación del fabricante en donde confirme disponibilidad de piezas de repuestos por un periodo de siete (7) años mínimo. 7. Certificación emitida por el fabricante de que el equipo es nuevo y no reconstruido. RECIBIR EN EL ALMACÉN DEL HOSPITAL DE SONÁ PARA SER UTILIZADAS EN EL SERVICIO DE URGENCIAS DEL HOSPITAL DE SONÁ TIEMPO DE ENTREGA: 60 DÍAS HÁBILES COMPRA GLOBAL | SILLA DE TRANSPORTE INTRAHOSPITALARIO DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: Para facilitar la movilización y ergonomía del paciente. Características y Especificaciones Técnicas: 1. Silla: 1.1. Freno central activado por un pedal. 1.2. Asas o manubrios de empuje verticales. 1.3. Reposabrazos abatible. 1.4. Reposapiés plegables. 1.5. Estructura rígida apilable. 1.6. Con cuatro (4) ruedas, mínimo dos (2) de ellas antivuelco. 1.7. Material de respaldo y asiento: 1.7.1. Plástico moldeado, diseño sin costuras. 1.8. Lavable. 1.9. Estructura de acero rígido con recubrimiento de polvo: 1.9.1. Longitud total de 102 cm o mayor (o su equivalente en pulgadas). 1.9.2. Ancho total de 71 cm o mayor (o su equivalente en pulgadas). 1.9.3. Ancho del asiento de 54 cm o mayor (o su equivalente en pulgadas). 1.10. Altura del asiento: 1.10.1. Desde el reposapiés de 38 cm o mayor (o su equivalente en pulgadas 1.10.2. Desde el piso de 53 cm o mayor (o su equivalente en pulgadas). 1.11. Altura de la silla: 1.11.1. Con porta sueros de 185 cm o mayor (o su equivalente en pulgadas). 1.11.2. Sin porta sueros de 114 cm o mayor (o su equivalente en pulgadas). 12. Porta expediente. 13. Capacidad de peso 226 kg o mayor. Accesorios: LA UNIDAD EJECUTORA DEBERÁ ESPECIFICAR CADA UNO DE LOS ACCESORIOS, Y LA CANTIDAD QUE REQUIERA; PUEDEN SER ADQUIRIDOS CON EL MISMO NÚMERO DE FICHA TÉCNICA. 1. Portasuero o atril de 2.5 cm de grosor chapado en cromo. 2. Soporte vertical para botella de oxígeno. 3. Gancho para la bolsa Foley. 4. Correa de seguridad. LA UNIDAD EJECUTORA SOLICITA SE INCLUYAN TODOS LOS ACCESORIOS. OBSERVACIONES SUGERIDAS PARA EL PLIEGO DE CARGOS: 1. Garantía de (1) año mínimo en piezas y mano de obra, a partir de la fecha de aceptación o satisfacción. 2. Un (1) ejemplar del manual de operación y funcionamiento en español. 3. Un (1) ejemplar de manual de servicio técnico, debe incluir lista de partes en español. 4. Brindar entrenamiento de operación de dos (2) horas mínimo, programadas al personal usuario del servicio que tendrá a su cargo la operación del equipo. 5. Presentar programa de mantenimiento preventivo que brindara cada seis (6) meses o cuando lo solicite la Unidad Ejecutora, durante el periodo de garantía. 6. Certificación del fabricante en donde confirme disponibilidad de piezas de repuestos por un periodo de siete (7) años mínimo. 7. Certificación emitida por el fabricante de que el equipo es nuevo y no reconstruido. RECIBIR EN EL ALMACÉN DEL HOSPITAL DE SONÁ PARA SER UTILIZADAS EN EL SERVICIO DE URGENCIAS DEL HOSPITAL DE SONÁ TIEMPO DE ENTREGA: 60 DÍAS HÁBILES COMPRA GLOBAL | [7 empty] | Sin ficha
10-10-2025 | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/solicitud-de-cotizacion/2025-1-10-01-08-CL-035226/QfyojIwRnIsUTNwcDO2ojIpJye | SUTURA ACIDO POLIGLICOLICO CALIBRE 5-0 | B/. 3,268.80 | 13-10-2025 a 16-10-2025 | Caja de Seguro Social | 15 Días calendario | No Detectada | SE SOLICITA LONGITUD DE 45 CM, CON DOBLE AGUJA DE 8 CM, 1/4 CIRCULO, PUNTA ESPATULADA, ESTERIL | SE SOLICITA LONGITUD DE 45 CM, CON DOBLE AGUJA DE 8 CM, 1/4 CIRCULO, PUNTA ESPATULADA, ESTERIL | [7 empty] | Sin ficha
10-10-2025 | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/solicitud-de-cotizacion/2025-1-10-01-08-CL-035225/QfyojIwRnIskTMwcDO2ojIpJye | MEDICAMENTO TRIMETAZIDINA 20 MG, TABLETA VIA ORAL z. | B/. 3,150.00 | 13-10-2025 a 16-10-2025 | Caja de Seguro Social | 10 Días hábiles | No Detectada | TRIMETAZIDINA 20 MG, TABLETA VIA ORAL | TRIMETAZIDINA 20 MG, TABLETA VIA ORAL | [7 empty] | Sin ficha
10-10-2025 | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/solicitud-de-cotizacion/2025-1-10-01-08-CL-035224/QfyojIwRnIsgDMwcDO2ojIpJye | ASA DE POLIPECTOMIA | B/. 15,600.00 | 13-10-2025 a 16-10-2025 | Caja de Seguro Social | 30 Días calendario | No Detectada | ASA DE POLIPECTOMIA 10MM X 230CM | ASA DE POLIPECTOMIA 10MM X 230CM ASA POLIPECTOMIA 13MM LONGITUD 230CM ASA DE POLIPECTOMIA 30MM X 230CM | ASA POLIPECTOMIA 13MM LONGITUD 230CM | ASA DE POLIPECTOMIA 30MM X 230CM | [5 empty] | Sin ficha
10-10-2025 | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/solicitud-de-cotizacion/2025-1-10-01-08-CL-035223/QfyojIwRnIsgDO5YDO2ojIpJye | RESMA DE PAPEL TERMICO ORIGINAL | B/. 6,300.00 | 13-10-2025 a 16-10-2025 | Caja de Seguro Social | 60 Días calendario | No Detectada | RESMA DE PAPEL TERMICO ORIGINAL | RESMA DE PAPEL TERMICO ORIGINAL | [7 empty] | Sin ficha
10-10-2025 | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/solicitud-de-cotizacion/2025-1-10-01-08-CL-035219/QfyojIwRnIskjN4YDO2ojIpJye | DAPAGLIFLOZINA 10 MG l | B/. 38,700.00 | 13-10-2025 a 16-10-2025 | Caja de Seguro Social | 10 Días hábiles | No Detectada | DAPAGLIFLOZINA 10MG COMPRIMIDO RECUBIERTO, VIA RECTAL | DAPAGLIFLOZINA 10MG COMPRIMIDO RECUBIERTO, VIA RECTAL | [7 empty] | Sin ficha
10-10-2025 | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/solicitud-de-cotizacion/2025-1-10-01-08-CL-035218/QfyojIwRnIsUjM4YDO2ojIpJye | Toxina Botulínica Tipo A 100 U.I, polvo, I.M. | B/. 47,844.00 | 13-10-2025 a 16-10-2025 | Caja de Seguro Social | 1 Días hábiles | No Detectada | TOXINA BOTULINICA TIPO A 100U.I.,POLVO, I.M. EL PRODUCTO OFRECIDO DEBE CUMPLIR CON TODAS LAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN LA EY Para los medicamentos Biológicos y Biotecnológico deberán presentar copias simples de uno de los siguientes documentos: 1. Documento que certifique la aprobación de uso del producto, emitido por la Administración de Alimentos y Drogas de los Estados Unidos (FDA) 2. Documento que certifique la aprobación de uso del producto, emitido por la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) ó 3. Certificado de Producto Farmacéutico en formato OMS(Organización Mundial de la Salud) que indique que el producto es comercializado en por lo menos uno de los Países con Alto Estándar enunciados en el artículo 81 de la Ley No.1 del 10 de enero de 2001 sobre Medicamentos y otros productos para la salud humana ( Canadá, USA, Japón, Finlandia, Islandia, Noruega, Francia, España, Suecia, Australia, Bélgica, Suiza, Austria, Alemania, Dinamarca, Nueva Zelanda, Reino Unido de Gran Bretaña, Holanda, Irlanda, Italia) ó 4. Certificación de cinco (5) años o más años de adquisición en Instituciones Públicas del Sector Salud en la República de Panamá, durante los últimos diez (10) años. | TOXINA BOTULINICA TIPO A 100U.I.,POLVO, I.M. EL PRODUCTO OFRECIDO DEBE CUMPLIR CON TODAS LAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN LA EY Para los medicamentos Biológicos y Biotecnológico deberán presentar copias simples de uno de los siguientes documentos: 1. Documento que certifique la aprobación de uso del producto, emitido por la Administración de Alimentos y Drogas de los Estados Unidos (FDA) 2. Documento que certifique la aprobación de uso del producto, emitido por la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) ó 3. Certificado de Producto Farmacéutico en formato OMS(Organización Mundial de la Salud) que indique que el producto es comercializado en por lo menos uno de los Países con Alto Estándar enunciados en el artículo 81 de la Ley No.1 del 10 de enero de 2001 sobre Medicamentos y otros productos para la salud humana ( Canadá, USA, Japón, Finlandia, Islandia, Noruega, Francia, España, Suecia, Australia, Bélgica, Suiza, Austria, Alemania, Dinamarca, Nueva Zelanda, Reino Unido de Gran Bretaña, Holanda, Irlanda, Italia) ó 4. Certificación de cinco (5) años o más años de adquisición en Instituciones Públicas del Sector Salud en la República de Panamá, durante los últimos diez (10) años. | [7 empty] | Sin ficha
10-10-2025 | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/solicitud-de-cotizacion/2025-0-16-01-08-CL-000859/QfyojIwRnIsUzM3YDO2ojIpJye | SUMINISTRO, INSTALACIÓN, INTEGRACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UN SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA Y CONTROL DE ACCESO, INCLUYENDO EL ACONDICIONAMIENTO DEL CENTRO DE MONITOREO, PARA EL EDIFICIO OGAWA DEL MEF | B/. 230,000.00 | 13-10-2025 a 15-10-2025 | Ministerio de Economía y Finanzas | 60 Días hábiles | No Detectada | SUMINISTRO, INSTALACIÓN, INTEGRACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UN SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA Y CONTROL DE ACCESO, INCLUYENDO EL ACONDICIONAMIENTO DEL CENTRO DE MONITOREO, PARA EL EDIFICIO OGAWA, SEDE PRINCIPAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS. | SUMINISTRO, INSTALACIÓN, INTEGRACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UN SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA Y CONTROL DE ACCESO, INCLUYENDO EL ACONDICIONAMIENTO DEL CENTRO DE MONITOREO, PARA EL EDIFICIO OGAWA, SEDE PRINCIPAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS. | [7 empty] | Sin ficha
10-10-2025 | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/solicitud-de-cotizacion/2025-1-10-01-08-CL-035212/QfyojIwRnIsQjN0YDO2ojIpJye | MÓDULO DE PÉPTIDOS DE COLÁGENO BIOACTIVOS RESULTANTES DE LA HIDROLISIS DE COLÁGENO PORCINO, SOBRE 10 GRAMOS #1001089594-08-40 | B/. 15,960.00 | 13-10-2025 a 17-10-2025 | Caja de Seguro Social | 1 Días calendario | No Detectada | Modulo de Péptidos de Colágeno Bioactivos resultantes de la hidrólisis de colágeno porcino, sobres 10 gramos | Modulo de Péptidos de Colágeno Bioactivos resultantes de la hidrólisis de colágeno porcino, sobres 10 gramos | [7 empty] | Sin ficha
10-10-2025 | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/solicitud-de-cotizacion/2025-1-10-01-08-CL-035211/QfyojIwRnIsIjN0YDO2ojIpJye | GUAYACOLATO DE GLICERILO 100MG/5ML JARABE #1001089178 | B/. 1,575.00 | 13-10-2025 a 17-10-2025 | Caja de Seguro Social | 10 Días calendario | No Detectada | GUAYACOLATO GLICERILO 100MG/5ML, 120ML | GUAYACOLATO GLICERILO 100MG/5ML, 120ML | [7 empty] | Sin ficha
10-10-2025 | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/solicitud-de-cotizacion/2025-1-10-01-06-CL-035206/QfyojIwRnIsADNzYDO2ojIpJye | PAPEL PARA ESTERILIZAR GRADO MEDICO (MINIMO DE 60 GRAMOS POR METRO CUADRADO) | B/. 2,678.35 | 13-10-2025 a 17-10-2025 | Caja de Seguro Social | 10 Días hábiles | No Detectada | PAPEL PARA ESTERILIZAR GRADO MEDICO (MINIMO DE 60 GRAMOS POR METRO CUADRADO) DESCRIPCION: 1. Papel grado médico de polipropileno de 60 gramos por metro cuadrado. 2. Impermeable al agua, permeable al vapor o gas. 3. Resistente a las condiciones de temperatura y humedad. 4. Flexible para hacer dobleces y envolver. 5. Con un PH neutro. 6. Porosidad no mayor de 0.1 micra. 7. Resistente a la tracción. 8. Pinchazos, abrasiones, roturas y a la manipulación. 9. Libre de sustancias toxicas. 10. Que no despida olores en el momento del proceso de esterilización. 11. Tamaños: • 48" X 48" (120CM X 120 CM) CAJA X 250, 150 LA INSTITUCIÓN SOLICITARÁ EL TAMAÑO QUE REQUIERA | PAPEL PARA ESTERILIZAR GRADO MEDICO (MINIMO DE 60 GRAMOS POR METRO CUADRADO) DESCRIPCION: 1. Papel grado médico de polipropileno de 60 gramos por metro cuadrado. 2. Impermeable al agua, permeable al vapor o gas. 3. Resistente a las condiciones de temperatura y humedad. 4. Flexible para hacer dobleces y envolver. 5. Con un PH neutro. 6. Porosidad no mayor de 0.1 micra. 7. Resistente a la tracción. 8. Pinchazos, abrasiones, roturas y a la manipulación. 9. Libre de sustancias toxicas. 10. Que no despida olores en el momento del proceso de esterilización. 11. Tamaños: • 48" X 48" (120CM X 120 CM) CAJA X 250, 150 LA INSTITUCIÓN SOLICITARÁ EL TAMAÑO QUE REQUIERA | [7 empty] | Sin ficha
10-10-2025 | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/solicitud-de-cotizacion/2025-1-10-01-06-CL-035205/QfyojIwRnIskzMzYDO2ojIpJye | DELANTAL CON PROTECCION RADIOLOGICA NO PLOMADO | B/. 13,125.00 | 13-10-2025 a 17-10-2025 | Caja de Seguro Social | 10 Días hábiles | No Detectada | DELANTAL CON PROTECCION RADIOLOGICA NO PLOMADO DESCRIPCIÓN: Delantal protector contra la radiación ionizante. 1.Tipo de modelo: • Con protección delantera. 2. Protección o atenuación: • Frontal equivalente a 0.5 mm de plomo. 3.De material flexible impermeable. 4.Tipo de cierre: • Con broche o clips. 5. Tamaños según modelo: 5.1. Modelo frontal: • Pequeño (peso no mayor de 9 libras) Accesorios: 1.Con bolsillos. 2.Dos (2) líneas de bordado. 3.Logo del hospital y unidad de asignación 4.Almohadilla. 5.Clip de sujetador de protector de tiroides. La unidad solicitante debe especificar, los accesorios, el tamaño, modelo, la protección o atenuación que requiere según necesidades. | DELANTAL CON PROTECCION RADIOLOGICA NO PLOMADO DESCRIPCIÓN: Delantal protector contra la radiación ionizante. 1.Tipo de modelo: • Con protección delantera. 2. Protección o atenuación: • Frontal equivalente a 0.5 mm de plomo. 3.De material flexible impermeable. 4.Tipo de cierre: • Con broche o clips. 5. Tamaños según modelo: 5.1. Modelo frontal: • Pequeño (peso no mayor de 9 libras) Accesorios: 1.Con bolsillos. 2.Dos (2) líneas de bordado. 3.Logo del hospital y unidad de asignación 4.Almohadilla. 5.Clip de sujetador de protector de tiroides. La unidad solicitante debe especificar, los accesorios, el tamaño, modelo, la protección o atenuación que requiere según necesidades. DELANTAL CON PROTECCION RADIOLOGICA NO PLOMADO DESCRIPCIÓN: Delantal protector contra la radiación ionizante. 1.Tipo de modelo: • Con protección delantera. 2. Protección o atenuación: • Frontal equivalente a 0.5 mm de plomo. 3.De material flexible impermeable. 4.Tipo de cierre: • Con broche o clips. 5. Tamaños según modelo: 5.1. Modelo frontal: • Mediano (peso no mayor de 10 libras) Accesorios: 1.Con bolsillos. 2.Dos (2) líneas de bordado. 3.Logo del hospital y unidad de asignación 4.Almohadilla. 5.Clip de sujetador de protector de tiroides. La unidad solicitante debe especificar, los accesorios, el tamaño, modelo, la protección o atenuación que requiere según necesidades. OBSERVACIONES: 1.Empaque individual. 2.Garantía de dos (2) años por desperfecto de fábrica. 3.Certificación de fábrica del peso del delantal. 4.Recomendaciones de fábrica de la limpieza del delantal. 5.Cumplir con estándares internacionales del aseguramiento de la calidad y la comercialización. 6.Debe traer impreso y visible fecha de manufactura, marca de fábrica, número de lote, país de origen. | DELANTAL CON PROTECCION RADIOLOGICA NO PLOMADO DESCRIPCIÓN: Delantal protector contra la radiación ionizante. 1.Tipo de modelo: • Con protección delantera. 2. Protección o atenuación: • Frontal equivalente a 0.5 mm de plomo. 3.De material flexible impermeable. 4.Tipo de cierre: • Con broche o clips. 5. Tamaños según modelo: 5.1. Modelo frontal: • Mediano (peso no mayor de 10 libras) Accesorios: 1.Con bolsillos. 2.Dos (2) líneas de bordado. 3.Logo del hospital y unidad de asignación 4.Almohadilla. 5.Clip de sujetador de protector de tiroides. La unidad solicitante debe especificar, los accesorios, el tamaño, modelo, la protección o atenuación que requiere según necesidades. OBSERVACIONES: 1.Empaque individual. 2.Garantía de dos (2) años por desperfecto de fábrica. 3.Certificación de fábrica del peso del delantal. 4.Recomendaciones de fábrica de la limpieza del delantal. 5.Cumplir con estándares internacionales del aseguramiento de la calidad y la comercialización. 6.Debe traer impreso y visible fecha de manufactura, marca de fábrica, número de lote, país de origen. | [6 empty] | Sin ficha
10-10-2025 | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/solicitud-de-cotizacion/2025-1-10-01-06-CL-035204/QfyojIwRnIsgzMzYDO2ojIpJye | CUELLO PROTECTOR DE TIROIDES. | B/. 1,875.00 | 13-10-2025 a 17-10-2025 | Caja de Seguro Social | 10 Días hábiles | No Detectada | CUELLO PROTECTOR DE TIROIDES. DESCRIPCIÓN: Collar protector contra la exposición a la radiación secundaria dispersa, originada durante los procedimientos fluoroscopicos. 1. Con protección equivalente a 0.5 mm de plomo. 2. En forma de collar con modelo de cerrado posterior, de cerrado fácil con velcro. 3. De material impermeable. Observaciones: 1. Cumplir con estándares internacionales del aseguramiento de la calidad y la comercialización. | CUELLO PROTECTOR DE TIROIDES. DESCRIPCIÓN: Collar protector contra la exposición a la radiación secundaria dispersa, originada durante los procedimientos fluoroscopicos. 1. Con protección equivalente a 0.5 mm de plomo. 2. En forma de collar con modelo de cerrado posterior, de cerrado fácil con velcro. 3. De material impermeable. Observaciones: 1. Cumplir con estándares internacionales del aseguramiento de la calidad y la comercialización. | [7 empty] | Sin ficha
10-10-2025 | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/solicitud-de-cotizacion/2025-1-10-01-06-CL-035203/QfyojIwRnIsYzMzYDO2ojIpJye | PRUEBA RAPIDA DE BRUCELOSIS | B/. 3,000.00 | 13-10-2025 a 16-10-2025 | Caja de Seguro Social | 10 Días hábiles | No Detectada | BRUCELOSIS | BRUCELOSIS | [7 empty] | Sin ficha
10-10-2025 | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/solicitud-de-cotizacion/2025-1-10-01-06-CL-035202/QfyojIwRnIsIzMzYDO2ojIpJye | POSICIONADOR DE GEL | B/. 5,987.80 | 13-10-2025 a 16-10-2025 | Caja de Seguro Social | 10 Días hábiles | No Detectada | POSICIONADOR DE GEL.. DESCRIPCION: Posicionadores de gel utilizados en el quirófano y otras áreas del hospital para posicionar al paciente. 1. Fabricados de silicona en interior y exterior. 2. Libre de látex. 3. Compatibles para uso con resonancia magnética. 4. Resistentes a luz ultravioleta. 5. Radiotransparentes. 6. Hipoalergénico. 7. Soporta temperatura desde -12°C hasta 40°C. 8. No conductivo. 9. Tamaños: 9.1. Gel posicionador tipo almohadilla para brazos: Tamaño: Longitud de: 21.6". Ancho de: 5.9". Altura de: 0.51". | POSICIONADOR DE GEL.. DESCRIPCION: Posicionadores de gel utilizados en el quirófano y otras áreas del hospital para posicionar al paciente. 1. Fabricados de silicona en interior y exterior. 2. Libre de látex. 3. Compatibles para uso con resonancia magnética. 4. Resistentes a luz ultravioleta. 5. Radiotransparentes. 6. Hipoalergénico. 7. Soporta temperatura desde -12°C hasta 40°C. 8. No conductivo. 9. Tamaños: 9.1. Gel posicionador tipo almohadilla para brazos: Tamaño: Longitud de: 21.6". Ancho de: 5.9". Altura de: 0.51". POSICIONADOR DE GEL.. DESCRIPCION: Posicionadores de gel utilizados en el quirófano y otras áreas del hospital para posicionar al paciente. 1. Fabricados de silicona en interior y exterior. 2. Libre de látex. 3. Compatibles para uso con resonancia magnética. 4. Resistentes a luz ultravioleta. 5. Radiotransparentes. 6. Hipoalergénico. 7. Soporta temperatura desde -12°C hasta 40°C. 8. No conductivo. 9. Tamaños: 9.2. Gel posicionador de cabeza tipo dona : Tamaños: Diámetro externo de: 7.87". Altura de: 1.77". LA INSTITUCIÓN PODRÁ ESCOGER EL TIPO DE GEL POSICIONADOR, ESPECIFICAR LOS TAMAÑOS Y CANTIDADES QUE REQUIERA. POSICIONADOR DE GEL. DESCRIPCION: Posicionadores de gel utilizados en el quirófano y otras áreas del hospital para posicionar al paciente. 1. Fabricados de silicona en interior y exterior. 2. Libre de látex. 3. Compatibles para uso con resonancia magnética. 4. Resistentes a luz ultravioleta. 5. Radiotransparentes. 6. Hipoalergénico. 7. Soporta temperatura desde -12°C hasta 40°C. 8. No conductivo. 9. Tamaños: 9.2. Gel posicionador de cabeza tipo dona: Tamaños: Diámetro externo de: 5.9". Altura de: 1.37". LA INSTITUCIÓN PODRÁ ESCOGER EL TIPO DE GEL POSICIONADOR, ESPECIFICAR LOS TAMAÑOS Y CANTIDADES QUE REQUIERA. POSICIONADOR DE GEL.. DESCRIPCION: Posicionadores de gel utilizados en el quirófano y otras áreas del hospital para posicionar al paciente. 1. Fabricados de silicona en interior y exterior. 2. Libre de látex. 3. Compatibles para uso con resonancia magnética. 4. Resistentes a luz ultravioleta. 5. Radiotransparentes. 6. Hipoalergénico. 7. Soporta temperatura desde -12°C hasta 40°C. 8. No conductivo. 9. Tamaños: 9.3. Gel posicionador de cabeza para decúbito prono Tamaños: Longitud entre de: 10.62". Ancho de: 9.44". Altura de: 5.9". LA INSTITUCIÓN PODRÁ ESCOGER EL TIPO DE GEL POSICIONADOR, ESPECIFICAR LOS TAMAÑOS Y CANTIDADES QUE REQUIERA. POSICIONADOR DE GEL.. DESCRIPCION: Posicionadores de gel utilizados en el quirófano y otras áreas del hospital para posicionar al paciente. 1. Fabricados de silicona en interior y exterior. 2. Libre de látex. 3. Compatibles para uso con resonancia magnética. 4. Resistentes a luz ultravioleta. 5. Radiotransparentes. 6. Hipoalergénico. 7. Soporta temperatura desde -12°C hasta 40°C. 8. No conductivo. 9. Tamaños: 9.5. Gel posicionador para pecho, tipo rodillo: Tamaños: Longitud de: 18.50". Ancho de: 5.91". Altura de: 3.15". LA INSTITUCIÓN PODRÁ ESCOGER EL TIPO DE GEL POSICIONADOR, ESPECIFICAR LOS TAMAÑOS Y CANTIDADES QUE REQUIERA. POSICIONADOR DE GEL.. DESCRIPCION: Posicionadores de gel utilizados en el quirófano y otras áreas del hospital para posicionar al paciente. 1. Fabricados de silicona en interior y exterior. 2. Libre de látex. 3. Compatibles para uso con resonancia magnética. 4. Resistentes a luz ultravioleta. 5. Radiotransparentes. 6. Hipoalergénico. 7. Soporta temperatura desde -12°C hasta 40°C. 8. No conductivo. 9. Tamaños: 9.5. Gel posicionador para pecho, tipo rollo: Tamaños: Longitud de: 18.3". Ancho de: 5.91". Altura de: 4.75". LA INSTITUCIÓN PODRÁ ESCOGER EL TIPO DE GEL POSICIONADOR, ESPECIFICAR LOS TAMAÑOS Y CANTIDADES QUE REQUIERA. | POSICIONADOR DE GEL.. DESCRIPCION: Posicionadores de gel utilizados en el quirófano y otras áreas del hospital para posicionar al paciente. 1. Fabricados de silicona en interior y exterior. 2. Libre de látex. 3. Compatibles para uso con resonancia magnética. 4. Resistentes a luz ultravioleta. 5. Radiotransparentes. 6. Hipoalergénico. 7. Soporta temperatura desde -12°C hasta 40°C. 8. No conductivo. 9. Tamaños: 9.2. Gel posicionador de cabeza tipo dona : Tamaños: Diámetro externo de: 7.87". Altura de: 1.77". LA INSTITUCIÓN PODRÁ ESCOGER EL TIPO DE GEL POSICIONADOR, ESPECIFICAR LOS TAMAÑOS Y CANTIDADES QUE REQUIERA. | POSICIONADOR DE GEL. DESCRIPCION: Posicionadores de gel utilizados en el quirófano y otras áreas del hospital para posicionar al paciente. 1. Fabricados de silicona en interior y exterior. 2. Libre de látex. 3. Compatibles para uso con resonancia magnética. 4. Resistentes a luz ultravioleta. 5. Radiotransparentes. 6. Hipoalergénico. 7. Soporta temperatura desde -12°C hasta 40°C. 8. No conductivo. 9. Tamaños: 9.2. Gel posicionador de cabeza tipo dona: Tamaños: Diámetro externo de: 5.9". Altura de: 1.37". LA INSTITUCIÓN PODRÁ ESCOGER EL TIPO DE GEL POSICIONADOR, ESPECIFICAR LOS TAMAÑOS Y CANTIDADES QUE REQUIERA. | POSICIONADOR DE GEL.. DESCRIPCION: Posicionadores de gel utilizados en el quirófano y otras áreas del hospital para posicionar al paciente. 1. Fabricados de silicona en interior y exterior. 2. Libre de látex. 3. Compatibles para uso con resonancia magnética. 4. Resistentes a luz ultravioleta. 5. Radiotransparentes. 6. Hipoalergénico. 7. Soporta temperatura desde -12°C hasta 40°C. 8. No conductivo. 9. Tamaños: 9.3. Gel posicionador de cabeza para decúbito prono Tamaños: Longitud entre de: 10.62". Ancho de: 9.44". Altura de: 5.9". LA INSTITUCIÓN PODRÁ ESCOGER EL TIPO DE GEL POSICIONADOR, ESPECIFICAR LOS TAMAÑOS Y CANTIDADES QUE REQUIERA. | POSICIONADOR DE GEL.. DESCRIPCION: Posicionadores de gel utilizados en el quirófano y otras áreas del hospital para posicionar al paciente. 1. Fabricados de silicona en interior y exterior. 2. Libre de látex. 3. Compatibles para uso con resonancia magnética. 4. Resistentes a luz ultravioleta. 5. Radiotransparentes. 6. Hipoalergénico. 7. Soporta temperatura desde -12°C hasta 40°C. 8. No conductivo. 9. Tamaños: 9.5. Gel posicionador para pecho, tipo rodillo: Tamaños: Longitud de: 18.50". Ancho de: 5.91". Altura de: 3.15". LA INSTITUCIÓN PODRÁ ESCOGER EL TIPO DE GEL POSICIONADOR, ESPECIFICAR LOS TAMAÑOS Y CANTIDADES QUE REQUIERA. | POSICIONADOR DE GEL.. DESCRIPCION: Posicionadores de gel utilizados en el quirófano y otras áreas del hospital para posicionar al paciente. 1. Fabricados de silicona en interior y exterior. 2. Libre de látex. 3. Compatibles para uso con resonancia magnética. 4. Resistentes a luz ultravioleta. 5. Radiotransparentes. 6. Hipoalergénico. 7. Soporta temperatura desde -12°C hasta 40°C. 8. No conductivo. 9. Tamaños: 9.5. Gel posicionador para pecho, tipo rollo: Tamaños: Longitud de: 18.3". Ancho de: 5.91". Altura de: 4.75". LA INSTITUCIÓN PODRÁ ESCOGER EL TIPO DE GEL POSICIONADOR, ESPECIFICAR LOS TAMAÑOS Y CANTIDADES QUE REQUIERA. |  |  | Sin ficha
10-10-2025 | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/solicitud-de-cotizacion/2025-1-10-01-06-CL-035201/QfyojIwRnIsgjMzYDO2ojIpJye | JUEGO DE DRENAJE TORACICO PORTATIL PARA NEUMOTORAX | B/. 9,900.00 | 13-10-2025 a 16-10-2025 | Caja de Seguro Social | 10 Días hábiles | No Detectada | JUEGO DE DRENAJE TORACICO PORTATIL PARA NEUMOTORAX DESCRIPCION: Para tratamiento de neumotórax simple espontáneo, traumático, o iatrogénico y con ventilación independiente que le permite al paciente caminar durante la recuperación, intrahospitalario o ambulatorio. El juego consta de: 1. Catéter de drenaje torácico: 1.1. Radiopaco con orificios laterales 1.2. Diámetro de 13 Fr con longitud de 13 centímetros. 1.3. Reservorio: 1.3.1. Con capacidad de hasta 5cc. 1.3.2. Puerto autosellable con tapa atada. 1.3.3. Respiradero 1.3.4. Señal roja de diafragma 1.3.5. Puerto de drenaje autosellable 1.3.6. Válvula antirreflujo de un vía 1.3.7. Parche adhesivo 2. Trocar 3. Cánula de aspiración. 4. Juego de tubo de succión. 5. Jeringa de 60cc. 6. Bisturí. 7. Una (1) Pinza tipo Halsted. 8. Dos (2) gasas. 9. Paño fenestrado. 10. Tapón de oclusión. 11. Estéril 12. De Un solo uso La unidad ejecutora solicitará el diámetro y la longitud de acuerdo a sus necesidades. | JUEGO DE DRENAJE TORACICO PORTATIL PARA NEUMOTORAX DESCRIPCION: Para tratamiento de neumotórax simple espontáneo, traumático, o iatrogénico y con ventilación independiente que le permite al paciente caminar durante la recuperación, intrahospitalario o ambulatorio. El juego consta de: 1. Catéter de drenaje torácico: 1.1. Radiopaco con orificios laterales 1.2. Diámetro de 13 Fr con longitud de 13 centímetros. 1.3. Reservorio: 1.3.1. Con capacidad de hasta 5cc. 1.3.2. Puerto autosellable con tapa atada. 1.3.3. Respiradero 1.3.4. Señal roja de diafragma 1.3.5. Puerto de drenaje autosellable 1.3.6. Válvula antirreflujo de un vía 1.3.7. Parche adhesivo 2. Trocar 3. Cánula de aspiración. 4. Juego de tubo de succión. 5. Jeringa de 60cc. 6. Bisturí. 7. Una (1) Pinza tipo Halsted. 8. Dos (2) gasas. 9. Paño fenestrado. 10. Tapón de oclusión. 11. Estéril 12. De Un solo uso La unidad ejecutora solicitará el diámetro y la longitud de acuerdo a sus necesidades. | [7 empty] | Sin ficha
10-10-2025 | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/solicitud-de-cotizacion/2025-1-10-01-06-CL-034754/QfyojIwRnIsADNyYDO2ojIpJye | SOLICITUD 1001088069-06-01 BOLSA DE HIELO REUTILIZABLE PARA UN SOLO PACIENTE. | B/. 2,200.00 | 13-10-2025 a 17-10-2025 | Caja de Seguro Social | 10 Días hábiles | No Detectada | BOLSA DE HIELO REUTILIZABLE PARA UN SOLO PACIENTE. DESCRIPCION: Para reducir la inflamación localizada y proporcionar alivio del dolor. Especificaciones Técnicas: 1. Material suave tricot (hilos paralelos en zigzag), polietileno y/o policloruro de vinilo. 1.1. Libre de DEHP y caucho de látex natural. 2. De tres (3) capas: 2.1. Cubierta exterior suave. 2.2. Capa intermedia absorbente. 2.3. Capa interior impermeable. 3. Con unión térmica. 4. Fácil de rellenar. 5. Cierre diseño de bisagra de gancho y pasador se puede volver a juntar para permitir un uso más prolongado de la bolsa de hielo. 6. Tamaño: 6.1. Bolsa de hielo estándar: 6.1.3. Pequeña con tiras para atar 5" x 12". LA INSTITUCIÓN SOLICITARÁ EL TIPO DE BOLSA Y EL TAMAÑO QUE REQUIERA. | BOLSA DE HIELO REUTILIZABLE PARA UN SOLO PACIENTE. DESCRIPCION: Para reducir la inflamación localizada y proporcionar alivio del dolor. Especificaciones Técnicas: 1. Material suave tricot (hilos paralelos en zigzag), polietileno y/o policloruro de vinilo. 1.1. Libre de DEHP y caucho de látex natural. 2. De tres (3) capas: 2.1. Cubierta exterior suave. 2.2. Capa intermedia absorbente. 2.3. Capa interior impermeable. 3. Con unión térmica. 4. Fácil de rellenar. 5. Cierre diseño de bisagra de gancho y pasador se puede volver a juntar para permitir un uso más prolongado de la bolsa de hielo. 6. Tamaño: 6.1. Bolsa de hielo estándar: 6.1.3. Pequeña con tiras para atar 5" x 12". LA INSTITUCIÓN SOLICITARÁ EL TIPO DE BOLSA Y EL TAMAÑO QUE REQUIERA. BOLSA DE HIELO REUTILIZABLE PARA UN SOLO PACIENTE. DESCRIPCION: Para reducir la inflamación localizada y proporcionar alivio del dolor. Especificaciones Técnicas: 1. Material suave tricot (hilos paralelos en zigzag), polietileno y/o policloruro de vinilo. 1.1. Libre de DEHP y caucho de látex natural. 2. De tres (3) capas: 2.1. Cubierta exterior suave. 2.2. Capa intermedia absorbente. 2.3. Capa interior impermeable. 3. Con unión térmica. 4. Fácil de rellenar. 5. Cierre diseño de bisagra de gancho y pasador se puede volver a juntar para permitir un uso más prolongado de la bolsa de hielo. 6. Tamaño: 6.1. Bolsa de hielo estándar: 6.1.4. Grande con tiras para atar 6 ½” x 14". LA INSTITUCIÓN SOLICITARÁ EL TIPO DE BOLSA Y EL TAMAÑO QUE REQUIERA. OBSERVACION: 1. Debe traer impreso y visible fecha de manufactura, número de lote, país de origen y marca de fábrica. 2. Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización. | BOLSA DE HIELO REUTILIZABLE PARA UN SOLO PACIENTE. DESCRIPCION: Para reducir la inflamación localizada y proporcionar alivio del dolor. Especificaciones Técnicas: 1. Material suave tricot (hilos paralelos en zigzag), polietileno y/o policloruro de vinilo. 1.1. Libre de DEHP y caucho de látex natural. 2. De tres (3) capas: 2.1. Cubierta exterior suave. 2.2. Capa intermedia absorbente. 2.3. Capa interior impermeable. 3. Con unión térmica. 4. Fácil de rellenar. 5. Cierre diseño de bisagra de gancho y pasador se puede volver a juntar para permitir un uso más prolongado de la bolsa de hielo. 6. Tamaño: 6.1. Bolsa de hielo estándar: 6.1.4. Grande con tiras para atar 6 ½” x 14". LA INSTITUCIÓN SOLICITARÁ EL TIPO DE BOLSA Y EL TAMAÑO QUE REQUIERA. OBSERVACION: 1. Debe traer impreso y visible fecha de manufactura, número de lote, país de origen y marca de fábrica. 2. Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización. | [6 empty] | Sin ficha
10-10-2025 | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/solicitud-de-cotizacion/2025-1-10-01-13-CL-035192/QfyojIwRnIsQDOxYDO2ojIpJye | CUBIERTA DE ZAPATO CON CINTA CONDUC/ANTI DESLIZANTE | B/. 1,280.00 | 13-10-2025 a 16-10-2025 | Caja de Seguro Social | 10 Días calendario | No Detectada | CUBIERTA DE ZAPATO CON CINTA CONDUC/ANTI DESLIZANTE | CUBIERTA DE ZAPATO CON CINTA CONDUC/ANTI DESLIZANTE | [7 empty] | Sin ficha
07-10-2025 | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/solicitud-de-cotizacion/2025-1-10-01-09-CL-032971/QfyojIwRnIsADN5IDO2ojIpJye | PIRANTEL PAMOATO 250MG CON OXANTEL 250MG/5ML,SUSPENSIÓN FRASCO,15ML,V.O. | B/. 7,500.00 | 13-10-2025 a 17-10-2025 | Caja de Seguro Social | 10 Días hábiles | No Detectada | PIRANTEL PAMOATO 250MG con oxantel 250mg/5ml supension frasco 15ml V.O. | PIRANTEL PAMOATO 250MG con oxantel 250mg/5ml supension frasco 15ml V.O. | [7 empty] | Sin ficha
10-10-2025 | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/solicitud-de-cotizacion/2025-0-12-27-08-CL-026693/QfyojIwRnIsMTMxgzN2ojIpJye | 25-2163 MISOPROSTOL 200 MCG, COMPRIMIDO RANURADO, VÍA VAGINAL ft 110272 | B/. 53,927.16 | 13-10-2025 a 16-10-2025 | Ministerio de Salud | 10 Días hábiles | No Detectada | MISOPROSTOL 200 MCG, COMPRIMIDO RANURADO, VÍA VAGINAL ft 110272 | MISOPROSTOL 200 MCG, COMPRIMIDO RANURADO, VÍA VAGINAL ft 110272 | [7 empty] | Sin ficha
09-10-2025 | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/solicitud-de-cotizacion/2025-1-10-01-08-CL-034764/QfyojIwRnIskDO5UDO2ojIpJye | MALLA PREFORMADA/TRATAMIENTO HERNIA INGUINALES MASCULINAS TAMAÑO 5X11CMS | B/. 1,950.00 | 10-10-2025 a 15-10-2025 | Caja de Seguro Social | 20 Días hábiles | No Detectada | UDS. DE MALLA PREFORMADA/TRATAMIENTO HERNIA INGUINALES MASCULINAS TAMAÑO 5X11CMS PARA SER UTILIZADA POR EL SERVICIO DE CIRUGIA DEL HOSPITAL REGIONAL DE CHEPO. MALLA PREFORMADA CON TECNOLOGÍA ANISOTRÓPICA (EVITA QUE SE DEFORME). Para tratamiento de hernias inguinales masculinas y femeninas en cirugía abierta. 1. Malla preformada composición: 1.1. Fibra de Polipropileno con un entretejido en forma rombo o diamante y fibra horizontales de refuerzo. 1.1.1. No absorbible (Biocompatible) con diámetro de 120 (micras). 1.2. Macroporosa. 1.2.1. Porosidad mínima 324(micras) 1.2.2. Porosidad media 945 (micras) 1.2.3. Porosidad máxima 2219 (micras). 1.3. Propiedad mecánica anisotrópica. (Capacidad de responder ante una fuerza). 1.4. Gramaje de 88g/m2 1.5. Bilateral 1.6. Libre de suturas 2. Tamaños: 2.1. Masculina (Con orificio para el cordón espermático) 2.1.1. 4.5cms x 10cms 2.1.2. 5cms x 11cms 2.1.3. 5.5cms x 13cms 2.2. - Femenina (Sin orificio) 2.2.1. 4.5cms x 10cms 2.2.2. 5cms x 11cms 3. Estéril 4. De un solo uso OBSERVACION: 1. Debe traer impreso y visible fecha de manufactura, vencimiento de la esterilidad no menor de 24 meses a partir de la fecha de entrega, número de lote, país de origen. 2. Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización. | UDS. DE MALLA PREFORMADA/TRATAMIENTO HERNIA INGUINALES MASCULINAS TAMAÑO 5X11CMS PARA SER UTILIZADA POR EL SERVICIO DE CIRUGIA DEL HOSPITAL REGIONAL DE CHEPO. MALLA PREFORMADA CON TECNOLOGÍA ANISOTRÓPICA (EVITA QUE SE DEFORME). Para tratamiento de hernias inguinales masculinas y femeninas en cirugía abierta. 1. Malla preformada composición: 1.1. Fibra de Polipropileno con un entretejido en forma rombo o diamante y fibra horizontales de refuerzo. 1.1.1. No absorbible (Biocompatible) con diámetro de 120 (micras). 1.2. Macroporosa. 1.2.1. Porosidad mínima 324(micras) 1.2.2. Porosidad media 945 (micras) 1.2.3. Porosidad máxima 2219 (micras). 1.3. Propiedad mecánica anisotrópica. (Capacidad de responder ante una fuerza). 1.4. Gramaje de 88g/m2 1.5. Bilateral 1.6. Libre de suturas 2. Tamaños: 2.1. Masculina (Con orificio para el cordón espermático) 2.1.1. 4.5cms x 10cms 2.1.2. 5cms x 11cms 2.1.3. 5.5cms x 13cms 2.2. - Femenina (Sin orificio) 2.2.1. 4.5cms x 10cms 2.2.2. 5cms x 11cms 3. Estéril 4. De un solo uso OBSERVACION: 1. Debe traer impreso y visible fecha de manufactura, vencimiento de la esterilidad no menor de 24 meses a partir de la fecha de entrega, número de lote, país de origen. 2. Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización. | [7 empty] | Sin ficha
09-10-2025 | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/solicitud-de-cotizacion/2025-1-10-01-03-CL-034740/QfyojIwRnIsITO2UDO2ojIpJye | 10001082049-03-07// 3 LAMPARAS DE CIRUGÍA CIELITICA | B/. 22,557.00 | 10-10-2025 a 15-10-2025 | Caja de Seguro Social | 10 Días hábiles | No Detectada | 3 LAMPARA DE CIRUGIA CIELITICA DE UN CABEZAL#LAMPARA DE CIRUGIA CIELITICA DE UN CABEZAL. LAMPARA DE CIRUGIA CIELITICA DE UN CABEZAL LAMPARA DE CIRUGIA CIELITICA DE UN CABEZAL Descripción: Lámpara para Cirugía de suspensión cielítica utilizada para mejorar la visibilidad de los cirujanos en los procedimientos quirúrgicos. A. Especificaciones Técnicas: 1. Montaje cielítico de un cabezal. 2. Diámetro del cabezal entre 55cm. (21.7") de 80cm. (31.5"). De ser circulares, o si son de otra forma se tomará en cuenta la circunferencia que se produzca al circunscribir la forma del cabezal. 3. Sistema de lente de refracción o de prismas o reflector. 4. Mecanismo de suspensión de rotación de 360º continuo, con brazos contrabalanceado y los mismos bajarán entre 45º y 90º del plano horizontal. 5. Manubrio de control del tamaño del campo en la parte central, con manubrio esterilizable a vapor. 6. Sistema de bombilla el cual deberá tener auxiliar similar el cual funcionará con un dispositivo automático de cambio, o con sistema multifoco de 5 como mínimo, el mismo será de halógeno y de duración no menor de 1,000 horas. 7. El mecanismo de cambio de bombilla deberá ser manual, sin uso de ninguna herramienta. 8. Intensidad de iluminación de 129.000 Lux por cabezal o mayor. 9. Temperatura de color de 4,000 K o mayor. 10. Campo de profundidad de 61cm. (24") mínimo. 11. Índice de reproducción de color mínimo de 92% y de disipación de calor de 98%. 12. Diámetro del campo variable de 14cm. (5.5 pulgadas) o mayor. 13. Control independiente para cada cabezal, de pared con regulador de intensidad variable, contínuo o por pasos con un mínimo de 5 selecciones, con sistema de protección en el control. 14. Alimentación eléctrica entre 110 - 120 Voltios/60 Hz. B. Accesorios: 1. Soporte estructural en caso de ser necesario. 2. Juego de manubrios adicionales. Documentos para revisar, los expedientes: 1. Antecedentes de uso o 2. Certificado de calidad, presentar alguna de las siguientes certificaciones: a- FDA o TUV o CSA o CE y adicional UL o IEC o ISO9000. b- O que en el catálogo original conste las certificaciones solicitadas. | 3 LAMPARA DE CIRUGIA CIELITICA DE UN CABEZAL#LAMPARA DE CIRUGIA CIELITICA DE UN CABEZAL. LAMPARA DE CIRUGIA CIELITICA DE UN CABEZAL LAMPARA DE CIRUGIA CIELITICA DE UN CABEZAL Descripción: Lámpara para Cirugía de suspensión cielítica utilizada para mejorar la visibilidad de los cirujanos en los procedimientos quirúrgicos. A. Especificaciones Técnicas: 1. Montaje cielítico de un cabezal. 2. Diámetro del cabezal entre 55cm. (21.7") de 80cm. (31.5"). De ser circulares, o si son de otra forma se tomará en cuenta la circunferencia que se produzca al circunscribir la forma del cabezal. 3. Sistema de lente de refracción o de prismas o reflector. 4. Mecanismo de suspensión de rotación de 360º continuo, con brazos contrabalanceado y los mismos bajarán entre 45º y 90º del plano horizontal. 5. Manubrio de control del tamaño del campo en la parte central, con manubrio esterilizable a vapor. 6. Sistema de bombilla el cual deberá tener auxiliar similar el cual funcionará con un dispositivo automático de cambio, o con sistema multifoco de 5 como mínimo, el mismo será de halógeno y de duración no menor de 1,000 horas. 7. El mecanismo de cambio de bombilla deberá ser manual, sin uso de ninguna herramienta. 8. Intensidad de iluminación de 129.000 Lux por cabezal o mayor. 9. Temperatura de color de 4,000 K o mayor. 10. Campo de profundidad de 61cm. (24") mínimo. 11. Índice de reproducción de color mínimo de 92% y de disipación de calor de 98%. 12. Diámetro del campo variable de 14cm. (5.5 pulgadas) o mayor. 13. Control independiente para cada cabezal, de pared con regulador de intensidad variable, contínuo o por pasos con un mínimo de 5 selecciones, con sistema de protección en el control. 14. Alimentación eléctrica entre 110 - 120 Voltios/60 Hz. B. Accesorios: 1. Soporte estructural en caso de ser necesario. 2. Juego de manubrios adicionales. Documentos para revisar, los expedientes: 1. Antecedentes de uso o 2. Certificado de calidad, presentar alguna de las siguientes certificaciones: a- FDA o TUV o CSA o CE y adicional UL o IEC o ISO9000. b- O que en el catálogo original conste las certificaciones solicitadas. | [7 empty] | Sin ficha
09-10-2025 | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/solicitud-de-cotizacion/2025-1-10-01-03-CL-034721/QfyojIwRnIsgDM2UDO2ojIpJye | 1001086959-03-07 REACTIVO | B/. 4,860.00 | 10-10-2025 a 15-10-2025 | Caja de Seguro Social | 10 Días hábiles | No Detectada | PRUEBA PARA HEMOGRAMA | PRUEBA PARA HEMOGRAMA | [7 empty] | Sin ficha
09-10-2025 | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/solicitud-de-cotizacion/2025-1-10-01-13-CL-035149/QfyojIwRnIsUzMzUDO2ojIpJye | SUTURANYLON MONOFILAMENTO 10-0 LON. 30cm DOBLE AGUJA DE 6.2mm, 3/8 CIRCULO PUNTA CORTANTE ESPATULA ESTERIL. | B/. 4,003.20 | 10-10-2025 a 15-10-2025 | Caja de Seguro Social | 1 Días hábiles | No Detectada | SUTURANYLON MONOFILAMENTO 10-0 LON. 30cm DOBLE AGUJA DE 6.2mm, 3/8 CIRCULO PUNTA CORTANTE ESPATULA ESTERIL. | SUTURANYLON MONOFILAMENTO 10-0 LON. 30cm DOBLE AGUJA DE 6.2mm, 3/8 CIRCULO PUNTA CORTANTE ESPATULA ESTERIL. | [7 empty] | Sin ficha
09-10-2025 | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/solicitud-de-cotizacion/2025-1-10-01-13-CL-035147/QfyojIwRnIsgjNyUDO2ojIpJye | INSUMOS DE LABORATORIO, MEDIANTE NOTA PJVM-LC-SC-031- 2025 | B/. 20,350.00 | 10-10-2025 a 15-10-2025 | Caja de Seguro Social | 5 Días hábiles | No Detectada | SOLUC.DES.NO CON P/SUP C.1000ML | SOLUC.DES.NO CON P/SUP C.1000ML SOLUCION DE LIMPIEZA/AUT ET- C/INDICADOR GRAN & MEDIANA - ACC DESINFECTSNTE AEROSOL 16ONZ CONT.P/DES/C/TAP/132.5 | SOLUCION DE LIMPIEZA/AUT | ET- C/INDICADOR GRAN & MEDIANA - ACC | DESINFECTSNTE AEROSOL 16ONZ | CONT.P/DES/C/TAP/132.5 |  |  |  | Sin ficha
09-10-2025 | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/solicitud-de-cotizacion/2025-1-10-01-08-CL-034685/QfyojIwRnIsgDOxUDO2ojIpJye | TIRAS REACTIVAS PARA URINÁLISIS DE 10 PARÁMETROS, PARA LECTURA VISUAL. | B/. 1,000.00 | 10-10-2025 a 15-10-2025 | Caja de Seguro Social | 10 Días calendario | No Detectada | TIRAS REACTIVAS PARA URINÁLISIS DE 10 PARÁMETROS, PARA LECTURA VISUAL. | TIRAS REACTIVAS PARA URINÁLISIS DE 10 PARÁMETROS, PARA LECTURA VISUAL. | [7 empty] | Sin ficha
09-10-2025 | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/solicitud-de-cotizacion/2025-1-10-01-07-CL-035142/QfyojIwRnIsQzMxUDO2ojIpJye | SISTEMA DE AUTOTUBO. | B/. 7,500.00 | 10-10-2025 a 15-10-2025 | Caja de Seguro Social | 15 Días hábiles | No Detectada | SISTEMA DE AUTOTUBO. *COMPRA PARA 3 MESES. *PARA EL DEPARTAMENTO DE ORTOPEDIA. SISTEMA DE AUTOTUBO. Se utiliza en la técnica para obtener plasma rico en plaqueta y su empleo en terapéutica osteoinductor. Además para lesiones degenerativas, etc. 1. Tubo. 1.1. Con o sin sistema vortex. 1.2. Graduación marcada. 1.3. Con dos (2) o más cámaras. 1.4. Válvula o barra de bloqueo. 1.5. Válvula o barra de separación. 2. Presentación: 2.1. Entre 10 cc hasta 50 cc. 3. Estéril. 4. De un solo uso. LA INSTITUCIÓN SOLICITA: *CON SISTEMA VORTEX. *GRADUACION MARCADA. *CON DOS (2) CAMARAS. *VALVULA DE BLOQUEO. *VALVULA DE SEPARACION. *PRESENTACION REQUERIDA: 10CC. *ESTERIL. *DE UN SOLO USO. 1.Empaque individual. 2.Debe traer impreso y visible fecha de manufactura, vencimiento de la esterilidad no menor de 24 meses a partir de la fecha de entrega, número de lote, país de origen. 3.Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización. | SISTEMA DE AUTOTUBO. *COMPRA PARA 3 MESES. *PARA EL DEPARTAMENTO DE ORTOPEDIA. SISTEMA DE AUTOTUBO. Se utiliza en la técnica para obtener plasma rico en plaqueta y su empleo en terapéutica osteoinductor. Además para lesiones degenerativas, etc. 1. Tubo. 1.1. Con o sin sistema vortex. 1.2. Graduación marcada. 1.3. Con dos (2) o más cámaras. 1.4. Válvula o barra de bloqueo. 1.5. Válvula o barra de separación. 2. Presentación: 2.1. Entre 10 cc hasta 50 cc. 3. Estéril. 4. De un solo uso. LA INSTITUCIÓN SOLICITA: *CON SISTEMA VORTEX. *GRADUACION MARCADA. *CON DOS (2) CAMARAS. *VALVULA DE BLOQUEO. *VALVULA DE SEPARACION. *PRESENTACION REQUERIDA: 10CC. *ESTERIL. *DE UN SOLO USO. 1.Empaque individual. 2.Debe traer impreso y visible fecha de manufactura, vencimiento de la esterilidad no menor de 24 meses a partir de la fecha de entrega, número de lote, país de origen. 3.Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización. SISTEMA DE AUTOTUBO. *COMPRA PARA 3 MESES. *PARA EL DEPARTAMENTO DE ORTOPEDIA. SISTEMA DE AUTOTUBO. Se utiliza en la técnica para obtener plasma rico en plaqueta y su empleo en terapéutica osteoinductor. Además para lesiones degenerativas, etc. 1. Tubo. 1.1. Con o sin sistema vortex. 1.2. Graduación marcada. 1.3. Con dos (2) o más cámaras. 1.4. Válvula o barra de bloqueo. 1.5. Válvula o barra de separación. 2. Presentación: 2.1. Entre 10 cc hasta 50 cc. 3. Estéril. 4. De un solo uso. LA INSTITUCIÓN SOLICITA: *CON SISTEMA VORTEX. *GRADUACION MARCADA. *CON DOS (2) CAMARAS. *VALVULA DE BLOQUEO. *VALVULA DE SEPARACION. *PRESENTACION QUE REQUIERE: 25CC. *ESTERIL. *DE UN SOLO USO. 1. Empaque individual. 2. Debe traer impreso y visible fecha de manufactura, vencimiento de la esterilidad no menor de 24 meses a partir de la fecha de entrega, número de lote, país de origen. 3. Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización. | SISTEMA DE AUTOTUBO. *COMPRA PARA 3 MESES. *PARA EL DEPARTAMENTO DE ORTOPEDIA. SISTEMA DE AUTOTUBO. Se utiliza en la técnica para obtener plasma rico en plaqueta y su empleo en terapéutica osteoinductor. Además para lesiones degenerativas, etc. 1. Tubo. 1.1. Con o sin sistema vortex. 1.2. Graduación marcada. 1.3. Con dos (2) o más cámaras. 1.4. Válvula o barra de bloqueo. 1.5. Válvula o barra de separación. 2. Presentación: 2.1. Entre 10 cc hasta 50 cc. 3. Estéril. 4. De un solo uso. LA INSTITUCIÓN SOLICITA: *CON SISTEMA VORTEX. *GRADUACION MARCADA. *CON DOS (2) CAMARAS. *VALVULA DE BLOQUEO. *VALVULA DE SEPARACION. *PRESENTACION QUE REQUIERE: 25CC. *ESTERIL. *DE UN SOLO USO. 1. Empaque individual. 2. Debe traer impreso y visible fecha de manufactura, vencimiento de la esterilidad no menor de 24 meses a partir de la fecha de entrega, número de lote, país de origen. 3. Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización. | [6 empty] | Sin ficha
09-10-2025 | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/solicitud-de-cotizacion/2025-1-10-01-08-CL-035139/QfyojIwRnIsYDOwUDO2ojIpJye | SABANAS Y FORROS DE CAMA CELESTE CON LOGO CSS DE 3/4 | B/. 1,924.50 | 10-10-2025 a 16-10-2025 | Caja de Seguro Social | 30 Días calendario | No Detectada | SABANAS DE CAMA CELESTE CON LOGO CSS DE 3/4 | SABANAS DE CAMA CELESTE CON LOGO CSS DE 3/4 FORROS DE CAMA CELESTE CON LOGO CSS DE 3/4 | FORROS DE CAMA CELESTE CON LOGO CSS DE 3/4 | [6 empty] | Sin ficha
09-10-2025 | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/solicitud-de-cotizacion/2025-1-10-01-08-CL-035138/QfyojIwRnIsczNwUDO2ojIpJye | COMPRA DE VENDA GASA IMPREGNADA CON OXIDO DE ZINC. TAMAÑO 10.2 CM X 914.4 CM. EXTENSIBLE. | B/. 6,336.00 | 10-10-2025 a 15-10-2025 | Caja de Seguro Social | 10 Días hábiles | No Detectada | VENDA DE GASA IMPREGNADA CON ÓXIDO DE ZINC. PARA COMPRESIÓN Y CONTENCIÓN EN PACIENTES CON ÚLCERAS VENOSAS, EDEMAS LINFÁTICOS Y OTRAS LESIONES SIMILARES ADEMÁS PARA CUIDAR LA PIEL PERILESIONAL. 1. VENDA DE GASA: 1.1. EXTENSIBLE. 1.2. Y FLEXIBLE. 1.3. CON FIBRAS ELASTOMÉRICAS 70% DE POLIÉSTER. 2. COMPUESTA POR: 2.1. OXIDO DE ZINC ENTRE 1% Y 5% 2.2. CALAMINA ENTRE 1% Y 5% 2.3. GLICERINA ENTRE 15% Y 30% 2.4. ACEITE DE CASTOR ENTRE 5% Y 15% 3. NO SOLIDIFICANTE. 4. TAMAÑO: 4.2. 10.2 cm x 914.4 cm (EXTENDIDO). 6. DE UN SOLO USO. 1. DEBE TRAER IMPRESO Y VISIBLE FECHA DE MANUFACTURA, NÚMERO DE LOTE, PAÍS DE ORIGEN Y MARCA DE FÁBRICA. 2. CUMPLIR CON LOS ESTÁNDARES INTERNACIONALES DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y COMERCIALIZACIÓN. | VENDA DE GASA IMPREGNADA CON ÓXIDO DE ZINC. PARA COMPRESIÓN Y CONTENCIÓN EN PACIENTES CON ÚLCERAS VENOSAS, EDEMAS LINFÁTICOS Y OTRAS LESIONES SIMILARES ADEMÁS PARA CUIDAR LA PIEL PERILESIONAL. 1. VENDA DE GASA: 1.1. EXTENSIBLE. 1.2. Y FLEXIBLE. 1.3. CON FIBRAS ELASTOMÉRICAS 70% DE POLIÉSTER. 2. COMPUESTA POR: 2.1. OXIDO DE ZINC ENTRE 1% Y 5% 2.2. CALAMINA ENTRE 1% Y 5% 2.3. GLICERINA ENTRE 15% Y 30% 2.4. ACEITE DE CASTOR ENTRE 5% Y 15% 3. NO SOLIDIFICANTE. 4. TAMAÑO: 4.2. 10.2 cm x 914.4 cm (EXTENDIDO). 6. DE UN SOLO USO. 1. DEBE TRAER IMPRESO Y VISIBLE FECHA DE MANUFACTURA, NÚMERO DE LOTE, PAÍS DE ORIGEN Y MARCA DE FÁBRICA. 2. CUMPLIR CON LOS ESTÁNDARES INTERNACIONALES DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y COMERCIALIZACIÓN. | [7 empty] | Sin ficha
09-10-2025 | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/solicitud-de-cotizacion/2025-1-10-01-08-CL-035123/QfyojIwRnIsQjN5QDO2ojIpJye | ENVASE PARA DESECHOS PUNZO CORTANTE | B/. 2,031.12 | 10-10-2025 a 17-10-2025 | Caja de Seguro Social | 30 Días calendario | No Detectada | ENVASE PARA DESECHOS PUNZO CORTANTE | ENVASE PARA DESECHOS PUNZO CORTANTE | [7 empty] | Sin ficha
09-10-2025 | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/solicitud-de-cotizacion/2025-1-10-01-04-CL-035120/QfyojIwRnIsAzM5QDO2ojIpJye | SOLUCION ISOTÓNICA DE CLORURO DE SODIO AL 0.85% E HIPOCLORITO DE SODIO AL 0.057%. SE REQUIERE DISPENSADOR CON TAPA DE 16 OZ | B/. 32,500.00 | 10-10-2025 a 15-10-2025 | Caja de Seguro Social | 30 Días calendario | No Detectada | SOLUCION ISOTÓNICA DE CLORURO DE SODIO AL 0.85% E HIPOCLORITO DE SODIO AL 0.057%. SE REQUIERE DISPENSADOR CON TAPA DE 16 OZ. Antimicrobiano para limpieza de piel y cuidado de heridas. Especificaciones: 1. Incoloro. 2. Estéril. 3. Con propiedades de amplio espectro: 3.1. Bactericida. 3.2. Fungicida. 3.3. Virucida. 4. Presentación: 4.1. Dispensador con tapa: 4.1.1. 4 oz. 4.1.2. 8 oz. 4.1.3. 15 oz. 4.1.4. 16 oz. 4.2. Atomizador: 4.2.1. 8 oz. 4.3. Atomizador con gatillo: 4.3.1. 8 oz. 4.3.2. 12 oz. 4.4. Gel: 4.4.1. 3 oz. 4.4.2. 1.5 oz. LA INSTITUCIÓN SOLICITARA LA PRESENTACIÓN QUE REQUIERA 1. Envase estéril. 2. Traer impreso y visible: fecha de manufactura y vencimiento de la esterilidad, número de lote y país de origen. 3. Cumplir con estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización | SOLUCION ISOTÓNICA DE CLORURO DE SODIO AL 0.85% E HIPOCLORITO DE SODIO AL 0.057%. SE REQUIERE DISPENSADOR CON TAPA DE 16 OZ. Antimicrobiano para limpieza de piel y cuidado de heridas. Especificaciones: 1. Incoloro. 2. Estéril. 3. Con propiedades de amplio espectro: 3.1. Bactericida. 3.2. Fungicida. 3.3. Virucida. 4. Presentación: 4.1. Dispensador con tapa: 4.1.1. 4 oz. 4.1.2. 8 oz. 4.1.3. 15 oz. 4.1.4. 16 oz. 4.2. Atomizador: 4.2.1. 8 oz. 4.3. Atomizador con gatillo: 4.3.1. 8 oz. 4.3.2. 12 oz. 4.4. Gel: 4.4.1. 3 oz. 4.4.2. 1.5 oz. LA INSTITUCIÓN SOLICITARA LA PRESENTACIÓN QUE REQUIERA 1. Envase estéril. 2. Traer impreso y visible: fecha de manufactura y vencimiento de la esterilidad, número de lote y país de origen. 3. Cumplir con estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización | [7 empty] | Sin ficha
09-10-2025 | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/solicitud-de-cotizacion/2025-1-10-01-07-CL-034615/QfyojIwRnIsAjN4QDO2ojIpJye | COMPLEJO B COMPRIMIDO O COMPRIMIDO RECUBIERTO, VIA ORAL | B/. 5,940.00 | 10-10-2025 a 15-10-2025 | Caja de Seguro Social | 10 Días hábiles | No Detectada | COMPLEJO B COMPRIMIDO O COMPRIMIDO RECUBIERTO, VIA ORAL | COMPLEJO B COMPRIMIDO O COMPRIMIDO RECUBIERTO, VIA ORAL | [7 empty] | Sin ficha
09-10-2025 | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/solicitud-de-cotizacion/2025-1-10-01-08-CL-035054/QfyojIwRnIsEjN1MDO2ojIpJye | PROTESIS DE RODILLA PRIMARIA. | B/. 30,000.00 | 10-10-2025 a 20-10-2025 | Caja de Seguro Social | 30 Días calendario | No Detectada | Descripción del producto: Para reemplazar una articulación de la rodilla por una artificial. 1. Prótesis anatómica con componentes tibial y femoral izquierdo y derecho, modular o no modular. 1.1. Componente femoral con medidas de 55 mm, 60 mm, 65 mm, 70 mm y 75 mm. 1.2. Componente tibial con medidas de 2/55, 4/60, 6/65, 8/70, 10/75. 1.3. Inserto tibial con medidas entre: 1.3.1. 2/9 y 2/17. 1.3.2. 4/9 y 4/17. 1.3.3. 6/9 y 6/17. 1.3.4. 8/9 y 8/17 1.3.5. 10/9 y 10/17. 1.4. Componente patelar con medidas entre 26 mm y 37 mm. 1.5. Estéril. 1.6. De un solo uso SE SOLICITA: COMPONENTE TIBIAL 8/70, | Descripción del producto: Para reemplazar una articulación de la rodilla por una artificial. 1. Prótesis anatómica con componentes tibial y femoral izquierdo y derecho, modular o no modular. 1.1. Componente femoral con medidas de 55 mm, 60 mm, 65 mm, 70 mm y 75 mm. 1.2. Componente tibial con medidas de 2/55, 4/60, 6/65, 8/70, 10/75. 1.3. Inserto tibial con medidas entre: 1.3.1. 2/9 y 2/17. 1.3.2. 4/9 y 4/17. 1.3.3. 6/9 y 6/17. 1.3.4. 8/9 y 8/17 1.3.5. 10/9 y 10/17. 1.4. Componente patelar con medidas entre 26 mm y 37 mm. 1.5. Estéril. 1.6. De un solo uso SE SOLICITA: COMPONENTE TIBIAL 8/70, Descripción del producto: Para reemplazar una articulación de la rodilla por una artificial. 1. Prótesis anatómica con componentes tibial y femoral izquierdo y derecho, modular o no modular. 1.1. Componente femoral con medidas de 55 mm, 60 mm, 65 mm, 70 mm y 75 mm. 1.2. Componente tibial con medidas de 2/55, 4/60, 6/65, 8/70, 10/75. 1.3. Inserto tibial con medidas entre: 1.3.1. 2/9 y 2/17. 1.3.2. 4/9 y 4/17. 1.3.3. 6/9 y 6/17. 1.3.4. 8/9 y 8/17 1.3.5. 10/9 y 10/17. 1.4. Componente patelar con medidas entre 26 mm y 37 mm. 1.5. Estéril. 1.6. De un solo uso SE SOLICITA: INSERTO TIBIAL 1.3.3. 6/9 y 6/17. PROTESIS DE RODILLA PRIMARIA. Descripción del producto: Para reemplazar una articulación de la rodilla por una artificial. 1. Prótesis anatómica con componentes tibial y femoral izquierdo y derecho, modular o no modular. 1.1. Componente femoral con medidas de 55 mm, 60 mm, 65 mm, 70 mm y 75 mm. 1.2. Componente tibial con medidas de 2/55, 4/60, 6/65, 8/70, 10/75. 1.3. Inserto tibial con medidas entre: 1.3.1. 2/9 y 2/17. 1.3.2. 4/9 y 4/17. 1.3.3. 6/9 y 6/17. 1.3.4. 8/9 y 8/17 1.3.5. 10/9 y 10/17. 1.4. Componente patelar con medidas entre 26 mm y 37 mm. 1.5. Estéril. 1.6. De un solo uso SE SOLICITA: COMPONENTE PATELAR 32MM | Descripción del producto: Para reemplazar una articulación de la rodilla por una artificial. 1. Prótesis anatómica con componentes tibial y femoral izquierdo y derecho, modular o no modular. 1.1. Componente femoral con medidas de 55 mm, 60 mm, 65 mm, 70 mm y 75 mm. 1.2. Componente tibial con medidas de 2/55, 4/60, 6/65, 8/70, 10/75. 1.3. Inserto tibial con medidas entre: 1.3.1. 2/9 y 2/17. 1.3.2. 4/9 y 4/17. 1.3.3. 6/9 y 6/17. 1.3.4. 8/9 y 8/17 1.3.5. 10/9 y 10/17. 1.4. Componente patelar con medidas entre 26 mm y 37 mm. 1.5. Estéril. 1.6. De un solo uso SE SOLICITA: INSERTO TIBIAL 1.3.3. 6/9 y 6/17. | PROTESIS DE RODILLA PRIMARIA. Descripción del producto: Para reemplazar una articulación de la rodilla por una artificial. 1. Prótesis anatómica con componentes tibial y femoral izquierdo y derecho, modular o no modular. 1.1. Componente femoral con medidas de 55 mm, 60 mm, 65 mm, 70 mm y 75 mm. 1.2. Componente tibial con medidas de 2/55, 4/60, 6/65, 8/70, 10/75. 1.3. Inserto tibial con medidas entre: 1.3.1. 2/9 y 2/17. 1.3.2. 4/9 y 4/17. 1.3.3. 6/9 y 6/17. 1.3.4. 8/9 y 8/17 1.3.5. 10/9 y 10/17. 1.4. Componente patelar con medidas entre 26 mm y 37 mm. 1.5. Estéril. 1.6. De un solo uso SE SOLICITA: COMPONENTE PATELAR 32MM | [5 empty] | Sin ficha
08-10-2025 | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/solicitud-de-cotizacion/2025-1-10-01-03-CL-035108/QfyojIwRnIsAzN0QDO2ojIpJye | BANDEJA PARA CAMBIO DE APOSITO DE CATETER | B/. 49,588.00 | 09-10-2025 a 15-10-2025 | Caja de Seguro Social | 10 Días hábiles | No Detectada | BANDEJA PARA CAMBIO DE CATETER | BANDEJA PARA CAMBIO DE CATETER | [7 empty] | Sin ficha
08-10-2025 | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/solicitud-de-cotizacion/2025-1-10-01-04-CL-034694/QfyojIwRnIsMzM0QDO2ojIpJye | SUPLEMENTO LIQUIDO A BASE DE COLAGENO HIDROLIZADO Y PROTEINA CON CARBOHIDRATOS | B/. 15,939.00 | 09-10-2025 a 14-10-2025 | Caja de Seguro Social | 10 Días hábiles | No Detectada | SUPLEMENTO LIQUIDO A BASE DE COLAGENO HIDROLIZADO Y PROTEINA CON CARBOHIDRATOS | SUPLEMENTO LIQUIDO A BASE DE COLAGENO HIDROLIZADO Y PROTEINA CON CARBOHIDRATOS | [7 empty] | Sin ficha
08-10-2025 | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/solicitud-de-cotizacion/2025-1-10-01-04-CL-020961/QfyojIwRnIsAjM0QDO2ojIpJye | UNIFORMES DE LABORATORIO | B/. 2,040.00 | 09-10-2025 a 14-10-2025 | Caja de Seguro Social | 15 Días hábiles | No Detectada | Camisa y Pantalón: En colores lisos contenido textil 40-80% poliéster, 20-60% algodón, 2-3% SPANDEX. Que no pierda peso a pesar del tiempo de recubrimiento de protección y de impermeabilización. De fácil remoción del sucio y manchas y que no permita que el sucio se adhiera a la ropa, que no se decolore rápidamente mantenga colores vivos sin necesidad de plancharlo, planchado permanente libre de arrugas Camisa: Mangas cortas. Cuello reforzado en forma de "V", sin agregado de tela. Para las Damas: dos bolsillos frontales en la parte inferior y para los hombres un bolsillo en la parte frontal superior. Pantalón: Ajuste de tiras a la cintura con bolsillos traseros o laterales. Camisa y pantalón deben contar con el logo de la institución y el nombre de la Unidad Ejecutora. VENCIMIENTO MÍNIMO: Imperecedero. Tallas: XS, S, M, L, XL, XXL. MEDIDA: "XS" PARA: 1- LICDA. TAMARA LISBETH PINEDA PITTY - ENFERMERA (2 UNIFORMES) COLORES: BLANCO | Camisa y Pantalón: En colores lisos contenido textil 40-80% poliéster, 20-60% algodón, 2-3% SPANDEX. Que no pierda peso a pesar del tiempo de recubrimiento de protección y de impermeabilización. De fácil remoción del sucio y manchas y que no permita que el sucio se adhiera a la ropa, que no se decolore rápidamente mantenga colores vivos sin necesidad de plancharlo, planchado permanente libre de arrugas Camisa: Mangas cortas. Cuello reforzado en forma de "V", sin agregado de tela. Para las Damas: dos bolsillos frontales en la parte inferior y para los hombres un bolsillo en la parte frontal superior. Pantalón: Ajuste de tiras a la cintura con bolsillos traseros o laterales. Camisa y pantalón deben contar con el logo de la institución y el nombre de la Unidad Ejecutora. VENCIMIENTO MÍNIMO: Imperecedero. Tallas: XS, S, M, L, XL, XXL. MEDIDA: "XS" PARA: 1- LICDA. TAMARA LISBETH PINEDA PITTY - ENFERMERA (2 UNIFORMES) COLORES: BLANCO Camisa y Pantalón: En colores lisos contenido textil 40-80% poliéster, 20-60% algodón, 2-3% SPANDEX. Que no pierda peso a pesar del tiempo de recubrimiento de protección y de impermeabilización. De fácil remoción del sucio y manchas y que no permita que el sucio se adhiera a la ropa, que no se decolore rápidamente mantenga colores vivos sin necesidad de plancharlo, planchado permanente libre de arrugas Camisa: Mangas cortas. Cuello reforzado en forma de "V", sin agregado de tela. Para las Damas: dos bolsillos frontales en la parte inferior y para los hombres un bolsillo en la parte frontal superior. Pantalón: Ajuste de tiras a la cintura con bolsillos traseros o laterales. Camisa y pantalón deben contar con el logo de la institución y el nombre de la Unidad Ejecutora. VENCIMIENTO MÍNIMO: Imperecedero. Tallas: XS, S, M, L, XL, XXL. MEDIDA: "S" PARA: 1- IRIS YANETH MOJICA - TECNICA EN ENFERMERA (2 UNIFORMES) COLORES: BLANCO Camisa y Pantalón: En colores lisos contenido textil 40-80% poliéster, 20-60% algodón, 2-3% SPANDEX. Que no pierda peso a pesar del tiempo de recubrimiento de protección y de impermeabilización. De fácil remoción del sucio y manchas y que no permita que el sucio se adhiera a la ropa, que no se decolore rápidamente mantenga colores vivos sin necesidad de plancharlo, planchado permanente libre de arrugas Camisa: Mangas cortas. Cuello reforzado en forma de "V", sin agregado de tela. Para las Damas: dos bolsillos frontales en la parte inferior y para los hombres un bolsillo en la parte frontal superior. Pantalón: Ajuste de tiras a la cintura con bolsillos traseros o laterales. Camisa y pantalón deben contar con el logo de la institución y el nombre de la Unidad Ejecutora. VENCIMIENTO MÍNIMO: Imperecedero. Tallas: XS, S, M, L, XL, XXL. MEDIDA: "M" PARA: 1- YAZMIN ELODIA ROBLES - TECN. FARMACIA (2 UNIFORMES) COLORES: BLANCO 2- OVIDIO MANUEL GALLARDO GONZALEZ - TECN. FARMACIA (2 UNIFORMES) COLORES: AZUL/NAVY 3- JEBLI SUIRA MARTINEZ - TECN. FARMACIA (2 UNIFORMES) COLORES: AZUL/NAVY 4- NANCY ELIZABETH VARGAS MOJICA - TECN. ENFERMERIA (2 UNIFORMES) COLORES: BLANCO Camisa y Pantalón: En colores lisos contenido textil 40-80% poliéster, 20-60% algodón, 2-3% SPANDEX. Que no pierda peso a pesar del tiempo de recubrimiento de protección y de impermeabilización. De fácil remoción del sucio y manchas y que no permita que el sucio se adhiera a la ropa, que no se decolore rápidamente mantenga colores vivos sin necesidad de plancharlo, planchado permanente libre de arrugas Camisa: Mangas cortas. Cuello reforzado en forma de "V", sin agregado de tela. Para las Damas: dos bolsillos frontales en la parte inferior y para los hombres un bolsillo en la parte frontal superior. Pantalón: Ajuste de tiras a la cintura con bolsillos traseros o laterales. Camisa y pantalón deben contar con el logo de la institución y el nombre de la Unidad Ejecutora. VENCIMIENTO MÍNIMO: Imperecedero. Tallas: XS, S, M, L, XL, XXL. MEDIDA: "L" PARA: 1- LICDA. ENILKA GISELA SOLANO ORTIZ - JEFA DEPTO FARMACIA (2 UNIFORMES) COLORES: AZUL/NAVY 2- LICDA. IVETH MALENA MORALES - FARMACEUTICA (2 UNIFORMES) COLORES: AZUL/NAVY 3- ANA MARIA QUIROZ GUERRA - TECN. FARMACIA (2 UNIFORMES) COLORES: AZUL/NAVY 4- LICDA. BIANKA LISBETH PITTI LARA - ESTIMULACION TEMPRANA Y OR. FLIAR. (2 UNIFORMES) COLORES: AZUL/AMAARILLO (2 UNIFORMES) 5- LICDA. ROSINA MORALES MUÑOZ - FISIOTERAPEUTA (2 UNIFORMES) COLORES: NARANJA/MORADO 6- ELSA EUNICE FIGUEROA POVEDA - TECN. ENFERMERIA (2 UNIFORMES) COLORES: BLANCO (2 UNIFORMES) 7- ANA BRIGIDA CASTILLO TEJADA - TECN. ENFERMERIA (2 UNIFORMES) COLORES: BLANCO Camisa y Pantalón: En colores lisos contenido textil 40-80% poliéster, 20-60% algodón, 2-3% SPANDEX. Que no pierda peso a pesar del tiempo de recubrimiento de protección y de impermeabilización. De fácil remoción del sucio y manchas y que no permita que el sucio se adhiera a la ropa, que no se decolore rápidamente mantenga colores vivos sin necesidad de plancharlo, planchado permanente libre de arrugas Camisa: Mangas cortas. Cuello reforzado en forma de "V", sin agregado de tela. Para las Damas: dos bolsillos frontales en la parte inferior y para los hombres un bolsillo en la parte frontal superior. Pantalón: Ajuste de tiras a la cintura con bolsillos traseros o laterales. Camisa y pantalón deben contar con el logo de la institución y el nombre de la Unidad Ejecutora. VENCIMIENTO MÍNIMO: Imperecedero. Tallas: XS, S, M, L, XL, XXL. MEDIDA: "XL" PARA: 1- LICDA. ERIKA YAZMIN MIRANDA CASTRO - ENFERMERA (2 UNIFORMES) COLORES: BLANCO 2- YARICEL ALINA LEZCANO MARTINEZ - TECN. EN ASISTENCIA ODONTOLOGICA (TAO) (2 UNIFORMES) COLORES: AZUL/ROJO VINO 3- NILSIA ELVIRA ZARRAONANDIA VASQUEZ - ASISTENTE DE CLINICA (2 UNIFORMES) COLORES: BLANCO Camisa y Pantalón: En colores lisos contenido textil 40-80% poliéster, 20-60% algodón, 2-3% SPANDEX. Que no pierda peso a pesar del tiempo de recubrimiento de protección y de impermeabilización. De fácil remoción del sucio y manchas y que no permita que el sucio se adhiera a la ropa, que no se decolore rápidamente mantenga colores vivos sin necesidad de plancharlo, planchado permanente libre de arrugas Camisa: Mangas cortas. Cuello reforzado en forma de "V", sin agregado de tela. Para las Damas: dos bolsillos frontales en la parte inferior y para los hombres un bolsillo en la parte frontal superior. Pantalón: Ajuste de tiras a la cintura con bolsillos traseros o laterales. Camisa y pantalón deben contar con el logo de la institución y el nombre de la Unidad Ejecutora. VENCIMIENTO MÍNIMO: Imperecedero. Tallas: XS, S, M, L, XL, XXL. MEDIDA: "XXL" PARA: 1- LICDA. LIZETH XIOMARA MOJICA GALLARDO - JEFA DEPTO. ENFERMERIA (2 UNIFORMES) COLORES: BLANCO | Camisa y Pantalón: En colores lisos contenido textil 40-80% poliéster, 20-60% algodón, 2-3% SPANDEX. Que no pierda peso a pesar del tiempo de recubrimiento de protección y de impermeabilización. De fácil remoción del sucio y manchas y que no permita que el sucio se adhiera a la ropa, que no se decolore rápidamente mantenga colores vivos sin necesidad de plancharlo, planchado permanente libre de arrugas Camisa: Mangas cortas. Cuello reforzado en forma de "V", sin agregado de tela. Para las Damas: dos bolsillos frontales en la parte inferior y para los hombres un bolsillo en la parte frontal superior. Pantalón: Ajuste de tiras a la cintura con bolsillos traseros o laterales. Camisa y pantalón deben contar con el logo de la institución y el nombre de la Unidad Ejecutora. VENCIMIENTO MÍNIMO: Imperecedero. Tallas: XS, S, M, L, XL, XXL. MEDIDA: "S" PARA: 1- IRIS YANETH MOJICA - TECNICA EN ENFERMERA (2 UNIFORMES) COLORES: BLANCO | Camisa y Pantalón: En colores lisos contenido textil 40-80% poliéster, 20-60% algodón, 2-3% SPANDEX. Que no pierda peso a pesar del tiempo de recubrimiento de protección y de impermeabilización. De fácil remoción del sucio y manchas y que no permita que el sucio se adhiera a la ropa, que no se decolore rápidamente mantenga colores vivos sin necesidad de plancharlo, planchado permanente libre de arrugas Camisa: Mangas cortas. Cuello reforzado en forma de "V", sin agregado de tela. Para las Damas: dos bolsillos frontales en la parte inferior y para los hombres un bolsillo en la parte frontal superior. Pantalón: Ajuste de tiras a la cintura con bolsillos traseros o laterales. Camisa y pantalón deben contar con el logo de la institución y el nombre de la Unidad Ejecutora. VENCIMIENTO MÍNIMO: Imperecedero. Tallas: XS, S, M, L, XL, XXL. MEDIDA: "M" PARA: 1- YAZMIN ELODIA ROBLES - TECN. FARMACIA (2 UNIFORMES) COLORES: BLANCO 2- OVIDIO MANUEL GALLARDO GONZALEZ - TECN. FARMACIA (2 UNIFORMES) COLORES: AZUL/NAVY 3- JEBLI SUIRA MARTINEZ - TECN. FARMACIA (2 UNIFORMES) COLORES: AZUL/NAVY 4- NANCY ELIZABETH VARGAS MOJICA - TECN. ENFERMERIA (2 UNIFORMES) COLORES: BLANCO | Camisa y Pantalón: En colores lisos contenido textil 40-80% poliéster, 20-60% algodón, 2-3% SPANDEX. Que no pierda peso a pesar del tiempo de recubrimiento de protección y de impermeabilización. De fácil remoción del sucio y manchas y que no permita que el sucio se adhiera a la ropa, que no se decolore rápidamente mantenga colores vivos sin necesidad de plancharlo, planchado permanente libre de arrugas Camisa: Mangas cortas. Cuello reforzado en forma de "V", sin agregado de tela. Para las Damas: dos bolsillos frontales en la parte inferior y para los hombres un bolsillo en la parte frontal superior. Pantalón: Ajuste de tiras a la cintura con bolsillos traseros o laterales. Camisa y pantalón deben contar con el logo de la institución y el nombre de la Unidad Ejecutora. VENCIMIENTO MÍNIMO: Imperecedero. Tallas: XS, S, M, L, XL, XXL. MEDIDA: "L" PARA: 1- LICDA. ENILKA GISELA SOLANO ORTIZ - JEFA DEPTO FARMACIA (2 UNIFORMES) COLORES: AZUL/NAVY 2- LICDA. IVETH MALENA MORALES - FARMACEUTICA (2 UNIFORMES) COLORES: AZUL/NAVY 3- ANA MARIA QUIROZ GUERRA - TECN. FARMACIA (2 UNIFORMES) COLORES: AZUL/NAVY 4- LICDA. BIANKA LISBETH PITTI LARA - ESTIMULACION TEMPRANA Y OR. FLIAR. (2 UNIFORMES) COLORES: AZUL/AMAARILLO (2 UNIFORMES) 5- LICDA. ROSINA MORALES MUÑOZ - FISIOTERAPEUTA (2 UNIFORMES) COLORES: NARANJA/MORADO 6- ELSA EUNICE FIGUEROA POVEDA - TECN. ENFERMERIA (2 UNIFORMES) COLORES: BLANCO (2 UNIFORMES) 7- ANA BRIGIDA CASTILLO TEJADA - TECN. ENFERMERIA (2 UNIFORMES) COLORES: BLANCO | Camisa y Pantalón: En colores lisos contenido textil 40-80% poliéster, 20-60% algodón, 2-3% SPANDEX. Que no pierda peso a pesar del tiempo de recubrimiento de protección y de impermeabilización. De fácil remoción del sucio y manchas y que no permita que el sucio se adhiera a la ropa, que no se decolore rápidamente mantenga colores vivos sin necesidad de plancharlo, planchado permanente libre de arrugas Camisa: Mangas cortas. Cuello reforzado en forma de "V", sin agregado de tela. Para las Damas: dos bolsillos frontales en la parte inferior y para los hombres un bolsillo en la parte frontal superior. Pantalón: Ajuste de tiras a la cintura con bolsillos traseros o laterales. Camisa y pantalón deben contar con el logo de la institución y el nombre de la Unidad Ejecutora. VENCIMIENTO MÍNIMO: Imperecedero. Tallas: XS, S, M, L, XL, XXL. MEDIDA: "XL" PARA: 1- LICDA. ERIKA YAZMIN MIRANDA CASTRO - ENFERMERA (2 UNIFORMES) COLORES: BLANCO 2- YARICEL ALINA LEZCANO MARTINEZ - TECN. EN ASISTENCIA ODONTOLOGICA (TAO) (2 UNIFORMES) COLORES: AZUL/ROJO VINO 3- NILSIA ELVIRA ZARRAONANDIA VASQUEZ - ASISTENTE DE CLINICA (2 UNIFORMES) COLORES: BLANCO | Camisa y Pantalón: En colores lisos contenido textil 40-80% poliéster, 20-60% algodón, 2-3% SPANDEX. Que no pierda peso a pesar del tiempo de recubrimiento de protección y de impermeabilización. De fácil remoción del sucio y manchas y que no permita que el sucio se adhiera a la ropa, que no se decolore rápidamente mantenga colores vivos sin necesidad de plancharlo, planchado permanente libre de arrugas Camisa: Mangas cortas. Cuello reforzado en forma de "V", sin agregado de tela. Para las Damas: dos bolsillos frontales en la parte inferior y para los hombres un bolsillo en la parte frontal superior. Pantalón: Ajuste de tiras a la cintura con bolsillos traseros o laterales. Camisa y pantalón deben contar con el logo de la institución y el nombre de la Unidad Ejecutora. VENCIMIENTO MÍNIMO: Imperecedero. Tallas: XS, S, M, L, XL, XXL. MEDIDA: "XXL" PARA: 1- LICDA. LIZETH XIOMARA MOJICA GALLARDO - JEFA DEPTO. ENFERMERIA (2 UNIFORMES) COLORES: BLANCO |  |  | Sin ficha
08-10-2025 | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/solicitud-de-cotizacion/2025-1-10-01-04-CL-035100/QfyojIwRnIsITOzQDO2ojIpJye | HIERRO NO DEXTRAN (SACAROSA), 10-20 mg/ml, solución, ampolla, I.V. | B/. 56,700.00 | 09-10-2025 a 15-10-2025 | Caja de Seguro Social | 20 Días hábiles | No Detectada | HIERRO NO DEXTRAN (SACAROSA), 10-20 mg/ml, solución, ampolla, I.V CÓDIGO DE ABASTO:102079001 CÓDIGO DE SAFIRO:B03AC00002 TIPO DE COMPRA: CONTRATACIÓN MENOR CONSUMO: 3 MESES TÉRMINO DE ENTREGA: 20 DÍAS. Presentación: Ampolla Nombre Genérico: HIERRO NO DEXTRAN (SACAROSA) Descripción: HIERRO NO DEXTRAN (SACAROSA), 10-20 mg/ml, solución, ampolla, I.V. Concentración: 10-20 mg/ml Forma Farmacéutica: Solución Vía Administración: I.V. | HIERRO NO DEXTRAN (SACAROSA), 10-20 mg/ml, solución, ampolla, I.V CÓDIGO DE ABASTO:102079001 CÓDIGO DE SAFIRO:B03AC00002 TIPO DE COMPRA: CONTRATACIÓN MENOR CONSUMO: 3 MESES TÉRMINO DE ENTREGA: 20 DÍAS. Presentación: Ampolla Nombre Genérico: HIERRO NO DEXTRAN (SACAROSA) Descripción: HIERRO NO DEXTRAN (SACAROSA), 10-20 mg/ml, solución, ampolla, I.V. Concentración: 10-20 mg/ml Forma Farmacéutica: Solución Vía Administración: I.V. | [7 empty] | Sin ficha
08-10-2025 | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/solicitud-de-cotizacion/2025-1-10-01-06-CL-035095/QfyojIwRnIsgzMzQDO2ojIpJye | PLACA GANCHO VOLAR | B/. 16,800.00 | 09-10-2025 a 16-10-2025 | Caja de Seguro Social | 10 Días hábiles | No Detectada | PLACA GANCHO VOLAR. DESCRIPCION: Implante para fijación especifica de borde palmar, fragmentos de faceta lunar y fracturas extra articulares de muñeca 1. Material de acero inoxidable. 2. Agujeros de compresión y bloqueo. 3. Agujeros en la placa de 4 o mas. 4. Diámetro de orificios entre 2.0mm y 2.4 mm. 5. Longitudes entre 32 mm y 50 mm. | PLACA GANCHO VOLAR. DESCRIPCION: Implante para fijación especifica de borde palmar, fragmentos de faceta lunar y fracturas extra articulares de muñeca 1. Material de acero inoxidable. 2. Agujeros de compresión y bloqueo. 3. Agujeros en la placa de 4 o mas. 4. Diámetro de orificios entre 2.0mm y 2.4 mm. 5. Longitudes entre 32 mm y 50 mm. | [7 empty] | Sin ficha
08-10-2025 | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/solicitud-de-cotizacion/2025-1-10-01-06-CL-035091/QfyojIwRnIsQDOyQDO2ojIpJye | Cromoglicato Sódico 4% | B/. 3,100.00 | 09-10-2025 a 14-10-2025 | Caja de Seguro Social | 10 Días hábiles | No Detectada | Cromoglicato Sódico 4% | Cromoglicato Sódico 4% | [7 empty] | Sin ficha
08-10-2025 | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/solicitud-de-cotizacion/2025-1-10-01-04-CL-034066/QfyojIwRnIsMzMwQDO2ojIpJye | INSUMOS DE CLINICA DE HERIDAS | B/. 6,900.00 | 09-10-2025 a 14-10-2025 | Caja de Seguro Social | 15 Días hábiles | No Detectada | VENDA COMPRES SEMIRRIG PANTORR PEQUEÑA JUEGO DE VENDAS PARA EL TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES LINFÓLOGICAS O EDEMA DE LAS EXTREMIDADES SUPERIORES Y/O INFERIORES LA UNIDAD EJECUTORA DEBERÁ ESPECIFICAR LA CANTIDAD QUE REQUIERA ADQUIRIR; PUEDEN SER ADQUIRIDOS POR JUEGO O INDIVIDUALMENTE CON EL MISMO NÚMERO DE FICHA TÉCNICA Y DEBEN PRESENTAR EL CERTIFICADO DE CRITERIO TÉCNICO DEL JUEGO. 9. Venda de compresión semirrígida para pantorrilla (pierna) pequeña 9.1. Ajustable y baja elasticidad 9.2. Longitud de 30 cm a 35 cm, circunferencia del tobillo de 18 cm a 28 cm, área de pantorrilla de 28 cm a 43 cm | VENDA COMPRES SEMIRRIG PANTORR PEQUEÑA JUEGO DE VENDAS PARA EL TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES LINFÓLOGICAS O EDEMA DE LAS EXTREMIDADES SUPERIORES Y/O INFERIORES LA UNIDAD EJECUTORA DEBERÁ ESPECIFICAR LA CANTIDAD QUE REQUIERA ADQUIRIR; PUEDEN SER ADQUIRIDOS POR JUEGO O INDIVIDUALMENTE CON EL MISMO NÚMERO DE FICHA TÉCNICA Y DEBEN PRESENTAR EL CERTIFICADO DE CRITERIO TÉCNICO DEL JUEGO. 9. Venda de compresión semirrígida para pantorrilla (pierna) pequeña 9.1. Ajustable y baja elasticidad 9.2. Longitud de 30 cm a 35 cm, circunferencia del tobillo de 18 cm a 28 cm, área de pantorrilla de 28 cm a 43 cm VENDA COMPRES SEMIRRIG PANTORR MEDIANA JUEGO DE VENDAS PARA EL TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES LINFÓLOGICAS O EDEMA DE LAS EXTREMIDADES SUPERIORES Y/O INFERIORES LA UNIDAD EJECUTORA DEBERÁ ESPECIFICAR LA CANTIDAD QUE REQUIERA ADQUIRIR; PUEDEN SER ADQUIRIDOS POR JUEGO O INDIVIDUALMENTE CON EL MISMO NÚMERO DE FICHA TÉCNICA Y DEBEN PRESENTAR EL CERTIFICADO DE CRITERIO TÉCNICO DEL JUEGO. 9. Venda de compresión semirrígida para pantorrilla (pierna) mediana 9.1. Ajustable y baja elasticidad 9.2. Longitud de 30 cm a 35 cm, circunferencia del tobillo de 18 cm a 28 cm, área de pantorrilla de 28 cm a 43 cm VENDA COMPRES SEMIRRIG PANTORRI GRANDE JUEGO DE VENDAS PARA EL TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES LINFÓLOGICAS O EDEMA DE LAS EXTREMIDADES SUPERIORES Y/O INFERIORES LA UNIDAD EJECUTORA DEBERÁ ESPECIFICAR LA CANTIDAD QUE REQUIERA ADQUIRIR; PUEDEN SER ADQUIRIDOS POR JUEGO O INDIVIDUALMENTE CON EL MISMO NÚMERO DE FICHA TÉCNICA Y DEBEN PRESENTAR EL CERTIFICADO DE CRITERIO TÉCNICO DEL JUEGO. 9. Venda de compresión semirrígida para pantorrilla (pierna) Grande 9.1. Ajustable y baja elasticidad 9.2. Longitud de 30 cm a 35 cm, circunferencia del tobillo de 18 cm a 28 cm, área de pantorrilla de 28 cm a 43 cm | VENDA COMPRES SEMIRRIG PANTORR MEDIANA JUEGO DE VENDAS PARA EL TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES LINFÓLOGICAS O EDEMA DE LAS EXTREMIDADES SUPERIORES Y/O INFERIORES LA UNIDAD EJECUTORA DEBERÁ ESPECIFICAR LA CANTIDAD QUE REQUIERA ADQUIRIR; PUEDEN SER ADQUIRIDOS POR JUEGO O INDIVIDUALMENTE CON EL MISMO NÚMERO DE FICHA TÉCNICA Y DEBEN PRESENTAR EL CERTIFICADO DE CRITERIO TÉCNICO DEL JUEGO. 9. Venda de compresión semirrígida para pantorrilla (pierna) mediana 9.1. Ajustable y baja elasticidad 9.2. Longitud de 30 cm a 35 cm, circunferencia del tobillo de 18 cm a 28 cm, área de pantorrilla de 28 cm a 43 cm | VENDA COMPRES SEMIRRIG PANTORRI GRANDE JUEGO DE VENDAS PARA EL TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES LINFÓLOGICAS O EDEMA DE LAS EXTREMIDADES SUPERIORES Y/O INFERIORES LA UNIDAD EJECUTORA DEBERÁ ESPECIFICAR LA CANTIDAD QUE REQUIERA ADQUIRIR; PUEDEN SER ADQUIRIDOS POR JUEGO O INDIVIDUALMENTE CON EL MISMO NÚMERO DE FICHA TÉCNICA Y DEBEN PRESENTAR EL CERTIFICADO DE CRITERIO TÉCNICO DEL JUEGO. 9. Venda de compresión semirrígida para pantorrilla (pierna) Grande 9.1. Ajustable y baja elasticidad 9.2. Longitud de 30 cm a 35 cm, circunferencia del tobillo de 18 cm a 28 cm, área de pantorrilla de 28 cm a 43 cm | [5 empty] | Sin ficha
08-10-2025 | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/solicitud-de-cotizacion/2025-1-10-01-04-CL-035080/QfyojIwRnIsYTN5MDO2ojIpJye | MAQUINA DE DIALISIS PERITONEAL MICROPROCESADA POR CICLOS. SISTEMA DE DESCONEXIÓN 3 ó 4 ESPIGA. | B/. 69,546.00 | 09-10-2025 a 14-10-2025 | Caja de Seguro Social | 20 Días hábiles | No Detectada | MAQUINA DE DIALISIS PERITONEAL MICROPROCESADA POR CICLOS. SISTEMA DE DESCONEXION DE 3 Ó 4 ESPIGA. -COMPATIBLE CON SISTEMA BAXTER. CÓDIGO DE ABASTO: 209942801 CÓDIGO DE SAFIRO: AF01060091 TIPO DE COMPRA: CONTRATACIÓN MENOR TIPO DE ENTREGA: UNA SOLA ENTREGA - 20 DÍAS. Presentación: Por unidad Especialidad: Nefrología Nombre Genérico: MÁQUINA DE DIALISIS PERITONEAL MICROPROCESADA POR CICLOS. ACCESORIOS: 1. Sistema de desconexión de 3 Ó 4 espigas. | MAQUINA DE DIALISIS PERITONEAL MICROPROCESADA POR CICLOS. SISTEMA DE DESCONEXION DE 3 Ó 4 ESPIGA. -COMPATIBLE CON SISTEMA BAXTER. CÓDIGO DE ABASTO: 209942801 CÓDIGO DE SAFIRO: AF01060091 TIPO DE COMPRA: CONTRATACIÓN MENOR TIPO DE ENTREGA: UNA SOLA ENTREGA - 20 DÍAS. Presentación: Por unidad Especialidad: Nefrología Nombre Genérico: MÁQUINA DE DIALISIS PERITONEAL MICROPROCESADA POR CICLOS. ACCESORIOS: 1. Sistema de desconexión de 3 Ó 4 espigas. | [7 empty] | Sin ficha
08-10-2025 | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/solicitud-de-cotizacion/2025-1-10-01-08-CL-035072/QfyojIwRnIsIjM5MDO2ojIpJye | PINZA DE AGARRE LAPAROSCOPICA CON DIENTE, 5MM DESECHABLE - SE SOLICITA DIAMETRO DE 5 MM, EJE DE 31 CM DE LARGO. - | B/. 32,407.20 | 09-10-2025 a 14-10-2025 | Caja de Seguro Social | 15 Días calendario | No Detectada | SE SOLICITA DIAMETRO DE 5 MM, EJE DE 31 CM DE LARGO | SE SOLICITA DIAMETRO DE 5 MM, EJE DE 31 CM DE LARGO | [7 empty] | Sin ficha
08-10-2025 | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/solicitud-de-cotizacion/2025-1-10-01-08-CL-035071/QfyojIwRnIsUDM5MDO2ojIpJye | COBERTORES PARA EMPAQUE CALIENTES (FUNDAS) | B/. 2,700.00 | 09-10-2025 a 15-10-2025 | Caja de Seguro Social | 30 Días calendario | No Detectada | COBERTORES PARA EMPAQUE CALIENTES (FUNDAS) | COBERTORES PARA EMPAQUE CALIENTES (FUNDAS) COBERTORES PARA EMPAQUE CALIENTES (FUNDAS) | COBERTORES PARA EMPAQUE CALIENTES (FUNDAS) | [6 empty] | Sin ficha
08-10-2025 | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/solicitud-de-cotizacion/2025-1-10-01-08-CL-035070/QfyojIwRnIsMDM5MDO2ojIpJye | REACTIVO PARA LA DETECCION DEL DENGUE IgM / IgG FIA | B/. 1,944.00 | 09-10-2025 a 15-10-2025 | Caja de Seguro Social | 30 Días calendario | No Detectada | REACTIVO PARA LA DETECCION DEL DENGUE IgM / IgG FIA | REACTIVO PARA LA DETECCION DEL DENGUE IgM / IgG FIA | [7 empty] | Sin ficha
08-10-2025 | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/solicitud-de-cotizacion/2025-1-10-01-13-CL-035069/QfyojIwRnIsYDO4MDO2ojIpJye | CAMILLA PARA INYECTABLE | B/. 3,600.00 | 09-10-2025 a 14-10-2025 | Caja de Seguro Social | 30 Días calendario | No Detectada | CAMILLA PARA INYECTABLE ACTIVO: 6000224909, 6000224910, 6000224911 | CAMILLA PARA INYECTABLE ACTIVO: 6000224909, 6000224910, 6000224911 | [7 empty] | Sin ficha
08-10-2025 | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/solicitud-de-cotizacion/2025-1-10-01-04-CL-035064/QfyojIwRnIsgzN3MDO2ojIpJye | SISTEMA DE DESFIBRILADOR AUTOMÁTICO IMPLANTABLE UNICAMERAL CON ELECTRODO VENTRICULAR BIPOLAR DE FIJACIÓN ACTIVA CON SENSOR ATRIAL (A) COMPATIBLE CON RESONANCIA MAGNÉTICA. | B/. 59,640.00 | 09-10-2025 a 14-10-2025 | Caja de Seguro Social | 45 Días calendario | No Detectada | SISTEMA DE DESFIBRILADOR AUTOMÁTICO IMPLANTABLE UNICAMERAL CON ELECTRODO VENTRICULAR BIPOLAR DE FIJACIÓN ACTIVA CON SENSOR ATRIAL (A) COMPATIBLE CON RESONANCIA MAGNÉTICA. Descripción: Para detección y tratamiento de arritmias ventriculares (TV, FV) compatible con el uso de Resonancia Magnética. Especificaciones Técnicas:PARAMETROS – DETECCIÓN:1. Intervalo de Taquicardia Ventricular (TV o TV1) programable.2. Intervalo de Taquicardia Ventricular Rápida (TVR o TV2) programable 3. Intervalo de Fibrilación Ventricular (FV) programable.4. Valor de sensibilidad auricular programable o Automático.5. Valor de sensibilidad ventricular programable o Automático.PARAMETROS – TERAPIAS Y MONITORIZACION:1. Estado de la Terapia del DAI programable 2. Intervalos de la terapia para Fibrilación Ventricular (FV): Entre 150 lpm (400ms) y 250 lpm (240ms) o mayor, programable.3. Intervalo de monitorización de Taquicardia Auricular (TA) / Fibrilación Auricular (FA) entre 100 lpm (600ms) y 250 lpm (240 ms) o mayor.4. Intervalos de la terapia para TV (TV1) y TVR (TV2): Entre 100 lpm (600ms) y 222 lpm (240ms), programable.5. Parámetros de terapia de desfibrilación para Fibrilación Ventricular (FV) hasta 30 joules o mayor.6. Tipo de terapia para Taquicardia Ventricular Rápida (TVR ó TV2); cardioversión, ráfaga, rampa o scan.7. Tipo de terapia para Taquicardia entricular (TV ó TV1); cardioversión, ráfaga, rampa o scan.8. Parámetros de terapia de cardioversión para TV1 y TV2 hasta 30 joules o mayor.9. Capacidad de aplicar algoritmo discriminatorio para la detección de arritmias upraventriculares.10. Polaridad de Choque: Normal, Inverso, Alternante, programable.11. Con capacidad de enviar 6 o más choques para terapia al detectar un evento en la zona de TV (TV1) y TVR (TV2).12. Con capacidad de enviar 6 o más choques para terapia al detectar un evento en la zona de FV.13. Capacidad de aplicar terapias de ATP en la zona de FV: Ráfaga, Rampa.PARAMETROS DE PRUEBAS DEL SISTEMA (INDUCCIONES O TERAPIAS) Y ESTUDIOS ELECTROFISIOLOGICOS (EEF):1. Inducción de choque sobre T. 2. Inducción en ráfaga de 40 Hz o mayor.3. Estimulación eléctrica programable (PES o EEP).4. Choque manual5. Rampa6. Ráfaga PARAMETROS DE ESTIMULACIÓN ANTIBRADICARDIA:1. Modo de estimulación automático o manual: VDD, VDDR, VVIR, VVI, VOO, VDI, VDIR, programables.2. Cambio de Modo en: VDI, VDIR en VDDR programable. 3. Frecuencia de detección auricular para activar el cambio de modo de 110 lpm o mayor. 4. Frecuencia mínima: 30 ppm o menos hasta 100 ppm o mayor.5. Frecuencia máxima del sensor: 80 ppm o menos hasta 160 ppm o mayor.6. Histéresis de frecuencia programable.7. Amplitud ventricular desde 0.5 voltios o menos hasta 6.0 voltios o mayor.8. Duración del impulso ventricular desde 0.4 ms o menos hasta 1.5 ms o mayor.9. Sensibilidad auricular programable o automático.10. Sensibilidad ventricular programable o automático.11. Intervalo de PRAPV: Entre 150 ms y 500ms o mayor;programable o automático.12. Algoritmo para de | SISTEMA DE DESFIBRILADOR AUTOMÁTICO IMPLANTABLE UNICAMERAL CON ELECTRODO VENTRICULAR BIPOLAR DE FIJACIÓN ACTIVA CON SENSOR ATRIAL (A) COMPATIBLE CON RESONANCIA MAGNÉTICA. Descripción: Para detección y tratamiento de arritmias ventriculares (TV, FV) compatible con el uso de Resonancia Magnética. Especificaciones Técnicas:PARAMETROS – DETECCIÓN:1. Intervalo de Taquicardia Ventricular (TV o TV1) programable.2. Intervalo de Taquicardia Ventricular Rápida (TVR o TV2) programable 3. Intervalo de Fibrilación Ventricular (FV) programable.4. Valor de sensibilidad auricular programable o Automático.5. Valor de sensibilidad ventricular programable o Automático.PARAMETROS – TERAPIAS Y MONITORIZACION:1. Estado de la Terapia del DAI programable 2. Intervalos de la terapia para Fibrilación Ventricular (FV): Entre 150 lpm (400ms) y 250 lpm (240ms) o mayor, programable.3. Intervalo de monitorización de Taquicardia Auricular (TA) / Fibrilación Auricular (FA) entre 100 lpm (600ms) y 250 lpm (240 ms) o mayor.4. Intervalos de la terapia para TV (TV1) y TVR (TV2): Entre 100 lpm (600ms) y 222 lpm (240ms), programable.5. Parámetros de terapia de desfibrilación para Fibrilación Ventricular (FV) hasta 30 joules o mayor.6. Tipo de terapia para Taquicardia Ventricular Rápida (TVR ó TV2); cardioversión, ráfaga, rampa o scan.7. Tipo de terapia para Taquicardia entricular (TV ó TV1); cardioversión, ráfaga, rampa o scan.8. Parámetros de terapia de cardioversión para TV1 y TV2 hasta 30 joules o mayor.9. Capacidad de aplicar algoritmo discriminatorio para la detección de arritmias upraventriculares.10. Polaridad de Choque: Normal, Inverso, Alternante, programable.11. Con capacidad de enviar 6 o más choques para terapia al detectar un evento en la zona de TV (TV1) y TVR (TV2).12. Con capacidad de enviar 6 o más choques para terapia al detectar un evento en la zona de FV.13. Capacidad de aplicar terapias de ATP en la zona de FV: Ráfaga, Rampa.PARAMETROS DE PRUEBAS DEL SISTEMA (INDUCCIONES O TERAPIAS) Y ESTUDIOS ELECTROFISIOLOGICOS (EEF):1. Inducción de choque sobre T. 2. Inducción en ráfaga de 40 Hz o mayor.3. Estimulación eléctrica programable (PES o EEP).4. Choque manual5. Rampa6. Ráfaga PARAMETROS DE ESTIMULACIÓN ANTIBRADICARDIA:1. Modo de estimulación automático o manual: VDD, VDDR, VVIR, VVI, VOO, VDI, VDIR, programables.2. Cambio de Modo en: VDI, VDIR en VDDR programable. 3. Frecuencia de detección auricular para activar el cambio de modo de 110 lpm o mayor. 4. Frecuencia mínima: 30 ppm o menos hasta 100 ppm o mayor.5. Frecuencia máxima del sensor: 80 ppm o menos hasta 160 ppm o mayor.6. Histéresis de frecuencia programable.7. Amplitud ventricular desde 0.5 voltios o menos hasta 6.0 voltios o mayor.8. Duración del impulso ventricular desde 0.4 ms o menos hasta 1.5 ms o mayor.9. Sensibilidad auricular programable o automático.10. Sensibilidad ventricular programable o automático.11. Intervalo de PRAPV: Entre 150 ms y 500ms o mayor;programable o automático.12. Algoritmo para de | [7 empty] | Sin ficha
08-10-2025 | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/solicitud-de-cotizacion/2025-1-10-01-08-CL-035057/QfyojIwRnIsIzM3MDO2ojIpJye | ESPUMA O ESPONJA O FILTRO PARA CANISTER DE CAL SODADA/SISTEMA DE ANESTESIA INTERMEDIA | B/. 2,860.00 | 09-10-2025 a 14-10-2025 | Caja de Seguro Social | 10 Días hábiles | No Detectada | ESPUMA O ESPONJA O FILTRO PARA CANISTER DE CAL SODAD | ESPUMA O ESPONJA O FILTRO PARA CANISTER DE CAL SODAD SISTEMA DE ANESTESIA INTERMEDIA SE REQUIERE: ACCESORIO TRAMPA DE AGUA | SISTEMA DE ANESTESIA INTERMEDIA SE REQUIERE: ACCESORIO TRAMPA DE AGUA | [6 empty] | Sin ficha
08-10-2025 | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/solicitud-de-cotizacion/2025-1-10-01-04-CL-035055/QfyojIwRnIsMTM3MDO2ojIpJye | ANOSCOPIO QUIRURGICO FENESTRADO Y SERIGRAFIADO | B/. 30,000.00 | 09-10-2025 a 14-10-2025 | Caja de Seguro Social | 3 Días calendario | No Detectada | ANOSCOPIO QUIRURGICO FENESTRADO Y SERIGRAFIADO.Para uso quirúrgico o exploración y diagnostico en el consultorio. 1. Anoscopio: 1.1. Tamaño_ 1.1.1. Longitud de 90 mm. 1.2. Canal fenestrado: 1.2.1. Longitud de 75 mm. 1.3. Punta redondeada: 1.3.1. De 32 mm. 1.4. Estéril. 1.5. De un solo uso. 2. Con iluminación led. 2.1. No estéril. 3. Libre de látex. Observaciones material estéril: 1. Debe traer impreso y visible fecha de manufactura, vencimiento de la esterilidad no menor de 24 meses a partir de la fecha de entrega, número de lote, país de origen. 2. Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización. Observaciones materiales no estéril: 3. Debe traer impreso y visible fecha de manufactura, número de lote, país de origen y marca de fábrica. 4. Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización | ANOSCOPIO QUIRURGICO FENESTRADO Y SERIGRAFIADO.Para uso quirúrgico o exploración y diagnostico en el consultorio. 1. Anoscopio: 1.1. Tamaño_ 1.1.1. Longitud de 90 mm. 1.2. Canal fenestrado: 1.2.1. Longitud de 75 mm. 1.3. Punta redondeada: 1.3.1. De 32 mm. 1.4. Estéril. 1.5. De un solo uso. 2. Con iluminación led. 2.1. No estéril. 3. Libre de látex. Observaciones material estéril: 1. Debe traer impreso y visible fecha de manufactura, vencimiento de la esterilidad no menor de 24 meses a partir de la fecha de entrega, número de lote, país de origen. 2. Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización. Observaciones materiales no estéril: 3. Debe traer impreso y visible fecha de manufactura, número de lote, país de origen y marca de fábrica. 4. Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización | [7 empty] | Sin ficha
08-10-2025 | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/solicitud-de-cotizacion/2025-1-10-01-08-CL-034684/QfyojIwRnIscjN2MDO2ojIpJye | CARTUCHO CALIBRADOR | B/. 6,400.00 | 09-10-2025 a 14-10-2025 | Caja de Seguro Social | 10 Días calendario | No Detectada | CARTUCHO CALIBRADOR.PARA EQUIPO NOVA BIOMEDICAL, PERTENECIENTE A LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS | CARTUCHO CALIBRADOR.PARA EQUIPO NOVA BIOMEDICAL, PERTENECIENTE A LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS | [7 empty] | Sin ficha
08-10-2025 | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/solicitud-de-cotizacion/2025-1-10-01-04-CL-034565/QfyojIwRnIsQTO1MDO2ojIpJye | SALES DE REHIDRATACION ORAL | B/. 3,420.00 | 09-10-2025 a 15-10-2025 | Caja de Seguro Social | 10 Días hábiles | No Detectada | SALES DE REHIDRATACION ORAL CON UN CONTENIDO MINIMO DE: DEXTROSA (GLUCOSA) ANHIDRA 20.0G, SODIO CLORURO 3.5G, CITRATO DIHIDRATADO 2.9G, POTASIO CLORURO 1.5G, POLVO, VIA ORAL CODIGO 03-0486-01 NO REQUIERE CERTIFICADO DE INTERCAMBIABILIDAD. CONSUMO DE TRES MESES. VENCIMIENTO NO MENOR DE 18 MESES. PRESENTAR CERTIFICADO DE BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA DEL LABORATORIO FABRICANTE. | SALES DE REHIDRATACION ORAL CON UN CONTENIDO MINIMO DE: DEXTROSA (GLUCOSA) ANHIDRA 20.0G, SODIO CLORURO 3.5G, CITRATO DIHIDRATADO 2.9G, POTASIO CLORURO 1.5G, POLVO, VIA ORAL CODIGO 03-0486-01 NO REQUIERE CERTIFICADO DE INTERCAMBIABILIDAD. CONSUMO DE TRES MESES. VENCIMIENTO NO MENOR DE 18 MESES. PRESENTAR CERTIFICADO DE BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA DEL LABORATORIO FABRICANTE. | [7 empty] | Sin ficha
08-10-2025 | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/solicitud-de-cotizacion/2025-1-10-01-03-CL-034655/QfyojIwRnIsMTO1MDO2ojIpJye | 1001086963-03-07 REACTIVO | B/. 2,520.00 | 09-10-2025 a 14-10-2025 | Caja de Seguro Social | 15 Días calendario | No Detectada | TIRAS EQUIPO URINALISIS | TIRAS EQUIPO URINALISIS | [7 empty] | Sin ficha
08-10-2025 | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/solicitud-de-cotizacion/2025-1-10-01-03-CL-034669/QfyojIwRnIsczN1MDO2ojIpJye | 1001087571-03-07-2025 CLORURO DE SODIO 0.85%-0.9%, GOTAS NASALES EN SOLUCIÓN, VIA NASAL, VIA NASAL. | B/. 3,300.00 | 09-10-2025 a 14-10-2025 | Caja de Seguro Social | 10 Días hábiles | No Detectada | SODIO CLORURO 0.85%-0.9%, GOTAS NASALES EN SOLUCIÓN, VIA NASAL., VIA NASAL. | SODIO CLORURO 0.85%-0.9%, GOTAS NASALES EN SOLUCIÓN, VIA NASAL., VIA NASAL. | [7 empty] | Sin ficha
08-10-2025 | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/solicitud-de-cotizacion/2025-1-10-01-04-CL-035053/QfyojIwRnIscTN1MDO2ojIpJye | MICROSCOPIO MODULAR PARA DIAGNÓSTICO, INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA. | B/. 36,000.00 | 09-10-2025 a 14-10-2025 | Caja de Seguro Social | 30 Días calendario | No Detectada | MICROSCOPIO MODULAR PARA DIAGNÓSTICO, INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA | MICROSCOPIO MODULAR PARA DIAGNÓSTICO, INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA | [7 empty] | Sin ficha
08-10-2025 | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/solicitud-de-cotizacion/2025-1-10-01-06-CL-035052/QfyojIwRnIsYzM1MDO2ojIpJye | INSUFLADOR PARA ANGIOPLASTIA CORONARIA YO PERIFERICA. | B/. 5,559.00 | 09-10-2025 a 14-10-2025 | Caja de Seguro Social | 10 Días hábiles | No Detectada | INSUFLADOR PARA ANGIOPLASTIA CORONARIA YO PERIFERICA. DESCRIPCION: Para inflado de los catéteres con balón para angioplastia coronaria y/o periférica. 1. Dispositivo de inflado para intervención cardiovascular que incluye angioplastia coronaria y/o periférica. 2. Llave en Y. 3. Con dispositivo rotador o de torsión de guía. 4. Dispositivo de inserción o introductor de alambre guía. 5. Capacidad de inflado: 5.1. De 35 atm. LA INSTITUCION SOLICITARA LA CAPACIDAD DE INFLADO QUE REQUIERA SEGUN NECESIDAD. 6. Capacidad de la jeringa de 30 ml. 7. Diseño ergonómico. 8. Con manómetro: 8.1. Análogo o manual o digital. | INSUFLADOR PARA ANGIOPLASTIA CORONARIA YO PERIFERICA. DESCRIPCION: Para inflado de los catéteres con balón para angioplastia coronaria y/o periférica. 1. Dispositivo de inflado para intervención cardiovascular que incluye angioplastia coronaria y/o periférica. 2. Llave en Y. 3. Con dispositivo rotador o de torsión de guía. 4. Dispositivo de inserción o introductor de alambre guía. 5. Capacidad de inflado: 5.1. De 35 atm. LA INSTITUCION SOLICITARA LA CAPACIDAD DE INFLADO QUE REQUIERA SEGUN NECESIDAD. 6. Capacidad de la jeringa de 30 ml. 7. Diseño ergonómico. 8. Con manómetro: 8.1. Análogo o manual o digital. INSUFLADOR PARA ANGIOPLASTIA CORONARIA Y/O PERIFERICA. SAFIRO: AP02061463 DESCRIPCION: Para inflado de los catéteres con balón para angioplastia coronaria y/o periférica. 1. Dispositivo de inflado para intervención cardiovascular que incluye angioplastia coronaria y/o periférica. 2. Llave en Y. 3. Con dispositivo rotador o de torsión de guía. 4. Dispositivo de inserción o introductor de alambre guía. 5. Capacidad de inflado: 5.1. De 30 atm. LA INSTITUCION SOLICITARA LA CAPACIDAD DE INFLADO QUE REQUIERA SEGUN NECESIDAD. 6. Capacidad de la jeringa de 30 ml. 7. Diseño ergonómico. 8. Con manómetro: 8.1. Análogo. OBSERVACIONES: 1. Estéril, individual, desechable. 2. Debe traer impreso y visible fecha de manufactura, vencimiento a partir de la fecha de entrega, número de lote, país de origen. 3. Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización. | INSUFLADOR PARA ANGIOPLASTIA CORONARIA Y/O PERIFERICA. SAFIRO: AP02061463 DESCRIPCION: Para inflado de los catéteres con balón para angioplastia coronaria y/o periférica. 1. Dispositivo de inflado para intervención cardiovascular que incluye angioplastia coronaria y/o periférica. 2. Llave en Y. 3. Con dispositivo rotador o de torsión de guía. 4. Dispositivo de inserción o introductor de alambre guía. 5. Capacidad de inflado: 5.1. De 30 atm. LA INSTITUCION SOLICITARA LA CAPACIDAD DE INFLADO QUE REQUIERA SEGUN NECESIDAD. 6. Capacidad de la jeringa de 30 ml. 7. Diseño ergonómico. 8. Con manómetro: 8.1. Análogo. OBSERVACIONES: 1. Estéril, individual, desechable. 2. Debe traer impreso y visible fecha de manufactura, vencimiento a partir de la fecha de entrega, número de lote, país de origen. 3. Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización. | [6 empty] | Sin ficha
08-10-2025 | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/solicitud-de-cotizacion/2025-1-10-01-08-CL-034311/QfyojIwRnIsAjM1MDO2ojIpJye | TRIMETAZIDINA 20 MG TAB V.O. | B/. 3,780.00 | 09-10-2025 a 15-10-2025 | Caja de Seguro Social | 10 Días hábiles | No Detectada | TRIMETAZIDINA 20 MG TAB V.O. | TRIMETAZIDINA 20 MG TAB V.O. | [7 empty] | Sin ficha
08-10-2025 | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/solicitud-de-cotizacion/2025-1-10-01-08-CL-035051/QfyojIwRnIsITM1MDO2ojIpJye | PROTESIS BIPOLAR DE CADERA | B/. 35,990.00 | 09-10-2025 a 17-10-2025 | Caja de Seguro Social | 20 Días calendario | No Detectada | Descripción del producto: Prótesis bipolar de cadera que debe incluir: Componente femoral (cementado o no cementado). Cabeza Componente acetabular bipolar de cadera Tamaño según necesidad SE SOLICITA 20 COPA ACTEBULAR BIARTICULAR Y 20 INSERTO BIARICULAR COMPATIBLE CON EL VASTAGO Y CABEZ FEMORAL SURGIVAL EXISTENTE EN LA INSTITUCION | Descripción del producto: Prótesis bipolar de cadera que debe incluir: Componente femoral (cementado o no cementado). Cabeza Componente acetabular bipolar de cadera Tamaño según necesidad SE SOLICITA 20 COPA ACTEBULAR BIARTICULAR Y 20 INSERTO BIARICULAR COMPATIBLE CON EL VASTAGO Y CABEZ FEMORAL SURGIVAL EXISTENTE EN LA INSTITUCION | [7 empty] | Sin ficha
08-10-2025 | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/solicitud-de-cotizacion/2025-1-10-01-07-CL-034559/QfyojIwRnIsMTO0MDO2ojIpJye | OXALATO DE ESCITALOPRAN 10 MG, COMPRIMIDO V.O. | B/. 1,260.00 | 09-10-2025 a 14-10-2025 | Caja de Seguro Social | 10 Días hábiles | No Detectada | TIZANIDINA CLORHIDRATO, 4 MG TABLETA V.O. | TIZANIDINA CLORHIDRATO, 4 MG TABLETA V.O. | [7 empty] | Sin ficha
07-10-2025 | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/solicitud-de-cotizacion/2025-1-10-01-07-CL-035027/QfyojIwRnIsUTMyMDO2ojIpJye | TIZANIDINA CLORHIDRATO, 4 MG TABLETA V.O. | B/. 16,500.00 | 09-10-2025 a 14-10-2025 | Caja de Seguro Social | 10 Días hábiles | No Detectada | TIZANIDINA CLORHIDRATO, 4 MG TABLETA V.O. | TIZANIDINA CLORHIDRATO, 4 MG TABLETA V.O. | [7 empty] | Sin ficha
02-10-2025 | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/solicitud-de-cotizacion/2025-1-10-01-09-CL-034737/QfyojIwRnIsEDNwkzN2ojIpJye | MONITOR DESFIBRILADOR CON INDICADOR DE SEGUIMIENTO PARA RCP, PARA EL HOSPITAL DR. EZEQUIEL ABADIA (S.O.P) | B/. 20,000.00 | 09-10-2025 a 14-10-2025 | Caja de Seguro Social | 60 Días calendario | No Detectada | MONITOR DESFIBRILADOR CON INDICADOR DE SEGUIMINETO PARA RCP DESCRIPCION: Que permita monitorear la calidad de la reanimación cardiopulmonar y cerebral durante el paro cardiaco. Especificaciones: 1. Tipo de onda Bifásica 2. Indicador de la profundidad del RCP (adulto y pediátrico). 3. Indicador de la velocidad o ritmo de RCP (adulto y pediátrico). 4. Presentación de tiempo de inactividad de RCP. 5. Visualización de la forma de onda de las compresiones torácicas. 6. Que permita desfibrilación sincronizada. 7. Paletas externas con las siguientes características: 7.1. Botón de selección de energía. 7.2. Botón de carga. 7.3. Botones de descarga o shock. 7.4. Botón de registrador. 7.5. Indicador de carga lista. 7.6. Convertibles de adulto a pediátrico. 8. Memoria para 320 o más eventos de desfibrilación. 9. Despliegue de mensajes de error. 10. Selección de energía desde 5 joule o menos hasta 200 joules o más. 11. Tiempo de carga del desfibrilador de 10 segundos o menos. 12. Marcapaso externo. 12.1. Frecuencia variable de 40 ppm o menos a 170 ppm o más. 12.2. Corriente de marcapasos de 0 a 130 mA o más. 13. MONITORIZACIÓN 13.1 Que muestre por lo menos las siguientes derivaciones: I, II, III, aVR, aVL, aVF, V ó V1 a V6. 13.2 Visualización de picos del marcapasos implantado. 13.3 Ganancia o tamaño del ECG: 0.5, 1, 1.5, 2, 3 ó 4 cm/mV. 13.4 Frecuencia o ritmo cardiaco con alarma de frecuencia cardíaca alta y baja. 13.5 Monitorización de SpO2. 14. PANTALLA 14.1 Pantalla LCD a colores. 14.2 Tamaño diagonal de 16 cm o más. 14.3 Manejo de programa en español. 14.4 Tres canales o más. 15. IMPRESORA Ó REGISTRADOR 15.1 De matriz térmica. 15.2 Velocidad de 25 mm/s. 15.3 Modo de impresión manual o automático. 16. SISTEMA ELÉCTRICO 16.1 Alimentación eléctrica 110 a 120 V, 60 Hz. 16.2 Batería recargable: 16.2.1 Tiempo de monitorización de ECG 3 horas o más. 16.2.2 Ochenta (80) descargas ó más a máxima energía. 17. ACCESORIOS: 17.1 Juego de paletas de desfibrilación de adultos convertibles a pediátricas. SE SOLICITA (1),17.2 Juego de cable con un mínimo de 5 salidas ó un máximo de 12 salidas. SE SOLICITA 1 17.3 Sensores adulto reutilizables de oximetría de pulso o sensores desechables SE SOLICITA 1 REUTILIZABLES 17.4 Sensores pediátrico reutilizables de oximetría de pulso o sensores desechables SE SOLICITA 1 REUTILIZABLE 17.6 Juegos de electrodos o sensor para medición de la profundidad y frecuencia de la reanimación SE SOLICITA TRES 17.7 Juegos de electrodos para marcapasos SE SOLICITAN 12 17.8 Tubo de gel conductor. SE SOLICITAN 4 17.9 Rollos de papel. SE SOLICITAN 10 18. Brazalete para medición de presión arterial no invasiva (neonatal, pediátrico y adulto) SE SOLICITAN 1 PEDIATRICO Y 1 PARA ADULTO. LA INSTITUCION SOLICITARA LOS SENSORES Y BRAZALETES SEGÚN EL TAMAÑO (ADULTO, PEDIÁTRICO) TIPO (DESECHABLES O REUTILIZABLES), NEONATALES (DESECHABLE) Y CANTIDAD REQUERIDA OBSERVACION: 1- Garantía de tres (3) años mínimo en piezas y mano de obra, a partir de la fecha de a | MONITOR DESFIBRILADOR CON INDICADOR DE SEGUIMINETO PARA RCP DESCRIPCION: Que permita monitorear la calidad de la reanimación cardiopulmonar y cerebral durante el paro cardiaco. Especificaciones: 1. Tipo de onda Bifásica 2. Indicador de la profundidad del RCP (adulto y pediátrico). 3. Indicador de la velocidad o ritmo de RCP (adulto y pediátrico). 4. Presentación de tiempo de inactividad de RCP. 5. Visualización de la forma de onda de las compresiones torácicas. 6. Que permita desfibrilación sincronizada. 7. Paletas externas con las siguientes características: 7.1. Botón de selección de energía. 7.2. Botón de carga. 7.3. Botones de descarga o shock. 7.4. Botón de registrador. 7.5. Indicador de carga lista. 7.6. Convertibles de adulto a pediátrico. 8. Memoria para 320 o más eventos de desfibrilación. 9. Despliegue de mensajes de error. 10. Selección de energía desde 5 joule o menos hasta 200 joules o más. 11. Tiempo de carga del desfibrilador de 10 segundos o menos. 12. Marcapaso externo. 12.1. Frecuencia variable de 40 ppm o menos a 170 ppm o más. 12.2. Corriente de marcapasos de 0 a 130 mA o más. 13. MONITORIZACIÓN 13.1 Que muestre por lo menos las siguientes derivaciones: I, II, III, aVR, aVL, aVF, V ó V1 a V6. 13.2 Visualización de picos del marcapasos implantado. 13.3 Ganancia o tamaño del ECG: 0.5, 1, 1.5, 2, 3 ó 4 cm/mV. 13.4 Frecuencia o ritmo cardiaco con alarma de frecuencia cardíaca alta y baja. 13.5 Monitorización de SpO2. 14. PANTALLA 14.1 Pantalla LCD a colores. 14.2 Tamaño diagonal de 16 cm o más. 14.3 Manejo de programa en español. 14.4 Tres canales o más. 15. IMPRESORA Ó REGISTRADOR 15.1 De matriz térmica. 15.2 Velocidad de 25 mm/s. 15.3 Modo de impresión manual o automático. 16. SISTEMA ELÉCTRICO 16.1 Alimentación eléctrica 110 a 120 V, 60 Hz. 16.2 Batería recargable: 16.2.1 Tiempo de monitorización de ECG 3 horas o más. 16.2.2 Ochenta (80) descargas ó más a máxima energía. 17. ACCESORIOS: 17.1 Juego de paletas de desfibrilación de adultos convertibles a pediátricas. SE SOLICITA (1),17.2 Juego de cable con un mínimo de 5 salidas ó un máximo de 12 salidas. SE SOLICITA 1 17.3 Sensores adulto reutilizables de oximetría de pulso o sensores desechables SE SOLICITA 1 REUTILIZABLES 17.4 Sensores pediátrico reutilizables de oximetría de pulso o sensores desechables SE SOLICITA 1 REUTILIZABLE 17.6 Juegos de electrodos o sensor para medición de la profundidad y frecuencia de la reanimación SE SOLICITA TRES 17.7 Juegos de electrodos para marcapasos SE SOLICITAN 12 17.8 Tubo de gel conductor. SE SOLICITAN 4 17.9 Rollos de papel. SE SOLICITAN 10 18. Brazalete para medición de presión arterial no invasiva (neonatal, pediátrico y adulto) SE SOLICITAN 1 PEDIATRICO Y 1 PARA ADULTO. LA INSTITUCION SOLICITARA LOS SENSORES Y BRAZALETES SEGÚN EL TAMAÑO (ADULTO, PEDIÁTRICO) TIPO (DESECHABLES O REUTILIZABLES), NEONATALES (DESECHABLE) Y CANTIDAD REQUERIDA OBSERVACION: 1- Garantía de tres (3) años mínimo en piezas y mano de obra, a partir de la fecha de a | [7 empty] | Sin ficha
07-10-2025 | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/solicitud-de-cotizacion/2025-1-10-01-08-CL-035045/QfyojIwRnIsQDM0MDO2ojIpJye | TORNILLO CORTICAL DE 3.5 MM DE DIAMETRO | B/. 20,000.00 | 08-10-2025 a 15-10-2025 | Caja de Seguro Social | 30 Días calendario | No Detectada | TAMAÑOS SOLICITADOS: Diámetro de la rosca de 3.5mm, Paso de la rosca 1.25mm, Hexágono interno 2.5mm, Longitud total 12mm, autorroscante, de acero inoxidable. | TAMAÑOS SOLICITADOS: Diámetro de la rosca de 3.5mm, Paso de la rosca 1.25mm, Hexágono interno 2.5mm, Longitud total 12mm, autorroscante, de acero inoxidable. Diámetro de la rosca de 3.5mm, Paso de la rosca 1.25mm, Hexágono interno 2.5mm, Longitud total 14mm, autorroscante, de acero inoxidable. Diámetro de la rosca de 3.5mm, Paso de la rosca 1.25mm, Hexágono interno 2.5mm, Longitud total 16mm, autorroscante, de acero inoxidable. Diámetro de la rosca de 3.5mm, Paso de la rosca 1.25mm, Hexágono interno 2.5mm, Longitud total 24mm, autorroscante, de acero inoxidable. Diámetro de la rosca de 3.5mm, Paso de la rosca 1.25mm, Hexágono interno 2.5mm, Longitud total 26mm, autorroscante, de acero inoxidable. Diámetro de la rosca de 3.5mm, Paso de la rosca 1.25mm, Hexágono interno 2.5mm, Longitud total 28mm, autorroscante, de acero inoxidable. Diámetro de la rosca de 3.5mm, Paso de la rosca 1.25mm, Hexágono interno 2.5mm, Longitud total 32mm, autorroscante, de acero inoxidable. Diámetro de la rosca de 3.5mm, Paso de la rosca 1.25mm, Hexágono interno 2.5mm, Longitud total 36mm, autorroscante, de acero inoxidable. Diámetro de la rosca de 3.5mm, Paso de la rosca 1.25mm, Hexágono interno 2.5mm, Longitud total 40mm, autorroscante, de acero inoxidable. Diámetro de la rosca de 3.5mm, Paso de la rosca 1.25mm, Hexágono interno 2.5mm, Longitud total 46mm, autorroscante, de acero inoxidable. | Diámetro de la rosca de 3.5mm, Paso de la rosca 1.25mm, Hexágono interno 2.5mm, Longitud total 14mm, autorroscante, de acero inoxidable. | Diámetro de la rosca de 3.5mm, Paso de la rosca 1.25mm, Hexágono interno 2.5mm, Longitud total 16mm, autorroscante, de acero inoxidable. | Diámetro de la rosca de 3.5mm, Paso de la rosca 1.25mm, Hexágono interno 2.5mm, Longitud total 24mm, autorroscante, de acero inoxidable. | Diámetro de la rosca de 3.5mm, Paso de la rosca 1.25mm, Hexágono interno 2.5mm, Longitud total 26mm, autorroscante, de acero inoxidable. | Diámetro de la rosca de 3.5mm, Paso de la rosca 1.25mm, Hexágono interno 2.5mm, Longitud total 28mm, autorroscante, de acero inoxidable. | Diámetro de la rosca de 3.5mm, Paso de la rosca 1.25mm, Hexágono interno 2.5mm, Longitud total 32mm, autorroscante, de acero inoxidable. | Diámetro de la rosca de 3.5mm, Paso de la rosca 1.25mm, Hexágono interno 2.5mm, Longitud total 36mm, autorroscante, de acero inoxidable. | Sin ficha | Diámetro de la rosca de 3.5mm, Paso de la rosca 1.25mm, Hexágono interno 2.5mm, Longitud total 40mm, autorroscante, de acero inoxidable. | Diámetro de la rosca de 3.5mm, Paso de la rosca 1.25mm, Hexágono interno 2.5mm, Longitud total 46mm, autorroscante, de acero inoxidable.
07-10-2025 | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/solicitud-de-cotizacion/2025-1-10-01-08-CL-035039/QfyojIwRnIsgDNzMDO2ojIpJye | RESUCITADOR MANUAL VALVULA VELOCIDAD VENTILACION PEDIADTRICAS | B/. 5,500.00 | 08-10-2025 a 14-10-2025 | Caja de Seguro Social | 20 Días hábiles | No Detectada | USD. RESUCITADOR MANUAL VALVULA VELOCIDAD VENTILACION PEDIADTRICAS PARA SER UTILIZADO POR EL SERVICIO DE URGENCIAS DEL HOSPITAL REGIONAL DE CHEPO RESUCITADOR MANUAL CON VALVULA PARA EL CONTROL DE LA VELOCIDAD DE FLUJO DE LA VENTILACION PARA USO PEDIATRICO Para el control de la velocidad de flujo de la ventilación para uso pediátrico. Especificaciones técnicas: 1. Desechable 2. Ventilación que reduce el riesgo de insuflación gástrica. 3. Bolsa / balón de PVC libre de látex, con capacidad de 470ml de volumen normal. 4. Volumen por compresión al accionar la válvula para control de la velocidad de flujo de la ventilación es de 250 ml 5. Válvula de alivio de presión 40 +/-5cm H2O 6. Sistema de válvulas para evitar la hiperventilación: 6.1. Dispositivo de accionamiento manual de la válvula para control de la velocidad de flujo de la ventilación con indicadores: a.1. Indicador visual y audible de presión de accionamiento. a.2. Indicador táctil de bloqueo de la velocidad de flujo de la ventilación. 6.2. Válvula de diafragma al paciente. 7. Caja de Válvula de reservorio 7.1. Tapón y trampa de reservorio 8. Bolsa de reservorio con capacidad de 2700 ml. 9. Conexión para oxigeno de PVC 10. Mascara transparente para paciente pediátrico, tamaño universal. OBCERVACION 1- Traer impreso y visible: marca de fábrica, país de origen, fecha de manufactura y número de lote. 2- Garantía en caso de desperfecto de fábrica. 3- Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización. | USD. RESUCITADOR MANUAL VALVULA VELOCIDAD VENTILACION PEDIADTRICAS PARA SER UTILIZADO POR EL SERVICIO DE URGENCIAS DEL HOSPITAL REGIONAL DE CHEPO RESUCITADOR MANUAL CON VALVULA PARA EL CONTROL DE LA VELOCIDAD DE FLUJO DE LA VENTILACION PARA USO PEDIATRICO Para el control de la velocidad de flujo de la ventilación para uso pediátrico. Especificaciones técnicas: 1. Desechable 2. Ventilación que reduce el riesgo de insuflación gástrica. 3. Bolsa / balón de PVC libre de látex, con capacidad de 470ml de volumen normal. 4. Volumen por compresión al accionar la válvula para control de la velocidad de flujo de la ventilación es de 250 ml 5. Válvula de alivio de presión 40 +/-5cm H2O 6. Sistema de válvulas para evitar la hiperventilación: 6.1. Dispositivo de accionamiento manual de la válvula para control de la velocidad de flujo de la ventilación con indicadores: a.1. Indicador visual y audible de presión de accionamiento. a.2. Indicador táctil de bloqueo de la velocidad de flujo de la ventilación. 6.2. Válvula de diafragma al paciente. 7. Caja de Válvula de reservorio 7.1. Tapón y trampa de reservorio 8. Bolsa de reservorio con capacidad de 2700 ml. 9. Conexión para oxigeno de PVC 10. Mascara transparente para paciente pediátrico, tamaño universal. OBCERVACION 1- Traer impreso y visible: marca de fábrica, país de origen, fecha de manufactura y número de lote. 2- Garantía en caso de desperfecto de fábrica. 3- Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización. | [7 empty] | Sin ficha
07-10-2025 | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/solicitud-de-cotizacion/2025-1-10-01-08-CL-035037/QfyojIwRnIsMDNzMDO2ojIpJye | KIT PRUEBA URINÁLISIS TOTAL AUTOMATIZADO. | B/. 28,080.00 | 08-10-2025 a 14-10-2025 | Caja de Seguro Social | 1 Días hábiles | No Detectada | KIT PRUEBA URINÁLISIS TOTAL AUTOMATIZADO. PRESENTAR CATALOGO DE LO OFERTADO. KIT COMPLETO PARA PRUEBAS DE URINÁLISIS TOTALMENTE AUTOMATIZADO. Kit para pruebas de urinalisis macroscópico y microscópico por centrifugación que pueda incluir modo de microscopio en tiempo real. Especificaciones Técnicas: 1. Metodología de fotometría de reflectancia y celda de medición física para química urinaria, y centrifugación con identificación del campo microscopio completo para el sedimento urinario. 2. La metodología permite visualización de partículas a través de microscopia de luz o contraste de fase o combinado. 3. El kit incluye: 3.1. Ocho (8) cajas de 150 tiras reactivas: 3.1.1. Once (11) parámetros que incluye: bilirrubina, urobilinógeno, cetonas, ácido ascórbico, proteínas, sangre oculta, ph, nitrito, leucocitos, glucosa y gravedad especifica o 3.1.2. Trece (13) parámetros que incluye: bilirrubina, urobilinógeno, cetonas, ácido ascórbico, proteínas, sangre oculta, ph, nitrito, leucocitos, glucosa, gravedad específica, microalbúmina y creatinina. 3.2. Dos (2) cajas de cubetas de análisis de sedimento urinario de 600 cubetas cada una, para sedimento urinario. 3.3. Doce (12) bolsas de tubos de orina de 100 tubos cada una. 3.4 Controles de Calidad interno para tiras reactivas y microscopia LA UNIDAD EJECUTORA ESCOGERÁ EN EL PUNTO 3.1. LOS PARAMETROS QUE REQUIERA SEGÚN SU NECESIDAD. OBSERVACIÓN: Para ser utilizado en equipo automatizado instalado en la Unidad Ejecutora. | KIT PRUEBA URINÁLISIS TOTAL AUTOMATIZADO. PRESENTAR CATALOGO DE LO OFERTADO. KIT COMPLETO PARA PRUEBAS DE URINÁLISIS TOTALMENTE AUTOMATIZADO. Kit para pruebas de urinalisis macroscópico y microscópico por centrifugación que pueda incluir modo de microscopio en tiempo real. Especificaciones Técnicas: 1. Metodología de fotometría de reflectancia y celda de medición física para química urinaria, y centrifugación con identificación del campo microscopio completo para el sedimento urinario. 2. La metodología permite visualización de partículas a través de microscopia de luz o contraste de fase o combinado. 3. El kit incluye: 3.1. Ocho (8) cajas de 150 tiras reactivas: 3.1.1. Once (11) parámetros que incluye: bilirrubina, urobilinógeno, cetonas, ácido ascórbico, proteínas, sangre oculta, ph, nitrito, leucocitos, glucosa y gravedad especifica o 3.1.2. Trece (13) parámetros que incluye: bilirrubina, urobilinógeno, cetonas, ácido ascórbico, proteínas, sangre oculta, ph, nitrito, leucocitos, glucosa, gravedad específica, microalbúmina y creatinina. 3.2. Dos (2) cajas de cubetas de análisis de sedimento urinario de 600 cubetas cada una, para sedimento urinario. 3.3. Doce (12) bolsas de tubos de orina de 100 tubos cada una. 3.4 Controles de Calidad interno para tiras reactivas y microscopia LA UNIDAD EJECUTORA ESCOGERÁ EN EL PUNTO 3.1. LOS PARAMETROS QUE REQUIERA SEGÚN SU NECESIDAD. OBSERVACIÓN: Para ser utilizado en equipo automatizado instalado en la Unidad Ejecutora. | [7 empty] | Sin ficha
07-10-2025 | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/solicitud-de-cotizacion/2025-1-10-01-04-CL-031904/QfyojIwRnIsgjN5IDO2ojIpJye | SONDA FOLEY DE LATEX RECUBIERTA CON SILICON, 2 VÍAS CON BALÓN DE 5 CC/ML. | B/. 4,392.00 | 08-10-2025 a 15-10-2025 | Caja de Seguro Social | 30 Días calendario | No Detectada | SONDA FOLEY DE LATEX RECUBIERTA CON SILICON, 2 VÍAS CON BALÓN DE 5 CC/ML Estéril desechable de acabado liso, balón de 5cc/ml de 2 vías, adaptador luer (entrada universal para llenado y vaciado del balón, no debe usar aguja). Válvula luer por un extremo, en el extremo proximal con 2 orificios opuestos y punta roma (redonda). En los siguientes tamaños de: 12Fr 14Fr 16Fr 18Fr 20Fr 22Fr 24Fr 26Fr 28Fr La Institución peticionara solicitará el tamaño que requiera SE SOLICITA DE TAMAÑO 18FR Almacenamiento en lugar fresco y seco (25º C). Debe traer impreso del producto, calibre, volumen del globo, número de lote, fecha de esterilización y vencimiento, país de origen. Libre de irregularidades e imperfecciones en su exterior e interior que puedan afectar su apariencia o su funcionamiento. Cumplir con estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización (ISO, FDA, CE, etc.). Cumplir con estándares BS 1695 PARTE 1 1990, ASTM-F623-1989. ACTA Nº7 DE MEDICO QUIRURGICO DEL 15 DE MAYO DE 2008 DEL CTNI. Descripción del producto: CLASE DE RIESGO B FECHA DE VENCIMIENTO SI EMPAQUE PRIMARIO SI CRITERIO TECNICO SI Atributo Descripcion CONSUMO SEGUN NECESIDAD PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DESCRIPCION OFERTA: | SONDA FOLEY DE LATEX RECUBIERTA CON SILICON, 2 VÍAS CON BALÓN DE 5 CC/ML Estéril desechable de acabado liso, balón de 5cc/ml de 2 vías, adaptador luer (entrada universal para llenado y vaciado del balón, no debe usar aguja). Válvula luer por un extremo, en el extremo proximal con 2 orificios opuestos y punta roma (redonda). En los siguientes tamaños de: 12Fr 14Fr 16Fr 18Fr 20Fr 22Fr 24Fr 26Fr 28Fr La Institución peticionara solicitará el tamaño que requiera SE SOLICITA DE TAMAÑO 18FR Almacenamiento en lugar fresco y seco (25º C). Debe traer impreso del producto, calibre, volumen del globo, número de lote, fecha de esterilización y vencimiento, país de origen. Libre de irregularidades e imperfecciones en su exterior e interior que puedan afectar su apariencia o su funcionamiento. Cumplir con estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización (ISO, FDA, CE, etc.). Cumplir con estándares BS 1695 PARTE 1 1990, ASTM-F623-1989. ACTA Nº7 DE MEDICO QUIRURGICO DEL 15 DE MAYO DE 2008 DEL CTNI. Descripción del producto: CLASE DE RIESGO B FECHA DE VENCIMIENTO SI EMPAQUE PRIMARIO SI CRITERIO TECNICO SI Atributo Descripcion CONSUMO SEGUN NECESIDAD PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DESCRIPCION OFERTA: SONDA FOLEY DE LATEX RECUBIERTA CON SILICON , 2 VÍAS CON BALÓN DE 5 CC/ML Estéril desechable de acabado liso, balón de 5cc/ml de 2 vías, adaptador luer (entrada universal para llenado y vaciado del balón, no debe usar aguja). Válvula luer por un extremo, en el extremo proximal con 2 orificios opuestos y punta roma (redonda). En los siguientes tamaños de: 12Fr 14Fr 16Fr 18Fr 20Fr 22Fr 24Fr 26Fr 28Fr La Institución peticionara solicitará el tamaño que requiera SE SOLICITA DE TAMAÑO DE 20FR Almacenamiento en lugar fresco y seco (25º C). Debe traer impreso del producto, calibre, volumen del globo, número de lote, fecha de esterilización y vencimiento, país de origen. Libre de irregularidades e imperfecciones en su exterior e interior que puedan afectar su apariencia o su funcionamiento. Cumplir con estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización (ISO, FDA, CE, etc.). Cumplir con estándares BS 1695 PARTE 1 1990, ASTM-F623-1989. ACTA Nº7 DE MEDICO QUIRURGICO DEL 15 DE MAYO DE 2008 DEL CTNI. Catálogo en Español SI Empaque Secundario SI Nota de la Institución No. Subcomité medicoquirúrgico CLASE DE RIESGO B FECHA DE VENCIMIENTO SI EMPAQUE PRIMARIO SI CRITERIO TECNICO SI Atributo Descripcion | SONDA FOLEY DE LATEX RECUBIERTA CON SILICON , 2 VÍAS CON BALÓN DE 5 CC/ML Estéril desechable de acabado liso, balón de 5cc/ml de 2 vías, adaptador luer (entrada universal para llenado y vaciado del balón, no debe usar aguja). Válvula luer por un extremo, en el extremo proximal con 2 orificios opuestos y punta roma (redonda). En los siguientes tamaños de: 12Fr 14Fr 16Fr 18Fr 20Fr 22Fr 24Fr 26Fr 28Fr La Institución peticionara solicitará el tamaño que requiera SE SOLICITA DE TAMAÑO DE 20FR Almacenamiento en lugar fresco y seco (25º C). Debe traer impreso del producto, calibre, volumen del globo, número de lote, fecha de esterilización y vencimiento, país de origen. Libre de irregularidades e imperfecciones en su exterior e interior que puedan afectar su apariencia o su funcionamiento. Cumplir con estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización (ISO, FDA, CE, etc.). Cumplir con estándares BS 1695 PARTE 1 1990, ASTM-F623-1989. ACTA Nº7 DE MEDICO QUIRURGICO DEL 15 DE MAYO DE 2008 DEL CTNI. Catálogo en Español SI Empaque Secundario SI Nota de la Institución No. Subcomité medicoquirúrgico CLASE DE RIESGO B FECHA DE VENCIMIENTO SI EMPAQUE PRIMARIO SI CRITERIO TECNICO SI Atributo Descripcion | [6 empty] | Sin ficha
07-10-2025 | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/solicitud-de-cotizacion/2025-1-10-01-08-CL-034111/QfyojIwRnIscjM5IDO2ojIpJye | DAPAGLIFLOZINA 10MG COMPRIMIDOS | B/. 25,800.00 | 08-10-2025 a 14-10-2025 | Caja de Seguro Social | 10 Días hábiles | No Detectada | DAPAGLIFLOZINA 10MG COMPRIMIDOS | DAPAGLIFLOZINA 10MG COMPRIMIDOS | [7 empty] | Sin ficha
13-10-2025 | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/solicitud-de-cotizacion/2025-0-12-24-08-CL-026767/QfyojIwRnIsQTO1cDO2ojIpJye | KETANSERINA 2%, gel, tubo, Vìa Tópica. Ficha Tecnica: 10883 | B/. 2,740.50 | 14-10-2025 a 17-10-2025 | Ministerio de Salud | 2 Días hábiles | 10883 | KETANSERINA 2%, gel, tubo, Vìa Tópica. Ficha Tecnica: 10883 (presentación: tubo 78 gramos) | KETANSERINA 2%, gel, tubo, Vìa Tópica. Ficha Tecnica: 10883 (presentación: tubo 78 gramos) | [7 empty] | Ignorado por RS
13-10-2025 | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/solicitud-de-cotizacion/2025-1-10-01-08-CL-034926/QfyojIwRnIsQTOzcDO2ojIpJye | SOLUCION DE ORTOFTALALDEHIDO AL 0.55% Y 0.58% | B/. 17,140.00 | 14-10-2025 a 17-10-2025 | Caja de Seguro Social | 30 Días calendario | 33364 | SOLUCION DE ORTOFTALALDEHIDO AL 0.55% Y 0.58% CTNI: 33364 FICHA TECNICA: 02001365 | SOLUCION DE ORTOFTALALDEHIDO AL 0.55% Y 0.58% CTNI: 33364 FICHA TECNICA: 02001365 | [7 empty] | Ignorado por RS
02-10-2025 | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/solicitud-de-cotizacion/2025-1-10-01-02-CL-034739/QfyojIwRnIsEzMxkzN2ojIpJye | LEVODOPA C/CARBIDOPA 250MG/25MG O LEVODOPA CON BENSERAZIDE 200MG/50MG TABLETA, V.O./FICHA TECNICA 11019/PARA POLICLINICA DR. MANUEL DE JESUS ROJAS | B/. 6,993.00 | 14-10-2025 a 21-10-2025 | Caja de Seguro Social | 10 Días hábiles | 11019 | LEVODOPA C/CARBIDOPA 250MG/25MG O LEVODOPA CON BENSERAZIDE 200MG/50MG TABLETA, V.O Ficha Técnica: 11019 Tiempo De Entrega: Máximo 10 Días Hábiles. Fecha de Expiración: Mínima De 18 Meses a Partir de la Entrega. Lugar de Entrega: Almacén De Farmacia De la Policlínica Dr. Manuel de Jesús Rojas, Aguadulce. Horario: 7am a 12pm y 1pm a 2:30pm en Días Hábiles. Debe presentar copia del Registro Sanitario, en la Recepción Del Almacén De Farmacia. Debe presentar copia del Certificado de Intercambiabilidad Presentar copia de Certificación Expedida por el Fabricante en la que Conste las Fechas de Producción y de los Lotes del Producto y Número de Unidades de Cada Lote. Debe Presentar el método o procedimiento de destrucción o disposición final dictado por el fabricante. Se solicita incluir el inserto o monografía del producto a ofertar. Se solicita incluir Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura. El proveedor antes de hacer la entrega debe retirar la orden de compra original en el Departamento de Compras de la Coordinación Administrativa de Coclé. | LEVODOPA C/CARBIDOPA 250MG/25MG O LEVODOPA CON BENSERAZIDE 200MG/50MG TABLETA, V.O Ficha Técnica: 11019 Tiempo De Entrega: Máximo 10 Días Hábiles. Fecha de Expiración: Mínima De 18 Meses a Partir de la Entrega. Lugar de Entrega: Almacén De Farmacia De la Policlínica Dr. Manuel de Jesús Rojas, Aguadulce. Horario: 7am a 12pm y 1pm a 2:30pm en Días Hábiles. Debe presentar copia del Registro Sanitario, en la Recepción Del Almacén De Farmacia. Debe presentar copia del Certificado de Intercambiabilidad Presentar copia de Certificación Expedida por el Fabricante en la que Conste las Fechas de Producción y de los Lotes del Producto y Número de Unidades de Cada Lote. Debe Presentar el método o procedimiento de destrucción o disposición final dictado por el fabricante. Se solicita incluir el inserto o monografía del producto a ofertar. Se solicita incluir Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura. El proveedor antes de hacer la entrega debe retirar la orden de compra original en el Departamento de Compras de la Coordinación Administrativa de Coclé. | [7 empty] | Ignorado por RS
10-10-2025 | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/solicitud-de-cotizacion/2025-0-12-29-01-CL-026872/QfyojIwRnIsQDOwcDO2ojIpJye | R-354 REACTIVOS (PRUEBA DE EMBARAZO, PRUEBA RÁPIDA DEHEPATITIS B, HEPATITIS C, SÍFILIS, HIV 1/2) | B/. 5,961.00 | 13-10-2025 a 16-10-2025 | Ministerio de Salud | 15 Días calendario | 35309 | PRUEBA DE EMBARAZO. PRUEBA RÁPIDA EN CASSETTE O TIRAS, PARA SUERO Y/O ORINA. MÉTODO INMUNOCROMATOGRAFÍA. TIEMPO DE VENCIMIENTO DE 12 MESES. FICHA TÉCNICA 35309 | PRUEBA DE EMBARAZO. PRUEBA RÁPIDA EN CASSETTE O TIRAS, PARA SUERO Y/O ORINA. MÉTODO INMUNOCROMATOGRAFÍA. TIEMPO DE VENCIMIENTO DE 12 MESES. FICHA TÉCNICA 35309 PRUEBA RÁPIDA DE HEPATITIS B ANTÍGENO DE SUPERFICIE. PRUEBA RÁPIDA EN CASSETTE PARA LA DETERMINACIÓN CUALITATIVA DEL ANTÍGENO SUPERFICIE EN MUESTRAS DE SUERO O PLASMA. EXPIRA 12 MESES. FICHA TÉCNICA 103425 HEPATITIS C PRUEBA RÁPIDA. DETERMINACIÓN DE ANTICUERPOS EN SUERO Y PLASMA. MÉTODO INMUNOCROMATOGRAFIA.EXPIRA 6 MESES. FICHA TÉCNICA: 62263 PRUEBA RÁPIDA DE SÍFILIS. PARA LA DETERMINACIÓN CUALITATIVA DE ANTICUERPOS DE LOS ISOTIPOS (IG G, IG M, IG A) CONTRA EL TREPONEMA PALLIDUM EN SUERO, PLASMA Y SANGRE TOTAL. MÉTODO: ANÁLISIS INMUNOCROMATOGRÁFICO SÓLIDO. EXPIRA 12 MESES. FICHA TÉCNICA: 61152 PANEL CARDÍACO. REACTIVO PARA DETERMINACIÓN CUALITATIVA SIMULTÁNEA EN SUERO, PLASMA Y SANGRE COMPLETA HUMANOS. MÉTODO INMUNOCROMATOGRAFÍA, PRUEBA RÁPIDA, TRES PRUEBAS EN 1 DISPOSITIVO, CON CONTROL DE VALIDEZ DE PRUEBA INCLUIDO, TIEMPO NO MAYOR DE 15 MINUTOS; DISPOSITIVO EMPACADO EN BOLSAS INDIVIDUALES. EXPIRA EN 12 MESES. FICHA TÉCNICA: 37717 REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE HELICOBACTER PYLORI EN HECES. PRUEBA EN CASETTE, EL KIT INCLUYE UN CONTROL POSITIVO DE CALIDAD EXTERNO. EXPIRA EN 6 MESES. FICHA TÉCNICA: 100406 HIV 1/2 INMUNOCROMATOGRAFÍA. SEGUNDA PRUEBA. (PRUEBA RÁPIDA CONFIRMATORIA #2). PRUEBA RÁPIDA EN TIRAS O CASSETTES PARA LA DETECCIÓN CUALITATIVA DE ANTICUERPOS CONTRA HIV 1 Y 2 EN SANGRE COMPLETA, SUERO Y/O PLASMA. MÉTODO INMUNOCROMATOGRAFÍA. EXPIRA 12 MESES. FICHA TÉCNICA: 35261 | PRUEBA RÁPIDA DE HEPATITIS B ANTÍGENO DE SUPERFICIE. PRUEBA RÁPIDA EN CASSETTE PARA LA DETERMINACIÓN CUALITATIVA DEL ANTÍGENO SUPERFICIE EN MUESTRAS DE SUERO O PLASMA. EXPIRA 12 MESES. FICHA TÉCNICA 103425 | HEPATITIS C PRUEBA RÁPIDA. DETERMINACIÓN DE ANTICUERPOS EN SUERO Y PLASMA. MÉTODO INMUNOCROMATOGRAFIA.EXPIRA 6 MESES. FICHA TÉCNICA: 62263 | PRUEBA RÁPIDA DE SÍFILIS. PARA LA DETERMINACIÓN CUALITATIVA DE ANTICUERPOS DE LOS ISOTIPOS (IG G, IG M, IG A) CONTRA EL TREPONEMA PALLIDUM EN SUERO, PLASMA Y SANGRE TOTAL. MÉTODO: ANÁLISIS INMUNOCROMATOGRÁFICO SÓLIDO. EXPIRA 12 MESES. FICHA TÉCNICA: 61152 | PANEL CARDÍACO. REACTIVO PARA DETERMINACIÓN CUALITATIVA SIMULTÁNEA EN SUERO, PLASMA Y SANGRE COMPLETA HUMANOS. MÉTODO INMUNOCROMATOGRAFÍA, PRUEBA RÁPIDA, TRES PRUEBAS EN 1 DISPOSITIVO, CON CONTROL DE VALIDEZ DE PRUEBA INCLUIDO, TIEMPO NO MAYOR DE 15 MINUTOS; DISPOSITIVO EMPACADO EN BOLSAS INDIVIDUALES. EXPIRA EN 12 MESES. FICHA TÉCNICA: 37717 | REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE HELICOBACTER PYLORI EN HECES. PRUEBA EN CASETTE, EL KIT INCLUYE UN CONTROL POSITIVO DE CALIDAD EXTERNO. EXPIRA EN 6 MESES. FICHA TÉCNICA: 100406 | HIV 1/2 INMUNOCROMATOGRAFÍA. SEGUNDA PRUEBA. (PRUEBA RÁPIDA CONFIRMATORIA #2). PRUEBA RÁPIDA EN TIRAS O CASSETTES PARA LA DETECCIÓN CUALITATIVA DE ANTICUERPOS CONTRA HIV 1 Y 2 EN SANGRE COMPLETA, SUERO Y/O PLASMA. MÉTODO INMUNOCROMATOGRAFÍA. EXPIRA 12 MESES. FICHA TÉCNICA: 35261 |  | Ignorado por RS
10-10-2025 | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/solicitud-de-cotizacion/2025-1-10-01-02-CL-035220/QfyojIwRnIscTO4YDO2ojIpJye | COMPRA DE SOBRES EN POLVO DE 45 A 50 GRAMOS SUPLEMENTO NUTRICIONAL EN POLVO PARA PACIENTES CON INSUFICIENCIA RENAL CRONICA Y AGUDA, CTNI: 100352. RQ: 1001089807-02-17 | B/. 3,600.00 | 13-10-2025 a 16-10-2025 | Caja de Seguro Social | 10 Días hábiles | 100352 | SUPLEMENTO NUTRICIONAL EN POLVO PARA PACIENTES CON INSUFICIENCIA RENAL, CRONICA Y AGUDA. LIBRE DE AZUCAR Y BAJA EN ELECTROLITO. Sobres de 45 a 50 gramo polvo Concentración: 1.9 calorías por cc. Vía de administración: oral o sonda Fecha de vencimiento en el producto, a partir de la fecha de entrega ( 18 meses) | SUPLEMENTO NUTRICIONAL EN POLVO PARA PACIENTES CON INSUFICIENCIA RENAL, CRONICA Y AGUDA. LIBRE DE AZUCAR Y BAJA EN ELECTROLITO. Sobres de 45 a 50 gramo polvo Concentración: 1.9 calorías por cc. Vía de administración: oral o sonda Fecha de vencimiento en el producto, a partir de la fecha de entrega ( 18 meses) | [7 empty] | Ignorado por RS
10-10-2025 | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/solicitud-de-cotizacion/2025-1-10-01-08-CL-034837/QfyojIwRnIscTN2YDO2ojIpJye | TRIMETAZIDINA 20mg, tableta, V.O. | B/. 5,400.00 | 13-10-2025 a 16-10-2025 | Caja de Seguro Social | 10 Días hábiles | 10578 | TRIMETAZIDINA 20mg, tableta, V.O. CTNI 10578 | TRIMETAZIDINA 20mg, tableta, V.O. CTNI 10578 | [7 empty] | Ignorado por RS
10-10-2025 | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/solicitud-de-cotizacion/2025-1-10-01-04-CL-035215/QfyojIwRnIsIDM2YDO2ojIpJye | PRUEBAS DE T3 T4 TSH Y T4 LIBRE | B/. 10,987.20 | 13-10-2025 a 16-10-2025 | Caja de Seguro Social | 30 Días calendario | 36630 | T3 TOTAL Ficha Técnica No.: Clase: Tipo de dispositivo: Nombre Genérico: 04020166 LABORATORIO CLINICO MATERIAL T3 TOTAL. REACTIVO PAR LA DETERMINACIÓN DE T3 TOTAL EN EQUIPOS AUTOMATIZADOS. VENCIMIENTO MÍNIMO: 4 MESES. LA SEGURIDAD y EFICACIA DE ESTE INSUMO ESTÁ GARANTIZADA POR MEDIO DEL REGISTRO SANITARIO VIGENTE EMITIDO POR EL LABORATORIO CENTRAL DE REFERENCIA EN SALUD PÚBLICA (LCRSP) DEL INSTITUTO CONMEMORATIVO GORGAS DE ESTUDIOS DE LA SALUD (ICGES). PARA DIAGNÓSTICO IN VITRO. MANEJAR CON PRECAUCIÓN COMO SI FUESE POTENCIALMENTE INFECCIOSO. TOMAR LAS PRECAUCIONES ADECUADAS PARA SU DESECHO. Descripción del producto: Observación: Nivel de uso: NIVEL 2 C.T.N.I.: 36629 60 PRUEBAS. Presentación Cod Abastos Presentaciones QUIMICA ESPECIAL USO GENERAL QUIMICA GENERAL USO GENERAL INMUNOSEROLOGIA USO GENERAL Servicio Sub Especialidad Servicios REGISTRO SANITARIO SI NOTA DE LA INSTITUCIÓN No. S/N CATÁLOGO EN ESPAÑOL SI ACTA DE ACTUALIZACÓN No. 04 DE DICIEMBRE, 2012 LITERATURA SI DISPOSITIVO MÉDICO SI REACTIVO SI SUB-GRUPO INMUNOLOGÍA NIVEL DE ATENCIÓN 2 CLASE DE RIESGO A Atributo Descripcion Atributos Grupo: Sub grupo: Ficha No.04020166 Ficha No.04020166 | T3 TOTAL Ficha Técnica No.: Clase: Tipo de dispositivo: Nombre Genérico: 04020166 LABORATORIO CLINICO MATERIAL T3 TOTAL. REACTIVO PAR LA DETERMINACIÓN DE T3 TOTAL EN EQUIPOS AUTOMATIZADOS. VENCIMIENTO MÍNIMO: 4 MESES. LA SEGURIDAD y EFICACIA DE ESTE INSUMO ESTÁ GARANTIZADA POR MEDIO DEL REGISTRO SANITARIO VIGENTE EMITIDO POR EL LABORATORIO CENTRAL DE REFERENCIA EN SALUD PÚBLICA (LCRSP) DEL INSTITUTO CONMEMORATIVO GORGAS DE ESTUDIOS DE LA SALUD (ICGES). PARA DIAGNÓSTICO IN VITRO. MANEJAR CON PRECAUCIÓN COMO SI FUESE POTENCIALMENTE INFECCIOSO. TOMAR LAS PRECAUCIONES ADECUADAS PARA SU DESECHO. Descripción del producto: Observación: Nivel de uso: NIVEL 2 C.T.N.I.: 36629 60 PRUEBAS. Presentación Cod Abastos Presentaciones QUIMICA ESPECIAL USO GENERAL QUIMICA GENERAL USO GENERAL INMUNOSEROLOGIA USO GENERAL Servicio Sub Especialidad Servicios REGISTRO SANITARIO SI NOTA DE LA INSTITUCIÓN No. S/N CATÁLOGO EN ESPAÑOL SI ACTA DE ACTUALIZACÓN No. 04 DE DICIEMBRE, 2012 LITERATURA SI DISPOSITIVO MÉDICO SI REACTIVO SI SUB-GRUPO INMUNOLOGÍA NIVEL DE ATENCIÓN 2 CLASE DE RIESGO A Atributo Descripcion Atributos Grupo: Sub grupo: Ficha No.04020166 Ficha No.04020166 T4 TOTAL Ficha Técnica No.: Clase: Tipo de dispositivo: Nombre Genérico: 04020164 LABORATORIO CLINICO MATERIAL T4 TOTAL. REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE TIROXINA TOTAL EN SUERO y PLASMA HUMANO. MÉTODO: ELFA (ENZYME LYNKED FLUORESCENT ASSAY) EN CASO DE UN SOLO USO. PARA EQUIPO AUTOMATIZADO. DEBE INCLUIR CALIBRADORES y CONTROLES. VENCIMIENTO MÍNIMO: 4 MESES. LA SEGURIDAD y EFICACIA DE ESTE INSUMO ESTÁ GARANTIZADA POR MEDIO DEL REGISTRO SANITARIO VIGENTE EMITIDO POR EL LABORATORIO CENTRAL DE REFERENCIA EN SALUD PÚBLICA (LCRSP) DEL INSTITUTO CONMEMORATIVO GORGAS DE ESTUDIOS DE LA SALUD (ICGES). PARA DIAGNÓSTICO IN VITRO. MANEJAR CON PRECAUCIÓN COMO SI FUESE POTENCIALMENTE INFECCIOSO. TOMAR LAS PRECAUCIONES ADECUADAS PARA SU DESECHO. ES UNA PRUEBA DE QUÍMICA ESPECIALIZADA. Descripción del producto: Observación: Nivel de uso: NIVEL 2 C.T.N.I.: 36652 JUEGO X 60 PRUEBAS. Presentación Cod Abastos Presentaciones QUIMICA ESPECIAL USO GENERAL QUIMICA GENERAL USO GENERAL Servicio Sub Especialidad Servicios REGISTRO SANITARIO SI NOTA DE LA INSTITUCIÓN No. S/N CATÁLOGO EN ESPAÑOL SI ACTA DE ACTUALIZACÓN No. 04 DE DICIEMBRE, 2012 LITERATURA SI DISPOSITIVO MÉDICO SI REACTIVO SI SUB-GRUPO QUÍMICA NIVEL DE ATENCIÓN 2 CLASE DE RIESGO A Atributo Descripcion Atributos Grupo: Sub grupo: Ficha No.04020164 Ficha No.04020164 TSH TSH. REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE TSH PARA EQUIPO AUTOMATIZADO. VENCIMIENTO MÍNIMO: 4 MESES. LA SEGURIDAD y EFICACIA DE ESTE INSUMO ESTÁ GARANTIZADA POR MEDIO DEL REGISTRO SANITARIO VIGENTE EMITIDO POR EL LABORATORIO CENTRAL DE REFERENCIA EN SALUD PÚBLICA (LCRSP) DEL INSTITUTO CONMEMORATIVO GORGAS DE ESTUDIOS DE LA SALUD (ICGES). PARA DIAGNÓSTICO IN VITRO. MANEJAR CON PRECAUCIÓN COMO SI FUESE POTENCIALMENTE INFECCIOSO. TOMAR LAS PRECAUCIONES ADECUADAS PARA SU DESECHO. Descripción del producto: Observación: Nivel de uso: NIVEL 2 C.T.N.I.: 36630 60 PRUEBAS. Presentación Cod Abastos Presentaciones QUIMICA ESPECIAL USO GENERAL QUIMICA GENERAL USO GENERAL INMUNOSEROLOGIA USO GENERAL Servicio Sub Especialidad Servic T4 LIBRE Ficha Técnica No.: Clase: Tipo de dispositivo: Nombre Genérico: 040202882 LABORATORIO CLINICO MATERIAL T4 LIBRE. REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE TIROXINA LIBRE EN SUERO Y PLASMA HUMANO. MÉTODO ELFA (ENZYME LYNKED FLUORESCENT ASSAY) EN CASO DE UN SOLO USO. PARA EQUIPO AUTOMATIZADO. VENCIMIENTO MÍNIMO: 4 MESES. LA SEGURIDAD y EFICACIA DE ESTE INSUMO ESTÁ GARANTIZADA POR MEDIO DEL REGISTRO SANITARIO VIGENTE EMITIDO POR EL LABORATORIO CENTRAL DE REFERENCIA EN SALUD PÚBLICA (LCRSP) DEL INSTITUTO CONMEMORATIVO GORGAS DE ESTUDIOS DE LA SALUD (ICGES). PARA USO EN DIAGNÓSTICO IN VITRO. MANEJAR CON PRECAUCIÓN COMO SI FUESE POTENCIALMENTE INFECCIOSO. TOMAR LAS PRECAUCIONES ADECUADAS PARA SU DESECHO. Descripción del producto: Observación: Nivel de uso: NIVEL 3 C.T.N.I.: 36643 JUEGO X 60 PRUEBAS. Presentación Cod Abastos Presentaciones QUIMICA GENERAL USO GENERAL Servicio Sub Especialidad Servicios Grupo: Sub grupo: Ficha No.040202882 Ficha No.040202882 Fich | T4 TOTAL Ficha Técnica No.: Clase: Tipo de dispositivo: Nombre Genérico: 04020164 LABORATORIO CLINICO MATERIAL T4 TOTAL. REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE TIROXINA TOTAL EN SUERO y PLASMA HUMANO. MÉTODO: ELFA (ENZYME LYNKED FLUORESCENT ASSAY) EN CASO DE UN SOLO USO. PARA EQUIPO AUTOMATIZADO. DEBE INCLUIR CALIBRADORES y CONTROLES. VENCIMIENTO MÍNIMO: 4 MESES. LA SEGURIDAD y EFICACIA DE ESTE INSUMO ESTÁ GARANTIZADA POR MEDIO DEL REGISTRO SANITARIO VIGENTE EMITIDO POR EL LABORATORIO CENTRAL DE REFERENCIA EN SALUD PÚBLICA (LCRSP) DEL INSTITUTO CONMEMORATIVO GORGAS DE ESTUDIOS DE LA SALUD (ICGES). PARA DIAGNÓSTICO IN VITRO. MANEJAR CON PRECAUCIÓN COMO SI FUESE POTENCIALMENTE INFECCIOSO. TOMAR LAS PRECAUCIONES ADECUADAS PARA SU DESECHO. ES UNA PRUEBA DE QUÍMICA ESPECIALIZADA. Descripción del producto: Observación: Nivel de uso: NIVEL 2 C.T.N.I.: 36652 JUEGO X 60 PRUEBAS. Presentación Cod Abastos Presentaciones QUIMICA ESPECIAL USO GENERAL QUIMICA GENERAL USO GENERAL Servicio Sub Especialidad Servicios REGISTRO SANITARIO SI NOTA DE LA INSTITUCIÓN No. S/N CATÁLOGO EN ESPAÑOL SI ACTA DE ACTUALIZACÓN No. 04 DE DICIEMBRE, 2012 LITERATURA SI DISPOSITIVO MÉDICO SI REACTIVO SI SUB-GRUPO QUÍMICA NIVEL DE ATENCIÓN 2 CLASE DE RIESGO A Atributo Descripcion Atributos Grupo: Sub grupo: Ficha No.04020164 Ficha No.04020164 | TSH TSH. REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE TSH PARA EQUIPO AUTOMATIZADO. VENCIMIENTO MÍNIMO: 4 MESES. LA SEGURIDAD y EFICACIA DE ESTE INSUMO ESTÁ GARANTIZADA POR MEDIO DEL REGISTRO SANITARIO VIGENTE EMITIDO POR EL LABORATORIO CENTRAL DE REFERENCIA EN SALUD PÚBLICA (LCRSP) DEL INSTITUTO CONMEMORATIVO GORGAS DE ESTUDIOS DE LA SALUD (ICGES). PARA DIAGNÓSTICO IN VITRO. MANEJAR CON PRECAUCIÓN COMO SI FUESE POTENCIALMENTE INFECCIOSO. TOMAR LAS PRECAUCIONES ADECUADAS PARA SU DESECHO. Descripción del producto: Observación: Nivel de uso: NIVEL 2 C.T.N.I.: 36630 60 PRUEBAS. Presentación Cod Abastos Presentaciones QUIMICA ESPECIAL USO GENERAL QUIMICA GENERAL USO GENERAL INMUNOSEROLOGIA USO GENERAL Servicio Sub Especialidad Servic | T4 LIBRE Ficha Técnica No.: Clase: Tipo de dispositivo: Nombre Genérico: 040202882 LABORATORIO CLINICO MATERIAL T4 LIBRE. REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE TIROXINA LIBRE EN SUERO Y PLASMA HUMANO. MÉTODO ELFA (ENZYME LYNKED FLUORESCENT ASSAY) EN CASO DE UN SOLO USO. PARA EQUIPO AUTOMATIZADO. VENCIMIENTO MÍNIMO: 4 MESES. LA SEGURIDAD y EFICACIA DE ESTE INSUMO ESTÁ GARANTIZADA POR MEDIO DEL REGISTRO SANITARIO VIGENTE EMITIDO POR EL LABORATORIO CENTRAL DE REFERENCIA EN SALUD PÚBLICA (LCRSP) DEL INSTITUTO CONMEMORATIVO GORGAS DE ESTUDIOS DE LA SALUD (ICGES). PARA USO EN DIAGNÓSTICO IN VITRO. MANEJAR CON PRECAUCIÓN COMO SI FUESE POTENCIALMENTE INFECCIOSO. TOMAR LAS PRECAUCIONES ADECUADAS PARA SU DESECHO. Descripción del producto: Observación: Nivel de uso: NIVEL 3 C.T.N.I.: 36643 JUEGO X 60 PRUEBAS. Presentación Cod Abastos Presentaciones QUIMICA GENERAL USO GENERAL Servicio Sub Especialidad Servicios Grupo: Sub grupo: Ficha No.040202882 Ficha No.040202882 Fich |  |  |  |  | Ignorado por RS
10-10-2025 | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/solicitud-de-cotizacion/2025-1-10-01-09-CL-034845/QfyojIwRnIsMjM0YDO2ojIpJye | COMPRA DE GASES MEDICOS DEL HOSPITAL DR. EZEQUIEL ABADIA DE SONÁ. | B/. 8,525.96 | 13-10-2025 a 16-10-2025 | Caja de Seguro Social | 90 Días calendario | 22935 | CILINDRO DE DIOXIDO DE CARBONO SE RECIBIRA POR NECESIDAD DIÓXIDO DE CARBONO - CO2, GASEOSO (GAS) USO ANALÍTICO GENERAL / QUÍMICA SINTÉTICA CTNI: 22935 | CILINDRO DE DIOXIDO DE CARBONO SE RECIBIRA POR NECESIDAD DIÓXIDO DE CARBONO - CO2, GASEOSO (GAS) USO ANALÍTICO GENERAL / QUÍMICA SINTÉTICA CTNI: 22935 CILINDRO DE NITROGENO NITROGENO GAS: es el gas de mayor componente en nuestra atmósfera 78.03'% en volumen y 75.5% en peso. es incoloro, inodoro y sin sabor, no toxico y casi totalmente inerte. Es un gas no inflamable y sin propiedades comburentes. Su principal aplicación en los hospitales como gas motriz para el accionamiento de instrumental medico. Su nivel de pureza debe ser al 99.00% CTNI: 52943 1132 M3 (200 CILINDRO) DE OXIGENO MEDICO TIPO 1 DE 200P3 OXIGENO MEDICO TIPO I CLASE C: INCOLORO, INODORO, INSÍPIDO, LIBRE DE BACTERIAS, CONTENDRÁ NO MENOS DEL 99% DE OXIGENO (GAS), PARA USO HUMANO. ENVASADO EN CILINDRO METÁLICO CON VÁLVULA DE APLICACIÓN. CTNI: 21860 ESTA INFORMACIÓN APLICA PARA TODO LOS RENGLONES OBSERVACIONES GENERALES: 1- CERTIFICADO DE LA OFICINA DE SEGURIDAD DE LOS BOMBEROS 2- CERTIFICADO DE LA DIRECCIÓN DE NORMAS Y TECNOLOGÍA INDUSTRIAL - DGNTI-COPANIT 3- ADJUNTAR COPIA SIMPLE DEL REGISTRO SANITARIO VIGENTE, EXPEDIDO POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DE FARMACIA Y DROGAS DEL MINISTERIO DE SALUD DE PANAMÁ. SI SE ENCUENTRA EN TRÁMITE DE SOLICITUD DE RENOVACIÓN DEBE PRESENTAR COPIA AUTENTICADA DE LA CERTIFICACIÓN EMITIDA POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DE FARMACIAS Y DROGAS, EN ATENCIÓN AL ARTÍCULO 41 DE LEY 1 DE MEDICAMENTOS Y OTROS PRODUCTOS PARA LA SALUD HUMANA. 4- CONVENIO DE CONSORCIO (EN CASO DE CONSORCIO - SEGÚN MODELO CONTENIDO EN EL PRESENTE CAPÍTULO II DEL PLIEGO DE CARGOS) ESTE DOCUMENTO DEBE ESTAR DEBIDAMENTE NOTARIADO POR NOTARIO PÚBLICO DE PANAMÁ. 5- EL OFERENTE DEBE CONTAR CON LA CERTIFICACIÓN DOT PARA CADA CILINDRO. 6- EL OFERENTE DEBE CONTAR CON LA CERTIFICACIÓN TIPO ISO 9001 O SIMILAR DE CARÁCTER INTERNACIONAL RECONOCIDO, QUE RESPALDE LA EFICACIA DE LOS PROCESOS DE FABRICACIÓN. 7- EL OFERENTE DEBE CONTAR CON EL PLAN DE PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES EXIGIDOS SEGÚN RESOLUCIÓN No. 45588 DE LA CSS. 8- DECLARACIÓN DE PARTICIPACIÓN EN CONSORCIO (SEGÚN MODELO CONTENIDO EN EL PRESENTE CAPÍTULO II DEL PLIEGO DE CARGOS Y SOLO SI SE PARTICIPA COMO CONSORCIO) ESTE DOCUMENTO DEBE ESTAR DEBIDAMENTE AUTENTICADO POR NOTARIO PÚBLICO DE PANAMÁ. 9- LICENCIA DE LABORATORIO FABRICANTE VIGENTE EMITIDA POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DE FARMACIAS Y DROGAS DEL MINISTERIO DE SALUD. 10- LICENCIA DE AGENCIA DE DISTRIBUIDORA VIGENTE EMITIDA POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DE FARMACIAS Y DROGAS DEL MINISTERIO DE SALUD. 11- CERTIFICACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS VIGENTE EMITIDA POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DE FARMACIAS Y DROGAS DEL MINISTERIO DE SALUD. 12. CONVENIO DE ASOCIACIÓN ACCIDENTAL. ESTE DOCUMENTO DEBE ESTAR DEBIDAMENTE AUTENTICADO POR NOTARIO PÚBLICO DE PANAMÁ. | CILINDRO DE NITROGENO NITROGENO GAS: es el gas de mayor componente en nuestra atmósfera 78.03'% en volumen y 75.5% en peso. es incoloro, inodoro y sin sabor, no toxico y casi totalmente inerte. Es un gas no inflamable y sin propiedades comburentes. Su principal aplicación en los hospitales como gas motriz para el accionamiento de instrumental medico. Su nivel de pureza debe ser al 99.00% CTNI: 52943 | 1132 M3 (200 CILINDRO) DE OXIGENO MEDICO TIPO 1 DE 200P3 OXIGENO MEDICO TIPO I CLASE C: INCOLORO, INODORO, INSÍPIDO, LIBRE DE BACTERIAS, CONTENDRÁ NO MENOS DEL 99% DE OXIGENO (GAS), PARA USO HUMANO. ENVASADO EN CILINDRO METÁLICO CON VÁLVULA DE APLICACIÓN. CTNI: 21860 ESTA INFORMACIÓN APLICA PARA TODO LOS RENGLONES OBSERVACIONES GENERALES: 1- CERTIFICADO DE LA OFICINA DE SEGURIDAD DE LOS BOMBEROS 2- CERTIFICADO DE LA DIRECCIÓN DE NORMAS Y TECNOLOGÍA INDUSTRIAL - DGNTI-COPANIT 3- ADJUNTAR COPIA SIMPLE DEL REGISTRO SANITARIO VIGENTE, EXPEDIDO POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DE FARMACIA Y DROGAS DEL MINISTERIO DE SALUD DE PANAMÁ. SI SE ENCUENTRA EN TRÁMITE DE SOLICITUD DE RENOVACIÓN DEBE PRESENTAR COPIA AUTENTICADA DE LA CERTIFICACIÓN EMITIDA POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DE FARMACIAS Y DROGAS, EN ATENCIÓN AL ARTÍCULO 41 DE LEY 1 DE MEDICAMENTOS Y OTROS PRODUCTOS PARA LA SALUD HUMANA. 4- CONVENIO DE CONSORCIO (EN CASO DE CONSORCIO - SEGÚN MODELO CONTENIDO EN EL PRESENTE CAPÍTULO II DEL PLIEGO DE CARGOS) ESTE DOCUMENTO DEBE ESTAR DEBIDAMENTE NOTARIADO POR NOTARIO PÚBLICO DE PANAMÁ. 5- EL OFERENTE DEBE CONTAR CON LA CERTIFICACIÓN DOT PARA CADA CILINDRO. 6- EL OFERENTE DEBE CONTAR CON LA CERTIFICACIÓN TIPO ISO 9001 O SIMILAR DE CARÁCTER INTERNACIONAL RECONOCIDO, QUE RESPALDE LA EFICACIA DE LOS PROCESOS DE FABRICACIÓN. 7- EL OFERENTE DEBE CONTAR CON EL PLAN DE PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES EXIGIDOS SEGÚN RESOLUCIÓN No. 45588 DE LA CSS. 8- DECLARACIÓN DE PARTICIPACIÓN EN CONSORCIO (SEGÚN MODELO CONTENIDO EN EL PRESENTE CAPÍTULO II DEL PLIEGO DE CARGOS Y SOLO SI SE PARTICIPA COMO CONSORCIO) ESTE DOCUMENTO DEBE ESTAR DEBIDAMENTE AUTENTICADO POR NOTARIO PÚBLICO DE PANAMÁ. 9- LICENCIA DE LABORATORIO FABRICANTE VIGENTE EMITIDA POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DE FARMACIAS Y DROGAS DEL MINISTERIO DE SALUD. 10- LICENCIA DE AGENCIA DE DISTRIBUIDORA VIGENTE EMITIDA POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DE FARMACIAS Y DROGAS DEL MINISTERIO DE SALUD. 11- CERTIFICACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS VIGENTE EMITIDA POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DE FARMACIAS Y DROGAS DEL MINISTERIO DE SALUD. 12. CONVENIO DE ASOCIACIÓN ACCIDENTAL. ESTE DOCUMENTO DEBE ESTAR DEBIDAMENTE AUTENTICADO POR NOTARIO PÚBLICO DE PANAMÁ. | [5 empty] | Ignorado por RS
10-10-2025 | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/solicitud-de-cotizacion/2025-0-12-23-09-CL-026866/QfyojIwRnIsITM0YDO2ojIpJye | Vendas de yeso de 4" pulgadas longitud de (5) yardas, de (6") pulgadas longitud de (5) yardas y Férula sintéticas en rollo tamaño: 10cm x 4.6cm. | B/. 16,680.00 | 13-10-2025 a 16-10-2025 | Ministerio de Salud | 15 Días hábiles | ficha | Venda de yeso en rollo. El polvo de yeso debe estar adherido 100% a la tela, malla de algodón o crinolina y no deberá desprenderse antes de humedecerlo durante el proceso de manipulación. El secado deberá ser en forma uniforme, sin pérdida de la consistencia y firmeza después del fraguado, que permita el secado total entre 24 a 48 horas. Tiempos de fraguado: 2. Rápido: máximo cinco (5) minutos. Ancho de la venda: cuatro (4") pulgadas Longitud de la venda: cinco (5) yardas. ficha tecnica:101677 | Venda de yeso en rollo. El polvo de yeso debe estar adherido 100% a la tela, malla de algodón o crinolina y no deberá desprenderse antes de humedecerlo durante el proceso de manipulación. El secado deberá ser en forma uniforme, sin pérdida de la consistencia y firmeza después del fraguado, que permita el secado total entre 24 a 48 horas. Tiempos de fraguado: 2. Rápido: máximo cinco (5) minutos. Ancho de la venda: cuatro (4") pulgadas Longitud de la venda: cinco (5) yardas. ficha tecnica:101677 Venda de yeso en rollo. El polvo de yeso debe estar adherido 100% a la tela, malla de algodón o crinolina y no deberá desprenderse antes de humedecerlo durante el proceso de manipulación. El secado deberá ser en forma uniforme, sin pérdida de la consistencia y firmeza después del fraguado, que permita el secado total entre 24 a 48 horas. Tiempos de fraguado: 1. Extra-rápido: máximo tres y medio ( 3 1/2) minutos. 2. Rápido: máximo cinco (5) minutos. Ancho de la venda: seis (6") pulgadas Longitud de la venda: cinco (5) yardas. FT101677 FERULA SINTETICA EN ROLLO, PARA USARSE EN LA FASE PRIMARIA DEL TRATAMIENTO DE LA INMOVILIZACION1. Rollo continuo de férula sintética moldeable de una o más capas de tejido uniforme que no se arruga. 1.1. Tiempo de secado rápido de 3 - 5 minutos. 1.2. Cubierta por acolchado. 1.3. Activación con cantidad mínima de agua. 1.4. Se puede realizar cortes para un acabado más anatómico. 1.5. Fuerte, durable y liviano. 1.6. Líneas graduadas para cortar según sea necesario, con indicador de que el producto está terminándose y cierre de clip para preservar el material. 2. Tamaño de: 2.3. 10 cm x 4.6 m. FT 104463 | Venda de yeso en rollo. El polvo de yeso debe estar adherido 100% a la tela, malla de algodón o crinolina y no deberá desprenderse antes de humedecerlo durante el proceso de manipulación. El secado deberá ser en forma uniforme, sin pérdida de la consistencia y firmeza después del fraguado, que permita el secado total entre 24 a 48 horas. Tiempos de fraguado: 1. Extra-rápido: máximo tres y medio ( 3 1/2) minutos. 2. Rápido: máximo cinco (5) minutos. Ancho de la venda: seis (6") pulgadas Longitud de la venda: cinco (5) yardas. FT101677 | FERULA SINTETICA EN ROLLO, PARA USARSE EN LA FASE PRIMARIA DEL TRATAMIENTO DE LA INMOVILIZACION1. Rollo continuo de férula sintética moldeable de una o más capas de tejido uniforme que no se arruga. 1.1. Tiempo de secado rápido de 3 - 5 minutos. 1.2. Cubierta por acolchado. 1.3. Activación con cantidad mínima de agua. 1.4. Se puede realizar cortes para un acabado más anatómico. 1.5. Fuerte, durable y liviano. 1.6. Líneas graduadas para cortar según sea necesario, con indicador de que el producto está terminándose y cierre de clip para preservar el material. 2. Tamaño de: 2.3. 10 cm x 4.6 m. FT 104463 | [5 empty] | Ignorado por RS
10-10-2025 | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/solicitud-de-cotizacion/2025-1-10-01-09-CL-035195/QfyojIwRnIsETOyYDO2ojIpJye | DELANTALES CON PROTECCION | B/. 1,360.00 | 13-10-2025 a 16-10-2025 | Caja de Seguro Social | 30 Días hábiles | ficha | DELANTALES CON PROTECCIÓN RADIOLÓGICA NO PLOMADO DE CUERPO ENTERO, | DELANTALES CON PROTECCIÓN RADIOLÓGICA NO PLOMADO DE CUERPO ENTERO, | [7 empty] | Ignorado por RS
10-10-2025 | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/solicitud-de-cotizacion/2025-1-10-01-08-CL-035190/QfyojIwRnIsMzNxYDO2ojIpJye | Compra de componentes protésicos por amputación traumática del miembro superior izquierdo por arriba del codo, para Jose Aristides Mendieta, con cédula No. 8-219-1863, con ficha técnica No. 02020566 | B/. 7,215.00 | 13-10-2025 a 16-10-2025 | Caja de Seguro Social | 4 Días calendario | ficha | MANO MECANIZADA IZQUIERDA TAMAÑO # 8 | MANO MECANIZADA IZQUIERDA TAMAÑO # 8 GUANTE IZQUIERDO COLOR R06 COMPATIBLE CON EL ITEM 1 MUÑECA DE ADULTO ECONOMICA DE ALUMINIO ARTICULACIONES EXTERNAS DE CODO 7 POSICIONES DE BLOQUEO IZQUIERDO XL ARNES ARRIBA DE CODO (TIPO WESTERN) DE ADULTO 2.5 CM DE ANCHO 1/2GALON DE RESINA CON ENDURECEDOR 6 BOLSAS DE PVA # 8 4 BOLSAS DE pva # 4 1/8 ESPUMA DE POLIURETANO CAMPO A 1/8 ESPUMA DE POLIURETANO CAMPO B | GUANTE IZQUIERDO COLOR R06 COMPATIBLE CON EL ITEM 1 | MUÑECA DE ADULTO ECONOMICA DE ALUMINIO | ARTICULACIONES EXTERNAS DE CODO 7 POSICIONES DE BLOQUEO IZQUIERDO XL | ARNES ARRIBA DE CODO (TIPO WESTERN) DE ADULTO 2.5 CM DE ANCHO | 1/2GALON DE RESINA CON ENDURECEDOR | 6 BOLSAS DE PVA # 8 | 4 BOLSAS DE pva # 4 | Ignorado por RS | 1/8 ESPUMA DE POLIURETANO CAMPO A | 1/8 ESPUMA DE POLIURETANO CAMPO B
10-10-2025 | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/solicitud-de-cotizacion/2025-1-10-01-08-CL-035187/QfyojIwRnIsMTNxYDO2ojIpJye | RUIBARDO 1.5%, SODIO 3.5%, MIXTURA. | B/. 1,287.00 | 13-10-2025 a 16-10-2025 | Caja de Seguro Social | 10 Días hábiles | 10758 | RUIBARDO 1.5%, SODIO 3.5%, MIXTURA. PRESENTAR INSERTO O MONOGRAFIA E IMAGEN COMPLETA DEL PRODUCTO OFERTADO. SOLICITAMOS FRASCO DE 120-240ML. | RUIBARDO 1.5%, SODIO 3.5%, MIXTURA. PRESENTAR INSERTO O MONOGRAFIA E IMAGEN COMPLETA DEL PRODUCTO OFERTADO. SOLICITAMOS FRASCO DE 120-240ML. | [7 empty] | Ignorado por RS
09-10-2025 | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/solicitud-de-cotizacion/2025-1-10-01-02-CL-035170/QfyojIwRnIsczM3UDO2ojIpJye | ENVASE DE 200 A 250ML DE FORMULA COMPLETA HIPERCALORICA E HIPERPROTEICA PARA USAR EN SOPORTE NUTRICIONAL PRE Y POST OPERATORIO EN PACIENTES COMPROMETIDOS. CTNI. 105057. SOLIC. 1001088001-02-17 | B/. 2,388.00 | 13-10-2025 a 16-10-2025 | Caja de Seguro Social | 10 Días hábiles | 105057 | ENVASE DE 200 A 250ML DE FORMULA COMPLETA HIPERCALORICA E HIPERPROTEICA PARA USAR EN SOPORTE NUTRICIONAL PRE Y POST OPERATORIO EN PACIENTES COMPROMETIDOS LIQUIDA DESCRIPCIÓN: FORMULA ENTERAL COMPLETA HIERCALORICA HIPERPROTEICA CON MEZCLAS DE FIBRAS, ENRIQUECIDA CON ARGININA, NUCLEÓTIDOS, ACIDOS GRASOS OMEGA 3 Y VITAMINA A, D Y B (B6, B9, COLINA. SIN FRUCTOSA, SIN SACAROSA. INDICADA PARA EL SOPORTE NUTRICIONAL Y METÁBOLICO DEL PACIENTE PRE Y POST OPERATORIO. ESPECÍFICACIONES TECNICAS ES UNA FORMULA ENTERAL COMPLETA HIERPROTEICA (8.3G DE PROT/100ML) E HIPERCALORICA 1.5 KCAL/ML), CON PROTEINAS DE ALTO VALOR BIOLOGICO, LIMITADA CANTIDAD DE CARBOHIDRATOS, CON ÁCIDOS GRASOS OMEGA 3 COMO DHA (113MG/100ML) Y EPA (266MG/ 100ML), TRIGLICERIDO DE CADENA MEDIA Y ÁCIDO OLEICO QUE MODULA LA INFLAMACIÓN. INMUNONUTRIENTES AÑADIDOS COMO ARGININA (1G/100ML) Y NUCLEÓTIDOS QUE AYIUDA A LA CICATRIZACIÓN Y AUMENTAN LAS RESPUESTAS INMUNE. CONCENTRACIÓN: 1.5 CALORÍAS POR CC VÍA DE ADMINISTRACIÓN: ORAL O SONDA. | ENVASE DE 200 A 250ML DE FORMULA COMPLETA HIPERCALORICA E HIPERPROTEICA PARA USAR EN SOPORTE NUTRICIONAL PRE Y POST OPERATORIO EN PACIENTES COMPROMETIDOS LIQUIDA DESCRIPCIÓN: FORMULA ENTERAL COMPLETA HIERCALORICA HIPERPROTEICA CON MEZCLAS DE FIBRAS, ENRIQUECIDA CON ARGININA, NUCLEÓTIDOS, ACIDOS GRASOS OMEGA 3 Y VITAMINA A, D Y B (B6, B9, COLINA. SIN FRUCTOSA, SIN SACAROSA. INDICADA PARA EL SOPORTE NUTRICIONAL Y METÁBOLICO DEL PACIENTE PRE Y POST OPERATORIO. ESPECÍFICACIONES TECNICAS ES UNA FORMULA ENTERAL COMPLETA HIERPROTEICA (8.3G DE PROT/100ML) E HIPERCALORICA 1.5 KCAL/ML), CON PROTEINAS DE ALTO VALOR BIOLOGICO, LIMITADA CANTIDAD DE CARBOHIDRATOS, CON ÁCIDOS GRASOS OMEGA 3 COMO DHA (113MG/100ML) Y EPA (266MG/ 100ML), TRIGLICERIDO DE CADENA MEDIA Y ÁCIDO OLEICO QUE MODULA LA INFLAMACIÓN. INMUNONUTRIENTES AÑADIDOS COMO ARGININA (1G/100ML) Y NUCLEÓTIDOS QUE AYIUDA A LA CICATRIZACIÓN Y AUMENTAN LAS RESPUESTAS INMUNE. CONCENTRACIÓN: 1.5 CALORÍAS POR CC VÍA DE ADMINISTRACIÓN: ORAL O SONDA. | [7 empty] | Ignorado por RS
09-10-2025 | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/solicitud-de-cotizacion/2025-1-10-01-02-CL-035167/QfyojIwRnIsYjM3UDO2ojIpJye | PEROXIDO HIDROGENO DE 10 VOL, FRASCO, 480ML. CTNI. 11310. SOLICITUD 1001087940-02-17 | B/. 1,152.00 | 13-10-2025 a 17-10-2025 | Caja de Seguro Social | 14 Días calendario | 11310 | PEROXIDO HIDROGENO DE 10 VOL, FRASCO, 480ML Cualquier excedente que resulte de la capacidad del envase que ofrece el proponente o cualquier cantidad adicional del medicamento será aceptada por la Caja de Seguro Social, sin que esto represente un costo adicional a la misma. | PEROXIDO HIDROGENO DE 10 VOL, FRASCO, 480ML Cualquier excedente que resulte de la capacidad del envase que ofrece el proponente o cualquier cantidad adicional del medicamento será aceptada por la Caja de Seguro Social, sin que esto represente un costo adicional a la misma. | [7 empty] | Ignorado por RS
09-10-2025 | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/solicitud-de-cotizacion/2025-1-10-01-02-CL-035166/QfyojIwRnIskTM3UDO2ojIpJye | TIZANIDINA CLORHIDRATO 4MG, TABLETA, VO. CTNI. 104765. SOLICITUD 1001086115-02-17 | B/. 33,000.00 | 13-10-2025 a 17-10-2025 | Caja de Seguro Social | 14 Días calendario | 104765 | TIZANIDINA CLORHIDRATO 4MG, TABLETA, VO Observación: Debe cumplir con las Normas Legales de Etiquetado, Almacenamiento y Transporte, Fundamento legal: Ley 419 del 01 de Febrero de 2024 y su reglamentación mediante Decreto Ejecutivo N°27 del 10 de Mayo de 2024 Debe Presentar del Registro Sanitario Vigente en el momento del Acto y en la Recepción Del Almacén De Farmacia, Certificación Expedida por el Fabricante en la que Conste las Fechas de Producción y de los Lotes del Producto y Número de Unidades de Cada Lote. Horario de Entrega: 7:00 am a 3:00 pm en Días Hábiles. Cualquier excedente que resulte de la capacidad del envase que ofrece el proponente o cualquier cantidad adicional de medicamento será aceptada sin que esto represente un costo adicional a la misma. Se solicita presentar copia simple del inserto o monografía vigente del producto conforme a la versión registrada en la Dirección Nacional de Farmacias y Drogas. Debe presentar el Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura SE ADJUNTA AUTORIZACION DE LA DIRECCION NACIONAL DE LOGISTICA DEBE PRESENTAR EL CERTIFICADO DE REFERENCIA O INTERCAMBIABILIDAD | TIZANIDINA CLORHIDRATO 4MG, TABLETA, VO Observación: Debe cumplir con las Normas Legales de Etiquetado, Almacenamiento y Transporte, Fundamento legal: Ley 419 del 01 de Febrero de 2024 y su reglamentación mediante Decreto Ejecutivo N°27 del 10 de Mayo de 2024 Debe Presentar del Registro Sanitario Vigente en el momento del Acto y en la Recepción Del Almacén De Farmacia, Certificación Expedida por el Fabricante en la que Conste las Fechas de Producción y de los Lotes del Producto y Número de Unidades de Cada Lote. Horario de Entrega: 7:00 am a 3:00 pm en Días Hábiles. Cualquier excedente que resulte de la capacidad del envase que ofrece el proponente o cualquier cantidad adicional de medicamento será aceptada sin que esto represente un costo adicional a la misma. Se solicita presentar copia simple del inserto o monografía vigente del producto conforme a la versión registrada en la Dirección Nacional de Farmacias y Drogas. Debe presentar el Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura SE ADJUNTA AUTORIZACION DE LA DIRECCION NACIONAL DE LOGISTICA DEBE PRESENTAR EL CERTIFICADO DE REFERENCIA O INTERCAMBIABILIDAD | [7 empty] | Ignorado por RS
09-10-2025 | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/solicitud-de-cotizacion/2025-0-12-29-01-CL-026857/QfyojIwRnIskDN5UDO2ojIpJye | R-363 FÓRMULAS LÁCTEAS | B/. 1,590.00 | 10-10-2025 a 15-10-2025 | Ministerio de Salud | 7 Días hábiles | 90113 | FÓRMULA LÁCTEA DE INICIO CON HIERRO PARA LACTANTES SANOS, A PARTIR DE LOS PRIMEROS DÍAS DE VIDA HASTA LOS SEIS MESES DE EDAD, 30% DE GRASA LÁCTEA Y 70% DE GRASA VEGETAL, APORTE PROTEICO 2,5G/100 KCAL, LACTOSA 67%. EN PRESENTACIÓN DE 360 GRAMOS. FICHA TÉCNICA: 90121. CAJA/24 | FÓRMULA LÁCTEA DE INICIO CON HIERRO PARA LACTANTES SANOS, A PARTIR DE LOS PRIMEROS DÍAS DE VIDA HASTA LOS SEIS MESES DE EDAD, 30% DE GRASA LÁCTEA Y 70% DE GRASA VEGETAL, APORTE PROTEICO 2,5G/100 KCAL, LACTOSA 67%. EN PRESENTACIÓN DE 360 GRAMOS. FICHA TÉCNICA: 90121. CAJA/24 FÓRMULA LÁCTEA DE CONTINUACIÓN EN POLVO CON PROBIÓTICOS PARA LACTANTES 4,5 GRAMOS DE GRASA, 3 GRAMOS DE PROTEINAS, EN PRESENTACIÓN DE 360 GRAMOS. FICHA TÉCNICA: 90123. CAJA/24 ALIMENTO COMPLEMENTARIO A BASE DE LECHE INSTANTÁNEA QUE ESTÁ ESPECÍFICAMENTE DISEÑADO PARA NIÑOS DE 1 A 3 AÑOS DE EDAD ADICIONADA CON PROBIÓTICOS, UNA COMBINACIÓN DE FIBRAS NATURALES PREBIÓTICAS, HIERRO, ZINC Y CALCIO. EN PRESENTACIÓN DE 360 GRAMOS.FICHA TÉCNICA: 90113. CAJA/24 | FÓRMULA LÁCTEA DE CONTINUACIÓN EN POLVO CON PROBIÓTICOS PARA LACTANTES 4,5 GRAMOS DE GRASA, 3 GRAMOS DE PROTEINAS, EN PRESENTACIÓN DE 360 GRAMOS. FICHA TÉCNICA: 90123. CAJA/24 | ALIMENTO COMPLEMENTARIO A BASE DE LECHE INSTANTÁNEA QUE ESTÁ ESPECÍFICAMENTE DISEÑADO PARA NIÑOS DE 1 A 3 AÑOS DE EDAD ADICIONADA CON PROBIÓTICOS, UNA COMBINACIÓN DE FIBRAS NATURALES PREBIÓTICAS, HIERRO, ZINC Y CALCIO. EN PRESENTACIÓN DE 360 GRAMOS.FICHA TÉCNICA: 90113. CAJA/24 | [5 empty] | Ignorado por RS
09-10-2025 | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/solicitud-de-cotizacion/2025-1-10-01-08-CL-035183/QfyojIwRnIsYDN5UDO2ojIpJye | TRIMETAZIDINA 20MG, COMPRIMIDO, V.O. | B/. 13,500.00 | 10-10-2025 a 16-10-2025 | Caja de Seguro Social | 1 Días hábiles | 10578 | TRIMETAZIDINA 20MG, COMPRIMIDO, V.O. CTNI 10578 REQUIERE CERTIFICADO DE INTERCAMBIABILIDAD. PRESENTAR INSERTO O MONOGRAFIA E IMAGEN COMPLETA DEL PRODUCTO OFERTADO. | TRIMETAZIDINA 20MG, COMPRIMIDO, V.O. CTNI 10578 REQUIERE CERTIFICADO DE INTERCAMBIABILIDAD. PRESENTAR INSERTO O MONOGRAFIA E IMAGEN COMPLETA DEL PRODUCTO OFERTADO. | [7 empty] | Ignorado por RS
09-10-2025 | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/solicitud-de-cotizacion/2025-0-12-20-06-CL-026854/QfyojIwRnIsMTO4UDO2ojIpJye | PLACA DE ENSAYO PARA DETECCION DE PATOGENOS REQ-071 | B/. 5,000.00 | 10-10-2025 a 15-10-2025 | Ministerio de Salud | 15 Días hábiles | 106173 | PLACA DE ENSAYO PARA LA DETECCION DE PATOGENOS RESPIRATORIOS. Placa de ensayo para la deteccion de patogenos respiratorios virales y bacterianos. F.T.106173 UNIDAD: 1 PLACA DE 22 PRUEBAS | PLACA DE ENSAYO PARA LA DETECCION DE PATOGENOS RESPIRATORIOS. Placa de ensayo para la deteccion de patogenos respiratorios virales y bacterianos. F.T.106173 UNIDAD: 1 PLACA DE 22 PRUEBAS | [7 empty] | Ignorado por RS
09-10-2025 | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/solicitud-de-cotizacion/2025-1-10-01-08-CL-035180/QfyojIwRnIsgzN4UDO2ojIpJye | PIRANTEL/OXANTEL PAMOATO 250MG,SUSP. V.O. | B/. 4,320.00 | 10-10-2025 a 15-10-2025 | Caja de Seguro Social | 10 Días hábiles | 10783 | PIRANTEL/OXANTEL PAMOATO 250MG,SUSP. V.O. CTNI 10783 PRESENTAR INSERTO O MONOGRAFIA E IMAGEN COMPLETA DEL PRODUCTO OFERTADO. REQUERIMO FRASCO DE 15ML. | PIRANTEL/OXANTEL PAMOATO 250MG,SUSP. V.O. CTNI 10783 PRESENTAR INSERTO O MONOGRAFIA E IMAGEN COMPLETA DEL PRODUCTO OFERTADO. REQUERIMO FRASCO DE 15ML. | [7 empty] | Ignorado por RS
09-10-2025 | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/solicitud-de-cotizacion/2025-1-10-01-08-CL-035179/QfyojIwRnIsYzN4UDO2ojIpJye | CLOBETASOL 0.05% o HALCINONIDA 0.1%, CREMA, VÍA TÓPICA. | B/. 8,208.00 | 10-10-2025 a 15-10-2025 | Caja de Seguro Social | 30 Días hábiles | 10843 | CLOBETASOL 0.05% o HALCINONIDA 0.1%, CREMA, VÍA TÓPICA. CTBI 10843 PRESENTAR INSERTO O MONOGRAFIA E IMAGEN COMPLETA DEL PRODUCTO OFERTADO. REQUERIMOS TUBO DE 25GR. | CLOBETASOL 0.05% o HALCINONIDA 0.1%, CREMA, VÍA TÓPICA. CTBI 10843 PRESENTAR INSERTO O MONOGRAFIA E IMAGEN COMPLETA DEL PRODUCTO OFERTADO. REQUERIMOS TUBO DE 25GR. | [7 empty] | Ignorado por RS
09-10-2025 | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/solicitud-de-cotizacion/2025-1-10-01-08-CL-035159/QfyojIwRnIsIDN2UDO2ojIpJye | MEDROXIPROGESTERONA, larga acción, 150mg/ml, solución, I.M. | B/. 1,866.00 | 10-10-2025 a 15-10-2025 | Caja de Seguro Social | 10 Días hábiles | 10092 | MEDROXIPROGESTERONA, larga acción, 150mg/ml, solución, I.M. CTNI 10092 | MEDROXIPROGESTERONA, larga acción, 150mg/ml, solución, I.M. CTNI 10092 | [7 empty] | Ignorado por RS
09-10-2025 | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/solicitud-de-cotizacion/2025-0-12-19-08-CL-026846/QfyojIwRnIscjMzUDO2ojIpJye | INSUMO MÉDICO QUIRURGICO SOL-1098-25 F.T.:102363 | B/. 66,000.00 | 10-10-2025 a 15-10-2025 | Ministerio de Salud | 1 Días hábiles | 102363 | TOALLITA SATURADA DE ALCOHOL F.T.: 102363 CAJA/200 | TOALLITA SATURADA DE ALCOHOL F.T.: 102363 CAJA/200 | [7 empty] | Ignorado por RS
09-10-2025 | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/solicitud-de-cotizacion/2025-1-10-01-03-CL-034769/QfyojIwRnIsEDMxUDO2ojIpJye | SUGAMADEX SODICO 100MG/ML, SOLUCION, VIAL, I.V. | B/. 33,250.00 | 10-10-2025 a 15-10-2025 | Caja de Seguro Social | 15 Días hábiles | 104180 | SUGAMADEX SODICO 100MG/ML, SOLUCION, VIAL, I.V. | SUGAMADEX SODICO 100MG/ML, SOLUCION, VIAL, I.V. | [7 empty] | Ignorado por RS
09-10-2025 | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/solicitud-de-cotizacion/2025-0-12-19-08-CL-026698/QfyojIwRnIsIDNwUDO2ojIpJye | REACTIVOS E INSUMOS DE LABORATORIO CLINICO SOL 1374-25 | B/. 25,011.00 | 10-10-2025 a 15-10-2025 | Ministerio de Salud | 10 Días hábiles | 101662 | EQUIPOS AUTOMATIZADOS DE COAGULACION POR CONSUMO MENSUAL POR COMODATO. FT.101662 CONTENEDORES EQUIVALENTES A 1000 PRUEBAS DE TP 1000 TTPA MENSUAL Y 100 PRUEBAS DE FIBRINOGENO CŁAUS MENSUAL REACTIVO LIQUIDO PARA MIL (1000) PRUEBAS MENSUAL DE TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ACTIVADA. (TTPA) LA PRESENTACION DEL KIT DEBE INCLUIR EL REACTIVO LIQUIDO CLORURO DE CALCIO 0.25M REACTIVO PARA DETERMINACION DE MIL (1000) PRUEBAS MENSUAL DE TIEMPO DE PROTOMBINA (TP), CON ISI MENOR DE 1.2, CON INR Y CON FIBRINOGENO DERIVADO. REACTIVO PARA DETERMINACION DE CIEN (100) PRUEBAS MENSUAL DE FIBRINOGENO CLAUS OBSERVACIONES 1. FECHA DE VENCIMIENTO DE 18 MESES PARA LOS REACTIVOS Y CARTA DE COMPROMISO EN CASO DE NO CUMPLIR CON LA FECHA DE VENCIMIENTO DE LAFT 2. ENTREGA PARCIAL SEGÚN NECESIDA DE SERVICIO, CON UN MISMO NUMERO DE LOTE 3. PARA CONSUMO DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE AÑO 2025 | EQUIPOS AUTOMATIZADOS DE COAGULACION POR CONSUMO MENSUAL POR COMODATO. FT.101662 CONTENEDORES EQUIVALENTES A 1000 PRUEBAS DE TP 1000 TTPA MENSUAL Y 100 PRUEBAS DE FIBRINOGENO CŁAUS MENSUAL REACTIVO LIQUIDO PARA MIL (1000) PRUEBAS MENSUAL DE TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ACTIVADA. (TTPA) LA PRESENTACION DEL KIT DEBE INCLUIR EL REACTIVO LIQUIDO CLORURO DE CALCIO 0.25M REACTIVO PARA DETERMINACION DE MIL (1000) PRUEBAS MENSUAL DE TIEMPO DE PROTOMBINA (TP), CON ISI MENOR DE 1.2, CON INR Y CON FIBRINOGENO DERIVADO. REACTIVO PARA DETERMINACION DE CIEN (100) PRUEBAS MENSUAL DE FIBRINOGENO CLAUS OBSERVACIONES 1. FECHA DE VENCIMIENTO DE 18 MESES PARA LOS REACTIVOS Y CARTA DE COMPROMISO EN CASO DE NO CUMPLIR CON LA FECHA DE VENCIMIENTO DE LAFT 2. ENTREGA PARCIAL SEGÚN NECESIDA DE SERVICIO, CON UN MISMO NUMERO DE LOTE 3. PARA CONSUMO DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE AÑO 2025 | [7 empty] | Ignorado por RS
09-10-2025 | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/solicitud-de-cotizacion/2025-1-10-01-02-CL-035128/QfyojIwRnIsYTO5QDO2ojIpJye | CEPILLO PARA LAVADO QUIRURGICO DESECHABLE CON CLOREXIDINA AL 4%, ESTERIL. CTNI. 22967. SOLICITUD 1001086548-02-17 | B/. 9,000.00 | 10-10-2025 a 15-10-2025 | Caja de Seguro Social | 30 Días calendario | 22967 | CODIGO: 209175902 - MA08030001 DESCRIPCIÓN: CEPILLO PARA LAVADO QUIRURGICO DESECHABLE CON CLOREXIDINA AL 4%, ESTERIL ESPECIFICACIONES TECNICAS: Para lavado quirúrgico 1. Cepillos con esponja y limpiador de uñas. 2. Con clorhexidina 4%. 3. Empacado individualmente. 4. Estéril. 5. De un solo uso. | CODIGO: 209175902 - MA08030001 DESCRIPCIÓN: CEPILLO PARA LAVADO QUIRURGICO DESECHABLE CON CLOREXIDINA AL 4%, ESTERIL ESPECIFICACIONES TECNICAS: Para lavado quirúrgico 1. Cepillos con esponja y limpiador de uñas. 2. Con clorhexidina 4%. 3. Empacado individualmente. 4. Estéril. 5. De un solo uso. | [7 empty] | Ignorado por RS
09-10-2025 | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/solicitud-de-cotizacion/2025-1-10-01-01-CL-035114/QfyojIwRnIsEjN4QDO2ojIpJye | PAMOATO PIRANTEL C/OXANTEL 250MG/5ML V.O. | B/. 10,382.40 | 10-10-2025 a 15-10-2025 | Caja de Seguro Social | 10 Días hábiles | 10783 | PAMOATO PIRANTEL C/OXANTEL 250MG/5ML V.O. | PAMOATO PIRANTEL C/OXANTEL 250MG/5ML V.O. | [7 empty] | Ignorado por RS
06-10-2025 | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/solicitud-de-cotizacion/2025-1-10-01-02-CL-034269/QfyojIwRnIsQjMyEDO2ojIpJye | (1000) BRUCELOSIS (ROSA BENGALA) LATEX. FICHA TÉCNICA: 36181 REACTIVOS PARA USO LABORATORIO DE LA POLICLINICA MANUEL P. OCAÑA. PENONOME. | B/. 1,200.00 | 10-10-2025 a 15-10-2025 | Caja de Seguro Social | 20 Días hábiles | 36181 | BRUCELOSIS (ROSA BENGALA) LATEX. FICHA TÉCNICA: 36181. Presentación: • 100 pruebas. • 50 pruebas. • Prueba. Nombre Genérico: BRUCELOSIS (ROSA BENGALA) LATEX. Descripción: Reactivo para determinación de anticuerpos específicos de brucela, en sue-ro. Características y Especificaciones Técnicas: 1. Mediante aglutinación en látex. 2. In-cluir todo lo necesario para realizar las pruebas. Registro Sanitario DNFD: NO Nota: DNDM: NO Nota: DNCAVV/DEPA/APA: NO Nota: LCRSP: SI Nota: Certificados de Criterios Técnico o Certificados de Verificación Técnica CCT/CVT: NO Nota: Observaciones sugeridas para el pliego de cargos: Suministrar Materiales: NO. Catálogo: SI Reactivo: SI. Literatura: SI Ven-cimiento: 6 meses. | BRUCELOSIS (ROSA BENGALA) LATEX. FICHA TÉCNICA: 36181. Presentación: • 100 pruebas. • 50 pruebas. • Prueba. Nombre Genérico: BRUCELOSIS (ROSA BENGALA) LATEX. Descripción: Reactivo para determinación de anticuerpos específicos de brucela, en sue-ro. Características y Especificaciones Técnicas: 1. Mediante aglutinación en látex. 2. In-cluir todo lo necesario para realizar las pruebas. Registro Sanitario DNFD: NO Nota: DNDM: NO Nota: DNCAVV/DEPA/APA: NO Nota: LCRSP: SI Nota: Certificados de Criterios Técnico o Certificados de Verificación Técnica CCT/CVT: NO Nota: Observaciones sugeridas para el pliego de cargos: Suministrar Materiales: NO. Catálogo: SI Reactivo: SI. Literatura: SI Ven-cimiento: 6 meses. | [7 empty] | Ignorado por RS
01-10-2025 | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/solicitud-de-cotizacion/2025-1-10-01-09-CL-034696/QfyojIwRnIsYDN0gzN2ojIpJye | SUPLEMENTO PROTEICO CALORICO LIQUIDO A BASE DE COLAGENO A BASE DE COLAGENO HIDROLIZADO CON CARBOHI | B/. 16,050.00 | 10-10-2025 a 16-10-2025 | Caja de Seguro Social | 10 Días hábiles | 108828 | SUPLEMENTO PROTEICO CALORICO LIQUIDO A BASE DE COLAGENO HIDROLIZADO CON CARBOHIDRATOS Y SABORIZANTE CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS: LIBRE DE AZUCAR SIMPLE,SIN LACTOSA Y GLUTEN CON HIERRO,CALCIO,FOSFORO,SODIO,POTASIO Y GLICERINA CONCENTRACION: ENTRE 10 Y 20 GRAMOS DE PROTEINAS Y ENTRE 5 Y 10 GRAMOS DE CARBOHIDRATOS POR 30ML. VIA DE ADMINISTRACION: ORAL CTNI: 108828 FICHA TECNICA: 0703000026 | SUPLEMENTO PROTEICO CALORICO LIQUIDO A BASE DE COLAGENO HIDROLIZADO CON CARBOHIDRATOS Y SABORIZANTE CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS: LIBRE DE AZUCAR SIMPLE,SIN LACTOSA Y GLUTEN CON HIERRO,CALCIO,FOSFORO,SODIO,POTASIO Y GLICERINA CONCENTRACION: ENTRE 10 Y 20 GRAMOS DE PROTEINAS Y ENTRE 5 Y 10 GRAMOS DE CARBOHIDRATOS POR 30ML. VIA DE ADMINISTRACION: ORAL CTNI: 108828 FICHA TECNICA: 0703000026 | [7 empty] | Ignorado por RS
08-10-2025 | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/solicitud-de-cotizacion/2025-0-12-29-01-CL-026836/QfyojIwRnIsgDM1QDO2ojIpJye | R-375 FORMULA, SUPLEMENTO | B/. 2,910.00 | 09-10-2025 a 15-10-2025 | Ministerio de Salud | 10 Días hábiles | 103005 | FORMULA ENTERAL ESPECIALIZADA PARA PERSONAS CON DIABETES O PRE-DIABETES | FORMULA ENTERAL ESPECIALIZADA PARA PERSONAS CON DIABETES O PRE-DIABETES FORMULA POLIMERICA INFANTIL CON SACAROSA, SIN LACOTA, PARA NIÑOS DE 1 A 10 AÑOS SUPLEMENTO NUTRICIONAL | FORMULA POLIMERICA INFANTIL CON SACAROSA, SIN LACOTA, PARA NIÑOS DE 1 A 10 AÑOS | SUPLEMENTO NUTRICIONAL | [5 empty] | Ignorado por RS
08-10-2025 | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/solicitud-de-cotizacion/2025-1-10-01-08-CL-034474/QfyojIwRnIscDM1QDO2ojIpJye | REACTIVO QUIMICA | B/. 13,651.64 | 09-10-2025 a 14-10-2025 | Caja de Seguro Social | 10 Días calendario | 38456 | REACTIVO AST CTNI 106570 | REACTIVO AST CTNI 106570 RECTIVO ALT CTNI 106571 REACTIVO LDH CTNI 106572 REACTIVO TRIGLICERIDOS CTNI 38451 REACTIVO FOSFATASA ALCALINA CTNI 38473 REACTIVO LDL CTNI 38463 REACTIVO FOSFORO CTNI 38456 REACTIVO HDL CTNI 38454 | RECTIVO ALT CTNI 106571 | REACTIVO LDH CTNI 106572 | REACTIVO TRIGLICERIDOS CTNI 38451 | REACTIVO FOSFATASA ALCALINA CTNI 38473 | REACTIVO LDL CTNI 38463 | REACTIVO FOSFORO CTNI 38456 | REACTIVO HDL CTNI 38454 | Ignorado por RS
08-10-2025 | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/solicitud-de-cotizacion/2025-1-10-01-08-CL-035103/QfyojIwRnIsITM0QDO2ojIpJye | REACTIVO DE TSH, T4 LIBRE, T3, T4, VIH, CORRESPONDIENTE AL AREA DE INMUNOQUIMICA | B/. 15,640.00 | 09-10-2025 a 14-10-2025 | Caja de Seguro Social | 10 Días hábiles | 35646 | TSH Reactivo para determinación cuantitativa de la hormona estimulante de la tiroides en suero y plasma humano. Método inmunoensayo inmunométrico, quimioluminiscencia. Para analizadores automatizado . Incluir calibradores, controles, soluciones diluyentes y de lavado. C.T.N.I.:35597 PRESENTACION:100 pr SE SOLICITA COMPRA DE REACTIVOS TSH, T4 LIBRE, T3, T4, VIH, CORRESPONDIENTE AL ÁREA DE INMUNOQUIMICA PARA EQUIPO POR INSTALACION EN LABORATORIO CLINICO DE LA UNIDAD EJECUTORA. CONSUMO: PARA DOS MESES PRIMERA ENTREGA: 10 DIAS HABILES- TSH 400 PRUEBAS, T4 LIBRE 400 PRUEBAS,T3 300 PRUEBAS, T4 300 PRUEBAS,VIH 600 (1 UNA SOLA ENTREGA). SEGUNDA ENTREGA: 30 DÍAS HABILES- TSH 400 PRUEBAS, T4 LIBRE 400 PRUEBAS,T3 300 PRUEBAS, T4 300 PRUEBAS | TSH Reactivo para determinación cuantitativa de la hormona estimulante de la tiroides en suero y plasma humano. Método inmunoensayo inmunométrico, quimioluminiscencia. Para analizadores automatizado . Incluir calibradores, controles, soluciones diluyentes y de lavado. C.T.N.I.:35597 PRESENTACION:100 pr SE SOLICITA COMPRA DE REACTIVOS TSH, T4 LIBRE, T3, T4, VIH, CORRESPONDIENTE AL ÁREA DE INMUNOQUIMICA PARA EQUIPO POR INSTALACION EN LABORATORIO CLINICO DE LA UNIDAD EJECUTORA. CONSUMO: PARA DOS MESES PRIMERA ENTREGA: 10 DIAS HABILES- TSH 400 PRUEBAS, T4 LIBRE 400 PRUEBAS,T3 300 PRUEBAS, T4 300 PRUEBAS,VIH 600 (1 UNA SOLA ENTREGA). SEGUNDA ENTREGA: 30 DÍAS HABILES- TSH 400 PRUEBAS, T4 LIBRE 400 PRUEBAS,T3 300 PRUEBAS, T4 300 PRUEBAS T4 LIBRE Reactivo para determinación cuantitativa de tiroxina libre en suero Características y Especificaciones Técnicas: 1. Método: inmunoensayo competitivo, quimioluminiscencia 2. Incluir calibradores, controles, soluciones diluyentes y de lavado C.T.N.I:35646 PRESENTACION:100 pr CONSUMO: PARA DOS MESES PRIMERA ENTREGA: 10 DIAS HABILES (T4 LIBRE 400 PRUEBAS) SEGUNDA ENTREGA: 30 DIAS HABILES (T4 LIBRE 400 PRUEBAS) T3 TOTAL Reactivo para determinación cuantitativa de triiodotironina total en suero y plasma humano. Método inmunoensayo competitivo, quimioluminiscencia. Para analizadores AUTOMATIZADOS. . Incluir calibradores, controles, soluciones diluyentes y de lavado. SE MODIFICO TIPO DE PRODUCTO, DISPOSITIVO MEDICO Y NIVEL DE ATENCIÓN 1/12/09 POR E.C CTNI:35602 Presentación: Caja x 100 unidades CONSUMO PARA DOS MESES PRIMERA ENTREGA: 10 DIAS HABILES (T3 300 PRUEBAS) SEGUNDA ENTREAGA: 30 DIAS HABILES (T3 300 PRUEBAS) T4 TOTAL Reactivo para determinación cuantitativa de tiroxina total en suero y plasma humano. Método inmunoensayo competitivo, quimioluminiscencia. Para analizadores Automatizados. Incluir calibradores, controles, soluciones diluyentes y de lavado. C.T.N.I.:35637 Presentación: 100 pr CONSUMO PARA DOS MESES PRIMERA ENTREGA: 10 días hábiles (T4 300 pruebas) SEGUNDA ENTREGA: 30 dias habiles (T4 300 pruebas) HIV-1 Y 2 REACTIVO PARA LA DETERMINACION CUALITATIVA DE ANTI HIV - 1Y2 EN SUERO Y PLASMA METODO QUIMIOLUMINISCENCIA PROLONGADA C.T.N.I.:37012 Presentación: KIT DE 100 POCILLOS CONSUMO PARA DOS MESES PRIMERA ENTREGA: 10 DIAS HABILES ( VIH 600 PRUEBAS (UNA SOLA ENTREGA) | T4 LIBRE Reactivo para determinación cuantitativa de tiroxina libre en suero Características y Especificaciones Técnicas: 1. Método: inmunoensayo competitivo, quimioluminiscencia 2. Incluir calibradores, controles, soluciones diluyentes y de lavado C.T.N.I:35646 PRESENTACION:100 pr CONSUMO: PARA DOS MESES PRIMERA ENTREGA: 10 DIAS HABILES (T4 LIBRE 400 PRUEBAS) SEGUNDA ENTREGA: 30 DIAS HABILES (T4 LIBRE 400 PRUEBAS) | T3 TOTAL Reactivo para determinación cuantitativa de triiodotironina total en suero y plasma humano. Método inmunoensayo competitivo, quimioluminiscencia. Para analizadores AUTOMATIZADOS. . Incluir calibradores, controles, soluciones diluyentes y de lavado. SE MODIFICO TIPO DE PRODUCTO, DISPOSITIVO MEDICO Y NIVEL DE ATENCIÓN 1/12/09 POR E.C CTNI:35602 Presentación: Caja x 100 unidades CONSUMO PARA DOS MESES PRIMERA ENTREGA: 10 DIAS HABILES (T3 300 PRUEBAS) SEGUNDA ENTREAGA: 30 DIAS HABILES (T3 300 PRUEBAS) | T4 TOTAL Reactivo para determinación cuantitativa de tiroxina total en suero y plasma humano. Método inmunoensayo competitivo, quimioluminiscencia. Para analizadores Automatizados. Incluir calibradores, controles, soluciones diluyentes y de lavado. C.T.N.I.:35637 Presentación: 100 pr CONSUMO PARA DOS MESES PRIMERA ENTREGA: 10 días hábiles (T4 300 pruebas) SEGUNDA ENTREGA: 30 dias habiles (T4 300 pruebas) | HIV-1 Y 2 REACTIVO PARA LA DETERMINACION CUALITATIVA DE ANTI HIV - 1Y2 EN SUERO Y PLASMA METODO QUIMIOLUMINISCENCIA PROLONGADA C.T.N.I.:37012 Presentación: KIT DE 100 POCILLOS CONSUMO PARA DOS MESES PRIMERA ENTREGA: 10 DIAS HABILES ( VIH 600 PRUEBAS (UNA SOLA ENTREGA) |  |  |  | Ignorado por RS
08-10-2025 | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/solicitud-de-cotizacion/2025-0-12-20-06-CL-026832/QfyojIwRnIsEjNwQDO2ojIpJye | TARJETA PARA CONFIRMACION DE PACIENTE F.T.37478 | B/. 1,680.00 | 09-10-2025 a 14-10-2025 | Ministerio de Salud | 15 Días hábiles | 37478 | TARJETA PARA LA CONFIRMACION DEL TIPAJE PARA PACIENTES. TARJETAS DE 6 POSICIONES CON ANTICUERPOS MONOCLONALES ANTI-A, ANTI-B, ANTI-D(VI-) EN MATRIZ DE GEL DEXTRAN ACRILAMIDA. F.T.37478 UNIDAD: CAJA X 48 TARJETAS | TARJETA PARA LA CONFIRMACION DEL TIPAJE PARA PACIENTES. TARJETAS DE 6 POSICIONES CON ANTICUERPOS MONOCLONALES ANTI-A, ANTI-B, ANTI-D(VI-) EN MATRIZ DE GEL DEXTRAN ACRILAMIDA. F.T.37478 UNIDAD: CAJA X 48 TARJETAS | [7 empty] | Ignorado por RS
08-10-2025 | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/solicitud-de-cotizacion/2025-0-12-18-08-CL-026830/QfyojIwRnIsYDO5MDO2ojIpJye | COMPRA DE RESINA DE MONTAJE Y TINTE EOSINA ALCOHOLICA EA-50 | B/. 1,000.72 | 09-10-2025 a 14-10-2025 | Ministerio de Salud | 1 Días hábiles | 34036 | RESINA DE MONTAJE SEGUN FICHA TECNICA #-34036 - RESINA DE MONTAJE DE 250 ML. - INSUMO COMPATIBLE CON EL EQUIJPO PROPIEDAD DEL DEL HOSPITAL. ACTIVO #-123427 PARA ABASTECER EL ALMACEN GENERAL USO EN PATOLOGIA ESTOS RENGLONES QUEDARON DESIERTOS EN LA SC-9109 | RESINA DE MONTAJE SEGUN FICHA TECNICA #-34036 - RESINA DE MONTAJE DE 250 ML. - INSUMO COMPATIBLE CON EL EQUIJPO PROPIEDAD DEL DEL HOSPITAL. ACTIVO #-123427 PARA ABASTECER EL ALMACEN GENERAL USO EN PATOLOGIA ESTOS RENGLONES QUEDARON DESIERTOS EN LA SC-9109 TINTE EOSINA ALCOHOLICA EA-50 para tinción policromática del citoplasma con baja concentración de verde ligero para mejorar contraste en muestras citológicas ginecológicas. 1. Solución diluida en mezcla de alcoholes 2. Uso en citología para teñir el citoplasma de muestras citológicas ginecológicas en tinción de Papanicolaou. 3. pH: 5-5.5 4. No requiere preparación, ni filtración antes de su uso. Lista para usar PRESENTACIÓN: LITRO. FICHA TÉCNICA 61736 PARA ABASTECER EL ALMACEN GENERAL USO EN PATOLOGIA ESTOS RENGLONES QUEDARON DESIERTOS EN LA SC-9109 | TINTE EOSINA ALCOHOLICA EA-50 para tinción policromática del citoplasma con baja concentración de verde ligero para mejorar contraste en muestras citológicas ginecológicas. 1. Solución diluida en mezcla de alcoholes 2. Uso en citología para teñir el citoplasma de muestras citológicas ginecológicas en tinción de Papanicolaou. 3. pH: 5-5.5 4. No requiere preparación, ni filtración antes de su uso. Lista para usar PRESENTACIÓN: LITRO. FICHA TÉCNICA 61736 PARA ABASTECER EL ALMACEN GENERAL USO EN PATOLOGIA ESTOS RENGLONES QUEDARON DESIERTOS EN LA SC-9109 | [6 empty] | Ignorado por RS
08-10-2025 | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/solicitud-de-cotizacion/2025-0-12-25-04-CL-026829/QfyojIwRnIsczM5MDO2ojIpJye | REQUISICION N° 425-FARMACIA*DINOPROSTONA* | B/. 5,170.00 | 09-10-2025 a 14-10-2025 | Ministerio de Salud | 10 Días hábiles | 104414 | DINOPROSTONA DISPOSITIVO VAGINAL DE LIBERACIÓN PROLONGADA F.T. 104414 DINOPROSTONA 10 mg, GEL EN DISPOSITIVO VAGINAL DE LIBERACIÓN PROLONGADA, VÍA VAGINAL | DINOPROSTONA DISPOSITIVO VAGINAL DE LIBERACIÓN PROLONGADA F.T. 104414 DINOPROSTONA 10 mg, GEL EN DISPOSITIVO VAGINAL DE LIBERACIÓN PROLONGADA, VÍA VAGINAL | [7 empty] | Ignorado por RS
08-10-2025 | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/solicitud-de-cotizacion/2025-1-10-01-03-CL-034678/QfyojIwRnIsATN1MDO2ojIpJye | POL. DE NUEVO SAN JUAN 1001086944-03-07 REACTIVO URINALISIS AUTOMATIZADO | B/. 6,552.00 | 09-10-2025 a 14-10-2025 | Caja de Seguro Social | 15 Días calendario | 100477 | REACTIVO, URINALISIS, DETERM. AUTOMAT,PART | REACTIVO, URINALISIS, DETERM. AUTOMAT,PART | [7 empty] | Ignorado por RS
08-10-2025 | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/solicitud-de-cotizacion/2025-1-10-01-03-CL-034645/QfyojIwRnIskjM1MDO2ojIpJye | POL. DE NUEVO SAN JUAN 1001088206-03-07 TRIMETAZIDINA 20MG, COMPRIMIDO, V.O. | B/. 1,575.00 | 09-10-2025 a 14-10-2025 | Caja de Seguro Social | 10 Días hábiles | 10578 | TRIMETAZIDINA 20MG, COMPRIMIDO, V.O. | TRIMETAZIDINA 20MG, COMPRIMIDO, V.O. | [7 empty] | Ignorado por RS
08-10-2025 | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/solicitud-de-cotizacion/2025-0-12-19-08-CL-026706/QfyojIwRnIsUTM1MDO2ojIpJye | REACTIVOS E INSUMOS DE LABORATORIO CLINICO SOL 1425-25 | B/. 15,000.00 | 09-10-2025 a 14-10-2025 | Ministerio de Salud | 10 Días hábiles | 104087 | PAQUETE PARA LA DETERMINACION Y CUANTIFICACION DE HEMOGLOBINA A1C, HEMOGLOBINA A2, HEMOGLOBINA FETAL, HEMOGLOBINAS VARIANTES Y BETA TALASEMIAS IDENTIFICACION DE HEMOGLOBINOPATIAS (HPLC)- PAQUETE POR 1000 A 3000 PRUEBAS PRESENTACION: PAQUETE X 1000 PRUEBAS F.T.104087 VENCIMIENTO: 10 MESES INCLUYE REACTIVOS Y CONSUMIBLES | PAQUETE PARA LA DETERMINACION Y CUANTIFICACION DE HEMOGLOBINA A1C, HEMOGLOBINA A2, HEMOGLOBINA FETAL, HEMOGLOBINAS VARIANTES Y BETA TALASEMIAS IDENTIFICACION DE HEMOGLOBINOPATIAS (HPLC)- PAQUETE POR 1000 A 3000 PRUEBAS PRESENTACION: PAQUETE X 1000 PRUEBAS F.T.104087 VENCIMIENTO: 10 MESES INCLUYE REACTIVOS Y CONSUMIBLES | [7 empty] | Ignorado por RS
08-10-2025 | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/solicitud-de-cotizacion/2025-0-12-19-08-CL-026707/QfyojIwRnIsETM1MDO2ojIpJye | REACTIVOS E INSUMOS DE LABORATORIO CLINICO SOL 1313-25 | B/. 11,760.00 | 09-10-2025 a 14-10-2025 | Ministerio de Salud | 10 Días hábiles | 102034 | PUNTAS DE 1-200UL ESTERILES F.T. 36881 PRESENTACION: CAJA DE 10 X 96 PUNTAS VENCIMIENTO: 12 MESES | PUNTAS DE 1-200UL ESTERILES F.T. 36881 PRESENTACION: CAJA DE 10 X 96 PUNTAS VENCIMIENTO: 12 MESES SISTEMA ESTERIL DE RECOLECCION PRESENTACION: BOLSA DE 200 PIEZAS F.T. 103166 VENCIMIENTO: MINIMO 6 MESES SUPLEMENTO PARA CULTIVO DE FLUIDOS BIOLOGICOS PRESENTACION: CAJA X 240 BOTELLAS F.T. 102033 VENCIMIENTO: MINIMO 6 MESES BOTELLA PARA FLUIDOS CORPORALES PRESENTACION: CAJA X 120 BOTELLAS F.T. 102034 VENCIMIENTO: MINIMO 6 MESES | SISTEMA ESTERIL DE RECOLECCION PRESENTACION: BOLSA DE 200 PIEZAS F.T. 103166 VENCIMIENTO: MINIMO 6 MESES | SUPLEMENTO PARA CULTIVO DE FLUIDOS BIOLOGICOS PRESENTACION: CAJA X 240 BOTELLAS F.T. 102033 VENCIMIENTO: MINIMO 6 MESES | BOTELLA PARA FLUIDOS CORPORALES PRESENTACION: CAJA X 120 BOTELLAS F.T. 102034 VENCIMIENTO: MINIMO 6 MESES |  |  |  |  | Ignorado por RS
08-10-2025 | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/solicitud-de-cotizacion/2025-1-10-01-01-CL-035049/QfyojIwRnIsczN0MDO2ojIpJye | TRIMETAZIDINA 20MG, TAB, V.O. | B/. 20,250.00 | 09-10-2025 a 14-10-2025 | Caja de Seguro Social | 10 Días hábiles | 10578 | TRIMETAZIDINA, 20MG, TABLETA, V.O | TRIMETAZIDINA, 20MG, TABLETA, V.O | [7 empty] | Ignorado por RS
07-10-2025 | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/solicitud-de-cotizacion/2025-0-12-18-08-CL-026821/QfyojIwRnIsgDMxMDO2ojIpJye | COMPRA DE SOLUCION ORTOFTALALDEHIDO AL 0.55% Y 0.58% | B/. 3,593.20 | 08-10-2025 a 14-10-2025 | Ministerio de Salud | 10 Días hábiles | 33364 | SOLUCION ORTOFTALALDEHIDO AL 0.55% Y 0.58% SEGUN FICHA TECNICA #-33364 | SOLUCION ORTOFTALALDEHIDO AL 0.55% Y 0.58% SEGUN FICHA TECNICA #-33364 | [7 empty] | Ignorado por RS
30-09-2025 | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/solicitud-de-cotizacion/2025-1-10-01-02-CL-034541/QfyojIwRnIsEzN1YzN2ojIpJye | SOLUCIÓN DESINFECTANTE NO CONCENTRADA PARA SUPERFICIES CON AMONIO CUATERNARIO DE QUINTA GENERACIÓN, CON PISTOLA ATOMIZADORA DE 750ML. Ficha Técnica No.:03010058 C.T.N.I.:107088. PARA LA POLI. DE AGUA | B/. 2,250.00 | 08-10-2025 a 14-10-2025 | Caja de Seguro Social | 10 Días hábiles | 107088 | 90 FRASCOS DE SOLUCIÓN DESINFECTANTE NO CONCENTRADA PARA SUPERFICIES CON AMONIO CUATERNARIO DE QUINTA GENERACIÓN, CON PISTOLA ATOMIZADORA DE 750ML. Ficha Técnica No.:03010058 C.T.N.I.:107088 SOLUCIÓN DESINFECTANTE NO CONCENTRADA PARA SUPERFICIES CON AMONIO CUATERNARIO DE QUINTA GENERACIÓN. Descripción del producto: Solución desinfectante, no concentrada, lista para usar en superficies. Especificaciones Técnicas: 1. Principios activos: amonio cuaternario de quinta generación en concentración mínima de 0.25% o mayor y Alcohol. 2. No corrosivo. 3. Acción bactericida, virucida, fungicida y tuberculicida. 4. Presentación: 4.1. Frasco de 240 ml con pistola atomizadora. 4.2. Frasco de 750 ml con pistola atomizadora. 4.3. Frasco de 1000 ml con pistola atomizadora LA INSTITUCIÓN SOLICITARÁ LA PRESENTACIÓN DE ACUERDO A SU NECESIDAD LA INSTITUCIÓN REQUIERE FRASCO DE 750ML CON PISTOLA ATOMIZADORA. Observación: 1. Empaque individual. 2. Debe traer impreso y visible fecha de manufactura, vencimiento, número de lote, país de origen y marca de fábrica. 3. Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización. Requisitos de instalación: Presentaciones Servicios Presentación Cod Abastos Servicio Sub Especialidad POR UNIDAD ODONTOLOGÍA GENERAL ODONTOLOGÍA GENERAL Atributos Atributo Descripcion CATALOGO EN ESPAÑOL SI REGISTRO SANITARIO SI TIEMPO DE EXPIRACIÓN SI CLASE DE RIESGO NO APLICA Para ser utilizado por el Depto. de Odontología de la Policlínica de Aguadulce. Duración: Para un periodo de Cinco (5) meses. Presentación: Frascos de 750ml. Tiempo de entrega: 10 días Hábiles. HORARIO DE RECIBO DE MERCANCÍA EN EL ALMACÉN DE LA POLI. DR. MANUEL DE JESÚS ROJAS ES DE 7:00 A.M. A 12:00 M.D. Y DE 1:00P.M. A 2:00 P.M. | 90 FRASCOS DE SOLUCIÓN DESINFECTANTE NO CONCENTRADA PARA SUPERFICIES CON AMONIO CUATERNARIO DE QUINTA GENERACIÓN, CON PISTOLA ATOMIZADORA DE 750ML. Ficha Técnica No.:03010058 C.T.N.I.:107088 SOLUCIÓN DESINFECTANTE NO CONCENTRADA PARA SUPERFICIES CON AMONIO CUATERNARIO DE QUINTA GENERACIÓN. Descripción del producto: Solución desinfectante, no concentrada, lista para usar en superficies. Especificaciones Técnicas: 1. Principios activos: amonio cuaternario de quinta generación en concentración mínima de 0.25% o mayor y Alcohol. 2. No corrosivo. 3. Acción bactericida, virucida, fungicida y tuberculicida. 4. Presentación: 4.1. Frasco de 240 ml con pistola atomizadora. 4.2. Frasco de 750 ml con pistola atomizadora. 4.3. Frasco de 1000 ml con pistola atomizadora LA INSTITUCIÓN SOLICITARÁ LA PRESENTACIÓN DE ACUERDO A SU NECESIDAD LA INSTITUCIÓN REQUIERE FRASCO DE 750ML CON PISTOLA ATOMIZADORA. Observación: 1. Empaque individual. 2. Debe traer impreso y visible fecha de manufactura, vencimiento, número de lote, país de origen y marca de fábrica. 3. Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización. Requisitos de instalación: Presentaciones Servicios Presentación Cod Abastos Servicio Sub Especialidad POR UNIDAD ODONTOLOGÍA GENERAL ODONTOLOGÍA GENERAL Atributos Atributo Descripcion CATALOGO EN ESPAÑOL SI REGISTRO SANITARIO SI TIEMPO DE EXPIRACIÓN SI CLASE DE RIESGO NO APLICA Para ser utilizado por el Depto. de Odontología de la Policlínica de Aguadulce. Duración: Para un periodo de Cinco (5) meses. Presentación: Frascos de 750ml. Tiempo de entrega: 10 días Hábiles. HORARIO DE RECIBO DE MERCANCÍA EN EL ALMACÉN DE LA POLI. DR. MANUEL DE JESÚS ROJAS ES DE 7:00 A.M. A 12:00 M.D. Y DE 1:00P.M. A 2:00 P.M. | [7 empty] | Ignorado por RS